Konkurso sąlygų

2 priedas „Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Apibūdinant pirkimo objektą, techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo dokumentuose galimai nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, sertifikatai, standartai turi būti suprantami su žodžiais „arba lygiavertis“.

| Pirkimo dalies Nr. | Pirkimo objektas | Kiekis | BVPŽ kodas | Pirkimo objekto reikalaujamų techninių parametrų apibūdinimas (privalomos techninės charakteristikos, kokybiniai ir kiti reikalavimai) | Tiekėjo siūlomo objekto techniniai parametrai (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama), pateikiamos nuorodos į konkrečius pasiūlymo lapus, kuriuose yra atžyma apie parametro patvirtinimą (pateikiamoje gamintojo techninėje dokumentacijoje privalo būti atžyma, kurį techninės specifikacijos reikalaujamų parametrų punktą patvirtina siūlomas parametras) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Inkubatorius su šaldymo funkcija | 1 vnt. | 33152000-0 | Reikalavimai įrangai: - Vidinis tūris – ne daugiau 60 litrų; - Svoris – ne daugiau 70 kg; - Išoriniai matmenys - Ne didesni negu PxGxA – 700x700x700 mm. Turi tilpti per durų staktą, kurios matmenys yra AxP 1800x750 mm; - Vidaus matmenys – ne mažiau PxGxA – 400x400x300 mm; - Vidiniai paviršiai ir lentynos – iš nerūdijančio plieno; - Lentynų skaičius – ne mažiau 2, inkubatorius talpina ne mažiau kaip 5 lentynas; - Maksimali lentynos apkrova – ne mažiau 10 kg; - Reguliuojamas ventiliatoriaus greitis – būtina; - Maitinimo įtampa – 230 V, 50/60 Hz; - Temperatūrinis režimas – ne siauresnis nei ≤10 - ≥90 °C; - Karšto oro dezinfekcija – ne mažiau 100°C; - Vidinės durys – būtina, iš grūdinto stiklo ar lygiavertės; - Šaldymas – elektroninis, su Peltier moduliu arba lygiaverčiu; - Nepriklausomas temperatūros saugos įtaisas (DIN 12880) – ne prastesnis kaip 3 klasės, su vizualiniu temperatūros signalu; - Ekranas - skystų kristalų, jutiklinis, su mygtukais ir / ar indikacinėmis lemputėmis, laiko segmentais ir realaus laiko programavimu ar lygiavertis; - Temperatūros duomenų įrašymas ir perkėlimas naudojant USB jungtį ar kitą lygiavertį duomenų perdavimo būdą – būtina; - Instaliavimui tiekėjas turi pateikti visas reikalingas priemones. |  |
| 2. | Inkubatorius natūralios konvekcijos | 2 vnt. | 33152000-0 | Reikalavimai įrangai: - Vidinis tūris – ne daugiau 60 litrų; - Svoris – ne daugiau 50 kg; - Išoriniai matmenys - Ne didesni negu PxGxA – 700x700x700 mm. Turi tilpti per durų staktą, kurios matmenys yra AxP 1800x750 mm; - Vidiniai matmenys – ne mažiau kaip PxGxA - 300x400x300 mm - Vidiniai paviršiai ir lentynos – iš nerūdijančio plieno; - Vidinės durelės – būtinos, pagamintos iš grūdinto stiklo arba lygiavertės; - Lentynų skaičius – ne mažiau 2, inkubatorius talpina ne mažiau kaip 4 lentynas; - Maksimali lentynos apkrova – ne mažiau 20 kg; - Galimybė statyti tokius pat prietaisus vieną ant kito – būtina; - Elektromechaninis ištraukiamo oro sklendės valdymas – būtinas; - Maitinimo įtampa – 230 V, 50/60 Hz; - Temperatūrinis režimas – ne siauresnis nei nuo +5 virš kambario temperatūros iki ≥90 °C; - Dezinfekcija – karšto oro – ne mažiau 100°C; - Nepriklausomas temperatūros saugos įtaisas (DIN 12880) – ne prastesnis kaip 3 klasės, su vizualiniu temperatūros signalu; - Konvekcija – natūrali arba lygiavertė; - Kontroleris su ekranu - skystų kristalų, jutiklinis, su mygtukais ir / ar indikacinėmis lemputėmis, ar lygiavertis; - Temperatūros duomenų įrašymas ir perkėlimas naudojant USB jungtį ar kitą duomenų perdavimo būdą – būtina; - Instaliavimui tiekėjas turi pateikti visas reikalingas priemones. |  |
| 3. | Termopurtyklė | 2 vnt. | 38436000-0 | Reikalavimai įrangai: - Svoris – ne daugiau 7 kg; - Matmenys - Ne didesni negu PxGxA – 220 × 320 × 140 mm ; - Maitinimo įtampa – 230 V, 50/60 Hz; - Temperatūrinis režimas – ne siauresnis nei nuo +15°C žemiau kambario temperatūros iki ≥90 °C; - Temperatūros tikslumas – ±≤1°C; - Maišymo greitis – ne siauresnis nei nuo 300 iki 3000 rpm; - Maišymo orbita – 3 mm ± 0,1 mm; - Kontroleris su ekranu - skystų kristalų, jutiklinis, su mygtukais ir / ar indikacinėmis lemputėmis, ar lygiavertis, vienu metu matoma temperatūra, greitis ir laikas; - Laikmatis – ne siauresniame intervale kaip nuo 15 s. iki ≥99 val. - Apsauga nuo išsiliejimo – būtina, turi užtikrinti kryžminio užterštumo prevenciją; - USB jungtis – būtina; - Kaitinimo blokas – būtinas, įeina į komplektą, talpina ne mažiau 20 x 1,5 ml talpos mėgintuvėlių; - Instaliavimui tiekėjas turi pateikti visas reikalingas priemones. |  |
| 4. | CO2 inkubatorius | 1 vnt. | 33152000-0 | Reikalavimai įrangai: - Vidinis tūris – ne daugiau 60 litrų; - Svoris – ne daugiau 50 kg; - Išoriniai matmenys - Ne didesni negu PxGxA – 700x700x700 mm. Turi tilpti per durų staktą, kurios matmenys yra AxP 1800x750 mm; - Vidiniai matmenys – ne mažiau PxGxA – 300x300x300 mm; - Vidiniai paviršiai ir lentynos – iš nerūdijančio plieno; - Lentynų skaičius – ne mažiau 2, inkubatorius talpina ne mažiau 6 lentynų; - Vidinės durys – būtinos, pagamintos iš grūdinto stiklo ar lygiavertės; - Maitinimo įtampa – 230 V, 50/60 Hz; - Temperatūrinis režimas – ne siauresnis nei +30 - ≥+60 °C; - Temperatūros stabilumas - ± ≤0,5°C; - Vidinėje kameroje palaikomas drėgmės kiekis - ≥90%; - Kontroliuojamas CO2 kiekis – būtina, 0-20%; - Ekranas - skystų kristalų, jutiklinis, su mygtukais ir / ar indikacinėmis lemputėmis, ar lygiavertis; - Temperatūros duomenų įrašymas ir perkėlimas naudojant USB jungtį ar kitą lygiavertį duomenų perdavimo būdą – būtina; - Vizualūs ir akustiniai aliarmo signalai sutrikus inkubatoriaus veiklai – būtini; - CO2 reduktorius – būtinas, įeina į komplektą; - Instaliavimui tiekėjas turi pateikti visas reikalingas priemones. |  |
| 5. | Centrifuga | 1 vnt. | 42931100-2 | Reikalavimai įrangai: - Svoris – ne daugiau 20 kg; - Matmenys - Ne didesni negu PxGxA – 400 × 500 × 300 mm; - Maitinimo įtampa – 230 V, 50/60 Hz; - Centrifugavimo greitis – ne mažiau 3000 rpm; - Laikmatis – 0 - ≥90 min, pastovaus veikimo funkcija; - Švelnaus stabdymo funkcija – būtina; - Į komplektą įeina vienas atsilenkiančio kampo rotorius su adapterių rinkiniu (ne mažiau 4 vnt.) kraujo ėminių centrifugavimui – 4-10 ml ir 2,6-7 ml talpos; - Kontroleris su ekranu - skystų kristalų, jutiklinis, su mygtukais ir / ar indikacinėmis lemputėmis, ar lygiavertis, vienu metu rodomas laikmatis ir centrifugavimo jėga; - Instaliavimui tiekėjas turi pateikti visas reikalingas priemones. |  |

Atliekamas žaliasis pirkimas. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini Aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ 4.4.4.4. p. „prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos“.

Perkama Prekė turi būti tvirta, ilgaamžė, jos sudedamosios dalys lengvai pataisomos, pakeičiamos.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

Tiekėjas turi pateikti gamintojo ir (ar) tiekėjo techninius dokumentus, gamintojo ir (ar) importuotojo, ir (ar) tiekėjo rašytinį patvirtinimą, ir (ar) tiekėjo deklaraciją (pateikiant objektyvius įrodymus), aplinkosauginę produkto deklaraciją, ir (ar) produktų, kurie bus naudojami atlikti paslaugą ar darbą, sąrašą ir dokumentus, įrodančius, kad priemonės ir (ar) produktai atitinka nustatytus reikalavimus, kad prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos arba kitus lygiaverčius įrodymus.