## Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

TRAUKOS SPINTA

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

  - Pirkėjas – Vytauto Didžiojo universitetas.

  - Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro Sutartį.

  - Sutartis – Sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl Pirkimo objekto.

  - Pirkimo objektas – Prekė.

- PIRKIMO OBJEKTAS IR OBJEKTO APIMTYS

  - Pirkimo objektas:

Prekė – traukos spinta, kurios  paskirtis apsaugoti darbuotoją nuo kenksmingų garų ar dujų kurios susidaro reakcijos metu.

Pirkimo objekto apimtys:

Lentelė Nr.1

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Matas | Kiekis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Traukos spinta | Vnt. | 4 |

- REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

  - Traukos spinta turi atitikti Techninės specifikacijos 1 priede nustatytus techninius reikalavimus.

- REIKALAVIMAI ŽALIĄJAM PIRKIMUI

Perkančioji organizacija vykdo “Žaliąjį pirkimą”:

  - vadovaudamasi Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas) 4.4.4. punktu 4.4.4.1. papunkčiu (prekei pagaminti ir (ar) tiekti, paslaugai teikti ar darbams atlikti sunaudojama mažiau gamtos išteklių ir (ar) sudėtyje yra pakartotinai panaudotų ir (ar) perdirbtų medžiagų),, vykdant pirkimo sutartį tiekėjas turi laikytis šių aplinkosaugos reikalavimų: 1) siekti mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo, rengiama dokumentacija, kiek tai įmanoma, Užsakovui turi būti pateikta elektroniniu formatu, o dokumentacija, kuri turi būti pasirašoma, pasirašoma elektroniniu parašu. Esant būtinybei spausdinti, naudojamas perdirbtas popierius, kuris atitinka žaliojo pirkimo reikalavimus, patvirtintus Tvarkos aprašo 2 priedo 1 skyriuje „Popierius ir jo gaminiai“ išdėstytus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus. 2) Siekti, kad tiekiant Prekes būtų sunaudojama mažiau gamtos išteklių, t. y. Tiekėjas privalo Prekę atvežti Pirkėjui ne kelių eismo piko valandomis, pirmadieniais − ketvirtadieniais nuo 10:00 iki 16:00 val., penktadieniais ir švenčių dienų išvakarėse nuo 10:00 iki 14:00 val. ir trumpiausiais galimais maršrutais. Už Prekės priėmimą atsakingas Pirkėjo atstovas, nurodytas Sutarties Specialiųjų sąlygų 2.1 punkte  priimdamas Prekę fiziškai įsitikina, ar Tiekėjas Prekę pristatė ne kelių eismo piko valandomis. Pirkėjas turi teisę Sutarties vykdymo metu pareikalauti trumpiausio galimo maršruto pasirinkimą įrodančių dokumentų.

  - Perkančioji organizacija savarankiškai nustato aplinkosauginius reikalavimus pagal Tvarkos aprašo 4.4.4.4 papunktyje (prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos) nurodytu aplinkosauginiu  principu, nes perkama įranga yra ilgaamžė t. y. tvarus įrenginys, tinkamas naudoti daug kartų, o jo sudedamosios dalys lengvai pataisomos ir pakeičiamos.

  - Perkančioji organizacija savarankiškai nustato aplinkosauginius reikalavimus pagal Tvarkos aprašo 4.4.4.5 papunktyje (prekė, virtusi atliekomis, tinka paruošti pakartotinai naudoti ar perdirbti) nustatytus aplinkosauginius principus:

Aplinkosauginiai kriterijai Pakuotėms:

Jeigu įsigyjama Prekė, kuri turi būti tiekiama ar perduodama antrinėje pakuotėje, ji turi atitikti pakuotėms nustatytus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus (Tvarkos aprašo 2 priedo II skyrius „Pakuotės“).

Atitiktį reikalavimams įrodantys  dokumentai: Tiekėjas kartu su Preke pateikia Prekės antrinių pakuočių tinkamumą perdirbti (perdirbamumą) ir (ar) homogeniškumą patvirtinančius dokumentus:

- Tiekėjo ar gamintojo dokumentus, įrodančius, kad pakuotės yra homogeniškos ir (ar) atitinkamai paženklintos, arba

- dokumentus, pagrindžiančius atitiktį standartams (pavyzdžiui, sertifikatas, akredituotos laboratorijos tyrimų išduota, tinkamumą perdirbti patvirtinanti ataskaita / pažyma), pagal kuriuos įrodoma, kad pakuočių medžiagos perdirbamos pvz., standartas LST EN 13432 „Pakuotė. Naudotų pakuočių, numatomų kompostuoti ir biologiškai skaidyti, reikalavimai.“, standartas Voluntary Standard for Repulping and Recycling Corrugated Fiberboard Treated to Improve Its Performance in the Presence of Water and Water Vapor, standartas RecyClass   (https://recyclass.eu/) ar kitas lygiavertis standartas, arba

- Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje (https://aaa.lrv.lt/) skelbiamame atliekų tvarkytojų, turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus, sąraše (Atliekų tvarkytojai, turintys teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus - Aplinkos apsaugos agentūra) nurodytų atliekų perdirbėjų ar eksportuotojų dokumentai, pagrindžiantys, kad tokios pakuotės, tapusios atliekomis, gali būti perdirbamos, arba

- kitus lygiaverčius įrodymus.

Kartu su pasiūlymu pateikiama tik Tiekėjo laisvos formos deklaracija apie atitiktį šiam reikalavimui.

- SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO TVARKA IR TERMINAI

  - Pirkėjas Prekes perka su pristatymu. Tiekėjas įsipareigoja Prekę pristatyti savo transportu nemokamai adresu: Universiteto  g. 10 Akademija, Kauno r.

  - Prekė turi būti pristatyta ne vėliau kaip per 60 kalendorinių dienų nuo Sutarties pasirašymo dienos.

  - Su Preke pateikiamas Prekės perdavimo – priėmimo aktas/krovinio pristatymo važtaraštis arba kitas Prekės perdavimo-priėmimo faktą patvirtinantis dokumentas, kuriame būtų nurodyta Prekė ir jos kiekiai.

- PRIEDAI

Techninės specifikacijos priedas Nr. 1. (Techniniai parametrai).

__________

Pastaba: Visos pirkimo dokumente esančios nuorodos į standartą, techninį liudijimą ar bendrąsias technines specifikacijas reiškia, kad pirkėjas priima ir kitus dalyvių lygiaverčių prekių įrodymus. Lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga.

Techninės specifikacijos priedas Nr. 1

Reikalavimai techninėms charakteristikoms:

1 lentelė

Traukos spintos, 4 vnt.

| Eil. Nr. | Parametras | Pirkėjo reikalaujamos charakteristikos | Tiekėjo siūlomos Prekės charakteristikos, jų reikšmės (tiekėjas turi iš stulpelio Nr. 3 perkelti visą informaciją ir nurodyti tikslius dydžius, medžiagas, išmatavimus ir pan. – t. y. nepaliekant žodžių „ne mažiau“, ne daugiau“, „ne siauresnis“, „ne platesnis“ arba lygiavertis“ ,,+/-„, “turi būti”, keičiant į “bus” ar pan.) (Pildo tiekėjas) (neužpildžius ar nepilnai užpildžius šios grafos, pasiūlymas bus atmestas) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Siūlomos įrangos pavadinimas | Būtina nurodyti | Siūlomos įrangos pavadinimas: __________________. |
|  | Gamintojo pavadinimas | Būtina nurodyti | Gamintojas: __________________. |
|  | Modelis | Būtina nurodyti | Modelis______________. |
|  | Matmenys: | Plotis - 1270 mm +/- 50 mm; Gylis - 930mm +/-50 mm; Aukštis - 2450 mm +/- 50 mm. | Siūlomas parametras –__________________ . Dokumento patvirtinančio parametro atitikimą nustatytam reikalavimui pavadinimas _______ ir psl. Nr. _____ arba el. nuoroda į gamintojo techninės dokumentacijos puslapį, įrodančią nustatyto reikalavimo atitikimą: ______________. Dokumento puslapis ________ ar nurodyti konkrečią vietą dokumente, kurioje aprašyta reikalaujamos charakteristikos atitikimas:________ |
|  | Konstrukcija: | Traukos spintos metalinis rėmas, pagamintas iš aukštos kokybės plieno arba lygiavertės medžiagos, uždaro kvadrato profilių ne mažesniu kaip (30x30x2mm), padengtų epoksidiniais milteliniais dažais arba lygiaverčiu būdu. Karkaso kojų forma „H“, aukštis reguliuojamas ne mažiau kaip iki 40 mm | Siūlomas parametras –__________________ . Dokumento patvirtinančio parametro atitikimą nustatytam reikalavimui pavadinimas _______ ir psl. Nr. _____ arba el. nuoroda į gamintojo techninės dokumentacijos puslapį, įrodančią nustatyto reikalavimo atitikimą: ______________. Dokumento puslapis ________ ar nurodyti konkrečią vietą dokumente, kurioje aprašyta reikalaujamos charakteristikos atitikimas:________ |
|  | Darbastalis: | Vientisa lieta keramika, su priekine aerodinamine stalkraščio briauna, neleidžiančia nutekėti skysčiams. | Siūlomas parametras –__________________ . Dokumento patvirtinančio parametro atitikimą nustatytam reikalavimui pavadinimas _______ ir psl. Nr. _____ arba el. nuoroda į gamintojo techninės dokumentacijos puslapį, įrodančią nustatyto reikalavimo atitikimą: ______________. Dokumento puslapis ________ ar nurodyti konkrečią vietą dokumente, kurioje aprašyta reikalaujamos charakteristikos atitikimas:________ |
|  | Kriauklė | Darbastalyje instaliuota kriauklė, pagaminta iš keramikos arba lygiavertės medžiagos, kurios matmenys: (280 +/- 20mm x 80 +/- 20 mm), virš jos - 2 atsparūs chem. medžiagoms vandens kraneliai. | Siūlomas parametras –__________________ . Dokumento patvirtinančio parametro atitikimą nustatytam reikalavimui pavadinimas _______ ir psl. Nr. _____ arba el. nuoroda į gamintojo techninės dokumentacijos puslapį, įrodančią nustatyto reikalavimo atitikimą: ______________. Dokumento puslapis ________ ar nurodyti konkrečią vietą dokumente, kurioje aprašyta reikalaujamos charakteristikos atitikimas:________ |
|  | Šoninės, vidinės darbinės kameros sienos | Pagamintos iš sutankintos struktūros laminato arba lygiavertės medžiagos, su ne mažiau kaip 2 mm storio PCV paklijavimu arba lygiaverčiu. | Siūlomas parametras –__________________ . Dokumento patvirtinančio parametro atitikimą nustatytam reikalavimui pavadinimas _______ ir psl. Nr. _____ arba el. nuoroda į gamintojo techninės dokumentacijos puslapį, įrodančią nustatyto reikalavimo atitikimą: ______________. Dokumento puslapis ________ ar nurodyti konkrečią vietą dokumente, kurioje aprašyta reikalaujamos charakteristikos atitikimas:________ |
|  | Oro srauto monitoringas | Traukos spintoje instaliuotas oro srauto greičio kontrolės daviklis “Q-Flow Advanced“ arba lygiavertis su vizualine ir garsine pavojų signalizacija, pagal normos ES DIN EN 14 175 reikalavimus arba lygiaverčius reikalavimus. | Siūlomas parametras –__________________ . Dokumento patvirtinančio parametro atitikimą nustatytam reikalavimui pavadinimas _______ ir psl. Nr. _____ arba el. nuoroda į gamintojo techninės dokumentacijos puslapį, įrodančią nustatyto reikalavimo atitikimą: ______________. Dokumento puslapis ________ ar nurodyti konkrečią vietą dokumente, kurioje aprašyta reikalaujamos charakteristikos atitikimas:________ |
|  | El. lizdai, vandens reguliatoriai | Traukos spintos panelėje po darbastaliu, įmontuoti ne mažiau kaip 2 vandens srauto reguliatoriai bei ne mažiau kaip 2 el. lizdai (2x16A~230V atitinkantys paaukštintos saugos normą: ne mažiau kaip IP 44) | Siūlomas parametras –__________________ . Dokumento patvirtinančio parametro atitikimą nustatytam reikalavimui pavadinimas _______ ir psl. Nr. _____ arba el. nuoroda į gamintojo techninės dokumentacijos puslapį, įrodančią nustatyto reikalavimo atitikimą: ______________. Dokumento puslapis ________ ar nurodyti konkrečią vietą dokumente, kurioje aprašyta reikalaujamos charakteristikos atitikimas:________ |
|  | Vandens kraneliai | Vandens kraneliai, padengti chemikalams atspariu poliamidu arba lygiaverte medžiaga ne žemesnių savybių kaip: - vidutinis dangos storis: ne mažiau kaip 250 mikronų; - lydymosi temperatūra: ne mažiau kaip 184 ˚C; - degumas: savaime gesina ugnį; - kietumas pagal Shore'a D skalę iki 20 ˚C – 75. | Siūlomas parametras –__________________ . Dokumento patvirtinančio parametro atitikimą nustatytam reikalavimui pavadinimas _______ ir psl. Nr. _____ arba el. nuoroda į gamintojo techninės dokumentacijos puslapį, įrodančią nustatyto reikalavimo atitikimą: ______________. Dokumento puslapis ________ ar nurodyti konkrečią vietą dokumente, kurioje aprašyta reikalaujamos charakteristikos atitikimas:________ |
|  | Apšvietimas: | LED, atitinka normą ES EN 14175 reikalavimus arba lygiaverčius reikalavimus - instaliuotas už darbinės kameros ribų. Apšvietimo valdymas, įmontuotas oro srauto daviklio pultelyje. | Siūlomas parametras –__________________ . Dokumento patvirtinančio parametro atitikimą nustatytam reikalavimui pavadinimas _______ ir psl. Nr. _____ arba el. nuoroda į gamintojo techninės dokumentacijos puslapį, įrodančią nustatyto reikalavimo atitikimą: ______________. Dokumento puslapis ________ ar nurodyti konkrečią vietą dokumente, kurioje aprašyta reikalaujamos charakteristikos atitikimas:________ |
|  | Apšvietimo instaliacija: | Atitinka paaukštintos saugos normos ne mažiau kaip IP44 normos reikalavimus arba lygiaverčius. | Siūlomas parametras –__________________ . Dokumento patvirtinančio parametro atitikimą nustatytam reikalavimui pavadinimas _______ ir psl. Nr. _____ arba el. nuoroda į gamintojo techninės dokumentacijos puslapį, įrodančią nustatyto reikalavimo atitikimą: ______________. Dokumento puslapis ________ ar nurodyti konkrečią vietą dokumente, kurioje aprašyta reikalaujamos charakteristikos atitikimas:________ |
|  | Pakeliamas langas: | Pakeliamas 2x dalių darbinės kameros langas instaliuotas MDF rėme, su apsaugos, nuo nekontroliuojamo lango kritimo APF sistema. Langas iš grūdinto stiklo arba lygiavertės medžiagos pakeliamas/nuleidžiamas atsvarų bei plieninių lynelių pagalba. Turi būti langų stumdymo galimybė horizontalioje plokštumoje (horizontaliai), kas palengvina darbą bei eksploatavimo ir techninės priežiūros galimybes, švaros palaikymą. | Siūlomas parametras –__________________ . Dokumento patvirtinančio parametro atitikimą nustatytam reikalavimui pavadinimas _______ ir psl. Nr. _____ arba el. nuoroda į gamintojo techninės dokumentacijos puslapį, įrodančią nustatyto reikalavimo atitikimą: ______________. Dokumento puslapis ________ ar nurodyti konkrečią vietą dokumente, kurioje aprašyta reikalaujamos charakteristikos atitikimas:________ |
|  | Apatinė spintelė (po stalviršiu): | Su stumdomomis durelėmis ventiliuojama, laminuota, visas vidus išklotas „Anwidur“- chemiškai atsparia medžiaga arba lygiaverte medžiaga. Spintelė skirta, trumpalaikiam cheminių substancijų, reagentų laikymui. | Siūlomas parametras –__________________ . Dokumento patvirtinančio parametro atitikimą nustatytam reikalavimui pavadinimas _______ ir psl. Nr. _____ arba el. nuoroda į gamintojo techninės dokumentacijos puslapį, įrodančią nustatyto reikalavimo atitikimą: ______________. Dokumento puslapis ________ ar nurodyti konkrečią vietą dokumente, kurioje aprašyta reikalaujamos charakteristikos atitikimas:________ |
|  | Ventiliacinis kanalas: | Ventiliacinis kanalas, sukuriantis dvigubą galinę sienelę, visas pagamintas iš chemikalams atsparaus fenolinių dervų mišinio „Max Resistance” arba „Trespa Virtuon“ arba lygiavertės medžiagos. Ventiliacinio kanalo išvado diametras ne mažesnis negu – Ø160 mm. | Siūlomas parametras –__________________ . Dokumento patvirtinančio parametro atitikimą nustatytam reikalavimui pavadinimas _______ ir psl. Nr. _____ arba el. nuoroda į gamintojo techninės dokumentacijos puslapį, įrodančią nustatyto reikalavimo atitikimą: ______________. Dokumento puslapis ________ ar nurodyti konkrečią vietą dokumente, kurioje aprašyta reikalaujamos charakteristikos atitikimas:________ |
|  | Apsauginis atvartas | Spintos lubose instaliuotas atvartas, skirtas galinčio atsirasti viršslėgio sumažinimui, pagal normą EN 14175 arba lygiavertę. | Siūlomas parametras –__________________ . Dokumento patvirtinančio parametro atitikimą nustatytam reikalavimui pavadinimas _______ ir psl. Nr. _____ arba el. nuoroda į gamintojo techninės dokumentacijos puslapį, įrodančią nustatyto reikalavimo atitikimą: ______________. Dokumento puslapis ________ ar nurodyti konkrečią vietą dokumente, kurioje aprašyta reikalaujamos charakteristikos atitikimas:________ |
|  | Nuotekų išvadas | Ne mažiau kaip Ø 50 mm, iš prolipropileno arba lygiavertės medžiagos. | Siūlomas parametras –__________________ . Dokumento patvirtinančio parametro atitikimą nustatytam reikalavimui pavadinimas _______ ir psl. Nr. _____ arba el. nuoroda į gamintojo techninės dokumentacijos puslapį, įrodančią nustatyto reikalavimo atitikimą: ______________. Dokumento puslapis ________ ar nurodyti konkrečią vietą dokumente, kurioje aprašyta reikalaujamos charakteristikos atitikimas:________. |
|  | Santechniniai komponentai | Pagaminti iš vario arba lygiaverčio metalo. | Siūlomas parametras –__________________ . Dokumento patvirtinančio parametro atitikimą nustatytam reikalavimui pavadinimas _______ ir psl. Nr. _____ arba el. nuoroda į gamintojo techninės dokumentacijos puslapį, įrodančią nustatyto reikalavimo atitikimą: ______________. Dokumento puslapis ________ ar nurodyti konkrečią vietą dokumente, kurioje aprašyta reikalaujamos charakteristikos atitikimas:________ |
|  | Elektros lizdai ir jungikliai | Hermetiški. | Siūlomas parametras –__________________ . Dokumento patvirtinančio parametro atitikimą nustatytam reikalavimui pavadinimas _______ ir psl. Nr. _____ arba el. nuoroda į gamintojo techninės dokumentacijos puslapį, įrodančią nustatyto reikalavimo atitikimą: ______________. Dokumento puslapis ________ ar nurodyti konkrečią vietą dokumente, kurioje aprašyta reikalaujamos charakteristikos atitikimas:________ |
|  | Vandens vožtuvų sandarumas | Atitinka DIN 12 898 reikalavimus arba lygiavertį reikalavimą. | Siūlomas parametras –__________________ . Dokumento patvirtinančio parametro atitikimą nustatytam reikalavimui pavadinimas _______ ir psl. Nr. _____ arba el. nuoroda į gamintojo techninės dokumentacijos puslapį, įrodančią nustatyto reikalavimo atitikimą: ______________. Dokumento puslapis ________ ar nurodyti konkrečią vietą dokumente, kurioje aprašyta reikalaujamos charakteristikos atitikimas:________ |
|  | Garantija | Ne mažiau kaip 24 mėnesiai nuo prekių priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos. | Siūlomas parametras – ______ mėn. nuo prekių priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos. |

Pastabos:

- Siūlomos prekės atitikimą techniniams reikalavimams privaloma pagrįsti gamintojo oficialiais dokumentais (brošiūros ir pan.), kuriuose būtų pateiktos kiekvieno deklaruojamo parametro vertės. Nurodyti dokumentą ir puslapį bei pažymėti reikiamą parametrą arba nurodyti el. nuorodą į gamintojo techninės dokumentacijos puslapį, kuriame būtų pateiktos kiekvieno deklaruojamo parametro vertės.

- Jeigu perkančiosios organizacijos parengtoje techninėje specifikacijoje  nurodytas konkretus (t. y. šalia nenurodytas žodis „arba lygiavertis“) prekės ženklas, gamintojas, modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas (būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms), patentas, tipas, metodas, protokolas, standartas, sertifikatas, konkreti kilmė ar gamyba (dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti), normos, direktyvos, formatas, medžiaga, sistema, jungtis ar panašiai - tiekėjas gali siūlyti ir lygiaverčius prekės ženklus, gamintojus, modelius ar tiekimo šaltinius, procesus, patentus, tipus, metodus, protokolus, standartus, sertifikatus, normas, direktyvas, formatus, medžiagas, sistemas, jungtis ir panašiai. Jei techninėje specifikacijoje nurodyta konkreti (t. y. šalia nenurodytas žodis „ne žemesnė kaip“) klasė, kategorija ar pan. - gali būti siūloma ir ne žemesnė kaip techninėje specifikacijoje nurodyta klasė, kategorija ar pan. Jei perkančiosios organizacijos parengtoje techninėje specifikacijoje nurodytos konkrečios (t. y. nenurodyti žodžiai ne siauresnėse) ribos, intervalai ar pan. - gali būti siūlomos prekės kurių konkrečios ribos, intervalai ar pan. yra ne siauresni kaip nurodyti  techninėje specifikacijoje. Jei perkančiosios organizacijos parengtoje techninėje specifikacijoje yra nurodyti konkretūs (t. y. nenurodytos paklaidos, nuokrypiai, procentai ar pan.) matmenys, dydžiai ar pan. - siūlomų prekių matmenų neatitikimo techninės specifikacijos reikalavimams paklaida gali būti ne didesnė kaip 1 proc.

________________