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1. Išanalizavę CVP priemonėmis paskelbtą konkurso medžiagą, teikiame šį paklausimą. Siūlome perkančiajai organizacijai keisti techninius parametrus taip, kad nebūtų suvaržytos tiekėjų, iš tiesų galinčių tinkamai įvykdyti viešojo pirkimo sutartį, teisės. 
Atkreipiame dėmesį į antros pirkimo dalies pav. “Reagentai ir papildomos priemonės WBC5-DIFF analizatoriui bei automatizuotam CRB tyrimų analizatoriui-1 komplektas arba WBC-5 dalių bendro kraujo su CRB analizatorius “ lentelę nr. 2.2 pav. “Techniniai reikalavimai panaudai siūlomam AUTOMATIZUOTAM CRB ANALIZATORIUI – 1 vnt. “ p.nr. 2 “Analizatoriaus bendra charakteristika” kuriuo PO reikalauja, “Analizatoriaus mėginio adata automatiškai paima mėginį (kraujas, serumas, plazma) iš pirminio vakuuminio arba kapiliarinio kraujo surinkimo mėgintuvėlio. Mėginio ir reagento išmaišymas bei inkubacija vyksta analizatoriuje. “ prašome p.nr. 2, keisti sekančiai: 
“Analizatoriaus mėginio adata automatiškai paima mėginį (kraujas) iš pirminio vakuuminio arba kapiliarinio kraujo surinkimo mėgintuvėlio. Mėginio ir reagento išmaišymas bei inkubacija vyksta analizatoriuje.” 
Manome, kad toks konkretus reikalavimas riboja konkurenciją, nes jis nepagrįstai apriboja galimų tiekėjų ratą, suteikdamas pranašumą tik tiems ūkio subjektams, kurie atitinka siaurai apibrėžtas sąlygas, o ne vertinant pasiūlymų kokybę ar ekonominį naudingumą. 
Atkreipiame dėmesį į p.nr. 3 kurio reikalaujamas techninis parametras “Mėginys bendras kraujas, serumas, plazma” ir prašome p.nr. 3,suformuluoti sekančiai: 
“Mėginys - bendras kraujas” Prašymą pakeisti konkretų punktą grindžiama tuo, kad analizatorius, dirbantis su bendru krauju, yra praktiškesnis, greitesnis ir ekonomiškesnis sprendimas, užtikrinantis patikimus rezultatus su mažesnėmis darbo ir laiko sąnaudomis. 
Prašome pakeisti p.nr. 5 “Mėginio tūris ne daugiau 20μl” sekančiai: 
“Mėginio tūris ne daugiau nei 22 μl” 
Manome, kad didesnis mėginio kiekis, Perkančiajai organizacijai yra naudingiau, kadangi didesnis mėginio tūris didina tyrimo tikslumą, patikimumą ir užtikrina lankstumą papildomiems ar kontroliniams tyrimams. 
Siūlome atkreipti dėmesį į p.nr.6 “Matavimo linijiškumas CRB (bendras kraujas) 2-220 mg/l, CRB (serumas, plazma) 2-200 mg/l. “ Prašome p.nr. 6 keisti sekančiai: 
“Matavimo linijiškumas CRB (bendras kraujas) 2-220 mg/l” 
Konkretus reikalavimas yra perteklinis ir ribojantis konkurenciją, nes jis nepagrįstai siaurina galimų tiekėjų ratą, nesusijęs su objektyvia poreikio ar funkcinių savybių būtinybe. Toks reikalavimas diskriminuoja tiekėjus, neatitinkančius dirbtinai suformuotų techninių kriterijų, ir pažeidžia lygiateisiškumo bei proporcingumo principus. 

Atsakymai.

Dėl 2 pirkimo dalies 2.2. lentelė. Techniniai reikalavimai panaudai siūlomam AUTOMATIZUOTAM  CRB  ANALIZATORIUI – 1 vnt.   p.Nr.2, p.Nr.3, p.Nr.5, p.Nr.6 – reikalavimai nekeičiami.
Klausimas: p.nr. 2 “Analizatoriaus bendra charakteristika” kuriuo PO reikalauja, “Analizatoriaus mėginio adata automatiškai paima mėginį (kraujas, serumas, plazma) iš pirminio vakuuminio arba kapiliarinio kraujo surinkimo mėgintuvėlio. Mėginio ir reagento išmaišymas bei inkubacija vyksta analizatoriuje. “ prašome p.nr. 2, keisti sekančiai:
“Analizatoriaus mėginio adata automatiškai paima mėginį (kraujas) iš pirminio vakuuminio arba kapiliarinio kraujo surinkimo mėgintuvėlio. Mėginio ir reagento išmaišymas bei inkubacija vyksta analizatoriuje.”
Atsakymas:  p.Nr.2  Siūlomas sprendimas neužtikrina įstaigos poreikio, kadangi CRB mėginys patenkantis į laboratoriją yra įvairaus tipo: bendras kraujas, serumas, plazma. Visi trys tipai yra būtini užsakomų tyrimų atlikimui. 
Klausimas: Atkreipiame dėmesį į p.nr. 3 kurio reikalaujamas techninis parametras “Mėginys bendras kraujas, serumas, plazma” ir prašome p.nr. 3,suformuluoti sekančiai: “Mėginys - bendras kraujas”
Atsakymas:   p.Nr.3  Siūlomas sprendimas neužtikrina įstaigos poreikio, nes analizatorius privalo turėti galimybę atlikti CRB tyrimus iš trijų mėginių tipo: bendras kraujas, serumas, plazma.
Klausimas: Prašome pakeisti p.nr. 5 “Mėginio tūris ne daugiau 20µl” sekančiai: “Mėginio tūris ne daugiau nei 22 µl”
Atsakymas: p.Nr.5  Tūris  nekeičiamas  dėl , jei tyrimas atliekamas iš kapiliarinio kraujo , jo turi pakakti bendro kraujo tyrimui, CRB atlikimui,  kai kuriais atvejais kraujo grupės nustatymui bei  reikalingas likutinis mėginio tūris galimiems pakartojimams. Pažymėtina, kad dauguma gamintojų siūlo mažesni nei 20 μl    tūrio CRB tyrimo atlikimui.
Klausimas: Siūlome atkreipti dėmesį į p.nr.6 “Matavimo linijiškumas CRB (bendras kraujas) 2-220 mg/l, CRB (serumas, plazma) 2-200 mg/l. “ Prašome p.nr. 6 keisti sekančiai:
“Matavimo linijiškumas CRB (bendras kraujas) 2-220 mg/l”
Atsakymas:  p.Nr.6 Siūlomas sprendimas neužtikrina įstaigos poreikio, nes analizatorius privalo turėti galimybę atlikti CRB tyrimus iš trijų mėginių tipo: bendras kraujas, serumas, plazma.
         Analizatorius (vienoje platformoje) gebantis atlikti tiek bendrą kraują tiek CRB yra priimtinas, tačiau turi atitikti visus keliamus reikalavimus. 
Perkančioji organizacija nutarė netenkinti Tiekėjo reikalavimų. Tyrimai yra svarbūs stebėti paciento gydymo eigą. Neatlikdama šių tyrimų Perkančioji organizacija prarastų itin svarbius duomenis ir galėtų susidaryti situacija, kad pacientui būtų paskirtas netinkamas gydymas. Perkančioji organizacija siekia minimizuoti netinkamo gydymo riziką, todėl kelia atitinkamus reikalavimus.
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