## Lapas1
Pirkimo sąlygų
1 priedas
MEDICININĖS ĮRANGOS REABILITACIJAI
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Kartu su pasiūlymu tiekėjas privalo pateikti - siūlomų prekių techninių parametrų atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams įrodančius gamintojų dokumentus (katalogai, techniniai aprašai, bukletai ir analogiški dokumentai originalo ir lietuvių kalba). Tiekėjas turi nurodyti teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės (t. y. pateikti prekės kodą kataloge ar kitame dokumente ir puslapio Nr. ar nuorodą į konkrečią dokumento vietą). Visa informacija privalo būti pateikta lietuvių kalba.
1. Pirkimo dalis - Kombinuotos terapijos (elektroterapijos ir ultragarso) aparatas - 1 vnt.
Eil. Nr. | Techniniai reikalavimai | Reikalaujama reikšmė | Siūloma parametro reikšmė |  | Pasiūlymo lapo Nr., kuriame yra nurodytą parametrą patvirtinantis dokumentas
1. | Prietaisas, skirtas elektroterapijai ir ultragarso terapijai atlikti. | Būtina
2. | Galimybė atlikti elektroterapiją, naudojant vakuuminius elektrodus. | Būtina
3. | Skystųjų kristalų ekranas rodantis visą informaciją apie gydymą. | Būtina
4. | Vaizdinis terapinių vietų pasirinkimas su klinikinių terapinių programų pasiūlymais ir elektrodų uždėjimo schemomis. | ≥ 45 programos, skirtos ≥ 30 patologijų.
5. | Generuojamos srovės ir parametrai:
5.1. | Diadinaminės srovės ne mažiau: DF; MF; CP; CP-ISO; LP; RS. | 50 arba 100 Hz ± 5 %.
5.2. | Nervo stimuliacija elektra per odą (TENS). | Ne prastesnė kaip 1 – 200 Hz.
5.3. | Galvaninė. | Ne prastesnė kaip 0,95 – 15,8 Hz.
5.4. | Aukštos įtampos srovė (HV). | Ne prastesnė kaip 0,5 – 200 Hz.
5.5. | Traebert. | 142 Hz ± 10%.
5.6. | Rusiška. | 2,5 kHz ± 10%.
5.7. | Mikro srovė (MCR). | Ne prastesnė kaip 0,2 – 400 Hz.
5.8. | Klasikinė interferencinė srovė (IF4, IF2). | Ne prastesnė kaip 1 – 250 Hz.
5.9. | Raumenų stimuliacinė srovė (EMS) | Ne prastesnė kaip 20 – 250 Hz.
6. | Integruotas ultragarso terapijos modulis. | Būtina
7. | Ultragarso terapijos metu skystųjų kristalų ekrane rodoma informacija apie gydymą. | Būtina
8. | Galimybė pradėti terapiją. | Tiesiogiai nustatant terapijos parametrus.
9. | Indikacija bei automatinis terapijos laiko sustabdymas, esant nepakankamam UG daviklio akustiniam kontaktui. | Būtina
10. | Pasirenkamas ultragarso dažnis. | 1 MHz ir 3 MHz ±10 %.
11. | Ultragarso darbo režimas: | 1. Nepertraukiamas; 2. Impulsinis.
12. | Ultragarso daviklis turi būti hermetiškas (pritaikytas darbui vandenyje). | Būtina
13. | Galimybė atlikti ultragarso terapiją kartu elektroterapija. | Būtina
14. | Indikacija ir automatinis terapijos atjungimas, pasibaigus procedūrai. | Būtina
15. | Elektrodų komplektas: | 1. Plokšti elektrodai - 4 vnt.; 2. Viskoziniai tarpikliai plokštiems elektrodams - po 2 vnt. kiekvienam elektrodui.
16. | Vakuumo modulio veikimo principas. | Ežektorinis, nereikalaujantis kondensato surinkimo indo.
17. | Pulsacijos režimas. | ≥ 2 fiksuoto dažnio vakuumo pulsacijos režimai.
18. | Komplektacija:
18.1. | Elektrodų komplektas: | 1. Plokšti elektrodai - 4 vnt.; 2. Viskoziniai tarpikliai plokštiems elektrodams - po 2 vnt. kiekvienam elektrodui.
18.2. | Ultragarsinė galvutė | 5 cm² ± 10%.
18.3. | Vakuuminių elektrodų komplektas: | 1. Vakuuminiai elektrodai - 4 vnt.; 2. Kempinėlės elektrodams - 2 vnt. kiekvienam elektrodui.
18.4. | Vežimėlis | Būtina
19. | Elektros maitinimas | 100-240 V ±10%
20. | Garantija | Ne mažiau kaip 24 mėnesiai nuo įrangos priėmimo - perdavimo akto pasirašymo dienos.
21. | Kartu su įranga pateikiama: | 1. Naudojimo instrukcija; 2. Serviso dokumentacija.
22. | CE ženklinimas | Būtinas. Kartu su pasiūlymu būtina pateikti CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos kopiją.
2. Pirkimo dalis - Kompresinės terapijos aparatas - 1 vnt.
Eil. Nr. | Techniniai reikalavimai | Reikalaujama reikšmė | Siūloma parametro reikšmė |  | Pasiūlymo lapo Nr., kuriame yra nurodytą parametrą patvirtinantis dokumentas
1. | Prietaisas skirtas pneumatinės kompresijos terapijai atlikti. | Būtina.
2. | Kanalų skaičius. | Ne mažiau kaip 3 kanalai.
3. | Ekranas. | Skaitmeninis.
4. | Valdymas: | Mechaniniais mygtukais arba lietimui jautriu ekranu.
5. | Kompresijos greičiai. | Ne mažiau kaip 2 kompresijos greičiai.
6. | Procedūros trukmės valdymas: | 1. Integruotu laikmačiu; 2. Automatiniu išsijungimu po procedūros.
7. | Individualus parametrų nustatymas. | Būtina.
8. | Slėgio nustatymas: | Slėgio reguliavimo diapazonas ne siauresnis kaip 20 mmHg.
9. | Slėgio nustatymas kamerose. | Atskiras slėgio reguliavimas kiekvienai kamerai arba automatinis slėgio balansavimas tarp kamerų.
10. | Oro pašalinimas. | Automatinis oro pašalinimas iš aplikatoriaus po procedūros.
11. | Priedai komplektacijoje:
11.1. | Kojų aplikatorius – 2 vnt. | ≥ 10 kamerų.
11.2. | Rankų aplikatorius – 2 vnt. | ≥ 10 kamerų.
11.3. | Juosmens aplikatorius – 1 vnt. | ≥ 10 kamerų.
12. | Elektros maitinimas. | Iš 230 (+/-10) V, 50 (+/-1) Hz elektros tinklo.
13. | Garantija. | Ne mažiau kaip 24 mėnesiai nuo įrangos priėmimo - perdavimo akto pasirašymo dienos.
14. | Kartu su įranga pateikiama: | 1. Naudojimo instrukcija; 2. Serviso dokumentacija.
15. | CE ženklinimas. | Būtinas. Kartu su pasiūlymu būtina pateikti CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos kopiją.
3. Pirkimo dalis - Povandeninio masažo vonia - 1 vnt.
Eil. Nr. | Techniniai reikalavimai | Reikalaujama reikšmė | Siūloma parametro reikšmė |  | Pasiūlymo lapo Nr., kuriame yra nurodytą parametrą patvirtinantis dokumentas
1. | Vonia skirta: viso kūno masažui vandens srove po vandeniu su specialia žarna ir perliniam bei sūkuriniam masažui. | Būtina.
2. | Vonios vidus pagamintas iš antibakterinio akrilo, išorė – iš stiklo audinio skydų (ar lygiaverčių medžiagų). | Būtina.
3. | Vonios viduje suformuotos atramos kojoms skirtingo ūgio pacientams. | Ne mažiau 2 - lygiai.
4. | Pasilaikymo rankenos vonios vidiniuose šonuose. | Būtina.
5. | Galimos masažo rūšys:
5.1. | Rankinis masažas su vandens srove iš masažinės žarnos. | Būtina.
5.1.1. | Vandens slėgio masažinėje žarnoje reguliavimo ribos. | Ne mažiasnės kaip nuo 1 iki 4,0 bar.
5.1.2. | Reguliuojamas oro padavimas į vandens srovę masažinėje žarnoje. | Būtina.
5.1.3. | Vonios viduje įmontuotas laikiklis povandeninės žarnos įtvirtinimui po procedūros. | Būtina.
5.1.4. | Vonioje įmontuotas manometras slėgiui masažinėje žarnoje matuoti. | Būtina.
5.2. | Perlinis masažas:
5.2.1. | Perlinis masažas iš oro purkštukų. | Būtina.
5.2.2. | Nerūdijančio plieno masažo purkštukai (ar lygiavertės medžiagos). | Būtina.
5.2.3. | Galimybė reguliuoti perlinio masažo intensyvumą kiekvienai zonai atskirai. | Būtina.
5.3. | Sūkurinis masažas:
5.3.1. | Sūkurinis masažas iš vandens purkštukų. | Būtina.
5.3.2. | Nerūdijančio plieno masažo purkštukai (ar lygiavertės medžiagos). | Būtina.
5.3.3. | Rankinis oro padavimo į sūkurinio masažo sistemą reguliavimas. | Būtina.
5.3.4. | Mechaninis sukūrino masažo sistemos praplovimas. | Būtina.
6. | Integruotas paduodamo ir esančio vonioje vandens temperatūros indikatorius. | Būtina.
7. | Apsaugos sistema neleidžianti įjungti siurblį, nesant vonioje vandens. | Būtina.
8. | Vonios maksimali talpa: | Ne mažiau kaip 450 litrų.
9. | Vonios naudinga talpa: | Ne mažiau kaip 350 litrų.
10. | Vonios išoriniai matmenys:
10.1. | Ilgis : | Ne daugiau 2500 mm.
10.2. | Plotis: | Ne daugiau 1000 mm.
10.3. | Aukštis | Ne daugiau 950 mm.
11. | Reguliuojamos vonios kojos arba pagrindo reguliavimo sistema. | Būtina.
12. | Vonioje sumontuotas dušas su karšto ir šalto vandens prijungimu. | Būtina.
13. | Galimybė pasirinkti vonios spalvą. | Būtina.
14. | Vonios komplektavimas:
14.1. | Dviejų pakopų laipteliai. | Būtina.
14.2. | Plastikinė nuimama pagalvėlė paciento galvai. | Būtina.
14.3. | Išimama kojų atrama. | Būtina.
15. | Elektrinis maitinimas. | Trifazis 400V/50Hz elektros tinklas.
16. | Garantija. | Ne mažiau kaip 24 mėnesiai nuo įrangos priėmimo - perdavimo akto pasirašymo dienos.
17. | Kartu su įranga pateikiama: | 1. Naudojimo instrukcija; 2. Serviso dokumentacija.
18. | CE ženklinimas. | Būtinas. Kartu su pasiūlymu būtina pateikti CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos kopiją.