TSD-989, VPP-4420

Jėgos instrumentų techninė specifikacija (kiekis 1 kompl.)

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Sistemos paskirtis | Jėgos instrumentų komplektas (sistema) yra skirtas otochirurginėms procedūroms atlikti. |  |
|  | Valdymo konsolė | 1. Elektroninė valdymo konsolė, skirta chirurginių instrumentų valdymui; 2. Su LCD arba lygiaverčiu ekranu; 3. Valdoma membraninių (arba lygiaverčių) mygtukų pagalba arba liečiamu ekranu; 4. Vienu metu galima prijungti ir valdyti ne mažiau kaip 2 variklius; 5. Sistemoje įdiegta automatinė variklių identifikavimo funkcija; 6. Konsolėje integruota stacionari irigacijos pompa; 7. Irigacijos srauto intensyvumas keičiamas konsolėje ir naudojant kojinį jungiklį; |  |
| 3. | Darbo režimai | 1. Kintamo greičio režimas; 2. Pastovaus greičio režimas; |  |
| 4. | Kojinis valdymo jungiklis | 1. Daugiafunkcinis |  |
| 4.1. | Valdomi parametrai | 1. Antgalio/ grąžtelio sukimosi greitis; 2. Antgalio/ grąžtelio sukimosi kryptis; 3. Aktyvių variklių funkcijos keitimas operacijos metu; 4. Irigacijos srauto reguliavimas; |  |
| 5. | Variklis | 1. Variklis pritaikytas darbui su grąžteliais; 2. Variklio sukimosi greitis ne mažesnis kaip 80 000 aps./min.; 3. Variklio svoris ne daugiau 90 g. arba variklio svoris su kabeliu ne daugiau 300 g.; 4. Maksimalus sukimo momentas ne mažesnis kaip 15 mNm; 5. Antgalių prijungimas prie variklio turi būti greitas, saugus ir užtikrinti tvirtą fiksaciją, naudojant standartinę arba gamintojo numatytą jungties sistemą; 6. Autoklavuojamas, atsparus dezinfekavimui; |  |
| 6. | Su varikliu naudojami gręžimo antgaliai: |  |  |
| 6.1. | Antgalių ilgiai | (70 mm, 95 mm, 125 mm, 150 mm) ± 5 mm arba (12 mm, 19 mm, 39 mm, 59 mm, 79 mm) ± 1 mm. |  |
| 6.2. | Antgalių tipai | 1. Tiesūs ir lenkti; 2. Su vidine arba išorine irigacijos sistema; 3. Visi siūlomi antgaliai gali būti autoklavuojami; |  |
| 6.3. | Antgalyje integruotas mechanizmas, leidžiantis reguliuoti grąžtelio darbinį ilgį | Ne mažiau kaip 3 fiksuotos padėtys; |  |
| 7. | Su gręžimo antgaliais naudojamų grąžtelių tipai | 1. Naudojimo tipas: Grąžteliai skirti daugkartiniam naudojimui, tinkami garų sterilizacijai (autoklavavimui) arba sterilūs vienkartinio naudojimo grąžteliai. 2. Grąžtelių tipai pagal paskirtį: 2.1. Nerūdijančio plieno (arba lygiaverčiai) grąžteliai; 2.2. Deimantiniai (arba lygiaverčiai) grąžteliai; 3. Grąžtelių suderinamumas: 3.1. Grąžteliai turi būti suderinami su naudojamais gręžimo antgaliais, užtikrinant saugų ir patikimą jų fiksavimą; 3.2. Tvirtinimo mechanizmas turi užtikrinti greitą grąžtelių keitimą be papildomų įrankių ir stabilumą darbo metu; |  |
| 8. | Maitinimas | Iš 230 V, 50 Hz elektros tinklo; |  |
| 9. | Komplektacija : |  |  |
| 9.1. | Valdymo konsolė – 1 vnt. | Elektrinė valdymo konsolė su kojiniu valdymo jungikliu. |  |
| 9.2. | Variklis – 1 vnt. | Variklis darbui su grąžteliais. |  |
| 9.3. | Lenktas antgalis – 5 vnt. | 1. Antgalio ilgis: 79 mm (± 1 mm) arba pasirinktinai (95 mm, 125 mm, 150 mm) ± 5 mm (pasirenkama užsakymo metu) 2. Antgalyje integruotas mechanizmas, leidžiantis reguliuoti grąžtelio darbinį ilgį (ne mažiau kaip 3 fiksuotos padėtys); |  |
| 9.4. | Nerūdijančio plieno (arba lygiavertis) grąžtelis – 5 vnt. (grąžtelių dydžiai pasirenkami užsakymo metu) | 1. Nerūdijančio plieno (arba lygiavertis) grąžtelis rutulio formos galvute, kurios skersmuo 3,0 (±0,2) mm, 4,0 (±0,2) mm, 6,2 (±0,2) mm; 2. Skirtas naudoti su 9.3 punkte siūlomu antgaliu; |  |
| 9.5. | Deimantinis (arba lygiavertis) grąžtelis – 5 vnt. (grąžtelių dydžiai pasirenkami užsakymo metu) | 1. Deimantinis (arba lygiavertis) grąžtelis, rutulio formos galvute. Galvutės skersmuo 3,0 (±0,2) mm, 4,0 (±0,2) mm, 6,2 (±0,2) mm; 2. Skirtas naudoti su 9.3 punkte siūlomu antgaliu; |  |
| 9.6. | Lenktas antgalis – 5 vnt. | 1. Antgalio ilgis: 70 mm (±5 mm) arba pasirinktinai (12 mm, 19 mm, 39 mm, 59 mm) ± 1 mm (pasirenkama užsakymo metu). 2. Antgalyje integruotas mechanizmas, leidžiantis reguliuoti grąžtelio darbinį ilgį (ne mažiau kaip 3 fiksuotos padėtys); |  |
| 9.7. | Nerūdijančio plieno (arba lygiavertis) grąžtelis – 5 vnt. (grąžtelių dydžiai pasirenkami užsakymo metu) | 1. Nerūdijančio plieno (arba lygiavertis) grąžtelis, rutulio formos galvute. Galvutės skersmuo nuo 0,6 (±0,1) mm iki 7 mm (privaloma ne mažiau kaip 10 skirtingų dydžiui šiame intervale); 2. Skirtas naudoti su 9.6 punkte siūlomu antgaliu; |  |
| 9.8. | Deimantinis (arba lygiavertis) grąžtelis – 5 vnt. | 1. Deimantinis (arba lygiavertis) grąžtelis, rutulio formos galvute. Galvutės skersmuo nuo 0,6 (±0,1) mm iki 7 mm (privaloma ne mažiau kaip 10 skirtingų dydžių šiame intervale); 2. Skirtas naudoti su 9.6 punkte siūlomu antgaliu; |  |
| 9.9. | Deimantinis (arba lygiavertis) grąžtelis – 5 vnt. (grąžtelių dydžiai pasirenkami užsakymo metu) | 1. Deimantinis (arba lygiavertis) grąžtelis, rutulio formos galvute, universalaus ilgio arba tinkamas naudoti su siūlomais sistemos gręžimo antgaliais (9.3 p. ir/arba 9.6. p.). 2. Galvutės skersmuo 0,6 (±0,05) mm, 1,0 (±0,1) mm, 1,5 (±0,1) mm, 1,9 (±0,1) mm; |  |
| 9.10. | Vienkartinės irigacijos sistemos | 50 vnt. |  |
| 9.11. | Instrumentų priežiūros rinkinys – 1 komplektas | 1. Tepimo ir valymo priemonės varikliui ir antgaliams; 2. Specialūs šepetėliai ir valymo skystis; |  |
| 9.12. | Sterilizavimo konteineris – 2 vnt. | 1. Aukštos kokybės nerūdijančio plieno (arba lygiavertis) konteineris. 2. Specialios vietos visiems sterilizuojamiems sistemos komponentams. 3. Vidinės silikoninės (arba lygiavertės) laikiklio sistemos, apsaugančios instrumentus nuo pažeidimų. |  |
| 10. | Sistemos dalių suderinamumas | 1. Visi sistemos komponentai turi būti visiškai suderinami tarpusavyje ir užtikrinti sklandų veikimą be papildomų adapterių ar keitiklių; 2. Turi būti užtikrintas paprastas ir greitas komponentų prijungimas, atpažinimas ir konfigūravimas; |  |
| 11. | Garantinis laikotarpis | Ne mažau 12 mėn. |  |
| 12. | CE ženklinimas | Būtinas (kartu su pasiūlymu privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją) |  |
| 13. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija | 1. Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalbomis; 2. Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba; |  |
| 14. | Pristatymas, instaliavimas/sumontavimas ir vartotojų apmokymas | Pristatymo, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) ir vartotojų apmokymo išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą |  |

Papildomas reikalavimas:

Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, įvertinimui/išbandymui turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai.