GYNYBOS RESURSŲ AGENTŪRA PRIE KRAŠTO APSAUGOS MINISTERIJOS

ODONTOLOGINIŲ MEDŽIAGŲ IR PRIEMONIŲ VIEŠOJO PIRKIMO KOMISIJA

Konkurso dalyviui					    2025-10-16

DĖL PAKLAUSIMO

Gynybos resursų agentūra prie Krašto apsaugos ministerijos (toliau – Perkančioji  organizacija) 2025 m. rugsėjo 16 d. Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau – CVP IS), paskelbė Odontologinių medžiagų ir priemonių viešąjį pirkimą, vykdant jį CVP IS priemonėmis, pirkimo Nr.  (toliau – pirkimas), pasiekiamomis adresu https://viesiejipirkimai.lt

Odontologinių medžiagų ir priemonių viešojo pirkimo komisija (toliau – Viešojo pirkimo komisija), 2025 m. spalio 7 d. gavusi konkurso dalyvio paklausimą, teikia atsakymą:

Klausimas: Techninėje specifikacijoje 17-os dalies aprašyme nurodyti tokie techniniai duomenys:

17 Kapsulių maišytuvas

1. Skirtas odontologinių medžiagų, įpakuotų kapsulėse, sumaišymui. Turi tikti visų tipų kapsulėms.

2. Galimybė pasirinkti maišymo laiką intervale ne siauresniame kaip nuo 1 s iki 39 s.

3. Nemažiau kaip 4300 virpesių per minutę.

4. Turi būti apsauginis skydelis.

5. Ekranas, kuriame matomas maišymo laikas.

6. Maitinimo šaltinis - 220V, 50 Hz elektros tinklas.

7. Ne mažesnė nei 24 mėn garantija.

Įvairių gamintojų kapsulių maišymo laikas yra iki 10 s. Kodėl specifikacijoje reikalaujama maišymo intervalo net iki 39 s? Tai labai apriboja pasiūlymo galimybes.

Atsakymas: Viešojo pirkimo komisija atsakydama į paklausimą, pažymi, kad siekiant užtikrinti aukščiausią odontologinių medžiagų kokybę bei efektyvumą klinikinėje praktikoje, svarbu naudoti maišytuvus, kurių maišymo laikas atitinka gamintojų rekomendacijas bei medžiagos technines charakteristikas. Dauguma odontologinių medžiagų, tokių kaip silikono atspaudų medžiagos, kompozitiniai cementai bei kitos specializuotos medžiagos, reikalauja maišymo trukmės nuo 20 iki 30 sekundžių. Šis laikas yra būtinas, kad būtų pasiektas tolygus mišinio homogenizavimas, sumažinta oro burbuliukų susidarymo rizika ir užtikrintos geriausios mechaninės bei cheminių savybių charakteristikos.

Amalgamos maišytuvai, turintys galimybę reguliuoti maišymo laiką ir pasiekti ilgesnius intervalus, yra universalesni ir gali būti naudojami skirtingoms medžiagoms pagal jų individualius poreikius. Įsigyjant kapsulių maišytuvą su galimybe nustatyti ilgesnį nei 10 sekundžių maišymo laiką, užtikrinama, kad bus laikomasi odontologinių medžiagų gamintojų rekomendacijų, pagerinama medžiagos kokybė bei klinikinių procedūrų patikimumas, o taip pat didinamas darbo efektyvumas ir mažinamos klaidų rizikos. Taip pat atsižvelgiant į sparčią odontologinių medžiagų kaitą, siekiama įsigyti kapsulių maišytuvus, kurie turėtų platesnį maišymo diapazono pasirinkimą, nepriklausomai nuo šiuo metu vyraujantis kapsulių maišymo laiko.

Taip pat atkreipiamas dėmesys, kad rinkoje žinomi ne mažiau kaip 5 gamintojai galintys pasiūlyti ilgesnį maišymo laiką:

1. MIX-M6 Dental Amalgamator -Maišymo laikas: nuo 1 iki 99 sekundžių;

2. ADAE AD001 Dental Amalgamator - Maišymo laikas: nuo 1 iki 99 sekundžių;

3. Da11H CE Approved Dental Amalgamator - Maišymo laikas: nuo 1 iki 99 sekundžių;

4. Digital Dental Amalgamator Machine - Maišymo laikas: nuo 1 iki 99 sekundžių;

5. G8 Dental Amalgamator - Maišymo laikas: nuo 1 iki 99 sekundžių.

Pažymėtina, kad 2025 m. vasario 10 d. buvo skelbta rinkos konsultacija, kurios metu nebuvo gauta pastabų dėl konkurencijos ribojimo ar pasiūlymų keisti techninę specifikaciją. Remiantis VPT rekomendacijomis, perkančiajai organizacijai suteikiama teisė laisvai pasirinkti ir įsigyti prekes ar paslaugas, kurios geriausiai atitinka jos veiklos poreikius bei tikslus. Organizacija gali vykdyti pirkimus pagal savo sprendimus, laikantis galiojančių teisės aktų ir vidaus procedūrų, be išankstinių apribojimų ar nurodymų dėl konkrečių prekių ar paslaugų rūšių.

Viešojo pirkimo komisija