### TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Visa įranga turi būti gamykliškai nauja „brand new“. Gamykliškai atnaujinti „renew“, „refurbished“, „remarked“ komponentai neleistini.

- Kartu su pasiūlymu Tiekėjas turi pateikti dokumentus, patvirtinančius pasiūlyme nurodytos prekės atitikimą visiems reikalavimams, nurodytiems kiekviename lenteles punkte, t. y. tiekėjas privalo pateikti siūlomų prekių gamintojo katalogus/ bukletus/ brošiūras, naudojimo instrukcijas, techninius aprašus ir/arba kitus siūlomų prekių gamintojo parengtus dokumentus, kuriuose būtų siūlomos prekės vaizdas (nuotraukos, brėžiniai ar pan., jei taikoma) su išsamiu siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymu — prekės pavadinimu, modeliu (jei yra), gamintoju, kilmės šalimi, techninėmis charakteristikomis pagal techninės specifikacijos reikalavimus, prekių kodais (jei taikoma) bei visa informacija, pagrindžiančia prekės atitikimą reikalavimams, nurodytiems lentelėje anglų ir/ar lietuvių kalba. Siūlomų prekių gamintojo kataloguose/ bukletuose/ brošiūrose, techniniuose aprašuose ir/arba kituose siūlomų prekių gamintojo parengtuose dokumentuose privaloma grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti — spalvotai paženklinti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninės specifikacijos reikalaujamo techninio parametro punktą jos atitinka.

| Eil. Nr. | Parametro pavadinimas | Reikalavimai | Atitikimas kokybiniams ir techniniams reikalavimams. Nuoroda į pridedamus, prekės atitikimą reikalaujamoms charakteristikoms įrodančius, dokumentus (bukletų, techninių aprašų puslapių Nr.) *Nuoroda į internetinį tinklalapį nėra dokumentas |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Tiekėjas turi užpildyti ir nurodyti tikslią reikšmę | Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomos prekės techninius parametrus |  |  |  |
|  |  |  |  | dokumento pavadinimas |  | dokumento lapo numeris |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  |
| Aukštos klasės ultragarso sistema (kiekis 1 vnt.) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Aukštos klasės ultragarso sistema |  | 1. Gamintojas: Įrašyti 2. Modelis: Įrašyti |  | Įrašyti |  | Įrašyti |
| 1.1. | Echoskopą turi sudaryti: | - Echoskopas; - Linijinis daviklis; - Sektorinis daviklis; - Konveksinis daviklis; - Vaginalinis dalviklis | Įrašyti |  | Įrašyti |  | Įrašyti |
| 1.2. | Echoskopo paskirtis turi būti: (kartu pateikiama programinė įranga jeigu reikia) | - Abdominalinis tyrimas; - Kraujagyslių tyrimams atlikti; - MSK tyrimams atlikti; - Kardiologiniams tyrimams atlikti; - Akušerijos tyrimams atlikti. | Įrašyti |  | Įrašyti |  | Įrašyti |
| 1.3. | Ekranas (monitorius) | LED arba lygiavertės technologijos; įstrižainė ne mažiau kaip 54cm; skiriamoji geba ne prastensė kaip 1920x1080 taškų. Turį būti galimybė nukenkti į horizontalią padėtį transportavimo metu. | Įrašyti |  | Įrašyti |  | Įrašyti |
| 1.4. | Lietimui jautrus sisteos funkcijų valdymo ekranas (monitorius) | - Ne mažiau kaip 30cm įstrižainės su „Swipe“ ar lygiaverčiu funkcionalumu; - TGC (angl. Time Gain Compencation) kreivės reguliavimas valdymo panelėje arba sensoriniame ekrane; - Skaitmeninė klaviatūra arba klaviatūra valdymo panelėje. | Įrašyti |  | Įrašyti |  | Įrašyti |
| 1.5. | Sistemos valdymo pultas | - Turi būti reguliuojamas valdymo pulto diapozinas ne mažiau kaip 15cm; - Valdymo pulto pasukimo į šonus galimybė ne mažiau kaip 45◦ (laipsnius); | Įrašyti |  | Įrašyti |  | Įrašyti |
| 1.6. | Aktyvios jungtys davikliams | Ne mažiau kaip 4 vnt | Įrašyti |  | Įrašyti |  | Įrašyti |
| 1.7. | Skaitmeninio signalo jungtis papildomam ekranui (monitoriui) | Display port, arba HDMI, arba lygiavertės | Įrašyti |  | Įrašyti |  | Įrašyti |
| 1.8. | Maksimalus vaizduojamas (Skenuojamas) gylis | Ne mažiau kaip 40cm. | Įrašyti |  | Įrašyti |  | Įrašyti |
| 1.9. | Maksimali kadrų juostos atmintis | Ne mažiau kaip 2000 kadrų, arba ne mažiau kaip 1GB, arba ne mažiau kaip 300 sekundžių | Įrašyti |  | Įrašyti |  | Įrašyti |
| 1.10 | Kadrų dažni doplerio režime | Ne mažiau kaip 200 kadrų per sekundę. | Įrašyti |  | Įrašyti |  | Įrašyti |
| 1.11 | Maksimalus pulsų dažnis spalvinio ir spektrinio doplerio režimuose | Ne mažiau kaip 30 kHz. | Įrašyti |  | Įrašyti |  | Įrašyti |
| 1.12 | Sistemos palaikomų daviklių dažnio diapozonas (ne siauresnis už nurodytą) | Nuo 1 iki 21 MHz. | Įrašyti |  | Įrašyti |  | Įrašyti |
| 1.13 | Turi būti Skenavimo režimai: | - 2D; - Trapecinis vaizdavimas; - Spalvinis dopleris; - Galios dopleris; - Audinių dopleris; - Pulsinės bangos dopleris; - HPRF pulsinės bangos dopleris; - Realaus laiko elastografijos režimas paremtas ultragarsiniais inpulsais; - Audinių harmoninis vaizdavimas; - Specializuotas režimas, skirtas silpnos kraujotakos vizualizacijai. | Įrašyti |  | Įrašyti |  | Įrašyti |
| 1.14 | 2D režime turi būti: | - Ne mažiau kaip 256 pilumo klasės lygių; - Ne ma-iau kaip 350 dB dinaminis diepozinas (angl. dynamic range); - Skaitmeninių kanalų skaičius ne mažesnis kaip 11 Mln.; - Vaizdo didinimas realiame laike ir sustabdytame vaizde ne mažesnis kaip 120 kartų. - Dinaminis gaunamop signalo fokusavimas paspaudimu 2D ir doplerio režime. | Įrašyti |  | Įrašyti |  | Įrašyti |
| 1.15 | Tyrimų optimizavimas 2D ir doplerio režime | - Vaizdo optimizavimas vieno mygtuko paspaudimu 2D ir doplerio režimuose; - Nuolatiniai pilkosios skalės parametrų nustatymai realiu laiku, dinaminis stiprinimo kompensavimas kiekvienai skenavimo linijai. Galimybė veikti 2D ir 3D režimuose; - Automatinis mėginio padėties ir kampo nustatymas spalvinio doplerio režime vieno mygtuko paspaudimu; - Automatinis mėginio padėties ir kampo nustatymas pulsinio doplerio režime vieno mygtuko paspaudimu. | Įrašyti |  | Įrašyti |  | Įrašyti |
| 1.16 | Turi būti specialūs skenavimo režimai | - Vaizdų palyginimas: greta lyginami 2D vaizdai (1) iš kurių realaus laiko vaizdas lyginamas su vaizdu iš atminties to paties tyrimo ar atsiųstas iš kitos tyrimo srities arba (2) iš kurių realaus laiko vaizdo lyginimas su sustabdytu vaizdu iš to paties tyrimo (tiekėjas gali nurodyti vieną iš funkcionalumų 1 arba 2); - Tripleksinis režimas; - Sudvejintas režimas, kai galimi du tiriamo regiono vaizdai vienu metu – vienas tiesioginis, kitas – užšąldytas; - Vaizdų sumavimo režimas – vaizdas sudaromas iš kelių vaizdų, gaunamų kreipiant skenavimo spindulį keliais skirtingais kampais; - Specialūs programiniai algoritmai trukšmams ir artefaktams mažinti. | Įrašyti |  | Įrašyti |  | Įrašyti |
| 1.17 | Matavimai | - Programinė įranga kepenų riebalingumo kiekybiniam įvertinimui su spalviniais kokybės signalo žemėlapiais; - Automatiniai PW dopleriniai skaičiavimai realiame laike; - Automatiniai kairiojo skilvelio įtempių (angl. strain) matavimai su 2D taškelių sekimo technologija ir „Buliaus akies“ įtempių sekmentų vaizdavimu; - Automatinoiai dešiniojo skilvelio įtempių matavimai su 2D taškelių sekimo technologija; - Automatinoiai kairiojo skilvelio įtempių matavimai su 2D taškelių sekimo technologija; - Automatiniai akušeriniai matavimai: FL, BPD, AC, HC. | Įrašyti |  | Įrašyti |  | Įrašyti |
| 1.18 | Turi būti atomatinio tyrimo eigos protokolavimo pakopomis funkcija, pagreitinanti tyrimo eigą ir dokumentavimą, su sekančiomis funkcijomis: | - Tyrimo protokolo pasirinkimas, sustabdymas, pratęsimas; - Anotacijų, žymeklių, matavimų išsaugojimas, galiybė kurti naujus protokolus ir redaguoti esamus. | Įrašyti |  | Įrašyti |  | Įrašyti |
| 1.19 | Paciento duomenų archyvavimo galimybės | - Ne mažiau kaip 512 GB talpos vidinis kietasis diskas; - USB arba lygiavertė jungtis duomenų perdavimui DICOM arba lygiaverčiais formatais; - DICOM standarto palaikomos funkcijos arba lygiavertės: - Send (arba Store); - Print; - Worklist. | Įrašyti |  | Įrašyti |  | Įrašyti |
| 1.20 | Ultragarsinės diagnostinės sistemos konstrukcija | Sistema turi būti su ratukais su galimybe stabdyti su atskirais ratukais arba centriniu stabdžiu. | Įrašyti |  | Įrašyti |  | Įrašyti |
| 1.21 | Reikalavimai linijiniam davikliui | - Dažnio diapozonas ne siauresnis nei nuo 3,5, iki 15 MHz; - Elementų skaičius ne mažiau kaip 960; - Apžvalgos laukas ne mažesnis kaip 50 mm; - Monoikristaline arba matricinė, arba lygiavertė technologija. | Įrašyti |  | Įrašyti |  | Įrašyti |
| 1.22 | Reikalavimai sektoriniam davikliui | - Dažnio diapozonas ne siauresnis kaip intervale nuo 1,1, iki 4,9 MHz; - Elementų skaičius ne mažiau kaip 80; - Apžvalgos laukas ne mažesnis kaip 90◦ (laipsnių); - Monokristalinė arba matricinė, arba lygiavertė technologija. | Įrašyti |  | Įrašyti |  | Įrašyti |
| 1.23 | Reikalavimai konveksiniam davikliui | - Dažnio diapozonas ne siauresnis kaip intervale nuo 1, iki 5 MHz; - Elementų skaičius ne mažiau kaip 160; - Apžiūros kampas (angl. Field View) ne mažiau kaip 70◦ (laipsnių); - Monoikristaline arba matricinė, arba lygiavertė technologija. | Įrašyti |  | Įrašyti |  | Įrašyti |
| 1.24 | Reikalavimai Endokavitaliniam davikliui | - Dažnio diapozonas ne siauresnis kaip intervale nuo 3, iki 9,9 MHz; - Elementų skaičius ne mažiau kaip 128; - Apžvalgos laukas ne mažesnis kaip 160◦ (laipsnių). | Įrašyti |  | Įrašyti |  | Įrašyti |
| 1.25 | Garantija | Ne trumpiau kaip 24 mėn gamintojo garantija | Įrašyti |  | Įrašyti |  | Įrašyti |