REAGENTŲ IR PAGALBINIŲ PRIEMONIŲ LABORATORINIAMS TYRIMAMS ATLIKTI (SU ĮRANGOS ĮSIGIJIMU PANAUDOS BŪDU), TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

I. BENDRIEJI REIKALAVIMAI

1. Tyrimų kiekis yra preliminarus. Perkančioji organizacija tyrimus pirkimo sutarties galiojimo metu planuoja pirkti pagal atskirus užsakymus, atsižvelgdama į perkančiosios organizacijos poreikį, kuris priklauso nuo aplinkybių, neprognozuojamų pirkimo metu (perkamų tyrimų kiekis priklauso nuo pirkimo sutarties vykdymo metu iškylančio poreikio, keičiantis gydymo įstaigos poreikiams, pacientų skaičiui). Perkančioji organizacija pirkimo sutarties galiojimo metu neįsipareigoja išpirkti viso numatyto preliminaraus tyrimo kiekio.

2. Perkančioji organizacija, siekdama patikrinti konkretaus tiekėjo prekių atitikimą reikalavimams, gali prašyti Tiekėjo, kurio pasiūlymas pagal vertinimo rezultatus gali būti pripažintas atitinkamos pirkimo objekto dalies laimėtoju, per nustatytą terminą pateikti prekių pavyzdžius. Tiekėjui nepateikus prekių pavyzdžių, jo pasiūlymas bus atmetamas ir perkančioji organizacija kreipsis į kitą tiekėją, kurio pasiūlymas pagal preliminarią pasiūlymų eilę yra pirmas po tiekėjo, kurio pasiūlymas buvo atmestas.

3. Visi siūlomi analizatoriai turi atitikti techninėje specifikacijoje nustatytus reikalavimus ir, pasirašius sutartį, turi būti pateikti perkančiajai organizacijai panaudai (pasirašant atskirą sutartį dėl analizatorių panaudos). Tiekėjas įsipareigoja savo sąskaita vykdyti perduotų panaudai analizatorių techninį aptarnavimą ir remontą per visą panaudos sutarties galiojimo laikotarpį. Reagentų ir kitų laboratorinių priemonių užsakymai bus vykdomi po analizatoriaus (-ių) pristatymo, instaliavimo ir apmokius darbuotojus dirbti su pateikta įranga.

4. Visi siūlomi analizatoriai ir jų programinė įranga turi būti suderinama ir integruojama į laboratorijos informacinę sistemą (LIS). Tiekėjas privalo užtikrinti, kad siūloma įranga turėtų technines galimybes būti prijungta prie laboratorinės informacinės sistemos (LIS). Tiekėjas įsipareigoja pateikti visą reikiamą informaciją analizatorių tinkamam pajungimui į LIS dvikrypčiu ryšiu (į analizatorių pagal nuskaitytą 8-ių skaitmenų brūkšninį kodą ateina  užsakymas su paciento duomenimis (vardas, pavardė, gimimo data, lytis ir atsakymas grįžta į LIS) ir patvirtina, kad jo siūlomi analizatoriai visiškai suderinami su įstaigos naudojama LIS, bei užtikrina, jog, jungiant siūlomus analizatorius prie LIS, tarpininkaus siekiant, kad nekiltų techninių kliūčių pajungimui. Perkančioji organizacija prijungimą prie Laboratorijos informacinės sistemos vykdo savo lėšomis.

5. Prekių pristatymo vieta: Krantinės g. 28, Kupiškis.

6. Prekių pristatymo terminai:

6.1. Tiekėjas įsipareigoja be papildomo mokesčio (nemokamai) pristatyti analizatorius panaudai, juos pajungti ir darbuotojus apmokyti dirbti su pateikta įranga – ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų  nuo sutarties įsigaliojimo dienos.

6.2. Tiekėjas įsipareigoja be papildomo mokesčio (nemokamai), nepriklausomai nuo užsakomo prekių kiekio, užtikrinant prekių gamintojo nurodytas transportavimo sąlygas, pristatyti Sutartyje ir Sutarties priede nustatytus reikalavimus atitinkančias prekes (reagentus ir kitas pagalbines priemones) ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Pirkėjo užsakymo pateikimo Tiekėjui el. paštu dienos.

7. Perkančioji organizacija yra sudariusi sveikatos priežiūros paslaugų teikimo sutartį su teritorine ligonių kasa, todėl vaistams ir medicinos pagalbos priemonėms, kurie skirti paslaugų, apmokamų iš PSDF biudžeto lėšų, teikimui, taikomas lengvatinis pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) tarifas.

8. Aplinkosauginiai reikalavimai:

8.1. Tiekėjas turi siekti mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo, t. y. sutarties vykdymo metu Tiekėjas įsipareigoja, kad su paslaugų teikimo sutartimi ir jos vykdymu susijusius dokumentus, įskaitant ir atsiskaitymui skirtus dokumentus, Pirkėjui pateiks elektroninėmis priemonėmis (elektronine forma), o ne spausdintus, ir kuriuos reikia pasirašyti - pasirašytus elektroniniu parašu.

8.2. Tiekėjas turi turėti galimybę pateikti 2 mėnesių apimties prekių kiekį. Perkančioji organizacija mažindama pristatymų periodiškumą siekia tausoti gamtą, siekia, kad kuo mažiau būtų teršiama aplinka (mažinamas CO2 išmetimas), todėl užsakinės prekes dviems mėnesiams.

8.3. Tiekėjas turi įsipareigoti vykdyti atitinkamas aplinkos apsaugos vadybos priemones, kurios leistų sumažinti atliekų, susidarančių įrangos (analizatorių) pristatymo ir prijungimo bei remonto procese, kiekį. Įrangos (analizatorių) pristatymo ir prijungimo, remonto ir kt. atliekos turi būti renkamos, rūšiuojamos ir perduodamos tokias atliekas tvarkančiai įmonei (Reikalavimas taikomas pirkimo dalims, kurioms tiekėjas teiks analizatorius panaudai).

II. TIEKĖJŲ PASIŪLYMŲ PATEIKIMO REIKALAVIMAI

9. Tiekėjas privalo įvertinti ir nurodyti (įrašyti) visas reikiamas sudedamąsias dalis konkrečiam šioje specifikacijoje nurodytam tyrimui atlikti. Jeigu tiekėjas, atlikdamas šiame punkte nurodytus skaičiavimus, padarys klaidą, tai tiekėjas įsipareigoja savo sąskaita pateikti trūkstamus diagnostikos reagentus, papildomas medžiagas, kontrolines medžiagas ir kalibratorius, priešingu atveju, tai bus laikoma esminiu pirkimo sutarties pažeidimu, ir perkančioji organizacija įgys teisę nutraukti pirkimo sutartį.

10. Tiekėjas, skaičiuodamas šioje specifikacijoje nurodytam preliminariam tyrimų kiekiui atlikti reikalingus diagnostikos reagentus, papildomas medžiagas, kontrolines medžiagas ir kalibratorius, privalo įvertinti, kad nurodyti diagnostikos reagentai, papildomos medžiagos, kontrolinės medžiagos ir kalibratoriai bus naudojami, atsižvelgiant į gamintojo rekomendacijas, į nurodytą šioje specifikacijoje prekių galiojimo terminą, atidarius diagnostikos reagentus, į stabilumo terminą (-us) bei į tai, kad kiekvieną kartą, atliekant tyrimus bus naudojami kontrolinės medžiagos ir/ar kalibratoriai ir gali būti atliekami pakartotiniai tyrimai, esant nepatikimiems rezultatams.

11. Siūlomos prekės turi būti skirtos in vitro diagnostikai. Analizatoriai, reagentai ir papildomos priemonės turi būti paženklinti CE pagal IVD direktyvą 98/79/EC bei turėti atitikties dokumentus pagal Europos direktyvų nuostatas medicinos priemonėms CE sertifikatus arba lygiaverčius dokumentus. Pateikti galiojančio sertifikato kopiją kartu su pasiūlymu.

12. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms (reagentai, kalibratoriai, kontrolės ir kt.) ir/ar konkretiems prekių pavadinimams taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę, privalo patikimomis priemonėmis įrodyti (abejų gamintojų raštinis patvirtinimas), kad siūloma prekė yra lygiavertė (pagal techninės specifikacijos reikalavimus) ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus ir gali būti naudojamos siūlomai įrangai. Taip pat, jei tiekėjas siūlo ne prietaiso gamintojo reagentus, kalibratorius, kontroles ir kt. privaloma pateikti prietaiso gamintojo išduotus adaptacinius protokolus bei prietaiso gamintojo išduotus analitinius klinikinės validacijos protokolus visiems siūlomiems reagentams, kontrolėms, kalibratoriams (reikalavimas nustatytas siekiant tinkamai įgyvendinti Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 3 d. įsakymo Nr. V-383 „Dėl medicinos priemonių (prietaisų) naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (įskaitant pakeitimus ir papildymus) 37.1.4 punkto nuostatas ir Lietuvos standarto LST EN ISO 15189 5.5.1.1 ir 5.5.1.2 punktų reikalavimus).

13. Siekiant įvertinti siūlomos įrangos bei reagentų (įskaitant kontroles, kalibratorius, eksploatacines priemones ir kt.) atitikimą diagnostinės klinikinės kokybės reikalavimams ir Perkančiajai organizacijai paprašius, tiekėjas, siūlantis lygiavertę įrangą bei reagentus, privalo pateikti išbandymui įrangą ir visų specifikuotų tyrimų atlikimui reikalingas sąnaudines medžiagas pagal su perkančiąja organizacija suderintą ir pagal tarptautiniais standartais pripažintą kiekvieno siūlomo tyrimo išbandymo ir klinikinės validacijos protokolą. Siūlomos įrangos įdiegimas ir patvirtinimas turi būti finansuojamas tiekėjo lėšomis. Vykdant patvirtinimo darbus, turi būti užtikrintas rutininių diagnostinių tyrimų atlikimas tiekėjo lėšomis.

14. Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius parduodamos prekės atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje:

14.1. Tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus: metodikas, analizatoriaus darbo vadovą (pdf formatu) su vertimu į lietuvių kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai pažymėti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti dokumentų originalus.

14.2. Siūlomoms prekėms turi būti pateikti prekių gamintojo (-ų) išduotas (-i) oficialus atstovavimą Lietuvoje patvirtinantis (-ys) dokumentas (-ai). Kiti dokumentai, nenurodyti šiame punkte, nebus laikomi pakankama ir patikima informacija vertinimui atlikti. Nepateikus šiame punkte nurodytų dokumentų ar pateikus šio punkto reikalavimus neatitinkančius dokumentus arba pateikus suklastotą, klaidinančią informaciją, pasiūlymas bus atmetamas.

14.3. Visiems reagentams, be visų išvardytų reikalavimų, būtina pateikti saugos duomenų lapus ir nurodyti prekių kodus (su vertimu į lietuvių kalbą).

14.4. Perkančioji organizacija turi teisę prašyti pateikti papildomus dokumentus informacijos patikslinimui.

15. Tiekėjas turi užtikrinti, kad kompetentingas specialistas, turintis konkurso sąlygose nurodytą kompetenciją įrodančius dokumentus, konsultuos personalą tyrimų atlikimo vietoje, pagal perkančiosios organizacijos poreikį sutarties galiojimo laikotarpiu.

16. Tiekėjas galimų defektų ir/ar gedimų atveju privalo savo sąskaita šalinti/remontuoti visus defektus ir/ar gedimus arba sugedusią analizatoriaus (-ių) detalę (-es) (komponentą (-us) pakeisti ekvivalentiška (-ais) perkančiosios organizacijos patalpose (Krantinės g. 28, Kupiškis) ne vėliau kaip per 24 (dvidešimt keturias) valandas nuo pranešimo apie defektą ir /ar gedimą gavimo momento. Jei defekto ir/ar gedimo neįmanoma pašalinti/suremontuoti perkančiosios organizacijos patalpose, tiekėjas privalo analizatorių (-ius) savo sąskaita išvežti defektui ir/ar gedimui šalinti/remontuoti tiekėjo transportu. Sutaisytas (-i) ir veikiantis (-ys) analizatorius (-iai) pristatomas (-i) perkančiajai organizacijai tiekėjo sąskaita ir tiekėjo transportu. Jei defekto ir/ar gedimo šalinimo/remonto atlikti perkančiosios organizacijos patalpose (vietoje) negalima, tiekėjas defekto ir/ar gedimo šalinimo/remonto laikotarpiui privalo pristatyti perkančiajai organizacijai ir perduoti naudoti ekvivalentišką (-us) veikiantį (-čius) analizatorių (-ius) arba sudaryti galimybę tyrimus atlikti papildomų tyrimų laboratorijoje, turinčioje Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos išduotą įstaigos asmens sveikatos priežiūros išduotą įstaigos asmens sveikatos priežiūros licenciją, suteikiančią teisę verstis laboratorinių tyrimų atlikimu, teikti laboratorinės diagnostikos paslaugas, išlaidas tokiu atveju apmoka Tiekėjas.

17. Jei pagal panaudą teikiama įranga genda 2 (du) mėnesius iš eilės dažniau nei 3 (tris) kartus per mėnesį. Tiekėjas privalo keisti įrangą į naują.

18.Visa aukščiau nurodyta medžiaga (katalogai, aprašymai ir kt.), patvirtinanti pasiūlymo atitiktį techninėje specifikacijoje nurodytiems reikalavimams, jeigu ji ne lietuvių kalba, turi būti pateikta su vertimu į lietuvių kalbą.

III. DETALŪS REIKALAVIMAI PREKĖMS IR ANALIZATORIAMS

1. Pirmoji pirkimo dalis

Turi būti užtikrintas tyrimų atlikimo sklandumas, nepertraukiamumas ir kokybiškumas ištisus metus, todėl turi būti suteikta visa reikalinga papildoma įranga (nepertraukiamo elektros energijos tiekimo įrenginys/(-iai), barkodų skaitytuvas, spausdintuvai ir kita). Visa įranga turi būti pajėgi užtikrinti tyrimų atlikimą maksimalios apkrovos metu.

| REAGENTŲ IR PAPILDOMŲ PRIEMONIŲ IMUNOLOGINIŲ TYRIMŲ ATLIKIMUI SU ĮRANGOS ĮSIGIJIMU PANAUDOS BŪDU PIRKIMAS |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Tyrimų, reagentų, papildomų priemonių pavadinimai | Preliminarus tyrimų skaičius (maksimaliam sutarties galiojimo laikotarpiui 36 mėn.) | Reagentų ir priemonių kiekis (ml/vnt.) nurodytam tyrimų skaičiui | Siūloma pakuotė | Gamintojas, gamintojo šalies pavadinimas, komercinis reagentų ir papildomų priemonių pavadinimas ir kodas (pateikiami Techninės specifikacijos II skyriuje nurodyti atitiktį patvirtinantys dokumentai (būtina nurodyti tikslią nuorodą dokumentacijoje)) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Troponinas I (didelio jautrumo) (žemiau tiekėjas atskirai eilutėse įrašo visus tyrimui atlikti reikalingus diagnostikos reagentus ir/ar papildomas priemones, reikalingas tyrimui atlikti su siūlomais automatiniais analizatoriais, kurių techninė specifikacija pateikta konkurso sąlygų „Pirmos pirkimo dalies įrangos būtinieji reikalavimai“ (toliau – analizatorius ar įranga) | 5000 | ––– | ––– | ––– |
| 1.1. | Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) | ––– | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas |
| 2. | Prokalcitoninas (žemiau tiekėjas atskirai eilutėse įrašo visus tyrimui atlikti reikalingus diagnostikos reagentus ir/ar papildomas priemones, reikalingas tyrimui atlikti su siūlomais automatiniais analizatoriais, kurių techninė specifikacija pateikta konkurso sąlygų „Pirmos pirkimo dalies įrangos būtinieji reikalavimai “(toliau – analizatorius ar įranga) | 600 | ––– | ––– | ––– |
| 2.1. | Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) | ––– | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas |
| 3. | NT-pro-BNP N-terminalinės B tipo natrio uretinio peptido nustatymas (žemiau tiekėjas atskirai eilutėse įrašo visus tyrimui atlikti reikalingus diagnostikos reagentus ir/ar papildomas priemones, reikalingas tyrimui atlikti su siūlomais automatiniais analizatoriais, kurių techninė specifikacija pateikta konkurso sąlygų „Pirmos pirkimo dalies įrangos būtinieji reikalavimai“ (toliau – analizatorius ar įranga) | 600 | ––– | ––– | ––– |
| 3.1. | Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) | ––– | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas |
| 4. | D-dimerai (žemiau tiekėjas atskirai eilutėse įrašo visus tyrimui atlikti reikalingus diagnostikos reagentus ir/ar papildomas priemones, reikalingas tyrimui atlikti su siūlomais automatiniais analizatoriais, kurių techninė specifikacija pateikta konkurso sąlygų „Pirmos pirkimo dalies įrangos būtinieji reikalavimai“ (toliau – analizatorius ar įranga) | 2000 | ––– | ––– | ––– |
| 4.1. | Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) | ––– | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas |

Pastaba. Lentelės eilučių skaičius neribojamas (jų gali būti daugiau ar mažiau, – svarbu, kad būtų galima užtikrinti kokybišką ir patikimą tyrimų atlikimą). Tiekėjas privalo pateikti reikalingą reagentų, kitų priemonių ir kontrolinių medžiagų kiekį, numatomam nurodytam tyrimų skaičiui per 36 mėn. atlikti.

Pirmos  pirkimo dalies analizatoriaus būtinieji reikalavimai

| Eil. Nr. | Parametrai/pavadinimas/būtini parametrų techniniai reikalavimai | Reikalavimų atitikimas(įrašomas tikslus techninis parametras) (pateikti Techninės specifikacijos II skyriuje nurodytus atitiktį patvirtinančius dokumentus, būtina nurodyti tikslią nuorodą dokumentacijoje) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Siūloma įranga turi būti nauja ar įrangos pagaminimo metai ne senesni kaip 2022 m. Tiekėjas privalo pateikti įrodymus, apie įrangos pagaminimo metus (tinkamais įrodymais bus laikoma gamintojo informacija apie įrangos pagaminimo datą, serijos numerį ir kt.). | (nurodomas įrangos pavadinimas, tipas/modelis, gamintojas, pagaminimo data) |
| 2. | Ėminys: serumas, plazma |  |
| 3. | Reagentai paruošti naudojimui kasetėse/strypeliuose |  |
| 4. | Visi reagentai pilnai paruošti naudojimui, sukomplektuoti su kontrolėmis ir kalibratoriais. |  |
| 5. | Tyrimo atlikimo laikas ne > 20 min. |  |
| 6. | Galimybė vienu metu tirti ne < 10 mėginių |  |
| 7. | Analizatorius turi turėti integruotą ar išorinį spausdintuvą |  |
| 8. | Analizatorius nenaudoja distiliuoto vandens, neturi skystų atliekų |  |
| 9. | Reagentai atidarius pakuotę stabilūs iki galiojimo pabaigos, nurodytos ant pakuotės |  |
| 10. | Tyrimai atliekami vienkartinių antgalių pagalba |  |
| 11. | Privalo turėti galimybę prietaisą prijungti prie LIS |  |

2. Antra pirkimo dalis

| REAGENTAI IR PAPILDOMOS PRIEMONĖS KREŠĖJIMO SISTEMOS TYRIMAMS ATLIKTI SU PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS TURIMU ANALIZATORIUMI START 4 arba siūlomu alternatyviu analizatoriumi (tokiu atveju analizatorius panaudai) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Tyrimų, reagentų, papildomų priemonių pavadinimai | Preliminarus tyrimų skaičius (maksimaliam sutarties galiojimo laikotarpiui 36 mėn.) | Reagentų ir priemonių kiekis (ml/vnt.) nurodytam tyrimų skaičiui | Siūloma pakuotė | Gamintojas, gamintojo šalies pavadinimas, komercinis reagentų ir papildomų priemonių pavadinimas ir kodas (pateikiami Techninės specifikacijos II skyriuje nurodyti atitiktį patvirtinantys dokumentai (būtina nurodyti tikslią nuorodą dokumentacijoje)) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Protrombino laiko (II-VII-X faktorių aktyvumo nustatymas) (PL) (žemiau tiekėjas atskirai eilutėse įrašo visus tyrimui atlikti reikalingus diagnostikos reagentus ir/ar papildomas priemones, reikalingas tyrimui atlikti su siūlomais automatiniais analizatoriais, kurių techninė specifikacija pateikta konkurso sąlygų „Antros pirkimo dalies analizatoriaus būtinieji reikalavimai“ (toliau – analizatorius ar įranga) | 1500 | ––– | ––– | ––– |
| 1.1. | Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) | ––– | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas |
| 2. | Aktyvinto dalinio tromboplastino laikas (ADTL) (žemiau tiekėjas atskirai eilutėse įrašo visus tyrimui atlikti reikalingus diagnostikos reagentus ir/ar papildomas priemones, reikalingas tyrimui atlikti su siūlomais automatiniais analizatoriais, kurių techninė specifikacija pateikta konkurso sąlygų „Antros pirkimo dalies analizatoriaus būtinieji reikalavimai“ (toliau – analizatorius ar įranga) | 700 | ––– | ––– | ––– |
| 2.1. | Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) | ––– | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas |

Antros  pirkimo dalies analizatoriaus būtinieji reikalavimai

| Eil. Nr. | Parametrai/pavadinimas/būtini parametrų techniniai reikalavimai | Reikalavimų atitikimas(įrašomas tikslus techninis parametras) (pateikti Techninės specifikacijos II skyriuje nurodytus atitiktį patvirtinančius dokumentus, būtina nurodyti tikslią nuorodą dokumentacijoje) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Tiekėjas turi pasiūlyti pusiau automatinį analizatorių krešėjimo sistemos tyrimams atlikti. Siūloma įranga turi būti nauja ar pagaminta ne anksčiau kaip 2022 m. Tiekėjas privalo pateikti įrodymus, apie įrangos pagamino metus (tinkamais įrodymais bus laikoma gamintojo informacija apie įrangos pagaminimo datą, serijos numerį ir kt.). | (nurodomas įrangos pavadinimas, tipas/modelis, gamintojas, pagaminimo data) |
| 2. | Tiriamieji mėginiai: visi citruotos plazmos mėginiai: normalūs, bet kokio lygio lipeminiai, hemolizuoti, ikteriniai. |  |
| 3. | Matavimo kanalų skaičius: ne mažiau 4 |  |
| 4. | Dozatorius reagentams ir mėginiams yra integruotas į analizatorių |  |
| 5. | Analizatorius turi fiksuoti ne mažiau kaip šiuos parametrus: paciento identifikacijos Nr., reagentų serijos Nr., kalibravimo duomenis, tyrimo atlikimo laiką |  |
| 6. | Mėginių inkubacijos talpa: ne mažiau 10 vietų |  |
| 7. | Integruotas spausdintuvas |  |
| 8. | Galimybė analizatorių prijungti prie LIS |  |

Pastaba.  Lentelėje nurodyti reikalavimai taikomi ir lentelė pildoma, jeigu siūlomi reagentai ir reikalingos priemonės ne perkančiosios organizacijos turimam analizatoriui, o siūlomi reagentai ir reikalingos priemonės kartu su alternatyviu analizatoriumi (analizatoriumi panaudai).

3. Trečia pirkimo dalis

Turi būti užtikrintas tyrimų atlikimo sklandumas, nepertraukiamumas ir kokybiškumas ištisus metus, todėl turi būti suteikta visa reikalinga papildoma įranga (nepertraukiamo elektros energijos tiekimo įrenginys/(-iai, barkodų skaitytuvas, spausdintuvai ir kita). Visa įranga turi būti pajėgi užtikrinti tyrimų atlikimą maksimalios apkrovos metu.

| REAGENTAI IR REIKALINGOS PRIEMONĖS KRAUJO ELEKTROLITŲ ANALIZATORIUI, SKIRTAM TIRTI KALĮ (K+), NATRĮ (Na+) SU ĮRANGOS ĮSIGIJIMU PANAUDOS BŪDU PIRKIMAS |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Tyrimų, reagentų, papildomų priemonių pavadinimai | Preliminarus tyrimų skaičius (maksimaliam sutarties galiojimo laikotarpiui 36 mėn.) | Reagentų ir priemonių kiekis (ml/vnt.) nurodytam tyrimų skaičiui | Siūloma pakuotė | Gamintojas, gamintojo šalies pavadinimas, komercinis reagentų ir papildomų priemonių pavadinimas ir kodas (pateikiami Techninės specifikacijos II skyriuje nurodyti atitiktį patvirtinantys dokumentai (būtina nurodyti tikslią nuorodą dokumentacijoje)) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Kalio (K+) tyrimas (žemiau tiekėjas atskirai eilutėse įrašo visus tyrimui atlikti reikalingus diagnostikos reagentus ir/ar papildomas priemones, reikalingas tyrimui atlikti su siūlomais automatiniais analizatoriais, kurių techninė specifikacija pateikta konkurso sąlygų „Trečios pirkimo dalies analizatoriaus būtinieji reikalavimai“ (toliau – analizatorius ar įranga) | 18000 | ––– | ––– | ––– |
| 1.1. | Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) | ––– | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas |
| 2. | Natrio (Na+) tyrimas (žemiau tiekėjas atskirai eilutėse įrašo visus tyrimui atlikti reikalingus diagnostikos reagentus ir/ar papildomas priemones, reikalingas tyrimui atlikti su siūlomais automatiniais analizatoriais, kurių techninė specifikacija pateikta konkurso sąlygų „Trečios pirkimo dalies analizatoriaus būtinieji reikalavimai“ (toliau – analizatorius ar įranga) | 18000 | ––– | ––– | ––– |
| 2.1. | Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) | ––– | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas |

Pastaba.  Lentelės eilučių skaičius neribojamas (jų gali būti daugiau ar mažiau, – svarbu, kad būtų galima užtikrinti kokybišką ir patikimą tyrimų atlikimą). Tiekėjas privalo pateikti reikalingą reagentų, kitų priemonių ir kontrolinių medžiagų kiekį, numatomam nurodytam tyrimų skaičiui per 36 mėn. atlikti. Būtina pateikti pasiūlymą visoms pirkimo dalies pozicijoms, visam nurodytam tyrimų skaičiui užtikrinti.

Trečios  pirkimo dalies analizatoriaus būtinieji reikalavimai

| Eil. Nr. | Parametrai/pavadinimas/būtini parametrų techniniai reikalavimai | Reikalavimų atitikimas (įrašomas tikslus techninis parametras) (pateikti Techninės specifikacijos II skyriuje nurodytus atitiktį patvirtinančius dokumentus, būtina nurodyti tikslią nuorodą dokumentacijoje) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Siūloma įranga turi būti nauja ar įrangos pagaminimo metai ne senesni kaip 2022 m. Tiekėjas privalo pateikti įrodymus, apie įrangos pagaminimo metus (tinkamais įrodymais bus laikoma gamintojo informacija apie įrangos pagaminimo datą, serijos numerį ir kt.). | (nurodomas įrangos pavadinimas, tipas/modelis, gamintojas, pagaminimo data) |
| 2. | Analizatoriaus paskirtis: prie-ligonio (POC) naudojimui skirtas pastatomas ant stalo analizatorius elektrolitų Na+, K+ tyrimų atlikimui, su galimybe atlikti ph, Cl-, Ca++, HCT tyrimus |  |
| 3. | Tiriamoji medžiaga: kraujas, serumas, plazma, šlapimas |  |
| 4. | Mėginio paėmimas analizei: automatinis mėginio įsiurbimas, paduodant mėginį iš kapiliaro, švirkšto ar mėgintuvėlio |  |
| 5. | Tyrimo laikas : ne ilgiau kaip 30s |  |
| 6. | Mėginio tūris: ne daugiau 30 μl |  |
| 7. | Našumas: ne mažiau 70 tyr /val. |  |
| 8. | Kalibracija: automatinė dviejų taškų ne ilgesnį kaip 40s su pasirenkamu periodiškumas (4, 8, 12 val) |  |
| 9. | Kokybės kontrolė: automatinė, be operatoriaus įsikišimo kokybės kontrolė, naudojant kokybės kontrolės tirpalus reagentų kasetėje, ne mažiau 3 skirtingų lygių arba/ir rankinio kontrolės atlikimo funkcija su skysta kontroline 3 lygių medžiaga. |  |
| 10. | Kokybės kontrolės duomenų pateikimas: turi būti kokybės kontrolės rezultatų statistinių duomenų pateikimo funkcija ar L & J grafikų pateikimo funkcija su statistinių duomenų pateikimo funkcija |  |
| 11. | Rezultatų pateikimas: turi būti rezultatų spausdinimo spausdintuvu ir grafinio rezultatų pateikimo ekrane galimybė |  |
| 12. | Mėginių tinkamumo nustatymo funkcija ir korekcija: turi būti kraujo krešulio nustatymo funkcija su automatiniu krešulio pašalinimu |  |
| 13. | Galimybė įvesti / nustatyti mėginio parametrus: turi būti galimybė įvesti šiuos parametrus: mėginio tipas (kraujas, serumas, plazma ar šlapimas), paciento identifikavimo numeris, paciento vardas, pavardė, operatorius |  |
| 14. | Analizatoriaus priežiūra: analizatorius turi būti nereikaujantis personalo priežiūros (išskyrus kasetės pakeitimo) |  |
| 15. | Darbo principas: kasetės su integruotas elektrodais, tirpalais, mėginio adata, kalibratoriais, 2-3 lygių kontrole, atliekų konteineriu |  |
| 16. | Reagentų laikymas: kasetės turi būti laikomos kambario temperatūroje (iki +25°C temperatūros) |  |
| 17. | Analizatoriaus valdymas: per sensorinį ekraną |  |
| 18. | Analizatorius su LCD spalvotu ekranu su integruotu vidiniu terminiu spausdintuvu ir brūkšninio kodo skaitytuvu |  |
| 19. | Nuotolinė duomenų valdymo sistema: galimybė prijungti prietaisą prie nuotolinės duomenų valdymo sistemos nuotoliniam analizatoriaus būklės ir kokybės kontrolės duomenų peržiūrėjimui |  |
| 20. | Privalo turėti galimybę prietaisą prįjungti prie LIS |  |

4. Ketvirtos pirkimo dalis

Turi būti užtikrintas tyrimų atlikimo sklandumas, nepertraukiamumas ir kokybiškumas ištisus metus, todėl turi būti suteikta visa reikalinga papildoma įranga (nepertraukiamo elektros energijos tiekimo įrenginys/(-iai, barkodų skaitytuvas, spausdintuvai ir kita). Visa įranga turi būti pajėgi užtikrinti tyrimų atlikimą maksimalios apkrovos metu.

| REAGENTAI IR PAPILDOMOS PRIEMONĖS KRAUJO DUJOMS NUSTATYTI SU PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS TURIMU KASETINIU KRAUJO DUJŲ ANALIZATORIUMI EDAN i15 arba siūlomu alternatyviu analizatoriumi (tokiu atveju analizatorius panaudai) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Tyrimų, reagentų, papildomų priemonių pavadinimai | Preliminarus tyrimų skaičius (maksimaliam sutarties galiojimo laikotarpiui 36 mėn.) | Reagentų ir priemonių kiekis (ml/vnt.) nurodytam tyrimų skaičiui | Siūloma pakuotė | Gamintojas, gamintojo šalies pavadinimas, komercinis reagentų ir papildomų priemonių pavadinimas ir kodas (pateikiami Techninės specifikacijos II skyriuje nurodyti atitiktį patvirtinantys dokumentai (būtina nurodyti tikslią nuorodą dokumentacijoje)) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | . Ph, kraujo dujos (pCO2, pO2), elektrolitų (Na+, K+, Cl-, Ca++), metabolitai (Glu, Lac) ir hematokritas (žemiau tiekėjas atskirai eilutėse įrašo visus tyrimui atlikti reikalingus diagnostikos reagentus ir/ar papildomas priemones, reikalingas tyrimui atlikti su siūlomais automatiniais analizatoriais, kurių techninė specifikacija pateikta konkurso sąlygų priede „Ketvirtos pirkimo dalies įrangos būtinieji reikalavimai “(toliau – analizatorius ar įranga) | 600 | ––– | ––– | ––– |
| 1.1. | Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) | ––– | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas |

Pastaba. Lentelės eilučių skaičius neribojamas (jų gali būti daugiau ar mažiau, – svarbu, kad būtų galima užtikrinti kokybišką ir patikimą tyrimų atliki). Tiekėjas privalo pateikti reikalingą reagentų, kitų priemonių ir kontrolinių medžiagų kiekį, numatomam nurodytam tyrimų skaičiui per 36 mėn. atlikti.

Ketvirtos pirkimo dalies analizatoriaus būtinieji reikalavimai

| Eil. Nr. | Parametrai/pavadinimas/būtini parametrų techniniai reikalavimai | Reikalavimų atitikimas (įrašomas tikslus techninis parametras) (pateikti Techninės specifikacijos II skyriuje nurodytus atitiktį patvirtinančius dokumentus, būtina nurodyti tikslią nuorodą dokumentacijoje) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Tiekėjas turi pasiūlyti kasetinį kraujo dujų analizatorių pH, kraujo dujoms (pCO2, pO2), elektrolitams (Na+, K+, Cl-, Ca++), metabolitams (Glu, Lac) ir hematokritui atlikti. Siūloma įranga turi būti nauja. Tiekėjas privalo pateikti įrodymus, apie įrangos pagamino metus (tinkamais įrodymais bus laikoma gamintojo informacija apie įrangos pagaminimo datą, serijos numerį ir kt.). | (nurodomas įrangos pavadinimas, tipas/modelis, gamintojas, pagaminimo data) |
| 2. | Prietaisas nešiojamas: galimybė tyrimus atlikti prie ligonio lovos |  |
| 3. | Našumas: ne daugiau kaip per 1 min. nuo mėginio įsiurbimo |  |
| 4. | Mėginio tūris ne daugiau 150 mikrolitrų |  |
| 5. | Kokybės kontrolė: ne mažiau, kaip 3 lygių |  |
| 6. | LCD spalvotas lietimui jautrus ekranas |  |
| 7. | Integruotas vidinis spausdintuvas |  |
| 8 | Privalo turėti galimybę prietaisą prįjungti prie LIS |  |

Pastaba.  Lentelėje nurodyti reikalavimai taikomi ir lentelė pildoma, jeigu siūlomi reagentai ir reikalingos priemonės ne perkančiosios organizacijos turimam analizatoriui, o siūlomi reagentai ir reikalingos priemonės kartu su alternatyviu analizatoriumi (analizatoriumi panaudai).

Siūlomi reagentai ir eksploatacinės priemonės turi būti originalūs, analizatoriaus gamintojo arba su analizatoriaus gamintojo patvirtintais adaptacijos bei analitinės-klinikinės validacijos protokolais. Jei siūlomas lygiavertis analizatorius, reagentai ir eksploatavimo priemonės turi būti siūlomo analizatoriaus gamintojo arba su analizatoriaus gamintojo patvirtintais adaptacijos bei klinikinės validacijos protokolais ir pilnai atitinkantys kokybinius ir techninius reikalavimus.

5. Penkta pirkimo dalis

Turi būti užtikrintas tyrimų atlikimo sklandumas, nepertraukiamumas ir kokybiškumas ištisus metus, todėl turi būti suteikta visa reikalinga papildoma įranga (nepertraukiamo elektros energijos tiekimo įrenginys/(-iai), bar kodų skaitytuvas, spausdintuvas. Visa įranga turi būti pajėgi užtikrinti tyrimų atlikimą maksimalios apkrovos metu. Žemiau nurodytiems tyrimams pateikiami reagentai turi būti su brūkšniniais kodais, skirtais siūlomam analizatoriui.

| REAGENTAI IR PAPILDOMOS PRIEMONĖS BIOCHEMINIAM ANALIZATORIUI SU ĮRANGOS ĮSIGIJIMU PANAUDOS BŪDU PIRKIMAS |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Tyrimų, reagentų, papildomų priemonių pavadinimai | Preliminarus tyrimų skaičius (maksimaliam sutarties galiojimo laikotarpiui 36 mėn.) | Reagentų ir priemonių kiekis (ml/vnt.) nurodytam tyrimų skaičiui | Siūloma pakuotė | Gamintojas, gamintojo šalies pavadinimas, komercinis reagentų ir papildomų priemonių pavadinimas ir kodas (pateikiami Techninės specifikacijos II skyriuje nurodyti atitiktį patvirtinantys dokumentai (būtina nurodyti tikslią nuorodą dokumentacijoje)) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 9 |
| 1. | Bendras baltymas (žemiau tiekėjas atskirai eilutėse įrašo visus tyrimui atlikti reikalingus diagnostikos reagentus ir/ar papildomas priemones, reikalingas tyrimui atlikti su siūlomais automatiniais analizatoriais, kurių techninė specifikacija pateikta konkurso sąlygų priede „Penktos pirkimo dalies įrangos būtinieji reikalavimai“ (toliau – analizatorius ar įranga) | 100 | ––– | ––– | ––– |
| 1.1. | Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su nurodytu arba alternatyviu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) | ––– | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas |
| 2. | Albuminas (žemiau tiekėjas atskirai eilutėse įrašo visus tyrimui atlikti reikalingus diagnostikos reagentus ir/ar papildomas priemones, reikalingas tyrimui atlikti su siūlomais automatiniais analizatoriais, kurių techninė specifikacija pateikta konkurso sąlygų priede „Penktos pirkimo dalies įrangos būtinieji reikalavimai“ (toliau – analizatorius ar įranga) | 100 | ––– | ––– | ––– |
| 2.1. | Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su nurodytu arba alternatyviu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) | ––– | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas |
| 3. | Gliukozė (žemiau tiekėjas atskirai eilutėse įrašo visus tyrimui atlikti reikalingus diagnostikos reagentus ir/ar papildomas priemones, reikalingas tyrimui atlikti su siūlomais automatiniais analizatoriais, kurių techninė specifikacija pateikta konkurso sąlygų priede „Penktos pirkimo dalies įrangos būtinieji reikalavimai“ (toliau – analizatorius ar įranga) | 11 000 | ––– | ––– | ––– |
| 3.1. | Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su nurodytu arba alternatyviu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) | ––– | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas |
| 4. | Šlapimo rūgštis (žemiau tiekėjas atskirai eilutėse įrašo visus tyrimui atlikti reikalingus diagnostikos reagentus ir/ar papildomas priemones, reikalingas tyrimui atlikti su siūlomais automatiniais analizatoriais, kurių techninė specifikacija pateikta konkurso sąlygų priede „Penktos pirkimo dalies įrangos būtinieji reikalavimai“ (toliau – analizatorius ar įranga) | 400 | ––– | ––– | ––– |
| 4.1. | Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su nurodytu arba alternatyviu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) | ––– | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas |
| 5. | Kreatininas (žemiau tiekėjas atskirai eilutėse įrašo visus tyrimui atlikti reikalingus diagnostikos reagentus ir/ar papildomas priemones, reikalingas tyrimui atlikti su siūlomais automatiniais analizatoriais, kurių techninė specifikacija pateikta konkurso sąlygų priede „Penktos pirkimo dalies įrangos būtinieji reikalavimai“ (toliau – analizatorius ar įranga) | 13000 | ––– | ––– | ––– |
| 5.1. | Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su nurodytu arba alternatyviu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) | ––– | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas |
| 6. | Šlapalas (žemiau tiekėjas atskirai eilutėse įrašo visus tyrimui atlikti reikalingus diagnostikos reagentus ir/ar papildomas priemones, reikalingas tyrimui atlikti su siūlomais automatiniais analizatoriais, kurių techninė specifikacija pateikta konkurso sąlygų priede „Penktos pirkimo dalies įrangos būtinieji reikalavimai“ (toliau – analizatorius ar įranga) | 10000 | ––– | ––– | ––– |
| 6.1. | Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su nurodytu arba alternatyviu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) | ––– | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas |
| 7. | Bendras cholesterolis (žemiau tiekėjas atskirai eilutėse įrašo visus tyrimui atlikti reikalingus diagnostikos reagentus ir/ar papildomas priemones, reikalingas tyrimui atlikti su siūlomais automatiniais analizatoriais, kurių techninė specifikacija pateikta konkurso sąlygų priede „Penktos pirkimo dalies įrangos būtinieji reikalavimai“ (toliau – analizatorius ar įranga) | 1500 | ––– | ––– | ––– |
| 7.1. | Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su nurodytu arba alternatyviu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) | ––– | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas |
| 8. | Didelio tankio cholesterolis (žemiau tiekėjas atskirai eilutėse įrašo visus tyrimui atlikti reikalingus diagnostikos reagentus ir/ar papildomas priemones, reikalingas tyrimui atlikti su siūlomais automatiniais analizatoriais, kurių techninė specifikacija pateikta konkurso sąlygų priede „Penktos pirkimo dalies įrangos būtinieji reikalavimai“ (toliau – analizatorius ar įranga) | 1300 | ––– | ––– | ––– |
| 8.1. | Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su nurodytu arba alternatyviu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) | ––– | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas |
| 9. | Mažo tankio cholesterolis (žemiau tiekėjas atskirai eilutėse įrašo visus tyrimui atlikti reikalingus diagnostikos reagentus ir/ar papildomas priemones, reikalingas tyrimui atlikti su siūlomais automatiniais analizatoriais, kurių techninė specifikacija pateikta konkurso sąlygų priede „Penktos pirkimo dalies įrangos būtinieji reikalavimai“ (toliau – analizatorius ar įranga) | 1300 | ––– | ––– | ––– |
| 9.1. | Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su nurodytu arba alternatyviu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) | ––– | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas |
| 10. | Geležis (žemiau tiekėjas atskirai eilutėse įrašo visus tyrimui atlikti reikalingus diagnostikos reagentus ir/ar papildomas priemones, reikalingas tyrimui atlikti su siūlomais automatiniais analizatoriais, kurių techninė specifikacija pateikta konkurso sąlygų priede „Penktos pirkimo dalies įrangos būtinieji reikalavimai“ (toliau – analizatorius ar įranga) | 1000 | ––– | ––– | ––– |
| 10.1. | Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su nurodytu arba alternatyviu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) | ––– | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas |
| 11. | Trigliceroliai (žemiau tiekėjas atskirai eilutėse įrašo visus tyrimui atlikti reikalingus diagnostikos reagentus ir/ar papildomas priemones, reikalingas tyrimui atlikti su siūlomais automatiniais analizatoriais, kurių techninė specifikacija pateikta konkurso sąlygų priede „Penktos pirkimo dalies įrangos būtinieji reikalavimai“ (toliau – analizatorius ar įranga) | 1300 | ––– | ––– | ––– |
| 11.1. | Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su nurodytu arba alternatyviu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) | ––– | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas |
| 12. | Bendras bilirubinas (žemiau tiekėjas atskirai eilutėse įrašo visus tyrimui atlikti reikalingus diagnostikos reagentus ir/ar papildomas priemones, reikalingas tyrimui atlikti su siūlomais automatiniais analizatoriais, kurių techninė specifikacija pateikta konkurso sąlygų priede „Penktos pirkimo dalies įrangos būtinieji reikalavimai“ (toliau – analizatorius ar įranga) | 1200 | ––– | ––– | ––– |
| 12.1. | Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su nurodytu arba alternatyviu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) | ––– | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas |
| 13. | Tiesioginis bilirubinas (žemiau tiekėjas atskirai eilutėse įrašo visus tyrimui atlikti reikalingus diagnostikos reagentus ir/ar papildomas priemones, reikalingas tyrimui atlikti su siūlomais automatiniais analizatoriais, kurių techninė specifikacija pateikta konkurso sąlygų priede „Penktos pirkimo dalies įrangos būtinieji reikalavimai“ (toliau – analizatorius ar įranga) | 700 | ––– | ––– | ––– |
| 13.1. | Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su nurodytu arba alternatyviu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) | ––– | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas |
| 14. | Netiesioginis bilirubinas (žemiau tiekėjas atskirai eilutėse įrašo visus tyrimui atlikti reikalingus diagnostikos reagentus ir/ar papildomas priemones, reikalingas tyrimui atlikti su siūlomais automatiniais analizatoriais, kurių techninė specifikacija pateikta konkurso sąlygų priede „Penktos pirkimo dalies įrangos būtinieji reikalavimai“ (toliau – analizatorius ar įranga) | 700 | ––– | ––– | ––– |
| 14.1. | Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su nurodytu arba alternatyviu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) | ––– | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas |
| 15. | ASAT (žemiau tiekėjas atskirai eilutėse įrašo visus tyrimui atlikti reikalingus diagnostikos reagentus ir/ar papildomas priemones, reikalingas tyrimui atlikti su siūlomais automatiniais analizatoriais, kurių techninė specifikacija pateikta konkurso sąlygų priede „Penktos pirkimo dalies įrangos būtinieji reikalavimai“ (toliau – analizatorius ar įranga) | 2000 | ––– | ––– | ––– |
| 15.1. | Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su nurodytu arba alternatyviu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) | ––– | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas |
| 16. | ALAT (žemiau tiekėjas atskirai eilutėse įrašo visus tyrimui atlikti reikalingus diagnostikos reagentus ir/ar papildomas priemones, reikalingas tyrimui atlikti su siūlomais automatiniais analizatoriais, kurių techninė specifikacija pateikta konkurso sąlygų priede „Penktos pirkimo dalies įrangos būtinieji reikalavimai“ (toliau – analizatorius ar įranga) | 2000 | ––– | ––– | ––– |
| 16.1. | Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su nurodytu arba alternatyviu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) | ––– | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas |
| 17. | Šarminė fosfotazė (žemiau tiekėjas atskirai eilutėse įrašo visus tyrimui atlikti reikalingus diagnostikos reagentus ir/ar papildomas priemones, reikalingas tyrimui atlikti su siūlomais automatiniais analizatoriais, kurių techninė specifikacija pateikta konkurso sąlygų priede „Penktos pirkimo dalies įrangos būtinieji reikalavimai“ (toliau – analizatorius ar įranga) | 1200 | ––– | ––– | ––– |
| 17.1. | Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su nurodytu arba alternatyviu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) | ––– | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas |
| 18. | Alfa amilazė (žemiau tiekėjas atskirai eilutėse įrašo visus tyrimui atlikti reikalingus diagnostikos reagentus ir/ar papildomas priemones, reikalingas tyrimui atlikti su siūlomais automatiniais analizatoriais, kurių techninė specifikacija pateikta konkurso sąlygų priede „Penktos pirkimo dalies įrangos būtinieji reikalavimai“ (toliau – analizatorius ar įranga) | 1200 | ––– | ––– | ––– |
| 18.1. | Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su nurodytu arba alternatyviu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) | ––– | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas |
| 19. | CRB (žemiau tiekėjas atskirai eilutėse įrašo visus tyrimui atlikti reikalingus diagnostikos reagentus ir/ar papildomas priemones, reikalingas tyrimui atlikti su siūlomais automatiniais analizatoriais, kurių techninė specifikacija pateikta konkurso sąlygų priede „Penktos pirkimo dalies įrangos būtinieji reikalavimai“ (toliau – analizatorius ar įranga) | 13000 | ––– | ––– | ––– |
| 19.1. | Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su nurodytu arba alternatyviu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) | ––– | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas |
| 20. | P – Amyl (žemiau tiekėjas atskirai eilutėse įrašo visus tyrimui atlikti reikalingus diagnostikos reagentus ir/ar papildomas priemones, reikalingas tyrimui atlikti su siūlomais automatiniais analizatoriais, kurių techninė specifikacija pateikta konkurso sąlygų priede „Penktos pirkimo dalies įrangos būtinieji reikalavimai“ (toliau – analizatorius ar įranga) | 1000 | ––– | ––– | ––– |
| 20.1. | Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su nurodytu arba alternatyviu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) | ––– | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas |
| 21. | GGT (žemiau tiekėjas atskirai eilutėse įrašo visus tyrimui atlikti reikalingus diagnostikos reagentus ir/ar papildomas priemones, reikalingas tyrimui atlikti su siūlomais automatiniais analizatoriais, kurių techninė specifikacija pateikta konkurso sąlygų priede „Penktos pirkimo dalies įrangos būtinieji reikalavimai“ (toliau – analizatorius ar įranga) | 200 | ––– | ––– | ––– |
| 21.1. | Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su nurodytu arba alternatyviu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) | ––– | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas |

Pastaba. Lentelės eilučių skaičius neribojamas (jų gali būti daugiau ar mažiau, – svarbu, kad būtų galima užtikrinti kokybišką ir patikimą tyrimų atlikimą). Tiekėjas privalo pateikti reikalingą reagentų, kitų priemonių ir kontrolinių medžiagų kiekį, numatomam nurodytam tyrimų skaičiui per 36 mėn. atlikti. Būtina pateikti pasiūlymą visoms pirkimo dalies pozicijoms.

Penktos pirkimo dalies analizatoriaus būtinieji reikalavimai:

| Eil. Nr. | Parametrai/pavadinimas/būtini parametrų techniniai reikalavimai | Reikalavimų atitikimas (įrašomas tikslus techninis parametras) (pateikti Techninės specifikacijos II skyriuje nurodytus atitiktį patvirtinančius dokumentus, būtina nurodyti tikslią nuorodą dokumentacijoje) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Siūloma įranga turi būti nauja ar įrangos pagaminimo metai ne senesni kaip 2023 m. Tiekėjas privalo pateikti įrodymus, apie įrangos pagaminimo metus (tinkamais įrodymais bus laikoma gamintojo informacija apie įrangos pagaminimo datą, serijos numerį ir kt.). | (nurodomas įrangos pavadinimas, tipas/modelis, gamintojas, pagaminimo data) |
| 2. | Reagentų indentifikavimas integruoto brūkšninio kodo skaitytuvu |  |
| 3. | Reagentai paruošti naudojimui kasetėse su brūkšniniais kodais |  |
| 4. | Analizatoriuje ne mažiau kaip 15 šaldomų padėčių reagentams |  |
| 5. | Reagentai bei mėginiai gali būti dedami/keičiami nepertraukiant analizatoriaus darbo |  |
| 6. | Likusio reagentų kiekio skaičiavimas |  |
| 7. | Galimybė tirti ne mažiau kaip 15 mėginių vienu metu |  |
| 8. | Mėginys: galimybė tirti serumą, plazmą, šlapimą |  |
| 9. | Mėginių identifikavimas: integruotas brūkšninio kodo skaitytuvas ir mėgintuvėlio buvimo detektorius |  |
| 10. | Būtina skubių tyrimų galimybė STAT funkcija |  |
| 11. | Galimybė automatiškai praskiesti mėginį |  |
| 12. | Galimybė atlikti tyrimus iš pirminių, antrinių mėgintuvėlių bei naudojant mėginių indelius bei mikro mėgintuvėlius |  |
| 13. | Tyrimų atlikimui analizatorius turi naudoti vienkartines kiuvetes |  |
| 14. | Analizatorius nejungiamas prie vandentiekio |  |
| 15. | Analizatorius turi turėti tyrimų rezultatų spausdintuvą |  |
| 16. | Nuotolinė duomenų valdymo sistema: galimybė prijungti prietaisą prie nuotolinės duomenų valdymo sistemos nuotoliniam analizatoriaus būklės ir kokybės kontrolės duomenų peržiūrėjimui |  |
| 17. | Mėginių paėmimo adata su funkcijomis: a) skysčio lygio nustatymas; b) mechaninės kliūties aptikimas |  |
| 18. | Integruota automatinė vidaus kokybės kontrolės programa su Levey - Jennings grafikais, kokybės kontrolė ne mažiau 2 lygių. Rezultatai rodomi ekrane, galimybė atspausdinti kokybės kontrolės grafikus, apskaičiuoti vidurkį, standartinę deviaciją, variacijos koeficientą, kokybės kontrolės įspėjimai/klaidos pagal užprogramuotus kriterijus, ne < 2 lygių kontrolė |  |
| 19. | Tyrimų rezultatų, kalibracijos ir kokybės kontrolės duomenų išsaugojimas analizatoriuje |  |
| 20. | Analizatoriaus valdymo programa - lietuvių kalba |  |
| 21. | Analizatorius statomas ant stalo |  |
| 22. | Privalo turėti galimybę prietaisą prįjungti prie LIS |  |