TIEKĖJŲ KLAUSIMAI / SIŪLYMAI / PASTABOS DĖL

„ŠP-73090 ODONTOLOGO DARBO VIETA“ dėl pirkimo dokumentų projekto rinkos konsultacijos

Gautos suinteresuotų rinkos dalyvių pastabos:

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Techniniai reikalavimai | Tiekėjų pastabos | Perkančiosios organizacijos atsakymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 pirkimo objekto dalis Odontologo darbo vieta |  |  |  |  |
| 1.1 | Paciento kėdė: | Pavadinimas, kilmės šalis, gamintojas (užpildo tiekėjas) |  |  |
| 1.1.3 | Maksimalus kėdės nusileidimo aukštis | Ne daugiau 400 mm | Siūlome pakeisti į: Maksimalus kėdės nusileidimo aukštis 400 mm +/-20 mm. Padidinsime konkurenciją galės dalyvauti daugiau tiekėjų. | Reikalavimas keičiamas: „400 mm ± 20 mm.“ |
| 1.1.4 | Pakeliamas svoris Pakeista į Kėdės (paciento) keliamoji galia | Ne mažiau 140 kg | Siūlome pakeisti į: Kėdės (paciento) keliamoji galia ne mažiau kaip 140 kg. Nėra suprantama kieno svorį reikia nurodyti. | Reikalavimas keičiamas: „Kėdės (paciento) keliamoji galia“ |
| 1.3 | Prapūtiklis su vandeniu, antgaliai ir mikrovarikliai | Pavadinimas, kilmės šalis, gamintojas (užpildo tiekėjas) |  |  |
| 1.3.2 | Antgalių bloką sudaro | 1) Daugiafunkcinis prapūtiklis (oras, vanduo, oras + vanduo) su pašvietimu; 2) Rankovė turbininiam antgaliui su pašvietimu; 3) Rankovė elektriniam mikrovarikliui su pašvietimu; 4) Rankovė ultragarsiniam antgaliui su pašvietimu; 5) Rankovė pneumatiniam instrumentui | Siūlome pakeisti į: 4) Rankovė ultragarsiniam skaleriui su pašvietimu. Dabartinė formuluotė neatitinka techninės realybės – antgalis pats neturi pašvietimo funkcijos, todėl „rankovė ultragarsiniam antgaliui su pašvietimu“ yra logiškai neteisinga. Pakeitus į „rankovė ultragarsiniam skalerui su pašvietimu“, aprašymas aiškiai ir techniškai teisingai apibrėžia ieškomą įrangos dalį. | Reikalavimas keičiamas: „Rankovė ultragarsiniam skalerui su pašvietimu“ |
| 1.4 | Selių siurbiklio blokas | Pavadinimas, kilmės šalis, gamintojas (užpildo tiekėjas) |  |  |
| 1.4.1 | Tvirtinimas | Tvirtinamas prie grindų | Siūlome pakeisti į: Tvirtinamas prie grindų arba prie paciento kėdės. Siūloma formuluotė suteikia lankstumo, nes skirtingų gamintojų spjaudyklės blokai gali būti tvirtinami tiek prie grindų, tiek prie paciento kėdės, todėl toks pakeitimas didina konkurenciją ir atitinka rinkoje esančius techninius sprendimus. | Vandens bloko tvirtinimas prie grindų, suteikia odontologinei įrangai stabilumo, bei įrangos nepageidaujamų judesių judant pacientui ar atliekant gydymo procedūras. Taip pat papildomai neapkraunamas kėdės pakėlimo mechanizmas, kadangi tvirtinant vandens/spjaudyklės bloką prie kėdės, jis būtų kelimas kartu su krėslu. Siekiant aiškumo reikalavimas keičiamas: „Tvirtinimas prie grindų ir nesikilnoja kartu su kėde“ |
| 1.6. | Kampinis antgalis mikrovarikliui: | Pavadinimas, kilmės šalis, gamintojas (užpildo tiekėjas) |  |  |
| 1.6.2 | Antgalio galvutės diametras | Ne didesnis nei 10mm, aukštis ne didesnis nei 14 mm | Siūlome pakeisti į: Ne didesnis nei 10mm, aukštis ne didesnis nei 14mm +/- 0,5 mm. Padidinsime konkurenciją galės dalyvauti daugiau tiekėjų. | Reikalavimas keičiamas: „Ne didesnis nei 10 mm, aukštis ne didesnis nei 14,5 mm“ |
| 1.8 | Antgalis ultragarsinis |  | Siūlome pakeisti į: Ultragarsininis skaleris. 1.1.9.1-1.1.9.6 pateikiama ultragarsinio skalerio specifikacija, ne antgalio. | Reikalavimas keičiamas: „Ultragasinis skaleris” |
| 1.8.1 | Pjezokeraminis su pašvietimu | Būtina |  |  |
| 1.8.2 | Tinkamumas | Tinkamas periodontologinėm, endodontologinėm ir higienos procedūroms |  |  |
| 1.8.3 | Visiškai integruotas į odontologinę įrangą | Būtina |  |  |
| 1.8.4 | Apšvietimas | LED tipo |  |  |
| 1.8.5 | Komplektacija suderinta su perkama odontologine įranga | Ne mažiau nei 5 antgaliukai ir raktas antgaliukų keitimui |  |  |
| 1.8.6 | Virpesių dažnis | Ne siauresnėse ribose kaip nuo 28 iki 32 kHz |  |  |
| 1.8.7 | Gamyklinė garantija | Ne mažiau 24 mėn. |  | Patvirtinančio dokumento nereikalaujama |

Tiekėjo prašymas “pateikti biudžetą”.

Perkančiosios organizacijos atsakymas “Pasiūlymo formoje yra nurodyta maksimali priimtina pasiūlymo kaina yra 72600,00 Eur įskaitant visus mokesčius”.

Dėkojame už aktyvų dalyvavimą teikiant pastabas.

Atkreipiame dėmesį, kad, jei dalyvausite planuojamame vykdyti pirkime, kartu su pasiūlymu pateikiamame Europos bendrojo viešųjų pirkimų dokumento (toliau - EBVPD) III dalies „Pašalinimo pagrindai“ C13 skiltyje į klausimą „Tiesioginis arba netiesioginis dalyvavimas rengiant šią procedūrą (VPĮ 46 str. 4 d. 3 p.)“ atsakytumėte „Taip“.  Viešųjų pirkimų tarnyba teigia: „Jei tiekėjas tiesiogiai ar netiesiogiai suteikė pirkimo vykdytojui konsultaciją (nesvarbu, ar rinkos tyrimo (jeigu apie atliekamą rinkos tyrimą buvo informuotas raštu), ar rinkos konsultacijos metu, ar teikdamas pagalbinę viešųjų pirkimų veiklą ir pan.) arba kitaip dalyvavo rengiant pirkimo procedūrą (pavyzdžiui, parengė techninį (darbo) projektą, techninę specifikaciją ir pan.), jis, pildydamas EBVPD III dalies “Pašalinimo pagrindai C13 skiltį, į klausimą „Tiesioginis arba netiesioginis dalyvavimas rengiant šią procedūrą (VPĮ 46 str. 4 d. 3 p.)” turėtų atsakyti „Taip”.