## 9622
Pirkimo dokumentų SPS priedas Nr. 1
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Elektrokardiostimuliatoriai ir pagalbinės priemonės (9622)
1. Prekių kokybė, žymėjimas, informacija vartotojui turi atitikti 93/42/EEC ir/ar MDR (ES) 2017/745 direktyvų reikalavimams. CE ženklinimas.
2. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems prekių pavadinimams taikoma „arba lygiavertis“.
3. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.
4. Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomų prekių atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu). Prekių katalogai ir aprašymai gali būti pateikiami anglų kalba. Jei atitinkami dokumentai yra išduoti kita, nei reikalaujama, kalba (lietuvių ar anglų), kartu turi būti pateiktas vertimas į lietuvių kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). Kiti gamintojo dokumentai, nenurodyti šiame punkte, nebus laikomi pakankama ir patikima informacija vertinimui atlikti.
5. Prekės pristatymo momentu prekės galiojimo terminas turi būti ne trumpesnis kaip 70 procentų gamintojo nurodyto prekės galiojimo termino.
6. PO gali paprašyti po 1 vnt. pavyzdžių vertinimui.
7. PO turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti.
Pirkimo dalies Nr. | Priemonės pavadinimas | Charakteristikos, reikalavimai | Mato vienetas | Preliminarus kiekis | Firminis priemonių pavadinimas, gamintojas, priemonės kodas gamintojo kataloge* | Vieno vieneto įkainis EUR be PVM | PVM tarifas ٪ | Bendra pasiūlymo kaina Eur be PVM | Bendra pasiūlymo kaina Eur su PVM | Firminis priemonių pavadinimas, gamintojas, priemonės kodas gamintojo kataloge | Pirkimui skirtos lėšos Eur su PVM
1 | Dvikameriai elektrokardiostimuliatoriai su dviem fizinio krūvio jutikliais (judesio ir plaučių ventiliacijos) | 1.1 DDDR ir paprastesni stimuliavimo režimai. 1.2 Svoris ne didesnis kaip 25 g, tūris ne daugiau 12 mm³. 1.3 Korpuso storis ne daugiau 7,5 mm. 1.4 Stimuliacijos dažnio keitimas pagal autonominės nervų sistemos tonusą. 1.5 Maks. impulso amplitudė - ne mažiau 7,5 V. 1.6 Maksimali impulso trukmė - ne mažiau 1,5 ms. 1.7 Keičiamas stimuliuojančio impulso poliškumas (vienpolis ar bipolis). 1.8 Darbo trukmė, stimuliuojant skilvelius 100 proc. 60 k./min. dažniu - ne mažiau 7 metų. 1.9 Jautrumas signalui prieširdžiuose – ≤0,5 mV. 1.10 Jautrumas vidiniam signalui skilveliuose – ≤1 mV. 1.11 Intrakardinės elektrogramos registracijos galimybė realiuoju laiku. 1.12 Stimuliatoriaus veiklos kanalo ("marker channel") registracija programavimo metu realiuoju laiku. 1.13 Suminė širdies susitraukimų dažnio histograma. 1.14 Stimuliacijos ir nuosavos širdies veiklos įvykių registratorius. 1.15 Prieširdžių ir skilvelių didelio dažnio veiklos epizodų registracija. 1.16 Automatinis stimuliacijos režimo perjungimas („auto mode switch") į DDI režimą. 1.17 Du dažnio adaptacijos jutikliai - judesio ir plaučių ventiliacijos. 1.18 Galimybė valdyti radijo ryšiu. 1.19 Galimybė atlikti 1,5 Tesla MRT tyrimą. 1.20 Automatinė laikmačio funkcija, po MRT skanavimo nereikalaujanti rankiniu būdu perprogramuoti iš MRT režimo į įprastinį. Komplekte turi būti: ne didesnio nei 6F diametro elektrodai: bipoliniai, išskiriantys gliukokortikoidus, 45–55 cm prieširdinis ir 50–60 cm skilvelinis. | kompl. | 70 |  |  | 5 | 0 | 0 |  | 95550
2 | Dvikameriai elektrokardiostimuliatoriai su dviem dažnio adaptacijos jutikliais (judesio ir stimuliacijos impedanso matavimo) | 2.1 Stimuliacijos dažnio adaptacija fiziniam krūviui naudojant du jutiklius – judesio ir impedanso. 2.2 Stimuliacijos režimai: AOO, AAI(R), VOO, VVI(R), VDD, DOO, DDI, DDD(R). 2.3 Stimuliacijos dažnio ribos: bent 40–170 imp./min. Maks. impulso trukmė – 0,1–1,5 ms, keičiant mažesniu nei 0,1 ms žingsniu. 2.4 Stimuliacijos monitoravimo galimybė (įvykių registratorius). 2.5 Masė mažesnė nei 27 g. 2.6 Impulso amplitudė 0,1–7,0 V ar platesnėse ribose. 2.7 Automatinis stimuliacijos amplitudės parinkimas ir reguliavimas skilveliuose. 2.8 Programuojamas jautrumas skilveliuose: bent 0,5 – 5,0 mV. 2.9 Programuojamas jautrumas prieširdžiuose: bent 0,15 – 1,5 mV. 2.10 Galima automatinė adaptacinė jautrumo kontrolė prieširdžiuose ir skilveliuose, suteikianti optimalią stimuliaciją. 2.11 Intrakardinės elektrogramos registravimo galimybė telemetrijos būdu, įvykių žymekliai. 2.12 Stimuliacijos režimo perjungimas – "auto mode switch". 2.13 AV intervalo ilginimo (nuosavo AV laidumo “paieškos”) algoritmas. 2.14 Galimybė atlikti magneto rezonanso tyrimus (krūtinės ląstos ir širdies zoną – nebūtinai). Komplekte turi būti: 1. Įvairaus ilgio (40–100) cm aktyvios fiksacijos, išskiriantys gliukokortikoidus skilveliniai elektrodai. 2. Įvairaus ilgio (40–55) cm aktyvios fiksacijos tiesūs prieširdiniai elektrodai, išskiriantys gliukokortikoidus | kompl. | 70 |  |  | 5 | 0 | 0 |  | 149940
3 | Implantuojamas biventrikulinis kardioverteris defibriliatorius su keturpoliais kairiojo skilvelio elektrodais | 3.1 Masė ≤ 80 g, tūris ≤ 35 cm3. 3.2 Aparato korpuso storis <10 mm. 3.3 DF4 jungtis. 3.4 Galimybė programuoti 3 skirtingas terapijos zonas. 3.5 Antitachikardinės stimuliacijos funkcija. 3.6 Maksimali defibriliuojančio impulso energija ≥ 35 J. 3.7 Defibriliuojančio impulso forma – bifazinė. 3.8 Antibradikardinė stimuliacija – DDD(R) režimas. 3.9 Realaus laiko elektrogramos registravimas, įvykių žymekliai. 3.10 Intrakardinės elektrogramos registravimo galimybė telemetrijos būdu, įvykių žymekliai. 3.11Paciento perspėjimas apie problemą sistemoje (elektrodo lūžimas, baterijos išsekimas ir kt.) garsiniu signalu arba vibracija. 3.12 Nuotolinio stebėjimo ir valdymo galimybė. 3.13 Defibriliacijos elektrodo introdiuserio diametras ≤ 8F. 3.14 Galimybė atlikti viso kūno ≥1,5T magnetinio rezonanso tyrimus. Komplekte: 1. Defibriliacijos elektrodai: aktyvios fiksacijos 55-90 cm ilgio, išskiriantys gliukokortikoidus, su viena ar dviem aukštos įtampos spiralėmis. 2. Prieširdiniai elektrodai: aktyvios fiksacijos tiesūs, 40-55 cm ilgio. 3. Kairiojo skilvelio stimuliacijos elektrodai – keturpolis elektrodas ≤5F, atstumai tarp elektrodų ≥ 10mm. 4. Sistema elektrodo įvedimui: – introdiuseris, skirto koronarinio sinuso kaniuliavimui – pasirinktinai pjaustomas (komplekte peiliukas) arba plėšomas, įvairūs lenkimo kampai ir ilgiai; – 0,014 colio diametro 160–180 cm ilgio viela. | kompl. | 7 |  |  | 5 | 0 | 0 |  | 55860
4 | Poodinis kardioverteris defibriliatorius | Programuojamas; 4.1 Tūris ne didesnis nei 60 cm³; 4.2 Svoris - ne didesnis kaip 105 g; 4.3 Baterijos tarnavimo trukmė ne trumpiau nei 7 metai; 4.4 Numatyta dvifazė defibriliacinė terapija (80J); 4.5 Programuojamas rankiniu būdu interval 10 – 80 J (kas 5 J žingsniai); 4.6 Vieno epizodo metu ne daugiau kaip 5 elektro šokai; 4.7 Įkrovimo laikas 80 J ≤10 s 4.8 Šoko poliškumas standartinis; 4.9 Smūgio zonos intervalas siekia 170 bpm - 250 bpm, intervalai 10 bpm; 4.10 Po smūgio ne mažiau kaip 30 s ir 50 ppm stimuliacija; 4.11 Automatiškai parenka ir išsaugo paskutinio sėkmingo smūgio poliškumą; 4.12 Pilnas epizodo išsaugojimas; 4.13 Indukcijos galimybė 1-10 s (50 Hz/200 mA); 4.14 EKG išsaugo iki 40 aritmijos įvykių; 4.15 Vieno elektrodo jungtis; 4.16 Turi būti garsinis signalas pacientui, pranešantis, kad prietaiso baterija senka; 4.17 Komplekte su kardioverteriu defibriliatorium pateikiamas vienas poliuretaninis, poodinis, to paties gamintojo elektrodas, kartu su įvedimo sistema. Elektrodas turi būti tripolinis, 7 Fr/ 45 cm ilgio. 4.18 Tinkamas programavimui su esamu ligoninėje S-ICD programeriu. | kompl. | 6 |  |  | 5 | 0 | 0 |  | 75600
5 | Hidrofilinė viela | 160–180 cm. ilgio, 0,014 colio diametras, hidrofilinė danga, proksimalinė dalis – “extra support" kietumo, vidutinio kietumo 25-35cm distalinė dalis. Polimerinis tiesus galiukas. | vnt. | 800 |  |  | 5 | 0 | 0 |  | 260400
6 | Dvikameriai elektrokardiostimuliatoriai su epikardiniais elektrodais | 6.1 Svoris - ne didesnis kaip 28 g. arba 27 ± 0.1 6.2 Maks. impulso amplitudė - ne mažiau 7,5 V. 6.3 Maks. impulso trukmė - ne mažiau 1,5 ms. 6.4 Keičiamas stimuliuojančio impulse poliškumas (monopolinis ar bipolinis). 6.5 Programuojamas stimuliavimo amplitudės parinkimas stimuliacijai skilveliuose su 4,5-5V atsargine stimuliacija. Komplekte du įvairaus ilgio epikardiniais elektrodais. Galimybė pasirinkti elektrodus - vienpoliai arba bipoliai, įsriegiami arba prisiuvami. | kompl. | 20 |  |  | 5 | 0 | 0 |  | 25620
7 | Komplektas pažeistam elektrodui remontuoti | Komplektą turi sudaryti 3-10 cm ilgio silikoninis vamzdelis ir silikono klijai | kompl. | 7 |  |  | 5 | 0 | 0 |  | 735
8 | Fiksuojantis stiletas implantuotam elektrodui pašalinti | Darbinis diametras 0,3-0,8 mm (gali būti keli modeliai, įvairaus diametro). Ilgis 60-90 cm. Papildomos priemonės (pvz., kaištiniai matuokliai) turi būti siūlomi jei tai rekomenduojama gamintojo (pvz., yra keli darbinio diametro variantai ir procedūros metu būtina nustatyti reikiamą stiletto diametrą). | vnt. | 150 |  |  | 5 | 0 | 0 |  | 49488.08
9 | Sistema implantuotam elektrodui atpalaiduoti nuo sąaugų | Sistema sterili, sudaryta iš sterilios plastikinės rankenos, per sukamąjį mechanizmą sujungta su laidų šalinimo vamzdeliu, gale turinčiu metalinį pjaunantį elementą. Mechanizmas suka pjaunantį laidų šalinimo vamzdelį dviem kryptimis priklausomai nuo rankenos spaudimo būdo. Pjaunančio vamzdelio vidinis diametras 9 arba 11 F (+- 0,2 F) (diametras pateikiamas pagal PIRKĖJO poreikius), darbinis pjaunančio vamzdelio ilgis 13-16 cm. | vnt. | 80 |  |  | 5 | 0 | 0 |  | 148260
10 | Sistema implantuotam elektrodui atpalaiduoti nuo sąaugų | Diametras 9-13 F, vamzdelio ilgis 40-48 cm. Šalinamų elektrodų diametras 4-9F (keli diametrų variantai), ilgis 20-70 cm, galimybė atpalaiduoti nuo sąaugų mechaniškai (gręžiant), preparavimo dantukų sukimasis į vieną arba abi puses. | vnt. | 20 |  |  | 5 | 0 | 0 |  | 59724
11 | Lūžusio elektrodo ilginimo viela šalinimo operacijos metu | Ilgis 50-80 cm. Galimybė fiksuoti ir tokiu būdu prailginti lūžusį EKS/IKD laidą šalinimo procedūros metu, tilpti į 7F preperavimo vamzdelį. | vnt. | 15 |  |  | 5 | 0 | 0 |  | 4722.95
12 | Vamzdelių rinkinys implantuotam elektrodui atpalaiduoti nuo sąaugų | Šalinamų elektrodų diametras 4-9 F (keli diametrų variantai), ilgis 30-40 cm, galimybė atpalaiduoti nuo sąaugų preparuojant buku arba smailu vamzdelio galu. Pasirinktinai kietesnė (polipropileno kietumo lygio) medžiaga, ar minkštesnė (fluoro plasto kietumo lygio) medžiaga. | rink. | 80 |  |  | 5 | 0 | 0 |  | 10967.04
13 | Vamzdelių rinkinys implantuotam elektrodui atpalaiduoti nuo sąaugų | Šalinamų elektrodų diametras 7-16 F (keli diametrų variantai), ilgis 30-50 cm, galimybė atpalaiduoti nuo sąaugų preparuojant buku arba smailu vamzdelio galu. Pasirinktinai kietesnė (polipropileno kietumo lygio) medžiaga, ar minkštesnė (fluoro plasto kietumo lygio) medžiaga. | rink. | 20 |  |  | 5 | 0 | 0 |  | 2952.6
14 | Nitinolio viela endokardiniam elektrodui fiksuoti šalinimo metu | Dvigubos nitinolio vielos su dviem nuimamais fiksatoriais galuose, skirtos endokardiniam elektrodui fiksuoti šalinimo metu. | vnt. | 150 |  |  | 5 | 0 | 0 |  | 40457.03
15 | Kateteris su kombinuota kilpa gaudykle svetimkūnių šalinimui | Diametras 8-15 F, ilgis 90-130cm. Galimybė griebti ne tik šalinimo objekto galą, bet ir per vidurį. | vnt. | 10 |  |  | 5 | 0 | 0 |  | 7261.7
16 | Rinkinys perikardo drenavimo | Rinkinio sudėtyje turi būti: perikardo drenavimo kateteris su šoninėmis angomis (8-8,5 F diametro ir 40 ± 10 cm ilgio), dilatatorius (8,5-9 F diametro ir 20-25 cm ilgio), viela-pravediklis abiem minkštais galais (80 ± 5 cm ilgio), dvi 18 G punkcinės adatos (9 ir 15 cm ilgio), vienkartinis skalpelis Nr. 11, ne mažiau kaip du švirkštai (10 ir 60 ml), 1000 ml talpos drenavimo maišelis su išleidimo galimybe, didelio diametro trišakis kraniukas surinkimo maišeliui prijungti prie dreno, siūlas dreno fiksavimui (netirpstantis siūlas su lenkta pjaunančia adata). | rink. | 220 |  |  | 5 | 0 | 0 |  | 33495
17 | Pastovios elektrokardiostimuliacijos laidų mechaninio pašalinimo sistema su dviejų krypčių rotaciniu pjaunančiu elementu ir galimybe atlikti tik vienpusę pjaunančią rotaciją. | Sistema sterili, sudaryta iš sterilios plastikinės rankenos, per sukamąjį mechanizmą sujungta su laidų šalinimo vamzdeliu, gale turinčiu atvirą metalinį pjaunantį elementą. Mechanizmas suka pjaunantį laidų šalinimo vamzdelį dviem kryptimis priklausomai nuo rankenos spaudimo būdo. Yra galimybė atlikti pjaunančią rotaciją tik viena pastovia kryptimi. Pjaunančio vamzdelio vidinis diametras nuo 9 iki 13F(diametras pateikiamas pagal pirkėjo poreikius),darbinis pjaunančio vamzdelio ilgis 40,6 cm. | vnt. | 30 |  |  | 5 | 0 | 0 |  | 89743.5
,