VPP-5343, TSD-1054

Videolaringoskopų ir kvėpavimo takų valdymo stotelių techninė specifikacija

Pirma pirkimo dalis. Videolaringoskopas - 8 kompl.

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- |
| 1. | Komplektas videolaringoskopijai | - Videomonitorius; - Mobilus stovas; - 2 tipų pleištai videolaringoskopijai (2 vnt.) |
| 2. | Videomonitorius | - Ekrano skersmuo ≥ 8“; - Raiška ≥ (1920 x 1200) taškų; - ≥ 2 jungtys instrumentams; - Yra galimybė išsaugoti video vaizdus ir nuotraukas į SD tipo ar lygiavertes laikmenas; - Yra galimybė išsaugoti video vaizdus ir nuotraukas į USB tipo arba lygiavertes laikmenas; - Korpusas pagamintas iš smūgiams atsparaus plastiko arba lygiavertės medžiagos; - Su laikikliu pritvirtinimui prie stovo; - Su HDMI arba lygiaverte jungtimi papildomam išoriniam monitoriui prijungti; - Su pakraunama ličio jonų arba lygiaverte baterija; - Su laidu videomonitoriaus ir videolaringoskopo pleišto sujungimui. |
| 3. | Videolaringoskopo pleištas | - Macintosh arba lygiaverčio tipo 4 dydžio pleištas; - Rankena pagaminta iš titano arba lygiavertės medžiagos; - Su šviesos diodų (LED) apšvietimu; - Kameros raiška (1280 x 800) taškų; - Su 1 mygtuku video vaizdų ir nuotraukų įrašymui. |
| 4. | Videolaringoskopo pleištas | - Pleištas, pritaikytas naudoti esant sunkioms intubacijos sąlygoms (D-pleišto tipo arba lygiavertis); - Suaugusiems; - Rankena pagaminta iš titano arba lygiavertės medžiagos; - Su šviesos diodų (LED) apšvietimu; - Kameros raiška (1280 x 800) taškų; - Su 1 mygtuku video vaizdų ir nuotraukų įrašymui. |
| 5. | Mobilus stovas | - Pritaikytas pritvirtinti 2 p. aprašytą monitorių; - Aukštis 130 ± 10 cm; - Su ≥ 4 antistatiniais ratukais; - Su krepšiu videolaringoskopo pleištams susidėti. |
| 6. | Įrangos pristatymas ir instaliavimas | Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. |
| 7. | Medicininio personalo apmokymas | Medicininio personalo apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. |
| 8. | Techninio personalo apmokymas | LSMU ligoninės Kauno klinikų Medicininės technikos tarnybos inžinierių įvadinis apmokymas atlikti įrangos pogarantinę techninę priežiūrą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. |
| 9. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija | Vartotojo instrukcija lietuvių kalba ir videomonitoriaus (2 p.) serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba |
| 10. | Garantinio aptarnavimo laikotarpis | ≥ 36 mėn. |
| 11. | Galimybė įsigyti originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis | Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 5 metus (prašome nurodyti konkrečią trukmę) nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, kai siūlomos prekės originalios (arba joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai (būtinas tiekėjo ir/arba gamintojo atitinkamas patvirtinimas). Pastaba: Reikalavimas taikomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.4 punktu. |

Pastaba:

Pirmos pirkimo dalies techninės specifikacijos lentelėje aprašytos prekės sudaro vieną pirkimo dalį. Į atskiras pirkimo dalis neskaidoma, nes perkama kartu naudojama, tarpusavyje techniškai suderinama įranga, sudaranti videolaringoskopo komplektą.

2 pirkimo dalis. Kvėpavimo takų valdymo stotelė - 2 kompl.

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- |
|  | Monitorius – 1 vnt. | - Aukštos raiškos LED tipo monitorius; - Įstrižainė ≥ 27 colių; - Kontrastas ≥ 1000 : 1; - Šviesumas ≥ 800 cd/m2 - Raiška ≥ 1920 x 1080 taškų, formatas 16:9; - Signalų įvestys: 1. HDMI; 2. SDI arba lygiavertės; - Signalų išvestys: 1. HDMI; 2. SDI arba lygiavertės; - Medicininės paskirties. |
|  | Videomonitorius – 1 vnt. | - Ekrano skersmuo ≥ 8“; - Raiška ≥ (1920 x 1200) taškų; - ≥ 2 jungtys instrumentams; - Yra galimybė išsaugoti video vaizdus ir nuotraukas į SD tipo ar lygiavertes laikmenas; - Yra galimybė išsaugoti video vaizdus ir nuotraukas į USB tipo arba lygiavertes laikmenas; - Korpusas pagamintas iš smūgiams atsparaus plastiko arba lygiavertės medžiagos; - Su laikikliu pritvirtinimui prie stovo; - Su HDMI arba lygiaverte jungtimi papildomam išoriniam monitoriui prijungti; - Su pakraunama ličio jonų arba lygiaverte baterija; - Su laidu videomonitoriaus ir videolaringoskopo pleišto sujungimui. |
|  | Video endoskopas – 1 vnt. | - Lankstus, pritaikytas naudoti atliekant intubacijas; - Matymo kryptis: 0; - Matymo kampas: ≥ 100; - Darbinis ilgis: 65 2 cm; - Bendras ilgis: 100 cm; - Darbinio kanalo vidinis skersmuo: ≥ 3 mm; - Distalinio galiuko skersmuo 6,5 mm; - Lenkimas aukštyn/žemyn: ≥ 180/140; - Video endoskopo mygtukais valdomos funkcijos: - Video vaizdų įrašymas; - Nuotraukų įrašymas; - Baltos šviesos balansas; - Komplekte: - Specialus konteineris video endoskopo sterilizavimui dujose; - Slėgio suvienodinimo vožtuvas; - Sandarumo matuoklis; - Šepetėlis valymui. |
|  | Videolaringoskopo pleištas – 1 vnt. | - Macintosh arba lygiaverčio tipo 3 dydžio pleištas; - Rankena pagaminta iš titano arba lygiavertės medžiagos; - Su šviesos diodų (LED) apšvietimu; - Kameros raiška (1280 x 800) taškų; - Su 1 mygtuku video vaizdų ir nuotraukų įrašymui. |
|  | Videolaringoskopo pleištas | - Macintosh arba lygiaverčio tipo 4 dydžio pleištas; - Rankena pagamintas iš titano arba lygiavertės medžiagos; - Su šviesos diodų (LED) apšvietimu; - Kameros raiška (1280 x 800) taškų; - Su 1 mygtuku video vaizdų ir nuotraukų įrašymui. |
|  | Videolaringoskopo pleištas – 1 vnt. | - Pleištas, pritaikytas naudoti esant sunkioms intubacijos sąlygoms (D-pleišto tipo arba lygiavertis); - Suaugusiems; - Rankena pagaminta iš titano arba lygiavertės medžiagos; - Su šviesos diodų (LED) apšvietimu; - Kameros raiška (1280 x 800) taškų; - Su 1 mygtuku video vaizdų ir nuotraukų įrašymui. |
|  | Stovas įrangai ir priedams – 1 vnt. | - Mobilus stovas, pritaikytas monitoriaus (1 p.) ir videomonitoriaus (2 p.) tvirtinimui; - Su kanalu įrangos laidams; - Su rankena stovui stumti; - Su krepšiu videolaringoskopo pleištams susidėti. - Su laikikliu video endoskopui (3 p.) |
|  | Įrangos pristatymas ir instaliavimas | Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. |
|  | Medicininio personalo apmokymas | Medicininio personalo apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. |
|  | Techninio personalo apmokymas | LSMU ligoninės Kauno klinikų Medicininės technikos tarnybos inžinierių įvadinis apmokymas atlikti įrangos pogarantinę techninę priežiūrą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. |
|  | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija | Kvėpavimo takų valdymo stotelės naudojimo instrukcija lietuvių kalba ir videomonitoriaus (2 p.) serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba. |
|  | Garantinio aptarnavimo laikotarpis | ≥ 36 mėnesiai |
|  | Galimybė įsigyti originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis | Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 5 metus (prašome nurodyti konkrečią trukmę) nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, kai siūlomos prekės originalios (arba joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai (būtinas tiekėjo ir/arba gamintojo atitinkamas patvirtinimas). Pastaba: Reikalavimas taikomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.4 punktu. |

Pastaba:

Antros pirkimo dalies techninės specifikacijos lentelėje aprašytos prekės sudaro vieną pirkimo dalį. Į atskiras pirkimo dalis neskaidoma, nes perkama kartu naudojama, tarpusavyje techniškai suderinama įranga, sudaranti kvėpavimo takų valdymo sistemą (stotelę).

_____________________________