KLAUSIMYNAS

PACIENTO ŠILDYTUVAS SU DAUGKARTINIAIS ŠILDYMO KILIMĖLIAIS

| Eil. Nr. | Klausimas | Atsakymas |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Ar aiškus planuojamos įsigyti įrangos apibūdinimas? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite priežastį] |
|  | Ar dalyvautumėte šiame pirkime? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite priežastį] |
|  | Ar turite pastabų, klausimų techninės specifikacijos projektui? | Taip ☐ [nurodykite] Ne ☐ |
|  | Kokius reikalavimus, Jūsų nuomone, papildomai siūlytumėte įtraukti į techninę specifikaciją? |  |
|  | Kokių reikalavimų, Jūsų nuomone, vertėtų atsisakyti? |  |
|  | Kokia, Jūsų nuomone, galėtų būti techninėje specifikacijoje nurodytos įrangos kaina su PVM? |  |
|  | Ar turite kitų pastebėjimų ar pasiūlymų? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite] |
|  | Ar tiekėjo dalyvavimas šioje rinkos konsultacijoje yra konfidencialus? | Taip ☐ Ne ☐ |

PACIENTO ŠILDYTUVAS SU DAUGKARTINIAIS ŠILDYMO KILIMĖLIAIS

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlymai/pastabos |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Paskirtis | Paciento šildytuvas su daugkartiniais šildymo kilimėliais, tinkamas naudoti visose medicinos srityse, kai reikalingas paciento šildymas. |  |
|  | Reikalavimai šildymo prietaisui | - Gali būti tvirtinamas prie infuzinio stovo ir operacinio stalo bėgelio; - Su galimybe vienu metu prijungti 2 šildymo kilimėlius, kurių temperatūra reguliuojama atskirai; - Ekrane rodoma esama ir tikslinė temperatūra atskirai kiekvienam prijungtam kilimėliui; - Temperatūros nustatymo diapazonas ne siauresnis nei nuo 32°C iki 39°C, reguliavimo žingsnis ne didesnis nei 0,5°C; - Su integruotu akumuliatoriumi, užtikrinančiu ne mažiau kaip 90 minučių veikimą atjungus prietaisą nuo elektros tinklo; - Garsiniai ir vizualiniai aliarmai, apsauga nuo perkaitimo; - Atsparus valymo ir dezinfekavimo priemonėms; |  |
|  | Reikalavimai šildymo kilimėliui Nr. 1 | - Daugkartinio naudojimo; - Mikštas, lankstus; - Išmatavimai: Ilgis 150 - 180 cm; Plotis 50 - 55 cm; Aukštis 3 - 5 cm; - Universalus - gali būti tiesiamas po pacientu ir ant jo; - Prijungimo kabelis ne trumpesnis kaip 250 cm; - Atsparus valymo ir dezinfekavimo priemonėms; - Kilimėlyje integruoti ne mažiau kaip 4 temperatūros davikliai, skirti temperatūros kontrolei ir saugumo užtikrinimui; - Tikėtina naudojimo trukmė ne trumpesnė kaip 5 metai. |  |
|  | Reikalavimai papildomam šildymo kilimėlio užvalkalui Nr. 1 | - Daugkartinio naudojimo; - Skirtas apsaugoti šildymo kilimėlį nuo pažeidimų; - Gali būti skalbiamas ne žemesnėje nei 95°C temperatūroje ir dezinfekuojamas; - Atitinkantis kilimėlio formą ir išmatavimus. |  |
|  | Komplektacija Nr. 1 | - Šildymo kilimėlis - Užvalkalas šildymo kilimėliui |  |
|  | Reikalavimai šildymo kilimėliui Nr. 2 | - Daugkartinio naudojimo; - Mikštas, lankstus; - Išmatavimai: Ilgis 100-120 cm; Plotis 50-55 cm; Aukštis 3 - 5 cm; - Skirtas kloti po pacientu, kai reikalinga litotominė padėtis - Prijungimo kabelis ne trumpesnis kaip 250 cm; - Atsparus valymo ir dezinfekavimo priemonėms; - Kilimėlyje integruoti ne mažiau kaip 4 temperatūros davikliai, skirti temperatūros kontrolei ir saugumo užtikrinimui. - Tikėtina naudojimo trukmė ne trumpesnė kaip 5 metai |  |
|  | Reikalavimai papildomam šildymo kilimėlio užvalkalui Nr. 2 | - Daugkartinio naudojimo; - Skirtas apsaugoti šildymo kilimėlį nuo pažeidimų; - Gali būti skalbiamas ne žemesnėje nei 95°C temperatūroje ir dezinfekuojamas; Atitinkantis kilimėlio formą ir išmatavimus. |  |
|  | Komplektacija Nr. 2 | - Šildymo kilimėlis - Užvalkalas šildymo kilimėliui |  |
|  | Žymėjimas CE ženklu | Būtinas (kartu su pasiūlymu konkursui privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento kopiją). |  |
|  | Garantinio aptarnavimo laikotarpis | ≥ 24 mėn. |  |
|  | Žalieji reikalavimai | Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 5 metus (prašome nurodyti konkrečią trukmę) nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, kai siūlomos prekės originalios (arba joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai (būtinas tiekėjo ir/arba gamintojo atitinkamas patvirtinimas). Pastaba: Reikalavimas taikomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.4 punktu. |  |