## Sheet1
VšĮ VUL Santaros klinikos
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
PAVADINIMAS
1. Prekių kokybė, žymėjimas, informacija vartotojui turi atitikti 93/42/EEC ir/ar MDR (ES) 2017/745 direktyvų reikalavimus. CE ženklinimas. Pateikti kartu su pasiūlymu tai įrodančius dokumentus. 2. Prekių charakteristikoms patvirtinti tiekėjai su pasiūlymu privalo pateikti techninių duomenų lapą ar lygiavertį gamintojo dokumentą. 3. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems prekių pavadinimams taikoma „arba lygiavertis“. 4. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus. 5. Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomų prekių atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu). Prekių katalogai ir aprašymai gali būti pateikiami anglų kalba. Jei atitinkami dokumentai yra išduoti kita, nei reikalaujama, kalba (lietuvių ar anglų), kartu turi būti pateiktas vertimas į lietuvių kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). Kiti gamintojo dokumentai, nenurodyti šiame punkte, nebus laikomi pakankama ir patikima informacija vertinimui atlikti. PO turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti. *Prekės kodas gamintojo kataloge, jeigu gamintojas turi savo prekių katalogą.
Planuojama pirkėjo | [10 empty] | Tiekėjo pasiūlymas
Pirkimo dalies Nr. | Pirkimo dalies Nr. jei pirkimas kartojamas | Priemonės pavadinimas | BVPŽ kodas | Charakteristikos, reikalavimai | Mato vienetas | Kiekis 3 mėn. | Vnt. kaina Eur be PVM | PVM tarifas ٪ | Maksimali pirkimo suma Eur be PVM | Maksimali pirkimo suma Eur su PVM | Siūlomas įkainis EUR be PVM, | Suma EUR be PVM | PVM tarifas ٪ | Suma EUR su PVM | Tiekėjo siūlomų prekių charakteristikos, parametrai, jų reikšmės | Tiekėjo siūlomos prekės kodas* | Gamintojas | Pastabos
1 |  | Perkateteriniu būdu implantuojamas biologinis aortos vožtuvas su įvedimo sistema didelio diametro aortos vožtuvo žiedui |  | 1) Pilnai sukomplektuotas rinkinys (savaime išsiplečiantis vožtuvas ir jo įvedimo sistema, reikiamo dydžio introdiuseris, implantavimui aortos vožtuvo pozicijoje). 2) Įvedamas per a. femoralis ir/arba a. subclavia ir/arba per tiesioginę aortos punkciją. 3) Galimybė repozicionuoti vožtuvą skleidimo metu. 4) Priemonės instrukcijoje turi būti nurodytas tinkamumas implantavimui į aortos vožtuvo poziciją: natyvinis aortos vožtuvas; dviburis aortos vožtuvas ir degeneravęs biologinis protezas. 5) Supraanuliari vožtuvo lapelių pozicija, vožtuvo burės - kiaulės arba jaučio perikardo audiniai. 7) Anatominiai parametrai, kuriuos vožtuvas privalo padengti: 7.1) Mažiausias natyvinio vožtuvo žiedo diametras 17±2 mm; 7.2) Didžiausias natyvinio vožtuvo žiedo diametras ne mažesnis negu 30±1 mm; 7.3) Mažiausias natyvinio vožtuvo žiedo perimetras 55±3 mm; 7.4) Didžiausias natyvinio vožtuvo žiedo perimetras ne mažesnis negu 94±2 mm. 8) Rentgenokontrastiniai žymekliai ties proksimaliniu vožtuvo galu, skirti implantavimo gylio bei pozicijos vainikinių arterijų atžvilgiu įvertinimui. | vnt. | 6 | 12970 | 5 | 77820 | 81711 |  | 0 |  | 0
2 |  | Perkateteriniu būdu implantuojamas biologinis aortos vožtuvas su įvedimo sistema dviburiam aortos vožtuvui |  | 1) Pilnai sukomplektuotas rinkinys (savaime išsiplečiantis vožtuvas ir jo įvedimo sistema, reikiamo dydžio introdiuseris, implantavimui aortos vožtuvo pozicijoje). 2) Įvedamas per a. femoralis ir/arba a. subclavia ir/arba per tiesioginę aortos punkciją. 3) Galimybė repozicionuoti vožtuvą skleidimo metu. 4) Priemonės instrukcijoje turi būti nurodytas tinkamumas implantavimui į aortos vožtuvo poziciją: natyvinis aortos vožtuvas; dviburis aortos vožtuvas ir degeneravęs biologinis protezas. 5) Supraanuliari vožtuvo lapelių pozicija, vožtuvo burės - kiaulės arba jaučio perikardo audiniai. 7) Anatominiai parametrai, kuriuos vožtuvas privalo padengti: 7.1) Mažiausias natyvinio vožtuvo žiedo diametras 18±2 mm; 7.2) Didžiausias natyvinio vožtuvo žiedo diametras ne mažesnis negu 31±2 mm; 7.3) Mažiausias natyvinio vožtuvo žiedo perimetras 56±4 mm; 7.4) Didžiausias natyvinio vožtuvo žiedo perimetras ne mažesnis negu 95±3 mm. 8) Rentgenokontrastiniai žymekliai ties proksimaliniu vožtuvo galu, skirti implantavimo gylio bei pozicijos vainikinių arterijų atžvilgiu įvertinimui. | vnt. | 6 | 12970 | 5 | 77820 | 81711 |  | 0 |  | 0
3 |  | Perkateteriniu būdu implantuojamas balionu išplečiamas biologinis vožtuvas tinkantis aortos ir plaučių arterijos vožtuvui. |  | 1) Pilnai sukomplektuotas rinkinys (introdiuseris, balionu išsiplečiamas vožtuvas ir jo įvedimo sistema, implantavimui aortos vožtuvo pozicijoje). 2) Minimalus vožtuvo žiedo diametras 19±2 mm. 3) Maksimalus vožtuvo žiedo diametras ne mažesnis negu 31±2 mm. 4) Vožtuvo burės - kiaulės arba jaučio perikardo audiniai. 5) Anatominiai parametrai, kuriuos vožtuvas privalo padengti: 5.1) Mažiausias natyvinio vožtuvo žiedo diametras 18±2 mm; 5.2) Didžiausias natyvinio vožtuvo žiedo diametras ne mažesnis negu 28±2 mm; 5.3) Mažiausias natyvinio vožtuvo žiedo perimetras 60±3 mm; 5.4) Didžiausias natyvinio vožtuvo žiedo perimetras ne mažesnis negu 90±3 mm. Priemonės instrukcijoje turi būti nurodytas tinkamumas implantavimui į aortos ir plaučių arterijos vožtuvo poziciją. 6) Užtikrinant mažesnį įvedimo sistemos profilį, vožtuvas ant baliono užmaunamas aortoje. 7) Tiekėjas turi pateikti mokslinėje literatūroje publikuotus duomenis apie bent 5 metų priemone gydytų pacientų mirtingumo rodikius, tirtus multicentrinėse atsitikrinių imčių kontroliuojamose studijose. | vnt. | 6 | 12970 | 5 | 77820 | 81711 |  | 0 |  | 0
4 |  | Perkateteriniu būdu implantuojamas balionu išplečiamas biologinis aortos vožtuvas tinkantis žemai vainikinių arterijų pozicijai. |  | 1) Pilnai sukomplektuotas rinkinys (introdiuseris, balionu išsiplečiamas vožtuvas ir jo įvedimo sistema, implantavimui plaučių vožtuvo pozicijoje). 2) Minimalus vožtuvo žiedo diametras 18±2 mm. 3) Maksimalus vožtuvo žiedo diametras ne mažesnis negu 30±2 mm. 4) Vožtuvo burės - kiaulės arba jaučio perikardo audiniai. 5) Anatominiai parametrai, kuriuos vožtuvas privalo padengti: 5.1) Mažiausias natyvinio vožtuvo žiedo diametras 18±2mm; 5.2) Didžiausias natyvinio vožtuvo žiedo diametras ne mažesnis negu 28±2 mm; 5.3) Mažiausias natyvinio vožtuvo žiedo perimetras 61±3 mm; 5.4) Didžiausias natyvinio vožtuvo žiedo perimetras ne mažesnis negu 90±3 mm. Priemonės instrukcijoje turi būti nurodytas tinkamumas implantavimui į aortos ir plaučių arterijos vožtuvo poziciją. 6) Didžiausias vožtuvo karkaso aukštis 22±2 mm. 7) Užtikrinant mažesnį įvedimo sistemos profilį, vožtuvas ant baliono užmaunamas aortoje. 8) Tiekėjas turi pateikti mokslinėje literatūroje publikuotus duomenis apie bent 5 metų priemone gydytų pacientų mirtingumo rodikius, tirtus multicentrinėse atsitikrinių imčių kontroliuojamose studijose. | vnt. | 6 | 12970 | 5 | 77820 | 81711 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | Viso: | 311280 | 326844 | Viso: | 0 |  | 0