Pirkimo sąlygų 2 priedas „Vaizdo   endoskopinės sistemos techninė specifikacija“

            VAIZDO ENDOSKOPINĖS SISTEMOS TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 

Techniniai reikalavimai vaizdo endoskopinei sistemai  - 1 kompl.
	Eil.

Nr.
	Parametrai (specifikacija)
	Reikalaujamos parametrų reikšmės
	Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės su nuoroda į kartu su pasiūlymu pateiktus dokumentus

	1.
	Vaizdo procesorius 

ir šviesos šaltinis
	1 vnt.
	

	1.1.
	Paskirtis
	Skirtas naudoti su lanksčiais vaizdo endoskopais endoskopinei diagnostikai ir gydymui
	

	1.2.
	Stebėjimas specialiu apšvietimu 
	1. Įprastos, baltos šviesos režimas. 

2. Virtualios  chromo endoskopijos režimas.  

3. ≥15 lygių spalvų keitimas.

4. Automatinis baltos šviesos balansas.
	

	1.3.
	Skaitmeninio signalo išvestys
	DVI/SDI/s-video arba lygiavertė
	

	1.4.
	Vaizdų išsaugojimas 
	USB laikmenoje ir vidinėje saugykloje (DICOM formatu)
	

	1.5.
	Integruota darbo stotis
	Vaizdo duomenų saugojimui ≥500 Gb, pacientų duomenų įrašams, ataskaitų kūrimui.
	

	1.6.
	Integruota oro pompa
	≥ 3 lygiai ar daugiau
	

	1.7.
	Lietimui jautrus ekranas
	 ≥ 7“ įstrižainės

	

	1.8.
	Procesoriaus komplekte yra
	1. Klaviatūra  1 vnt.

2. Vandens talpa  1 vnt.
3. USB atmintinė ≥ 16 GB talpos, 1 vnt.

4. Endoskopų hermetiškumo matuoklis  1 vnt.
	

	2.
	Gastroskopas 
	2 vnt.
	


	2.1.
	Endoskopas prie sistemos jungiasi viena jungtimi
	Būtina
	

	2.2.
	Apžiūros laukas
	≥ 140°
	

	2.3.
	Fokuso gylis
	≤ 3 / ≥ 100⁰ 
	

	2.4.
	Lenkimo kampai:

- aukštyn/žemyn

- dešinėn/ kairėn
	≥ 210°/ 90°

≥ 100° ≥ 100°
	

	2.5.
	Įvedamosios dalies diametras
	≤ 9,8 mm
	


	2.6.
	Instrumentinio kanalo diametras
	≥ 3,2 mm
	

	2.7.
	Oro/vandens kanalas
	Būtinas
	

	2.8.
	Irigacinis kanalas
	Būtinas
	

	2.9.
	Darbinis ilgis
	≥ 1000 mm
	

	3.
	Vaizdo kolonoskopas 
	2 vnt.
	

	3.1.
	Endoskopas prie sistemos jungiasi viena jungtimi
	Būtina
	

	3.2.
	Apžiūros laukas
	≥ 140°
	

	3.3.
	Fokuso gylis
	≤ 3⁰ / ≥ 100⁰
	

	3.4.
	Lenkimo kampai:

- aukštyn/žemyn

- dešinėn/ kairėn
	≥ 180°/ 180°

≥ 160°/≥ 160°
	

	3.5.
	Įvedamosios dalies diametras
	≤ 13,2 mm
	

	3.6.
	Instrumentinio kanalo diametras
	≥ 3,8 mm
	

	3.7.
	Oro/vandens kanalas
	Būtinas
	

	3.8.
	Irigacinis kanalas
	Būtinas
	

	3.9.
	Darbinis ilgis
	≥ 1700 mm
	

	4.
	Sistemos priedai
	1 komplektas
	

	4.1.
	Medicininis monitorius
	1. Įstrižainė ≥ 31“

2. Įvestis 12G-SDI: 3840 x 2160
	

	4.2.
	Endoskopinis vežimėlis
	1. Laikiklis vaizdo monitoriui su artikuliuojama alkūne

2. Endoskopų laikiklis ≥ 2 endoskopams

3. ≥ 3 lentynos endoskopinei įrangai sudėti

4. Centrinis el. įtampos įjungimo/išjungimo mygtukas 
	

	4.3.
	Endoskopinis siurblys ir irigacinė pompa
	1. Vakuumo gylis  ≥ 450 mm Hg
2. Irigacijos slėgis  ≥ 690 mm Hg
3. Irigacijos srautas  ≤  2,5 l/min.
4. Darbo režimas - nuolatinis
5. Valdymas – kojiniu pedalu.
6. Indas skysčiams surinkti (2 vnt.)

7. Filtrai ne mažiau 20 vnt., vamzdeliai – 1 kompl.

8.Kojinio pedalo apsaugos nuo drėgmės klasė – ne prastesnė nei IPX7.
	

	5.
	Įrangos pristatymas, įnešimas, instaliavimas ir personalo apmokymas
	Būtina
	

	6.
	Prekės žymėjimas CE ženklu pagal Reglamentas (ES) 2017/745 reikalavimus
	Būtinas
	

	7.
	Garantinis laikotarpis
	≥ 24 mėn.
	


____________________________
