# Pirkimo sąlygų 4 priedas „Anestezijos sistemos # techninė specifikacija“ # ANESTEZIJOS SISTEMOS TECHNINĖ SPECIFIKACIJA Techniniai reikalavimai Anestezijos sistemai – 1 kompl.

| Eil. Nr. | Reikalaujamas techninis parametras | Reikalaujamo techninio parametro reikšmė | Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės su nuoroda į kartu su pasiūlymu pateiktus dokumentus |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Taikymas | Anestezijos aparatas pritaikytas dirbti su įvairių amžių grupių pacientais. |  |
| 2. | Ergonomika: |  |  |
| 2.1. | Mobilus | Ratukai blokuojami centrinio stabdžio pagalba |  |
| 2.2. | Darbastalio apšvietimas | Integruotas, reguliuojamas darbastalio apšvietimas |  |
| 2.3. | Ventiliatoriaus ekrano padėties nustatymas | Vertikalioje plokštumoje ir Horizontalioje plokštumoje |  |
| 2.4. | Narkozės aparato ventiliatoriaus valdymo ekrano įstrižainė | ≥ 38 cm |  |
| 2.5 | Narkozės aparato ventiliatoriaus monitoriaus valdymo ekranas | Prisilietimui jautrus (“touchscreen”) |  |
| 2.6 | Narkozės aparato ventiliatoriaus monitoriaus valdymas | Pasukamas greito funkcijų/parametrų pasirinkimo bei nustatymų patvirtinimo ratukas |  |
| 2.7 | Narkozės aparato ventiliatoriaus monitoriuje integruoti mygtukai | Papildomų funkcijų iššaukimui. |  |
| 2.8 | Ventiliatoriaus ekrane atvaizduojamas dujų slėgis esantis ligoninės dujų tiekimo sistemoje | Būtina |  |
| 3. | Aparato maitinimo šaltinis | 1. 220V 10%, 50 Hz elektros tinklas. 2. Atitiktis standartui IEC 60601-1. 3. Vidinis avarinis maitinimo šaltinis, užtikrinantis anestezijos aparato veikimo laiką ne trumpiau kaip 90 min. 4. Ne mažiau kaip 4 papildomos elektros rozetės su individualiais saugikliais. |  |
| 4. | Į aparatą tiekiamų dujų maišymas | Elektronnis dujų maišymas |  |
| 5. | Pacientui paduodamų kvėpuojamųjų dujų srautas (reguliavimo diapazonas ne siauresnis už nurodytą) | 0,3 iki 10 l/min |  |
| 6. | Greitas deguonies padavimas | < 35 |  |
| 7. | CO2 absorbento kalkių indo talpa | ≤ 1,5 L. |  |
| 8. | Ventiliavimo režimai: | 1. Priverstinė ventiliacija valdoma tūriu (VCV) su vienkartinio tūrio kompensacija 2. Priverstinė ventiliacija valdoma slėgiu (PCV) 3. Priverstinė ventiliacija valdoma slėgiu su garantuojamu vienkartiniu tūriu (PCV-VG) 4. Sinchronizuota intermituojanti priverstinė ventiliacija su slėgio kontrole (SIMV PCV) 5. Sinchronizuota intermituojanti priverstinė ventiliacija su tūrio kontrole (SIMV VCV) 6. Slėgio palaikymo ventiliacija su Apnea Backup funkcija (PSV) |  |
| 9. | Papildomos anestezijos aparato funkcijos, gerinačios paciento plaučių būklę („Recruitment maneuvers“) | Taip |  |
| 10. | Pastovus plaučių elastingumo monitoravimas | Išmatuotų elastingumo rezultatų atvaizdavimas monitoriaus ekrane po kiekvieno atlikto manevro („Recruitment maneuvers“), slėgio didinimo. |  |
| 11. | Programinė įranga, leidžianti rankiniu būdu nustatyti šviežių dujų srautą, apriboti anestetiko pereikvojimą, ir apsauganti pacientą nuo hipoksijos minimalios ir/ar mažos tėkmės anestezijos metu | Vizualus paduodamų dujų srauto indikatorius - elektroninis tekmės matuoklis su O2 srauto žymėjimu, leidžiančiu įvertinti šviežių dujų srauto tiekimo perviršį ar trūkumą esant nustatytai deguonies koncentracijai. |  |
| 12. | Vienos procedūros metu paciento suvartoto lakaus anestetinio agento kiekio ir kainos apskaičiavimas | Būtina. |  |
| 13. | Ventiliatorius privalo užtikrinti sekančius ventiliacijos parametrus (reguliavimo ribos ne siauresnės už nurodytas): |  |  |
| 13.1 | Vienkartinis įpūtimo tūris tūriniame ventiliacijos režime | 20-1500 ml |  |
| 13.2 | Ventiliacijos dažnis priverstiniuose ventiliacijos režimuose | 5-80 k/min, |  |
| 13.3 | Tekmės trigerio jautrumo nustatymas | Būtina. |  |
| 13.4 | Įkvėpimo slėgio ribų nustatymas | Būtina. |  |
| 14. | Monitoruojami ventiliavimo ir kvėpuojamųjų dujų parametrai: | 1. Anestetinių dujų kiekis įkvėpiamame ir iškvėpiamame dujų mišinyje su automatiniu anestetikų atpažinimu. 2. Kvėpavimo takų slėgio ir srauto kreivės, 3. Spirometrinės srauto – tūrio - slėgio kilpos su galimybe išsaugoti nemažiau kaip vieną kilpą 4. Automatiškai apskaičiuojama anestetiko minimali alveolinė koncentracijos reikšmė priklausoma nuo paciento amžiaus |  |
| 15. | Reikalavimai paciento monitoriaus monitoriaus ekranui | 1. ≥ 38 cm įstrižainės. 2. 12 kreivių ekrane vienu metu |  |
| 16. | Monitoriaus valdymas | Parametrų valdymas ratuku arba interaktyviomis piktogramomis lietimui jautriame ekrane |  |
| 17. | Monitoruojamieji parametrai | 1. EKG multiderivacinis kanalas 2. Neinvazinis kraujospūdis 3. SpO2 4. Temperatūra – 2 kanalai 5. Tiesioginis spaudimo matavimas 6. Raumenų relaksacijos matavimas (NMT) 7. Sąmonės būklės įvertinimas |  |
| 18. | EKG derivacijos: | I, II, III, aVR, aVL, aVF, V |  |
| 19. | Temperatūros matavimo diapazonas (ne siauresnis už nurodytą) | Nuo 10 iki 45º C |  |
| 20. | Kraujospūdžio matavimo diapazonas (ne siauresnis už nurodytą) | Nuo 20 iki 270 mmHg |  |
| 21. | SpO2 matavimo (ne siauresnis už nurodytą) | Nuo 40 iki 100 % |  |
| 22. | Reikalavimai raumenų relaksacijos matavimo moduliui |  |  |
| 22.1 | Raumenų relakasacijos matavimas mechaniniu davikliu | Su funkcijos indikacija-atvaizdavimu monitoriuje. |  |
| 22.2 | Stimuliavimo režimai | TOF, DBS, ST, PTC |  |
| 23. | Reikalavimai samonės būklės įvertinimo moduliui arba atskiram monitoriui | EEG duomenų registravimas, veido raumenų miografijos registracija ir analizavimas entropijos arba BIS algoritmu |  |
| 24. | Anestezijos aparato ir paciento gyvybinių funkcijų monitoriaus komplektacija: |  |  |
| 24.1 | EKG kabelis 5 elektrodų | 1 vnt. |  |
| 24.2 | Pirštinis SpO2 matavimo daviklis su kabeliu | 1 vnt. |  |
| 24.3 | Manžetės su pajungimo žarnele neinvaziniam AKS matuoti | Suaugusiems trijų dydžių; ne mažiau kaip po 1 vnt. kiekvieno dydžio |  |
| 24.4 | Temperatūros matavimo daviklis | 1 vnt |  |
| 24.5 | Raumenų relaksacijos matavimo (NMT) modulis | 1 vnt. |  |
| 24.6 | Mechaninis raumenų relaksacijos jutiklis skirtas suaugusiems | 1 vnt. |  |
| 24.7 | Sąmonės būklės monitoravimo modulis su kabeliu | 1 vnt. |  |
| 24.8 | Sąmonės būklės monitoravimo elektrodai (įrangos instaliavimui, išbandymui ir kalibravimui) | Ne mažiau 25 vnt. |  |
| 25. | Sevoflurano garintuvas | 1 vnt. |  |
| 26. | Įrangos pristatymas, įnešimas, instaliavimas ir personalo apmokymas | Būtina |  |
| 27. | Prekės žymėjimas CE ženklu pagal Reglamentas (ES) 2017/745 reikalavimus | Būtinas |  |
| 28. | Garantinis laikotarpis | ≥ 24 mėn. |  |

_____________________________