Pirkimo sąlygų 5 priedas „Laparoskopinės vaizdo  sistemos techninė specifikacija“

 LAPAROSKOPINĖS VAIZDO  SISTEMOS TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Techniniai reikalavimai laparoskopinei vaizdo sistemai (1 kompl.)
	Eil. Nr.
	Parametrai (specifikacija)
	Reikalaujamos parametrų reikšmės
	Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės su nuoroda į kartu su pasiūlymu pateiktus dokumentus

	1. 
	Aukštos raiškos endoskopinė kamera -
1 vnt.
	1. Aukštos raiškos.

2. Skiriamoji geba ≥1920x1080p.

3. Integruotas vaizdų (video ir foto) įrašymas į USB laikmeną.

4. Įrašų kokybė FullHD (≥1920x1080 taškų) formatu.
5. USB jungtis priekiniame valdymo skydelyje.

6. Video išvestis: 2xHDMI arba 2xDVI.

7. Automatinis šviesos šaltinio reguliavimas.

8. Lietimui jautrus valdymo ekranas.

Vaizdo reguliavimo funkcijos:

9. Šviesumo reguliavimas.

 10. ≥ 5 vizualizacijos režimai kraujagyslių tinklui išryškinti ir audinių diferenciacijai.

11. Režimas pašviesinantis giliai esančius
objektus, sumažinant bendrą apšvietimą.

12. ICG režimas.

13. Vartotojo programų pasirinkimas.

14. Spalvos temperatūros ribos nuo ≤ 
2300K iki ≥ 7000K.

15. Apsaugos lygis ne blogiau IP20.


	

	2. 
	Nuotolinio valdymo pultas -
1 vnt.
	Nebūtinas

	

	3. 
	Kameros galvutė

1 vnt.
	1. ≥ 3CCD lustų, aukštos raiškos.
2. Formatas 16:9.

3.   Lęšis reguliuojamas, f = nuo ≤13 mm iki  ≥29 mm.

4. ≥ 2 programuojami kameros mygtukai.

5. Kameros galvutės laidas lenktas 30±5°.

6. Svoris ne daugiau 170 g.

7. Apsaugos lygis  ne blogiau IPX7.

8. Ligoninės personalui lengvai keičiamas kameros laidas.

9. Autoklavuojama.
	

	4. 
	 LCD monitorius

1 vnt.
	1. Skirtas naudoti chirurgijoje. 

2. Skiriamoji geba ≥1920x1080 taškų.

3. Šviesumas ≥ 1000cd/m2.

4. Kontrasto santykis ≥ 1000:1.

5. Ekrano įstrižainė  ≥ 27“. 

6. Video įėjimai:

· HDMI arba DVI;

· 3G-SDI arba 12G-SDI.

· Composite arba S-video.

7. Video išėjimai:

· HDMI arba DVI;

· 3G-SDI arba 12G-SDI.
	

	5. 
	LED šviesos šaltinis - 1 vnt.
	1. Atskiras įrenginys.

2. LED lempos darbo laikas ≥30000 val.

3. Turi atitikti ≥ 300W ksenono šviesos srautą.

4. Šviesos srautas ≥ 1900 lm.

5. Spalvos temperatūra ≥ 6500 K.

6. Su jungtimi įvairių gamintojų/tipų šviesolaidžiams (Storz, Wolf, Olympus, ACMI) be adapterių.

7. Automatinis šviesumo reguliavimas valdomas iš kameros.

8. Šviesumo intensyvumo LED indikacija.

9. Automatinis šviesos išjungimas ištraukus šviesolaidį.

10. Budėjimo režimo funkcija (stand by).

11.  Apsauga nuo skysčių  ne blogiau IP20.

12. Triukšmo lygis ≤ 25dB.
	

	6. 
	Garantinis laikotarpis
	Ne mažiau 24 mėnesių
	

	7. 
	Įrangos pristatymas, įnešimas, instaliavimas ir personalo apmokymas
	Būtina
	

	8. 
	Prekės žymėjimas CE ženklu pagal Reglamentas (ES) 2017/745 reikalavimus
	Būtinas
	

	9. 
	Siūlomos prekės techninių parametrų atitikimą techninių specifikacijų reikalavimams įrodantys gamintojų pateikti aprašai ar analogiški dokumentai
	 Būtina
	


______________________
