Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“

LABORATORINIŲ REAGENTŲ IR PRIEMONIŲ TYRIMAMS SU TIEKĖJO PANAUDAI SUTEIKIAMu ANALIZATORumi ATLIKTI TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Vertinamas pasiūlymas, pilnai atitinkantis kokybinius ir techninius reikalavimus. Siūloma panaudai įranga turi būti to paties gamintojo kaip ir siūlomi reagentai ir turi atitikti techninius privalomus reikalavimus, nurodytus techninėje specifikacijoje. Jei siūlomi reagentai yra kito gamintojo, turi būti pateikta analizatoriaus gamintojo tyrimo aplikacija, patvirtinanti, jog siūlomas reagentas tinkamas siūlomam analizatoriui.

| 1. REAGENTAI IR REIKALINGOS PRIEMONĖS SKIRTAM ATLIKTI BENDRĄJĮ KRAUJO TYRIMĄ (SU 3 RŪŠIŲ LEUKOCITŲ DIFERENCIACIJA) SU TIEKĖJO PANAUDAI SUTEIKIAMU ANALIZATORIUMI. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pirki-mo objekto dalies Nr. | Diagnostinių reagentų, medžiagų pavadinimai | Preliminarus tyrimų skaičius per 36 mėn. | Reagentų ir priemonių kiekis (ml/vnt.) nurodytam tyrimų skaičiui | Siūloma pakuotė | Siūlomos pakuotės fiksuotas įkainis EUR be PVM | Siūlomos pakuotės fiksuotas įkainis EUR su PVM | Suma EUR be PVM | Suma EUR su PVM | Siūlomos prekės gamintojo pavadinimas |
| Tiriamosios analitės: WBC, GRA (#, %), LYM (#, %), MON (#, %), RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW, PLT, MPV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | .................... Reagentai ir/ar papildo-mos priemonės, reikalin-gos tyrimui atlikti su nu-rodytu arba lygiaverčiu analizatoriumi (įrašyti tikslius komercinius pavadinimus) | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |
| Kitos reikalingos priemonės: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | .................... Reagentai ir/ar papildo-mos priemonės, reikalin-gos tyrimui atlikti su nu-rodytu arba lygiaverčiu analizatoriumi (įrašyti tikslius komercinius pavadinimus) | Pagal bendrą visų tyrimų skaičių |  |  |  |  |  |  |  |
| Bendra pirmosios pirkimo dalies kaina: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Pirmosios pirkimo dalies hematologinio analizatoriaus 3 rūšių leukocitų diferenciacija būtinieji reikalavimai: |  |  |
| --- | --- | --- |
| # Pavadinimas/ techniniai parametrai | Reikalaujami techniniai parametrai | Reikalavimų atitikimas (dokumentacijoje tiksliai pažymimas techninis parametras) |
| Analizatoriaus duomenys | Pavadinimas, tipas/modelis, gamintojas, pagaminimo metai. Analizatorius ne senesnis kaip 5 metai. | Įrašo tiekėjas |
| Analizatoriaus tipas | Automatinis bendro kraujo (hematologinis) analizatorius. | Įrašo tiekėjas |
| Analizatoriaus paskirtis | Skirtas atlikti bendrąjį kraujo tyrimą (BKT) ir leukocitus (WBC) turi tiesiogiai matuodamas diferencijuoti į 3 grupes: granuliocitus (GRA), limfocitus (LYM) ir monocitus (MON). | Įrašo tiekėjas |
| Matuojami parametrai | Bendrajame kraujo tyrime (BKT) turi būti šios smulkesnės analitės: WBC, GRA (# ir %), LYM (# ir %), MON (# ir %), RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW, PLT, MPV | Įrašo tiekėjas |
| Histogramos | Analizatorius ekrane turi pateikti tris histogramas: WBC, RBC, PLT | Įrašo tiekėjas |
| Bandinių ėmimo metodas | Analizatoriuje tyrimai turi būti atliekami iš pirminių mėgintuvėlių (standartinių vakuuminių kraujo paėmimo mėgintuvėlių su neatkimštais kamšteliais). Analizatoriuje turi būti vidinė kraujo mėginių siurbimo adata, kuri praduria neatkimštų mėgintuvėlių kamštelius per jų guminę dalį. Analizatorius turi turėti ir į išorę išlendančią rankinio režimo kraujo mėginių siurbimo adatą, kad būtų galima pateikti analizatoriui tiriamąjį mėginį tiesiai iš atkimšto mėgintuvėlio. | Įrašo tiekėjas |
| Kokybės kontrolė | Būtina 2-3 lygių kokybės kontrolė. | Įrašo tiekėjas |
| Analizatoriuje turi būti įdiegtas automatizuotas statistinis kokybės kontrolės rezultatų apdorojimas Levely-Jennings kreivių pagalba. | Būtina. | Įrašo tiekėjas |
| Analizatoriaus valdymas | Analizatorius turi būti kartu su prie jo prijungtu (arba analizatoriaus viduje integruotu) kompiuteriu, kuriame įdiegta visa analizatoriui valdyti reikalinga programinė įranga. Kompiuteris turi būti su monitoriumi (arba analizatoriuje integruotu ekranu), klaviatūra (arba jautriu liečiamu valdymo ekranu) ir tyrimų rezultatų spausdintuvu (išoriniu arba integruotu analizatoriaus viduje) ir su brūkšninių kodų skaitytuvu. | Įrašo tiekėjas |
| Būtina jungtis, analizatoriaus pajungimui į laboratorijos informacine sistemą (LIS). | Būtina | Įrašo tiekėjas |
| Spausdintas rezultato pateikimas | BKT rezultatas turi būti pateikiamas ir išspausdinamas su visomis jau nurodytomis analitėmis, taip pat su RBC, PLT, WBC histogramomis. | Įrašo tiekėjas |
| Įranga paženklinta CE ženklu | Būtina | Įrašo tiekėjas |

PASTABOS:

1.Tiekėjas privalo įvertinti ir nurodyti  (įrašyti) visas reikiamas sudedamąsias dalis tyrimui atlikti.

2. Prie numatyto tyrimų skaičiaus papildomai pridėti kokybės kontrolės tyrimų skaičių 36 mėn. Pateikti  reikalingą reagentų,kitų priemonių ir kontrolinių medžiagų (atliekant  kokybės kontrolę) kiekį tyrimų skaičiui per 36 mėn.

3. Reagentai ir papildomos medžiagos/priemonės turi būti paženklinti CE arba lygiagrečiu ženklu.

4.Visos siūlomos prekės turi būti originalios, tinkamos darbui sliūlomiems analizatoriams. Pateikti gamintojo patvirtinimą.

5.Visos analizatoriaus, jo reagentų ir reikalingų papildomų priemonių instrukcijos turi būti pateiktos lietuvių ir anglų kalbomis.

6. Tyrimo priemones reikalingas tiksliniam tyrimui atlikti tiekėjai privalo nurodyti patys, užpildydami specifikacijoje pateikta lentele Nr. 1. eilučių skaičius neribojamas (jų gali būti daugiau ar mažiau, – svarbu, kad būtų galima užtikrinti kokybišką ir patikimą tyrimų atlikimą).

| 2. REAGENTAI IR REIKALINGOS PRIEMONĖS ATLIKTI BENDRĄJĮ ŠLAPIMO TYRIMĄ ir tirti albumino bei kreatinino santykį SU TIEKĖJO PANAUDAI SUTEIKIAMU ANALIZATORIUMI. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pirki-mo objek-to dalies Nr. | Diagnostinių reagentų, medžiagų pavadinimai | Preliminarus tyrimų skaičius per 36 mėn. | Reagentų ir priemonių kiekis (ml/vnt.) nurodytam tyrimų skaičiui | Siūloma pakuotė | Siūlomos pakuotės fiksuotas įkainis EUR be PVM | Siūlomos pakuotės fiksuotas įkainis EUR su PVM | Suma EUR be PVM | Suma EUR su PVM | Siūlomos prekės gamintojo pavadi-nimas |
| Tiriamosios analitės: BIL, UBG, KET, GLU, PRO, BLD, pH, NIT, LEU, SG,KREAT,ALB,,VIT.C, albumino ir kreatinino santykį [visi parametrai turi būti vienoje juostelėje] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | .................... Reagentai ir/ar papildo-mos priemonės, reikalin-gos tyrimui atlikti su nu-rodytu arba lygiaverčiu analizatoriumi (įrašyti tikslius komercinius pavadinimus) | 8000 |  |  |  |  |  |  |  |
| Kitos reikalingos priemonės: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | .................... Reagentai ir/ar papildo-mos priemonės, reikalin-gos tyrimui atlikti su nu-rodytu arba lygiaverčiu analizatoriumi (įrašyti tikslius komercinius pavadinimus) | Pagal bendrą visų tyrimų skaičių |  |  |  |  |  |  |  |
| Bendra antrosios pirkimo dalies kaina: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Antrosios pirkimo dalies šlapimo analizatoriaus būtinieji reikalavimai: |  |  |
| --- | --- | --- |
| # Pavadinimas/ techniniai parametrai | Reikalaujami techniniai parametrai | Reikalavimų atitikimas (dokumentacijoje tiksliai pažymimas techninis parametras) |
| Analizatoriaus duomenys | Pavadinimas, tipas/modelis, gamintojas, pagaminimo metai. Analizatorius ne senesnis kaip 3 metai. | Įrašo tiekėjas |
| Analizatoriaus paskirtis | Skirtas atlikti bendrąjį šlapimo tyrimą. | Įrašo tiekėjas |
| Analizės principas | Sausos chemijos tyrimo juostelių nuskaitymas (Atspindžio fotometrija arba lygiavertis). | Įrašo tiekėjas |
| Matuojami parametrai | BIL, UBG, KET, GLU, PRO, BLD, pH, NIT, LEU, SG, KREAT, ALB, VIT C, taip pat apskaičiuotas albumino-kreatinino santykis (visi parametrai turi būti vienoje juostelėje) | Įrašo tiekėjas |
| Panaudotų testo juostelių atliekų konteineris (talpa). | Būtina. | Įrašo tiekėjas |
| Kokybės kontrolė | Būtina. Turi būti dviejų lygių (normos ir patologijos) kontrolinės medžiagos. | Įrašo tiekėjas |
| Analizatoriaus valdymas | Spalvotas, lietimui jautrus ekranas. Integruotu terminiu spausdintuvu, rezultatai atspausdinami automatiškai ir su išoriniu brūkšninių kodų skaitytuvu. | Įrašo tiekėjas |
| Būtina jungtis, analizatoriaus pajungimui į laboratorijos informacine sistemą (LIS). | Būtina. | Įrašo tiekėjas |
| Įranga paženklinta CE ženklu | Būtina. | Įrašo tiekėjas |

PASTABOS:

1.Tiekėjas privalo įvertinti ir nurodyti  (įrašyti) visas reikiamas sudedamąsias dalis tyrimui atlikti.

2. Prie numatyto tyrimų skaičiaus papildomai pridėti kokybės kontrolės tyrimų skaičių 36 mėn. Pateikti  reikalingą reagentų,kitų priemonių ir kontrolinių medžiagų (atliekant  kokybės kontrolę) kiekį tyrimų skaičiui per 36 mėn.

3. Reagentai ir papildomos medžiagos/priemonės turi būti paženklinti CE arba lygiagrečiu ženklu.

4.Visos siūlomos prekės turi būti originalios, tinkamos darbui sliūlomiems analizatoriams. Pateikti gamintojo patvirtinimą.

5.Visos analizatoriaus, jo reagentų ir reikalingų papildomų priemonių instrukcijos turi būti pateiktos lietuvių ir anglų kalbomis.

6. Tyrimo priemones reikalingas tiksliniam tyrimui atlikti tiekėjai privalo nurodyti patys, užpildydami specifikacijoje pateikta lentele Nr. 2. eilučių skaičius neribojamas (jų gali būti daugiau ar mažiau, – svarbu, kad būtų galima užtikrinti kokybišką ir patikimą tyrimų atlikimą).

| 3. REAGENTAI IR REIKALINGOS PRIEMONĖS TIRTI GLIUKOZĘ IR LAKTatUS KRAUJO SERUME, PLAZMOJE IR KAPILIARINIAME KRAUJYJE su tiekėjo panaudai suteikiamu analizatoriumi. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pirki-mo objek-to dalies Nr. | Diagnostinių reagentų, medžiagų pavadinimai | Preliminarus tyrimų skaičius per 36 mėn. | Reagentų ir priemonių kiekis (ml/vnt.) nurodytam tyrimų skaičiui | Siūloma pakuotė | Siūlomos pakuotės fiksuotas įkainis EUR be PVM | Siūlomos pakuotės fiksuotas įkainis EUR su PVM | Suma EUR be PVM | Suma EUR su PVM | Siūlomos prekės gamintojo pavadi-nimas |
| Tiriamoji analitė: Gliukozė.Gliukozooksidacinis metodas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | .................... Reagentai ir/ar papildo-mos priemonės, reikalin-gos tyrimui atlikti su nu-rodytu arba lygiaverčiu analizatoriumi (įrašyti tikslius komercinius pavadinimus) | 600 |  |  |  |  |  |  |  |
| Kitos reikalingos priemonės |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | .................... Reagentai ir/ar papildo-mos priemonės, reikalin-gos tyrimui atlikti su nurodytu arba lygiaverčiu analizatoriumi (įrašyti tikslius komercinius pavadinimus) | (Pagal bendrą visų tyrimų skaičių) |  |  |  |  |  |  |  |
| Tiriamoji analitė: Laktatai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | .................... Reagentai ir/ar papildo-mos priemonės, reikalin-gos tyrimui atlikti su nu-rodytu arba lygiaverčiu analizatoriumi (įrašyti tikslius komercinius pavadinimus) | 600 |  |  |  |  |  |  |  |
| Bendra ketvirtosios pirkimo dalies kaina: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Ketvirtosios pirkimo dalies analizatoriaus būtinieji reikalavimai: |  |  |
| --- | --- | --- |
| # Pavadinimas/ techniniai parametrai | Reikalaujami techniniai parametrai | Reikalavimų atitikimas (dokumentacijoje tiksliai pažymimas techninis parametras) |
| Analizatorius | Pavadinimas, tipas/modelis, gamintojas. | Įrašo tiekėjas |
| Paskirtis | Analizatorius turi būti skirtas kiekybiškai tirti gliukozę kraujo serume, plazmoje ir kapiliariniame kraujyje. | Įrašo tiekėjas |
| Analizės metodas | Gliukozooksidacija | Įrašo tiekėjas |
| Matavimo principas | fermentinis/amperometrinis. | Įrašo tiekėjas |
| Matuojami parametrai | Gliukozė ir laktatai | Įrašo tiekėjas |
| Aptikimo ribos | Gliukozės aptikimo ribos mėginyje: 0,6-50 mmol/l. Laktato aptikimo ribos-0,5-30 mmol/l. | Įrašo tiekėjas |
| Tikslumas | CV ≤ 1,5% (matuojant 12 mmol/l koncentraciją) | Įrašo tiekėjas |
| Tyrimui reikalingas mėginio kiekis | 10-20 μl | Įrašo tiekėjas |
| Kokybės kontrolė | Būtina 2 lygių kokybės kontrolė. | Įrašo tiekėjas |
| Būtina jungtis, analizatoriaus pajungimui į laboratorijos informacine sistemą (LIS). | Būtina | Įrašo tiekėjas |
| Įranga paženklinta CE ženklu | Būtina | Įrašo tiekėjas |

PASTABOS:

1.Tiekėjas privalo įvertinti ir nurodyti  (įrašyti) visas reikiamas sudedamąsias dalis tyrimui atlikti.

2. Prie numatyto tyrimų skaičiaus papildomai pridėti kokybės kontrolės tyrimų skaičių 36 mėn. Pateikti  reikalingą reagentų,kitų priemonių ir kontrolinių medžiagų (atliekant  kokybės kontrolę) kiekį tyrimų skaičiui per 36 mėn.

3. Reagentai ir papildomos medžiagos/priemonės turi būti paženklinti CE arba lygiagrečiu ženklu.

4.Visos siūlomos prekės turi būti originalios, tinkamos darbui sliūlomiems analizatoriams. Pateikti gamintojo patvirtinimą.

5.Visos analizatoriaus, jo reagentų ir reikalingų papildomų priemonių instrukcijos turi būti pateiktos lietuvių ir anglų kalbomis.

6. Tyrimo priemones reikalingas tiksliniam tyrimui atlikti tiekėjai privalo nurodyti patys, užpildydami specifikacijoje pateikta lentele Nr. 4. eilučių skaičius neribojamas (jų gali būti daugiau ar mažiau, – svarbu, kad būtų galima užtikrinti kokybišką ir patikimą tyrimų atlikimą).