Specialiųjų pirkimo sąlygų

1 priedas „Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Apibūdinant pirkimo objektą, techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo dokumentuose galimai nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, sertifikatai, standartai turi būti suprantami su žodžiais „arba lygiavertis“.

| Pirkimo dalies Nr. | Pirkimo objektas | Kiekis | BVPŽ kodas | Pirkimo objekto reikalaujamų techninių parametrų apibūdinimas (privalomos techninės charakteristikos, kokybiniai ir kiti reikalavimai) | Tiekėjo siūlomo objekto techniniai parametrai (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama), pateikiamos nuorodos į konkrečius pasiūlymo lapus, kuriuose yra atžyma apie parametro patvirtinimą (pateikiamoje gamintojo techninėje dokumentacijoje privalo būti atžyma, kurį techninės specifikacijos reikalaujamų parametrų punktą patvirtina siūlomas parametras) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ultra žemos temperatūros gilaus šaldymo šaldiklis | 2 | 39711123-7 | 1. Paskirtis - Ultra žemos temperatūros gilaus šaldymo šaldiklis 2. Savybės: 2.1. Šaldiklio tipas – vertikalus; 2.2. Korpusas - šaldiklio išorė pagaminta iš nerūdijančio plieno arba emaliniais dažais dengto plieno; 2.3. Durys: 2.3.1. Izoliuotos, užrakinamos išorinės durys ir 2-4 vidinės durys; 2.3.2. Durų atidarymo rankena su prispaudimo ritinėliu, užtikrinančiu patikimą durų uždarymą ir švelnų atidarymą; 2.3.3. Integruotas durų užraktas; 2.3.4. Durų perimetro apšildymo sistema; 2.4. Vakuumo eliminavimas - automatinis vakuumo eliminavimo vožtuvas. 2.5. Papildomo sensoriaus įvedimo jungtis - bent 2 jungtys; 2.6. Temperatūros nustatymo diapazonas - ne siauresniame intervale nei nuo -40 - -86ºC; 2.7. Temperatūros kontrolės diapazonas - ne siauresniame intervale nei nuo -40 - -86ºC; 2.8. Termoizoliacijos tipas - duryse ir korpuse turi būti naudojama termoizoliacinė plokštė, ne plonesnė nei 80 mm; 2.9. Šaldymo sistema - išmanaus valdymo kaskadinė šaldymo sistema naudojanti kompresorius ir aplinkai nekenksmingus natūralius šaltnešius; 2.10. Elektros sąnaudos - ne daugiau kaip 14,0 kWh/parą; 2.11. Išoriniai matmenys (plotis x gylis x aukštis) ne daugiau kaip 855 x 800 x 2000 mm; 2.12. Šaldiklis turi tilpti per 1880 x 850 mm durų angą; 2.13. Kameros talpa ne mažiau nei 300 litrų; 2.14. Skyriai: 2.14.1. Šaldiklio vidus padalintas ne mažiau nei į 4 skyrius; 2.14.2. 3 lentynos, reguliuojamo aukščio, apkrova ne mažiau kaip 40 kg; 2.14.3. Izoliuotos 2-4 vidinės durys su tarpikliais ir užraktais, uždarančios po 2-4 šaldiklio skyrius; 2.15. Ekranas: 2.15.1. Spalvotas LCD / LED tipo, prisilietimui jautrus ekranas; 2.15.2. Grafinis palaikomos temperatūros atvaizdavimas pasirinktame laikotarpyje; 2.15.3. Integruotas duomenų kaupiklis; 2.16. Valdymas – mikroprocesorinis; 2.17. Filtras - lengvai keičiamas; 2.18. Kompresoriaus apsauga nuo perkaitimo - būtina, su pranešimo parodymo ekrane funkcija; 2.19. Jungtys ir sąsajos - USB, su galimybe perkelti duomenis; 2.20. Apsauga – raktu (arba elektroniniu būdu – kortelė, PIN kodas ir kt.) užrakinama spyna; 2.21. Aliarmo sistema, būtinos funkcijos: 2.21.1. Visų sutrikimų garsinis ir vizualinis aliarmas: 2.21.1.1. kai kameros temperatūra viršijama arba yra per žema įspėjimas rodomas ekrane, kartu su garsiniu signalu; 2.21.1.2. Garsinis, vizualinis aliarmas sutrikus elektros energijos tiekimui; 2.21.1.3. Vizualinis ir garsinis atidarytų durų aliarmas; 2.22. Baterija - būtina Integruota baterija palaikanti valdiklio darbą dingus elektros energijai; 2.23. Priekiniai ratukai su stabdžiais; 2.24. Maitinimo įtampa - 230 V, 50 Hz; 2.25. Triukšmingumas - ne didesnis nei 52 dB; 2.26. Įrangos instaliavimas ir vartotojo apmokymas - būtinas - gamintojo apmokyto ir sertifikuoto specialisto; 2.27. Garantija – ne mažiau kaip 24 mėn.; 2.28. CE sertifikatas. |  |

Atliekamas žaliasis pirkimas. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini Aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ 4.4.4.4. p. „prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos“.

Perkama Prekė turi būti tvirta, ilgaamžė, jos sudedamosios dalys lengvai pataisomos, pakeičiamos.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

Tiekėjas turi pateikti gamintojo ir (ar) tiekėjo techninius dokumentus, gamintojo ir (ar) importuotojo, ir (ar) tiekėjo rašytinį patvirtinimą, ir (ar) tiekėjo deklaraciją (pateikiant objektyvius įrodymus), aplinkosauginę produkto deklaraciją, ir (ar) produktų, kurie bus naudojami atlikti paslaugą ar darbą, sąrašą ir dokumentus, įrodančius, kad priemonės ir (ar) produktai atitinka nustatytus reikalavimus, kad prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos arba kitus lygiaverčius įrodymus.