RINKOS KONSULTACIJA

LABORATORINĖ CENTRIFUGA, Nr. 4885531

VšĮ Klaipėdos universiteto ligoninės atsakymai į tiekėjo(-ų) prašymus (pastebėjimus) dėl paskelbtos rinkos konsultacijos

| Techninės specifikacijos parametro Nr. | Tiekėjo pateiktas klausimas/pastaba/siūlymas: (stiliaus klaidos netaisytos) | Perkančiosios organizacijos (toliau PO) atsakymas, komentaras, informacija apie priimtus sprendimus: |
| --- | --- | --- |
| Laboratorinė centrifuga ir susiję priedai |  |  |
| 10. | Siūlome: Turi būti greičio nustatymas: nuo 300 aps./min., nustatymo žingsnis ne daugiau nei 10 aps./min. Minimali greičio reikšmė 200aps/min yra ribojanti konkurenciją ir | Į pasiūlymą atsižvelgta, parametras koreguojamas: Minimali greičio nustatymo riba ne didesnė nei nuo 300 aps/min., nustatymo žingsnis ne daugiau nei 10 aps./min. |
| 15. | Siūlome šį punktą išbraukti. Jis niekaip nėra techninis parametras | Išmatavimai yra techninis parametras, kuris yra svarbus planuojant centrifugos stovėjimo vietą, nes prietaisas turi tilpti į jam suplanuotą stovėjimo vietą. 15 punktas nebus išbraukiamas. |
| Papildomi siūlymai/pastabos | Neabejojame, kad centrifuga turi būti su šaldymo funkcija. Tačiau ji neaprašyta. Siūlome įtraukti. PVZ,: temperatūros pasirinkimas ne mažesniame intervale nei nuo -10 iki +40. Turi būti greito atšaldymo funkcija. | Centrifugoje šaldymo funkcija nėra reikalinga, todėl papildomas parametras dėl šaldymo funkcijos nebus įtrauktas. |
|  | Papildomai įtraukti „Ženklinimas IvDR“ | IvDR aprašytas 2 Bendrųjų reikalavimų punkte. |
| Rotorius - Krepšelinis (angl. Swing-bucket) |  |  |
| 1. | Nekorektiškas aprašymas. Siūlome tikslinti. PVZ.: ne mažiau nei 600ml | Didesnės talpos krepšeliai nėra reikalingi, nes reikalinga centrifuga neturi būti didelė. Parametras nebus koreguojamas. |
| 2. | Įvardintas mėgintuvėlių tūrio intervalas yra labai platus. Tai leidžia manyti, kad galima siūlyti vienus adapterius, į kuriuos tilps 15ml mėgintuvėliai. Atitinkamai 3ml mėgintuvėliai tikrai tipls, bet darbuotojams bus nepatogu. Siūlome įvardinti taip: Adapterių komplektas sukti ne mažiau nei 100vnt vakutainerių 3-5 arba 5-7ml tūrio Komlektas sukti ne mažiau nei 50vnt 15ml tūrio mėgintuvėlių | Į pasiūlymą bus atsižvelgta, techninis parametras fomuluojamas taip: Krepšelių adapterių komplektas 16 mm diametro sukti ne mažiau nei 60 ir ne daugiau 80 vnt. vakuuminių mėgintuvėlių 5-10 ml tūrio. |
| Papildomi siūlymai/pastabos | Siūlome įtraukti į komplektaciją rotoriaus krepšelių biosaugius dangtelius. Dėl naudotojo patogumo galima aprašyti, kad dangteliai turi būti uždedami viena ranka | Dangteliai nėra būtini, tad siūlomas parametras nebus traukiamas į specifikaciją. |
| Bendrieji reikalavimai |  |  |
|  | Siūlome reikalauti, kad tiekėjas turėtų gamintojo apmokintą serviso inžinierių. Su pasiūlymu turėtų būti pateikta gamintojo išduota inžinieriaus kvalifikaciją įrodančio dokumento kopija. | Į siūlymą bus atsižvelgta ir bus koreguojamas bendrųjų reikalavimų punktas. |
|  | Bendrųjų reikalavimų 8 punktas dėl centrifugos pakeitimo per 3 darbo dienas brangins pasiūlymą. Verta pamastyti, kad ilginti trukmę. | Centrifuga yra svarbus įrenginys laboratorijoje, kuri yra neatsiejama nuo mėginių paruošimo proceso, kuris vyksta 24 val per parą, todėl punktas nebus keičiamas. |