RINKOS KONSULTACIJA

NEŠIOJAMAS ECHOSKOPAS, Nr. 4546474

VšĮ Klaipėdos universiteto ligoninės atsakymai į tiekėjo(-ų) prašymus (pastebėjimus) dėl paskelbtos rinkos konsultacijos

| Techninės specifikacijos parametro Nr. | Tiekėjo pateiktas klausimas/pastaba/siūlymas: (stiliaus klaidos netaisytos) | Perkančiosios organizacijos (toliau PO) atsakymas, komentaras, informacija apie priimtus sprendimus: |
| --- | --- | --- |
| 2. | 2. Integruota rankena pernešimui Naikinti, reikalavimas perteklinis, ribojantis konkurencingumą | Sutinkame keisti į „Arba pritaikytas krepšys echoskopo pernešimui“ |
| 3. | 2. Portatyviems ultragarsiniams aparatams dažniausiai pakanka maždaug 1,5 val. baterijos veikimo laiko, nes jie skirti trumpiems, vietoje atliekamiems tyrimams (point-of-care), kurie įprastai trunka vos 10–30 minučių, todėl tokio autonomijos laiko užtenka keliems pacientams iš eilės. Prašome pakeisti reikalavimą. Vidinis akumuliatorius, užtikrinantis ne mažiau nei 90 minučių darbą be išorinio maitinimo šaltinio. | Sutinkame keisti į „Vidinis akumuliatorius, užtikrinantis ne mažiau nei 90 minučių darbą be išorinio maitinimo šaltinio“ |
|  | Įprastinėje klinikinėje praktikoje ultragarso veikimo laikas yra pakankamas 1,5 val. Šio laiko pakanka kokybiškai atlikti techninėje specifikacijoje numatomus tyrimus. Šis pakeitimas taip pat leistų konkurse dalyvauti daugiau tiekėjų, kurie siūlo perkančiosios organizacijos reikalavimus atitinkančią įrangą. Siūlome šį reikalavimą keisti sekančiai ,,Vidinis akumuliatorius, užtikrinantis ne mažiau nei 1.5 val. darbą be išorinio maitinimo šaltinio.‘‘. | Sutinkame keisti į „Vidinis akumuliatorius, užtikrinantis ne mažiau nei 90 minučių darbą be išorinio maitinimo šaltinio“ |
| 4. | 2. Atlenkiamas. Pasukamas į šonus ± 90º kampu Naikinti, reikalavimas perteklinis, ribojantis konkurencingumą | Naikiname reikalavimą, paliekame reikalavimą „atlenkiamas“ |
|  | 2. Pasukimas į šonus techniniu požiūriu nėra naudingas, nes tyrimo metu operatorius vis tiek žiūri tiesiai į ekraną, o dideli šoniniai kampai mažina vaizdo kokybę; be to, papildomas mechanizmas, leidžiantis ekraną sukioti ±90º, padidina konstrukcijos sudėtingumą ir kelia didesnę riziką ekranui sugesti ar pažeisti jungtis, todėl praktiškai pakanka tik atlenkimo aukštyn ir žemyn, tuo pačiu reikalavimas ir riboja konkurenciją, nes tokio tipo ekranų gamina labai mažai dėl sudėtingų konstrukcijų ir ilgaamžiškumo. Prošome reikalavimą pakeisti sekančiai: „Atlenkiamas” |  |
|  | Manome, kad šis reikalavimas yra ribojantis konkurenciją ir yra pritaikytas vienam gamintojui. Įprastinėje praktikoje atlenkiamos konstrukcijos echoskopų ekranai nėra pasukami į šonus. Tokio tipo echoskopai dažnu atveju yra komplektuojami su jiems dedikuotais transportiniais vežimėliais, kurie yra su ratukais ir galima konstrukciją pasukti į šonus. Siekiant neriboti konkurencijos ir suteikti lygias galimybes konkurse dalyvauti daugiau tiekėjų galinčių pasiūlyti perkančiosios organizacijos reikalavimų visumą atitinkantį echoskopą, siūlome reikalavimą dėl ekrano pasukimo į šonus naikinti ir reikalavimą išdėstyti sekančiai ,,2. Atlenkiamas‘‘. |  |
| 5. | Naikinti, reikalavimas perteklinis, ribojantis konkurencingumą | Naikiname |
| 6. | Naikinti, reikalavimas perteklinis, ribojantis konkurencingumą | Paliekame reikalavimą |
|  | Rekomenduojama nusimatyti didesnį liečiamą ekraną patogesniam sistemos valdymui. Įstrižainė ne mažiau 30 cm, įmontuotas valdymo panelyje. | Paliekame reikalavimą |
| 7. | Paprastai tokio tipo aparatai turi tik vieną aktyvią jungtį davikliams, prašome leisti siūlyti ir šakotuvus, arba jeigu bus numatomas transportavimo vežimėlis, tokiu atveju jungtys galėtų būti integruotas į vežimėlį. | Sutinkame pakeisti į „1≥ pajungimo jungtis davikliui“ |
|  | Manome, kad šis reikalavimas riboja konkurenciją. Siekiant užtikrinti, kad pirkime dalyvautų daugiau tiekėjų, kurie galėtų pasiūlyti perkančiosios organizacijos poreikius atitinkančią medicininę įranga siūlome suteikti galimybę siūlyti daviklių šakotuvą. Reilavimą siūlome išdėstyti sekančiai ,,Aktyvios daviklių pajungimo jungtys Koplektuojamiems davikliams pajungti vienu metu (galima siūlyti daviklių šakotuvą).’’. | Sutinkame pakeisti į „1≥ pajungimo jungtis davikliui“ |
| 9. | Keisti į: Atidaroma valdymo ekrane arba integruota | Sutinkame keist į „Atidaroma valdymo ekrane arba integruota“ |
| 10. | Naikinti, reikalavimas perteklinis, ribojantis konkurencingumą | Sutinkame naikinti reikalavimą |
|  | Perteklinis reikalavimas, kuris riboja konkurenciją, prašome panaikinti reikalavimą. | Sutinkame naikinti reikalavimą |
| 11. | Manome, kad šis reikalavimas riboja konkurenciją. Norint sulaukti daugiau tiekėjų pasiūlymų, kurie galėtų pasiūlyti perkančiosios organizacijos poreikius atitinkančią medicininę įrangą, prašome apatinę dažnių ribą padidinti iki 1.2 MHz, šis pakeitimas nepablogina ketinamo įsigyti aparato kokybės, pakeitus šią dažnio ribą vis dar galėsite atlikti visus planuojamus atlikti tyrimus ir kartu suteiksite galimybę konkurse dalyvauti daugiau tiekėjų. Prašome šį reikalavimą keisti sekančiai ,,Palaikomas daviklių dažnio diapazonas, ne siauresnis Nuo 1.2 iki 19 MHz.‘‘ | Sutinkame pakeisti reikalavimą į „Palaikomas daviklių dažnio diapazonas, ne siauresnis Nuo 1.2 iki 19 MHz.“ |
| 13. | 4. Kombinuotas vaizdas gaunamas skenavimo spindulį pasukant skirtingais kampais, ne mažiau 15 skenavimo linijų Naikinti, reikalavimas perteklinis, ribojantis konkurencingumą | Keičiame į „kadrų kaita ne mažiau nei 800 fps arba atitinkama“ Pakeičiame reikalavimą į „kombinuoto vaizdo gavimas |
|  | Reikalavimas, kad kadrų kaita būtų ne mažiau kaip 2000 Hz, yra perteklinis, nes žmogaus akis geba suvokti daug mažesnį kadrų skaičių per sekundę, todėl toks parametras nesuteikia jokios papildomos praktinės ar ekonominės naudos sistemos veikimui, tačiau dirbtinai riboja konkurenciją. Dėl to šį reikalavimą racionalu pakeisti į ne mažiau kaip 800 fps (frames per second), o ne Hz, nes dauguma gamintojų techninėse specifikacijose kadrų atnaujinimo dažnį nurodo būtent kadrais per sekundę (fps). 4. Reikalavimas, kad kombinuotas vaizdas būtų gaunamas pasukant spindulį ne mažiau kaip 15 skenavimo linijų, yra perteklinis ir ribojantis, nes kiekvienas gamintojas naudoja skirtingas technologijas vaizdo formavimui bei sumavimui, todėl skenavimo linijų skaičius gali skirtis, tačiau galutinis rezultatas (vaizdo kokybė, erdvinė raiška) yra toks pat arba net geresnis. Siekiant neužkirsti kelio skirtingų gamintojų sprendimams, siūlome nenurodyti konkretaus skenavimo linijų skaičiaus techninėje specifikacijoje, o palikti tik reikalavimą dėl kombinuoto vaizdo gavimo. | Keičiame į „kadrų kaita ne mažiau nei 800 fps arba atitinkama“ Pakeičiame reikalavimą į „kombinuoto vaizdo gavimas“ |
|  | Pagal Jūsų pateiktus techninės specifikacijos projekto reikalavimus galime teigti, kad numatytiems tyrimams 2D režime maksimalus toks didelis kadrų dažnis 2000 Hz nėra būtinas ir praktikoje nenaudojamas, todėl manome, kad šis reikalavimas riboja konkurenciją. Norėdami pagerinti konkurencinę aplinką ir suteikti galimybę konkurse dalyvauti daugiau tiekėjų, kurie galėtų pasiūlyti perkančiajai organizacijai finansiškai naudingesnius pasiūlymus prašome šį reikalavimą keisti sekančiai ,,B režimas 1. Kadrų kaita na mažiau nei 800 kadrų/s.’’ 4. Manome, kad šis reikalavimas riboja konkurenciją. Siekiant užtikrinti lygias galimybes konkurse dalyvauti daugiau tiekėjų, kurie gali pasiūlyti perkančiosios organizacijos poreikius atitinkančią įrangą siūlome šį reikalavimą keisti sekančiai ,,4. Kombinuotas vaizdas gaunamas skenavimo spindulį pasukant skirtingais kampais, ne mažiau 7 skenavimo linijų’’. | Keičiame į „kadrų kaita ne mažiau nei 800 fps arba atitinkama“ Pakeičiame reikalavimą į „kombinuoto vaizdo gavimas |
| 14. | 2. Reikalavimas, kad spindulio pasukimo kampas su linijiniais davikliais (steering) būtų daugiau nei 10 žingsnių, yra perteklinis, nes gamintojai naudoja skirtingus technologinius sprendimus spindulio valdymui – vieni nurodo žingsnius, kiti pateikia kampą laipsniais ar naudoja kitokius metodus. Todėl konkretus „žingsnių“ skaičiaus reikalavimas nepagrįstai riboja konkurenciją ir neatspindi realios vaizdo kokybės. Siūlome nenurodyti žingsnių skaičiaus, o palikti bendrą reikalavimą dėl spindulio pasukimo galimybės su linijiniais davikliais. | Keičiame į „spindulio pasukimo galimybės su linijiniais davikliais.“ |
| 15. | 2. Maksimalus impulsų pasikartojimo dažnis neturėtų būti vienodai nustatytas visiems režimams: praktikai atliekant kraujagyslių tyrimus PW režime visiškai pakanka 15 kHz, todėl perteklinis reikalavimas dėl 30 kHz nepagrįstai riboja konkurenciją, tačiau kardiologiniuose tyrimuose, kai naudojamas CW režimas, aukštesnis dažnis (≥30 kHz) yra būtinas tiksliai registruoti didelius kraujo srautų greičius, todėl siūlome specifikacijoje numatyti atskirai – PW režime ne mažiau kaip 15 kHz, o CW režime ne mažiau kaip 30 kHz., jeigu bus atliekamai kardiologiniai tyrimai. | Sutinkame keisti į „Maksimalus impulsų pasikartojimo dažnis PW režime ne mažiau kaip 15 kHz, o CW režime ne mažiau kaip 30 kHz.“ Kardiologiniai tyrimai nebus atliekami. |
|  | Manome, kad šis reikalavimas yra ribojantis konkurenciją. Praktikoje tokia didelė impulsų pasikartojimo dažnio (PRF) viršutinė riba nėra naudojama. Siekiant užtikrinti konkurenciją ir suteikti galimybę konkurse dalyvauti daugiau tiekėjų, kurie gali pasiūlyti perkančiosios organizacijos keliamus reikalavimus atitinkančią medicininę įrangą siūlome šį reikalavimą keisti sekančiai ,,2. Maksimalus impuslsų pasikartojimo dažnis ne mažiau 20.0 kHz‘‘. | Sutinkame keisti į „Maksimalus impulsų pasikartojimo dažnis PW režime ne mažiau kaip 15 kHz, o CW režime ne mažiau kaip 30 kHz.“ Kardiologiniai tyrimai nebus atliekami. |
| 16. | Keisti į: Daviklio dažnio diapazonas nuo 4 iki 12 MHz, ne siauresnis; Apžvalgos lauko plotis 45±7mm | Sutinkame keisti į „Daviklio dažnio diapazonas dvimačiame režime nuo 4 iki 15 MHz, ne siauresnis; Apžvalgos lauko plotis 45±7mm‘‘ |
|  | Reikalavimas dėl apžvalgos lauko pločio (45 ± 5 mm) yra pernelyg siauras ir ribojantis, nes skirtingi gamintojai naudoja įvairius daviklių konstrukcinius sprendimus, todėl faktinis lauko plotis gali būti didesnis ar mažesnis, tačiau tyrimų kokybė ir klinikinė vertė dėl to nesumažėja. Pavyzdžiui, mes galime pasiūlyti 51 mm ir 38 mm pločio daviklius, kurie užtikrina tokį pat ar net geresnį diagnostinį rezultatą. Todėl siūlome liberalizuoti šį reikalavimą, kad būtų galima pateikti jums tinkamiausią daviklį pagal klinikinę paskirtį ir tyrimo poreikius, o ne vien tik pagal jūsų poreikius. | Sutinkame keisti į „Daviklio dažnio diapazonas dvimačiame režime nuo 4 iki 15 MHz, ne siauresnis; Apžvalgos lauko plotis 45±7mm‘‘ |
|  | Siūlome padidinti apžvalgos lauko pločio galimą ribos paklaidą padidinti iki ±7mm. Šis pakeitimai nepablogintų ketinamos įsigyti medicininės įrangos diagnostinės kokybės, tačiau suteiktų galimybę tiekėjams siūlantiems identiškos klasės medicininę įrangą dalyvauti pirkime. Prašome šį reikalavimą keisti sekančiai: ,, Daviklio dažnio diapazonas dvimačiame režime nuo 4 iki 15 MHz, ne siauresnis; Apžvalgos lauko plotis 45±7mm‘‘ | Sutinkame keisti į „Daviklio dažnio diapazonas dvimačiame režime nuo 4 iki 15 MHz, ne siauresnis; Apžvalgos lauko plotis 45±7mm‘‘ |
| 17. | Keisti į: Dažnio diapazonas nuo 1 iki 7 MHz, nesiauresnis; Apžvalgos laukas 58.9°, ne mažiau | ,,Dažnio diapazonas dvimačiame režime nuo 1.2 iki 6.0 MHz; Apžvalgos laukas 58.9°, ne mažiau ‘‘. |
|  | Jūsų prašomas daviklio dažnio diapazonas galimai riboja konkurenciją, praktikoje yra svarbesnė viršutinė diapazono riba. Siūlome pagerinti konkurencinę aplinką ir padidinti žemutinę dažnio ribą iki 1.2 MHz., o viršutinę dažnio ribą pamažinti iki 6.0 MHz. Šis pakeitimas nepablogintų vaizdo kokybės ir leistų dalyvauti didesniam dalyvių skaičiui, o perkančioji organizacija sulauktų finansiškai naudingesnių pasiūlymų. Prašome šį parametrą keisti sekančiai ,,Dažnio diapazonas dvimačiame režime nuo 1.2 iki 6.0 MHz‘‘. | ,,Dažnio diapazonas dvimačiame režime nuo 1.2 iki 6.0 MHz; Apžvalgos laukas 58.9°, ne mažiau ‘‘. |
| 20. | Šis reikalavimas turėti atskirą archyvavimo/peržiūros/matavimų programą personaliniame kompiuteryje yra perteklinis, dubliuojantis esamas funkcijas, šiuolaikiniai ultragarso aparatai jau turi integruotas archyvavimo, peržiūros ir matavimų atlikimo funkcionalumą, todėl papildomai šios funkcijos įsitraukimas tik didina kainą ir gali sukelti integracijos bei duomenų saugumo problemų, todėl siūlome šį reikalavimą naikinti. | Sutinkame naikinti šį reikalavimą. |
| 22. | Reikalavimas, kad „Cine memory“ talpa būtų ne mažiau kaip 2000 kadrų, yra perteklinis ir ribojantis, nes gamintojai šį parametrą deklaruoja skirtingais matavimo vienetais – vieni nurodo kadrų skaičių, kiti laiką sekundėmis. Mūsų gamintojas nurodo 600 s, kas atitinka ar net viršija 2000 kadrų talpą, todėl siūlome reikalavimą suvienodinti ir pakeisti į formuluotę „ne mažiau kaip 2000 kadrų arba 600 s“, taip užtikrinant, kad būtų priimtini visi lygiaverčiai gamintojų sprendimai. | Sutinkame keisti į „ne mažiau kaip 2000 kadrų arba 600 s“, |
| 23. | Prašome nenurodyti konkrečių formatų arba leisti siūlyti lygiaverčius formatus. | Sutinkame keisti į „Echoskopijos vaizdų konvertavimas BMP, JPEG formatus arba lygiaverčiai‘‘ |
|  | PNG formatas nėra dažnai naudojamas klinikinėje praktikoje, todėl siūlome šį formatą naikinti. Medicininėje praktikoje įprastai naudojami BMP ir JPEG formatai, jų pilnai pakanka echoskopinių vaizdų konvertavimui. Atsižvelgiant į tai kas išdėstyta, prašome šį reikalavimą keisti sekančiai ,,Echoskopijos vaizdų konvertavimas BMP, JPEG formatus‘‘ | Sutinkame keisti į „Echoskopijos vaizdų konvertavimas BMP, JPEG formatus arba lygiaverčiai‘‘ |
| 26. | Reikalavimas, kad pagalbos funkcija užtikrintų vienu metu monitoriuje rodomą skenuojamą vaizdą, anatominę informaciją ir skenavimo nuorodas iš duomenų bazės, yra perteklinis ir nepagrįstai ribojantis, nes tokia funkcija nėra esminė klinikiniam tyrimų atlikimui ir nelemia diagnostinės kokybės, o skirtingi gamintojai ją realizuoja skirtingais būdais arba apskritai nesiūlo. Todėl siūlome šį reikalavimą panaikinti, kad nebūtų nepagrįstai ribojama konkurencija ir būtų užtikrintas platesnis gamintojų pasirinkimas. | Sutinkame naikinti šį reikalavimą. |