## TS ir įkainiai
ŠP-73029 DEZINFEKCIJOS IR STERILIZACINĖS EKSPLOATACINIŲ PRIEMONIŲ TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS BENDRIEJI REIKALAVIMAI
1. Pristatomų prekių, kurioms pagal pobūdį yra taikomas galiojimo terminas, galiojimo terminas negali būti trumpesnis negu pusė viso prekių tinkamumo vartoti laikotarpio, taip pat ne trumpesnis nei tokioms prekėms taikytinas pagal Lietuvos Respublikoje galiojančius teisės aktus.
2. Tiekėjo siūloma prekė turi atitikti techninės specifikacijos reikalaujamas charakteristikas. Įrodymui, kartu su pasiūlymu pateikiama gamintojo siūlomos prekės techninis pasas ir/ar instrukcija/aprašymas ar kita techninė dokumentacija, papildomai gali būti pateikiama nuoroda į gamintojo interneto puslapį, kuriame išdėstyta visa reikalinga informacija apie siūlomą prekę. Gamintojo dokumente privalo būti atžyma*, kuri patvirtina siūlomos prekės atitikimą reikalaujamoms charakteristikoms. Tiekėjas gamintojo dokumentuose turi grafiškai (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai ženklinti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias vietas, kur aprašomos/apibūdintos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei nurodyti, kurį reikalaujamos charakteristikos parametrą (lentelės eil. Nr.) pažymėta vieta patvirtina. Kiekvienai atskirai pirkimo objekto daliai dokumentai turi būti pateikiami atskirame, aiškiai užvadintame dokumente (faile).
3. Teikdamas siūlomų prekių aprašymą, tiekėjas negali naudoti sąvokų „Atitinka“ ar „Taip“ ar pan., o privalo aiškiai apibūdinti siūlomų prekių charakteristikas.
4. Užpildyti pirkimo sąlygų 2 priedo „Techninė specifikacija“ tik siūlomas pirkimo objekto dalis (toliau - p.o.d.), nesiūlomos - ištrinamos.
Pirkimo dalies Nr. | Pavadinimas | Reikalaujamos charakteristikos | Įrašyti siūlomos prekės pavadinimą, gamintoją, kilmės šalį. Prekės aprašymas pagal reikalaujamas charakteristikas ir parametrus (kartu pateikiamos nuorodos į pridedamus gamintojo dokumentus ir juose sužymėti vietas, nurodant reikalavimo atitikimo numerį) (pildo tiekėjas) | Mato vienetas | Prieliminarus kiekis 36 mėnesiams | Vieneto kaina, Eur | PVM (proc.)* | Bendra kiekio kaina, Eur
[6 empty] | be PVM |  | be PVM | su PVM
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9
1 pirkimo dalis – Instrumentų ploviklis ir neutralizatorius automatinėms instrumentų plovimo mašinoms
1.1. | Šarminis ploviklis automatinei medicinos instrumentų plovimo mašinai UNICLEAN SL M9-1. | 1.1.1. Turi tikti naudojamoms įstaigoje automatinėms instrumentų plovimo ir dezinfekavimo mašinoms (UNICLEAN SL M9-1 , 2 vnt.). 1.1.2. Neturi sukelti metalo oksidacijos. 1.1.3. Ploviklis neputoja. 1.1.4. Sudėtyje nėra silikatų. pH 8-14. 1.1.5. Dozavimas nuo 0,2 % /1L. 1.1.6. Plovimo temperatūra 40-90 °C. 1.1.7. Tinka instrumentams iš anoduoto aliuminio ir spalvotųjų metalų. 1.1.8. Pakuotė: ne daugiau kaip 5 litrai. |  | litras | 450 | 0 |  | 0 | 0
1.2. | Skalavimo priemonė automatinei medicinos instrumentų plovimo mašinai UNICLEAN SL M9-1. | 1.2.1. Skirtas naudoti kartu su to paties gamintojo šarminiu valikliu. 1.2.2. Priemonė yra bespalvė, netoksiška. 1.2.3. Citrinų rūgšties pagrindu. 1.2.4. Darbinio tirpalo koncentracija nuo 0,1% iki 0,5%. 1.2.5. Ne daugiau kaip 5 litrai pakuotėje. |  | litras | 450 | 0 |  | 0 | 0
1 p.o.d. bendra siūloma kaina Eur: | [7 empty] | 0 | 0
Maksimali pirkimui skirta lėšų suma su PVM / Maksimali perkančiajai organizacijai priimtina 1 p.o.d. pasiūlymo kaina 5445 Eur įskaitant visus mokesčius
2 pirkimo dalis – Priemonė panaudotų medicininių instrumentų drėkinimui iki plovimo automatiniu plautuvu
2.1. | Priemonė panaudotų medicininių instrumentų drėkinimui iki plovimo automatiniu plautuvu | 2.1.1. Skirtas naudoti pirminiam medicininių instrumentų apdorojimui, kurio laukimo laikas yra iki 72 valandų. 2.1.2. Turi apsaugoti nuo organinio taršos pridžiūvimo ant instrumentų. 2.1.3. Pavidalas: skystis arba (ir) putos. 2.1.4. Trifermentinis kompleksas: proteazė, lipazė, amilazė ir paviršiaus aktyviosios medžiagos, korozijos inhibitoriai, kompleksą sudarančios medžiagos pH 8 – 10 arba lygiavertis kompleksas. 2.1.4. Ne daugiau kaip 2 litrai pakuotėje. 2.1.5. Pateikti CE deklaraciją pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 arba lygiaverčius dokumentus. |  | litras | 250 | 0 |  | 0 | 0
2 p.o.d. bendra kiekio siūloma kaina Eur: | [7 empty] | 0 | 0
Maksimali pirkimui skirta lėšų suma su PVM / Maksimali perkančiajai organizacijai priimtina 2 p.o.d. pasiūlymo kaina 1573 Eur įskaitant visus mokesčius
3 pirkimo dalis – Krepinis popierius
3.1 | Krepinis popierius | 3.1.1. Išmatavimai: 120 (±5%) cm x 120 (±5%) cm . 3.1.2. Turi tikti sterilizacijai garais vakuuminiuose sterilizatoriuose. 3.1.3. Sukarpytas lakštais. 3.1.4. Būtinas sandarus įpakavimas (popierius apsaugotas nuo dulkių ir chemikalų), pirminė pakuotė – sandarus plastiko maišas arba aptraukta plėvelė, antrinė – kartoninė dėžė. 3.1.5. Po sterilizacijos išlieka tvirtas. 3.1.6. Popieriaus tankis ne mažiau 60 g/m². 3.1.7. Turi atitikti LST EN ISO 11607-1 standarto reikalavimus ir vieno iš LST EN 868-2, LST EN 868-9, LST EN 868-10 standartų reikalavimus (su pasiūlymu pateikti atitikties deklaraciją ar kitus atitiktį patvirtinančius dokumentus). |  | vnt. | 36000 | 0 |  | 0 | 0
3 p.o.d. bendra kiekio siūloma kaina Eur: | [7 empty] | 0 | 0
Maksimali pirkimui skirta lėšų suma su PVM / Maksimali perkančiajai organizacijai priimtina 3 p.o.d. pasiūlymo kaina 14810,40 Eur įskaitant visus mokesčius
4 pirkimo dalis – Sterilizacijos juosta plokščia
4.1. | Sterilizacijos juosta plokščia | 4.1.1. Pagaminta iš krepinio popieriaus ne mažesnio tankio kaip 60 g/m² ir skaidraus plastiko. 4.1.2. Tinka sterilizacijai garais. 4.1.3. Ant juostos popierinės pusės negali būti jokių užrašų, rašalo, indikatorių. 4.1.4. Juostos šonuose turi būti pramoniniu būdu atspausdinta informacija: atitiktis standartui LST EN ISO 11607, 1 tipo garų proceso poveikio indikatoriai ir spalvos pasikeitimo aprašymai, maišelio atidarymo kryptis, rulono ilgis ir plotis, gamybinės partijos Nr., gaminio identifikacinis Nr. 4.1.5. Su pasiūlymu pateikti gamintojo rekomendacijas dėl lydymo temperatūros. 4.1.6. Sandarus įpakavimas (juosta apsaugota nuo dulkių ir chemikalų). Pirminė pakuotė – plastikinė, antrinė – kartotinė. 4.1.7. Atitinka LST EN ISO 11607 ir LST EN ISO 868-5 (su pasiūlymu pateikti atitikties deklaracijas ar kitus atitiktį patvirtinančius dokumentus). 4.1.8. Ant maišelių turi būti 1 tipo cheminiai garų indikatoriai, kurie turi atitikti LST EN ISO 11140-1 standarto reikalavimus (su pasiūlymu pateikti atitikties deklaracijas ar kitus atitiktį patvirtinančius dokumentus). 4.1.9. Ritinys ne mažiau 200 m (±5%) ilgio.
|  | 4.1.10. Matmenys 50 mm x 200 m (±5%) |  | vnt. | 360 | 0 |  | 0 | 0
|  | 4.1.11. Matmenys 100 mm x 200 m (±5%) |  | vnt. | 420 | 0 |  | 0 | 0
|  | 4.1.12. Matmenys 150 mm x 200 m (±5%) |  | vnt. | 180 | 0 |  | 0 | 0
4 p.o.d. bendra kiekio siūloma kaina Eur: | [7 empty] | 0 | 0
Maksimali pirkimui skirta lėšų suma su PVM / Maksimali perkančiajai organizacijai priimtina 4 p.o.d. pasiūlymo kaina 16843,20 Eur įskaitant visus mokesčius
5 pirkimo dalis – Indikatorius siūlėtuvų atliekamų juostų kokybei nustatyti
5.1. | Indikatorius siūlėtuvų atliekamų juostų kokybei nustatyti | 5.1.1. Paskirtis: popieriaus-plastiko juostų užlydymo aparatu (siūlėtuvu) atliekamų užlydymo juostų kokybei įvertinti. 5.1.2. Ant testo yra vietos reikiamai informacijai įrašyti. 5.1.3. Pritaikytas dokumentacijai. 5.1.4. Teksto funkcinės dalies spalva – juoda. 5.1.5. Turi atitikti LST EN ISO 11607 standarto reikalavimus (su pasiūlymu pateikti atitikties deklaracijas ar kitus atitiktį patvirtinančius dokumentus). |  | vnt. | 1800 | 0 |  | 0 | 0
5 p.o.d. bendra kiekio siūloma kaina Eur: | [7 empty] | 0 | 0
Maksimali pirkimui skirta lėšų suma su PVM / Maksimali perkančiajai organizacijai priimtina 5 p.o.d. pasiūlymo kaina 399,30 Eur įskaitant visus mokesčius
6 pirkimo dalis – Juosta paketų sutvirtinimui
6.1. | Juosta paketų sutvirtinimui | 6.1.1. Juosta skirta paketų, sterilizuojamų garais, sutvirtinimui. 6.1.2. Neatsiklijuoja po garinės sterilizacijos proceso. 6.1.3. Juostos ilgis – ne mažiau 50 metrų. 6.1.4. Juostos turi būti ypač stiprios fiksacijos. 6.1.5. Juosta pagaminta iš impregnuoto krepinio popieriaus. 6.1.6. Juostos plotis 20 mm (±2 mm). |  | vnt. | 600 | 0 |  | 0 | 0
6 p.o.d. bendra kiekio siūloma kaina Eur: | [7 empty] | 0 | 0
Maksimali pirkimui skirta lėšų suma su PVM / Maksimali perkančiajai organizacijai priimtina 6 p.o.d. pasiūlymo kaina 1452,00 Eur įskaitant visus mokesčius
7 pirkimo dalis – Apsaugos aštriems instrumentams
7.1. | Apsaugos aštriems instrumentams | 7.1.1. Skirtos medicinos instrumentų aštrioms dalims uždengti prieš sterilizacijos procesą pakuojant į dūriams neatsparias pakavimo medžiagas. 7.1.2. Pagamintos iš dezinfekcinei medžiagai ir plovikliams atsparaus skaidraus plastiko arba popieriaus. 7.1.3. Skirtos plovimui automatinėse plautuvėse, sterilizacijai vandens garais. 7.1.4. Netrukdo sterilizacijos agentui prasiskverbti prie instrumentų dengiamų dalių.
|  | 7.1.5. Matmenys 25 x 105 mm (± 5 mm) |  | vnt. | 30000 | 0 |  | 0 | 0
|  | 7.1.6. Matmenys 10 x 60 mm (± 5 mm) |  | vnt. | 36000 | 0 |  | 0 | 0
7 p.o.d. bendra kiekio siūloma kaina Eur: | [7 empty] | 0 | 0
Maksimali pirkimui skirta lėšų suma su PVM / Maksimali perkančiajai organizacijai priimtina 7 p.o.d. pasiūlymo kaina 19965,00 Eur įskaitant visus mokesčius
8 pirkimo dalis – Žymekliai sterilizuojamų paketų žymėjimui
8.1. | Žymekliai sterilizuojamų paketų žymėjimui | 8.1.1. Turi būti skirti sterilizuojamų paketų žymėjimui. 8.1.2. Turi būti juodos spalvos. 8.1.3. Rašalas turi būti atsparus aukštai temperatūrai ir garų sterilizacijai. |  | vnt. | 350 | 0 |  | 0 | 0
8 p.o.d. bendra kiekio siūloma kaina Eur: | [7 empty] | 0 | 0
Maksimali pirkimui skirta lėšų suma su PVM / Maksimali perkančiajai organizacijai priimtina 8 p.o.d. pasiūlymo kaina 847,00 Eur įskaitant visus mokesčius
9 pirkimo dalis – Priemonė medicinos prietaisų sutepimui prieš sterilizaciją
9.1. | Priemonė medicinos prietaisų sutepimui prieš sterilizaciją | 9.1.1. Skirtas medicinos prietaisų sutepimui prieš sterilizaciją vandens garais. 9.1.2. Purškiamas skystis. 9.1.3. Pakuotės talpa 500 ml (±20 ml), su purkštuku. |  | pakuotės | 76 | 0 |  | 0 | 0
9 p.o.d. bendra kiekio siūloma kaina Eur: | [7 empty] | 0 | 0
Maksimali pirkimui skirta lėšų suma su PVM / Maksimali perkančiajai organizacijai priimtina 9 p.o.d. pasiūlymo kaina 643,72 Eur įskaitant visus mokesčius
10 pirkimo dalis – Rankinis spausdintuvas
10.1. | Rankinis spausdintuvas | 10.1.1. Tinkamas siūlomiems 11.1 pirkimo objekto dalyje pirmo tipo klasės cheminiams indikatoriams-etiketėms ženklinti. 10.1.2. Skirtas dviejų sluoksnių lipdukų spausdinimui (lipduko išmatavimai: 3 cm x 2 cm (± 5%) ) ir klijavimui ant krepinio popieriaus, neaustinio pluošto, metalo konteinerių, plastiko paketų. 10.1.3. Tinkamas ritiniams kai jame 750-800 vnt. lipdukų. 10.1.4. Spausdintuvo rašalas atsparus sterilizacijai vandens garais. Po sterilizacijos užrašai išlieka aiškūs ir įskaitomi. 10.1.5. Informacija turi būti spausdinama raidžių ir skaičių kombinacijomis ne mažiau kaip 3-ose horizontaliose eilutėse (informacijos kodavimui): 1-oje eilutėje - įkrovos numeris (autoklavo Nr.,partijos Nr., darbuotojo Nr., skyriaus Nr.), 2-oje eilutėje - sterilizacijos data, 3-oje eilutėje - galiojimo data. 10.1.6. Spausdintuvas turi būti pritaikytas kabinimui, su integruotu laikikliu. 10.1.7. Rašalo kasetės turi būti tiekiamos nemokamai pagal poreikį. 10.1.7.1. Rašalas turi būti skirtas sterilizacijai vandens garais. 10.1.7.2. Rašalo spalva – juoda. 10.1.7.3. Rašalas netoksiškas, po sterilizacijos neišblunka, neišsilieja, išlieka stabilus. 10.1.7.4. Rašalas supakuotas į nepermatomą sandarią hermetišką gamintojo pakuotę, apsaugančią nuo išorės veiksnių poveikio. Pakuotė turi būti naudojama panaudotų kasečių surinkimui ir utilizavimui. |  | vnt. | 3 | 0 |  | 0 | 0
10 p.o.d. bendra kiekio siūloma kaina Eur: | [7 empty] | 0 | 0
Maksimali pirkimui skirta lėšų suma su PVM / Maksimali perkančiajai organizacijai priimtina 10 p.o.d. pasiūlymo kaina 689,70 Eur įskaitant visus mokesčius
11 pirkimo dalis – Sterilizacijos garais kontrolės priemonės
11.1. | Pirmo tipo cheminiai proceso poveikio indikatoriai garų sterilizacijai | 11.1.1. Indikatoriai skirti visų tipų paketų žymėjimui sterilizuojant vandens garais. 11.1.2. Indikatoriaus pavidalas – dviguba lipni etiketė. Indikatorius klijuojamas ant sterilizuojamų paketų paviršių. 11.1.3. Ant cheminio indikatoriaus turi būti vieta reikiamai informacijai įrašyti (ne mažiau kaip 3 eilės). Po sterilizacijos turi būti aiškus indikatoriaus spalvų pasikeitimas. 11.1.4. Ant cheminio indikatoriaus turi būti nurodyta informacija: gaminio identifikatorius, indikatoriaus spalvų pasikeitimas žodžiais, sterilizacijos būdas. 11.1.5. Nenukrenta nuo paketo sterilizacijos metu ir po sterilizacijos proceso, stiprios fiksacijos. 11.1.6. Indikatorius klijuojamas nenaudojant klijų; 11.1.7. Indikatoriaus išmatavimai: 30 mm (±5 mm) x 20 mm (±5 mm). 11.1.8. Indikatoriai turi būti susukti į ritinius. Indikatorių kiekis ritinyje ne mažiau 700 vnt. 11.1.9. Ritiniai turi būti supakuoti į originalią gamintojo ženklintą pakuotę apsaugančią indikatorius nuo išorės poveikio. 11.1.10. Indikatorius turi atitikti LST EN ISO 11140-1 1 tipas reikalavimus (su pasiūlymu pateikti atitikties deklaraciją). 11.1.11. Kartu nemokamai pateikti Krovinio registracijos kortelių žurnalus pagal poreikį. |  | vnt. | 1700000 | 0 |  | 0 | 0
11.2. | Įstaigos kroviniams pritaikytas 2 tipo specialiųjų tyrimų cheminis indikatorius vandens garų sterilizacijai (išbandymo įtaisas ir indikatorinė juostelė) | 11.2.1. Indikatorius (indikatorinė juostelė ir išbandymo įtaisas) turi būti skirti sterilizuojamų įstaigos krovinių kontrolei visų tipų garo sterilizatoriuose, atitinkančiuose LST EN 285 standarto reikalavimus. 11.2.2. Indikatorius (indikatorinė juostelė ir išbandymo įtaisas) turi sudaryti vieningą sistemą. 11.2.3. Indikatorius (indikatorinė juostelė ir išbandymo įtaisas) turi būti pritaikytas specifiniams įstaigos kroviniams, mišrioms kompleksinių, ypač sudėtingų tuščiavidurių, medicinos prietaisų įkrovoms kontroliuoti. 11.2.4. Išbandymo įtaisas turi būti aiškiai identifikuojamas – ant įtaiso turi būti įskaitomas gamintojo atliktas ženklinimas (pavadinimas, artikelio Nr., gamintojo pavadinimas), atsparus sterilizacijai garais, pagamintas iš nerūdijančio plieno, atlaikyti ne mažiau kaip 250 sterilizacijos ciklų. 11.2.5. Išbandymo įtaiso konstrukcija turi būti saugi personalui. 11.2.6. Indikatorinė juostelė turi būti aiškiai identifikuojami – ant indikatoriaus juostelės turi būti įskaitomas gamintojo ženklinimas (pavadinimas, artikelio Nr., nuoroda į sterilizacijos būdą, gamintojo pavadinimas, atitiktis EN ISO 11140-1 2 tipas standartui, spalvos pasikeitimas, gamybinės partijos numeris). 11.2.7. Indikatorius turi reaguoti į visus sterilizacijos proceso kintamuosius ir atitikti EN ISO 11140-1 (2 tipas) standarto reikalavimus (su pasiūlymu pateikti atitikties deklaraciją EN ISO 11140-1 2 tipas reikalavimams). 11.2.8. Indikatorinė juostelė turi būti padengta apsauginiu sluoksniu (nedrėksta, ,,neišplaunama“ dažų spalva, po sterilizacijos pasikeitusi indikatorinė spalva turi išlikti stabili ne trumpiau kaip 3 metus). 11.2.9. Indikatoriaus juostelė – lipni ne mažiau kaip 4 dažų segmentų etiketė, pritaikyta klijuoti į dokumentus, įstaigoje naudojamus ir patvirtintus krovinio registracijos kortelių žurnalus, nenaudojant klijų. Pareikalavus pateikti aiškų, įskaitomą A4 formato, laminuotą spalvos pasikeitimo etaloną su reikšmių paaiškinimais lietuvių kalba. |  | vnt. | 9000 | 0 |  | 0 | 0
11.3. | Antro tipo specialiųjų tyrimų cheminis indikatorius, skirtas Bowie ir Dicko bandymui | 11.3.1. 2 tipo specialiųjų tyrimų cheminis indikatorius, skirtas Bowie ir Dicko bandymui, turi atitikti LST EN 285, LST EN ISO 11140-1, LST EN ISO 11140-4 ir LST EN 867-5 standartų reikalavimus (su pasiūlymu pateikti atitikties deklaracijas ar kitus atitiktį patvirtinančius dokumentus). 11.3.2. Turi būti skirtas oro pašalinimo iš sterilizatoriaus darbo kameros ir garų prasiskverbimo kontrolei. 11.3.3. Indikatorius ir įtaisas turi sudaryti vieningą sistemą; 11.3.4. Išbandymo įtaisas Bowie-Dick testui atlikti turi būti aiškiai identifikuojamas – ant įtaiso turi būti įskaitomas gamintojo ženklinimas (pavadinimas, artikelio Nr., gamintojo pavadinimas). 11.3.4.1. Atsparus sterilizacijai garais, kapsulė indikatoriui laikyti turi būti pagaminta iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos. 11.3.4.2. Turi atlaikyti ne mažiau kaip 250 ciklų. 11.3.5. Po sterilizacijos indikatorinės juostelės spalva turi išlikti nekintanti ne trumpiau kaip 3 metus, laikant sterilizacinės registruose įprastinėmis sąlygomis (su pasiūlymu pateikti tai įrodančius dokumentus). 11.3.6. Indikatorinės juostelės pavidalas – lipni 6 dažų segmentų etiketė, pritaikyta klijuoti į įstaigos krovinio registracijos korteles nenaudojant klijų. Pareikalavus turi būti pateiktas indikatoriaus spalvos pasikeitimo etalonas su teigiamų ir neigiamų rezultatų paaiškinimais lietuvių kalba. |  | vnt. | 2700 | 0 |  | 0 | 0
11 p.o.d. bendra kiekio siūloma kaina Eur: | [7 empty] | 0 | 0
Maksimali pirkimui skirta lėšų suma su PVM / Maksimali perkančiajai organizacijai priimtina 11 p.o.d. pasiūlymo kaina 30818,70 Eur įskaitant visus mokesčius
12 pirkimo dalis – Plovimo kontrolės indikatoriai suterštiems ypač pavojingiems instrumentams ir valymo proceso efektyvumo registracijos kortelių žurnalas
12.1. | Plovimo kontrolės indikatoriai suterštiems ypač pavojingiems instrumentams | 12.1.1. Skirti vienalyčių ir tuščiavidurių medicinos prietaisų plovimo kokybei nustatyti automatinuose plautuvuose ir ultragarso įrenginiuose. Indikatoriai turi būti komplekte su krovinio išbandymo įtaisais (imitaciniai prietaisai turi būti pateikti nemokamai sutarties galiojimo terminui). 12.1.3. Turi atitikti LST EN ISO 15883 reikalavimus (su pasiūlymu pateikti atitikties deklaraciją). 12.1.4. Indikatoriaus forma – lipi etiketė. 12.1.5. Indikatoriai pagaminti iš aukštai temperatūrai atsparaus plastiko padengto sintetiniu testavimo teršalu. 12.1.6. Skirti klijuoti į dokumentus (nenaudojant klijų, kitų papildomų tvirtinimo priemonių). 12.1.7. Rezultatai turi būti vertinami tuoj pat procesui pasibaigus. |  | vnt. | 3600 | 0 |  | 0 | 0
12.2. | Valymo proceso efektyvumo registracijos kortelių žurnalas. | 12.2.1.Turi tikti 12.1 punkte siūlomiems plovimo kontrolės indiaktoriams. 12.2.2. Žurnalą turi sudaryti ne mažiau 60 kortelių. 12.2.3. Viena kortelė skirta ne mažiau kaip 4 valymo ciklams. |  | vnt. | 54 | 0 |  | 0 | 0
12 p.o.d. bendra kiekio siūloma kaina Eur: | [7 empty] | 0 | 0
Maksimali pirkimui skirta lėšų suma su PVM / Maksimali perkančiajai organizacijai priimtina 12 p.o.d. pasiūlymo kaina 2 874,96 Eur įskaitant visus mokesčius
13 pirkimo dalis – Servetėlės odos dezinfekcijai prieš atliekant injekcijas ir/ar intervencijas
13.1 | Servetėlės odos dezinfekcijai prieš atliekant injekcijas ir/ar intervencijas | 13.1.1. Priemonės pavidalas – sterilios servetėlės odos dezinfekcijai, impregnuotos alkoholiais (70-80%), skirtos odos paruošimui prieš injekcijas, incizijas, punkcijas ir pan. 13.1.2. Servetėlės supakuotos originaliose dėžutėse-dozatoriuose su sandariais dvigubais dangteliais. 13.1.3. Pateikti Europos parlamento ir tarybos reglamento (ES) 2017/745 reikalavimus atitinkančią atitikties deklaraciją arba galiojančią atitikties deklaraciją pagal Direktyvą 93/42/EEB. |  | vnt. (servetėlių) | 300000 | 0 |  | 0 | 0
13 p.o.d. bendra kiekio siūloma kaina Eur: | [7 empty] | 0 | 0
Maksimali pirkimui skirta lėšų suma su PVM / Maksimali perkančiajai organizacijai priimtina 13 p.o.d. pasiūlymo kaina 7260,00 Eur įskaitant visus mokesčius
14 pirkimo dalis – Rankų priežiūros ir dezinfekcijos priemonės
14.1 | Priemonė rankų dezinfekcijai (priemonės turi tikti į Sterisol laikiklius) | 14.1.1. Veiklioji medžiaga – etanolis arba alkoholių junginys (70-80%). 14.1.2. Sudėtyje yra odą tausojančių priedų. 14.1.3. Sudėtyje nėra chlorheksidino, butandiolio, triklozano, dažiklių ir kvapiklių. 14.1.4. Skirta dažnai rankų dezinfekcijai. 14.1.5. Tinkama atlikti higieninę ir chirurginę rankų dezinfekciją. 14.1.6. Turi atitikti EN 1500 ir EN 12791 arba lygiaverčių standartų reikalavimus (su pasiūlymu pateikti atitikties deklaracijas ar kitus atitiktį patvirtinančius dokumentus). 14.1.7. Vienkartinės talpos – maišeliai 500 - 1000 ml. 14.1.8. Talpos ir dozavimo pompos sistema yra vienkartinė. 14.1.9. Dozavimo sistema yra talpos apačioje. 14.1.10. Dozavimo sistemoje yra įmontuoti apsauginiai vožtuvai, apsaugantys nuo išorės teršalų patekimo. 14.1.11. Su pasiūlymu pateikti siūlomos prekės biocidinio produkto autorizacijos liudijimą (pažymėjimą). 14.1.12. Priemonė turi tikti į įstaigos turimus sieninius laikiklius (Sterisol). Prie sienos tvirtinami alkūniniai laikikliai - dozatoriai turi būti teikiami nemokamai pagal poreikį. |  | litras | 3000 | 0 |  | 0 | 0
14.2. | Priemonė rankų plovimui (priemonės turi tikti į Sterisol laikiklius) | 14.2.1. Klampus skystis, be kvapo ir dažančiųjų medžiagų, be konservantų, nedirginanti personalo rankų, pH neutralus. 14.2.2. Skirta dažnam rankų plovimui. 14.1.3. Priemonė nėra antimikrobinė. 14.1.4. Vienkartinės talpos – plastikiniai maišeliai 700-800 ml. 14.1.5. Talpos ir dozavimo pompos sistema yra vienkartinė. 14.1.6. Dozavimo sistema yra talpos apačioje. Dozavimo sistemoje yra įmontuoti apsauginiai vožtuvai, apsaugantys nuo išorės teršalų patekimo. 14.1.7. Priemonė turi tikti į įstaigos turimus sieninius laikiklius (Sterisol). Prie sienos tvirtinami alkūniniai laikikliai - dozatoriai turi būti teikiami nemokamai pagal poreikį. |  | litras | 2900 | 0 |  | 0 | 0
14 p.o.d. bendra kiekio siūloma kaina Eur: | [7 empty] | 0 | 0
Maksimali pirkimui skirta lėšų suma su PVM / Maksimali perkančiajai organizacijai priimtina 14 p.o.d. pasiūlymo kaina 45919,50 Eur įskaitant visus mokesčius
15 pirkimo dalis – Priemonė rankų dezinfekcijai
15.1. | Priemonė rankų dezinfekcijai (į mobilius dozatorius, 5000 ml) | 15.1.1. Veiklioji medžiaga – etanolis arba alkoholių junginys (70-80%). 15.1.2. Sudėtyje yra odą tausojančių priedų. 15.1.3. Sudėtyje nėra chlorheksidino, butandiolio, triklozano, dažiklių ir kvapiklių. 15.1.4. Skirta dažnai rankų dezinfekcijai. 15.1.5. Tinkama atlikti higieninę ir chirurginę rankų dezinfekciją. Turi atitikti EN 1500 ir EN 12791 arba lygiaverčių standartų reikalavimus (su pasiūlymu pateikti atitikties deklaracijas ar kitus atitiktį patvirtinančius dokumentus). 15.1.6. Pakuotės tūris: 1000 – 5000 ml. 15.1.7. Su pasiūlymu pateikti siūlomos prekės biocidinio produkto autorizacijos liudijimą (pažymėjimą). |  | litras | 250 | 0 |  | 0 | 0
15 p.o.d. bendra kiekio siūloma kaina Eur: | [7 empty] | 0 | 0
Maksimali pirkimui skirta lėšų suma su PVM / Maksimali perkančiajai organizacijai priimtina 15 p.o.d. pasiūlymo kaina 1028,50 Eur įskaitant visus mokesčius
16 pirkimo dalis – Servetėlės greitai paviršių dezinfekcijai
16.1. | Servetėlės greitai paviršių dezinfekcijai dėžutėse (originaliose dėžutėse) | 16.1.1. Paruoštos naudoti impregnuotos servetėlės, kurių veikliosios medžiagos etanolio ir propanolio alkoholiai (60-80%), skirtos greitai įvairių medicinos prietaisų, įrangos, paviršių dezinfekcijai. 16.1.2. Servetėlės turi būti supakuotos sandarioje pakuotėje, apsaugotos nuo galimo išdžiūvimo. 16.1.3. Ekspozicija: greitai veikiantis (iki 60 s). 16.1.3.1. Ekspozicija: baktericidinis (pagal EN13727) – ne daugiau 1 min.; 16.1.3.2. tuberkulocidinis (pagal EN 14348)– ne daugiau 1 min.; 16.1.3.3. mielicidinis (levurocidinis) (pagal EN13624) – ne daugiau 1 min.; 16.1.3.4. virucidinis (virusai su apvalkalu) – ne daugiau 30 sek.; 16.1.3.5. Noro virusas (pagal EN 14476) – ne daugiau 1 min. Pateikti tai patvirtinančius dokumentus. 16.1.4. Supakuotos sandarioje pakuotėje su dozatoriumi: nuo 100 iki 220 vnt. servetėlių. 16.1.5. Su pasiūlymu pateikti siūlomos prekės biocidinio produkto autorizacijos liudijimą (2 ir 4 tipai). 16.1.6. Pateikti Europos parlamento ir tarybos reglamento (ES) 2017/745 reikalavimus atitinkančią atitikties deklaraciją arba galiojančią atitikties deklaraciją pagal Direktyvą 93/42/EEB. |  | vnt. (servetėlių) | 120000 | 0 |  | 0 | 0
16.2. | Servetėlės greitai paviršių dezinfekcijai papildymai | 16.2.1. Servetėlių papildymai, minkštos pakuotės į 16.1 punkte siūlomas dėžutes arba originaliose dėžutėse. 16.2.2. Servetėlių papildymams keliamos tokios pačios reikalaujamos charakteristikos kaip 16.1 punkte. 16.2.3. Turimos dėžutės pakartotiniam naudojimui. |  | vnt. (servetėlių) | 400000 | 0 |  | 0 | 0
16 p.o.d. bendra kiekio siūloma kaina Eur: | [7 empty] | 0 | 0
Maksimali pirkimui skirta lėšų suma su PVM / Maksimali perkančiajai organizacijai priimtina 16 p.o.d. pasiūlymo kaina 17908,00 Eur įskaitant visus mokesčius
17 pirkimo dalis – Servetėlės greitai paviršių dezinfekcijai (be alkoholių) dėžutėse
17.1. | Servetėlės greitai paviršių dezinfekcijai (be alkoholių) dėžutėse | 17.1.1. Paruoštos naudoti servetėlės, kurios pagamintos iš aukštos kokybės neaustinio pluošto arba lygiavertės medžiagos. 17.1.2. Sudėtyje nėra alkoholio ir aldehidų. 17.1.3. Skirtos jautrių alkoholiams medicinos prietaisų dezinfekcijai (pvz. ultragarso aparatų daviklių dezinfekcijai). 17.1.4. Turi veikti bakterijas EN 13727, EN mikobakterijas EN 14348, virusus HB, ŽIV, ROTA, NORO EN14476 (ne ilgiau 1 min), grybelius EN 13624 ir atitikti standartą EN16615 arba lygiaverčiais standartais. Baktericidinis (pagal EN 16615) - ne daugiau 1 min.; mielicidinis (levurocidinis) (pagal EN 16615) – ne daugiau 1 min.; virucidinis (virusai su apvalkalu) – ne daugiau 30 s.; noro virusas (pagal EN 14476) – ne daugiau 15 min.; rota virusas – ne daugiau 1 min. Pateikti gamintojo patvirtinimo dokumentus originalo kalba. 17.1.5. Pakuotėje 100-250 vnt. 17.1.6. Servetėlės turi būti supakuotos sandarioje pakuotėje, apsaugotos nuo galimo išdžiūvimo. 17.1.7. Pateikti Europos parlamento ir tarybos reglamento (ES) 2017/745 reikalavimus atitinkančią atitikties deklaraciją arba galiojančią atitikties deklaraciją pagal Direktyvą 93/42/EEB. |  | vnt. (servetėlių) | 285000 | 0 |  | 0 | 0
17 p.o.d. bendra kiekio siūloma kaina Eur: | [7 empty] | 0 | 0
Maksimali pirkimui skirta lėšų suma su PVM / Maksimali perkančiajai organizacijai priimtina 17 p.o.d. pasiūlymo kaina 10345,50 Eur įskaitant visus mokesčius
18 pirkimo dalis – Dezinfekcinė medžiaga paviršių valymui ir dezinfekcijai
18.1. | Dezinfekcinė medžiaga paviršių valymui ir dezinfekcijai | 18.1.1. Koncentruota priemonė paviršių, medicininių įrenginių valymui ir dezinfekcijai. 18.1.2. Pagrindinės sudedamosios medžiagos – ketvirtiniai amonio junginiai, plovikliai, pH reguliatoriai, sudėtyje nėra aldehidų, fenolių. 18.1.3. Turi būti neutralaus kvapo. 18.1.4. Tinka visiems užterštiems paviršiams (įskaitant aplinkos daiktų paviršius ir medicinos prietaisų paviršius) valymui ir dezinfekcijai merkiant, šluostant, purškiant. 18.1.5. Priemonė pasižymi baktericidiniu, mielicidiniu (EN 13697, EN 13727, EN 13624, EN 16615) tuberkuliocidiniu (EN 14348), fungicidiniu (EN 13624) ir virusidiniu (EN14476) poveikiu. Pateikti atitiktį nurodytiems standartams. 18.1.6. Galimos koncentracijos nuo 0,25 – 4 %. 18.1.7. Ekspozicija nuo 5 min. iki 30 min. 18.1.8. Darbiniai tirpalai turi būti tinkami sausų šluosčių impregnavimui. 18.1.9. Po dezinfekcijos paviršių nereikia perplauti vandeniu (pateikti gamintojo patvirtinimą). 18.1.10. Pakuotė iki 5 litrų. 18.1.11. Su pasiūlymu pateikti siūlomos prekės biocidinio produkto autorizacijos liudijimą. 18.1.12. Pateikti Europos parlamento ir tarybos reglamento (ES) 2017/745 reikalavimus atitinkančią atitikties deklaraciją arba galiojančią atitikties deklaraciją pagal Direktyvą 93/42/EEB. |  | litras | 350 | 0 |  | 0 | 0
18 p.o.d. bendra kiekio siūloma kaina Eur: | [7 empty] | 0 | 0
Maksimali pirkimui skirta lėšų suma su PVM / Maksimali perkančiajai organizacijai priimtina 18 p.o.d. pasiūlymo kaina 2371,60 Eur įskaitant visus mokesčius
19 pirkimo dalis – Rankų priežiūros ir dezinfekcijos priemonės
19.1. | Priemonė rankų dezinfekcijai (priemonė turi tikti į Chemisept laikiklius) | 19.1.1. Veiklioji medžiaga – etanolis arba alkoholių junginys (70-80%). 19.1.2. Tinkama atlikti higieninę ir chirurginę rankų dezinfekciją. 19.1.3. Skirta dažnai rankų dezinfekcijai. 19.1.4. Sudėtyje yra odą tausojančių priedų. 19.1.5. Sudėtyje nėra chlorheksidino, butandiolio, triklozano, dažiklių ir kvapiklių. Turi atitikti EN 1500 ir EN 12791 arba lygiaverčių standartų reikalavimus (su pasiūlymu pateikti atitikties deklaracijas ar kitus atitiktį patvirtinančius dokumentus). 19.1.6. Talpos ir dozavimo sistema yra vienkartinė. 19.1.7. Su pasiūlymu pateikti siūlomos prekės biocidinio produkto autorizacijos liudijimą (pažymėjimą). 19.1.8. 19.1.8. Priemonė turi tikti į įstaigos turimus sieninius laikiklius (Chemisept), kurių matmenys pateikiami žemiau esančioje nuotraukoje. Esant poreikiui (dėl intensyvaus naudojimo laikikliams-dozatoriams nusidėvėjus), papildomi prie sienos tvirtinami alkūniniai laikikliai - dozatoriai turi būti teikiami nemokamai pagal poreikį. Sutarties vykdymo metu bus prašoma pateikti ne daugiau nei 200 vnt. papildomų laikiklių. Tiekėjai į pasiūlymo kainą turi įskaičiuoti ne tik papildomų laikiklių-dozatorių išlaidas, bet ir apdailos išlaidas tos vietos, kurioje buvo pakabintas laikiklis keitimo metu (kiekvienas laikiklis montuojamas skirtingais būdais ir jo nuėmimo metu lieka gręžimo skylės sienose, nusilupa sienos dažai ir t.t.). PO vyksta kelių skyrių remonto darbai ir per pirmąjį Sutarties vykdymo mėnesį planuojama užsakinėti apie 150 vnt. laikiklių. Pridedama nuotrauka dabar įstaigoje esančių Chemisept laikiklių su nurodytais matmenimis. |  | litras | 2160 | 0 |  | 0 | 0
#VALUE!
19.2. | Priemonė rankų plovimui (priemonė turi tikti į Chemisept laikiklius) | 19.2.1. Skystas muilas, be dažančiųjų medžiagų, be konservantų, nedirginanti personalo rankų, pH neutralus. 19.2.2. Priemonė nėra antimikrobinė. 19.2.3. Skirtas rankų plovimui sveikatos priežiūros įstaigose (pateikti patvirtinančius gamintojo dokumentus). 19.2.4. Talpos ir dozavimo sistema yra vienkartinė. 19.2.5.Priemonė turi tikti į įstaigos turimus sieninius laikiklius (Chemisept), kurių matmenys pateikiami žemiau esančioje nuotraukoje. Esant poreikiui (dėl intensyvaus naudojimo laikikliams-dozatoriams nusidėvėjus), papildomi prie sienos tvirtinami alkūniniai laikikliai - dozatoriai turi būti teikiami nemokamai pagal poreikį. Sutarties vykdymo metu bus prašoma pateikti ne daugiau nei 200 vnt. papildomų laikiklių. Tiekėjai į pasiūlymo kainą turi įskaičiuoti ne tik papildomų laikiklių-dozatorių išlaidas, bet ir apdailos išlaidas tos vietos, kurioje buvo pakabintas laikiklis keitimo metu (kiekvienas laikiklis montuojamas skirtingais būdais ir jo nuėmimo metu lieka gręžimo skylės sienose, nusilupa sienos dažai ir t.t.). PO vyksta kelių skyrių remonto darbai ir per pirmąjį Sutarties vykdymo mėnesį planuojama užsakinėti apie 150 vnt. laikiklių. |  | litras | 1680 | 0 |  | 0 | 0
#VALUE!
19 p.o.d. bendra kiekio siūloma kaina Eur: | [7 empty] | 0 | 0
Maksimali pirkimui skirta lėšų suma su PVM / Maksimali perkančiajai organizacijai priimtina 19 p.o.d. pasiūlymo kaina 17365,92 Eur įskaitant visus mokesčius
20 pirkimo dalis – Neaustinio pluošto servetėlės medicinos prietaisų sausinimui
20.1 | Neaustinio pluošto servetėlės medicinos prietaisų sausinimui | 20.1.1. Servetėlės pagamintos iš atsparaus įplėšimams neaustinio pluošto, nesivelia, nepalieka pūkų ant medicinos prietaisų, gerai sugeriančios skysčius. 20.1.2. Turi būti pritaikytos naudoti su vidutinio lygio paviršių dezinfekciniais tirpalais. 20.1.3. Servetėlių paskirtis: medicinos priemonių ir paviršių paruošimas. 20.1.4. Dydis: 35 (±5 cm) x34 cm (±5 cm). |  | vnt. (servetėlių) | 18000 | 0 |  | 0 | 0
20 p.o.d. bendra kiekio siūloma kaina Eur: | [7 empty] | 0 | 0
Maksimali pirkimui skirta lėšų suma su PVM / Maksimali perkančiajai organizacijai priimtina 20 p.o.d. pasiūlymo kaina 1089,00 Eur įskaitant visus mokesčius
* Nurodomos priežastys ir paaiškinimas: *Jeigu pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM ir jis pasiūlyme nurodo bendrą pasiūlymo kainą be PVM; *Jeigu pagal galiojančius teisės aktus pirkimo objektui taikomas lengvatinis arba 0 proc. PVM tarifas. *Jeigu taikomi skirtingi PVM tarifai, Tiekėjas gali įterpti papildomas PVM eilutes ir paaiškinti kurioms eilutėms koks PVM tarifas taikomas ir kodėl
tiekėjo įrašomi paaiškinimai ir teisinis pagrindas