PASIŪLYMAS DĖL ATSPARUMO BANDYMŲ SISTEMOS BANDYMAMS PAGAL EN/IEC 61000-4-6 STANDARTO METODIKĄ PIRKIMO

| Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybai Teikiama CVP IS priemonėmis |  |
| --- | --- |

(Data, Nr.)

(Vieta)

- lentelė. Tiekėjo rekvizitai:

| Tiekėjo pavadinimas /jeigu dalyvauja tiekėjų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/ |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo adresas /jeigu dalyvauja tiekėjų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/ |  |
| Tiekėjų grupės narys, atstovaujantis arba vadovaujantis tiekėjų grupei (pildoma, jei pasiūlymą teikia tiekėjų grupė) |  |
| Tiekėjo kodas |  |
| Tiekėjo PVM kodas |  |
| Tiekėjo/ ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas |  |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė |  |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens telefono numeris, elektroninio pašto adresas |  |
| Tiekėjo/ ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos |  |
| Tiekėjo/ ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, pareigos, telefono numeris, elektroninio pašto numeris |  |

- lentelė. Su pasiūlymu pateikiami dokumentai:

| Eil. Nr. | Pateikto dokumento pavadinimas | Ar dokumente yra konfidenciali* informacija | Jeigu taip, kokiu pagrindu atitinkamas dokumentas yra konfidencialus? | Lapų skaičius |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ši pasiūlymo forma | Ne |  | .... |
|  | .... | Taip/Ne |  | .... |
|  | .... | Taip/Ne |  | .... |

* Informacija, nurodyta VPĮ 20 straipsnio 2 dalies 1, 2, 3, 4 punktuose negali būti nurodoma ir nebus laikoma konfidencialia. Tiekėjas gali nurodyti, kuri informacijos dalis pasiūlyme yra konfidenciali. Tiekėjo su pasiūlymu teikiamų dokumentų informacijos konfidencialumas gali būti nustatomas tik pagrįstais atvejais. Jeigu kils abejonių dėl tiekėjo pasiūlyme nurodytos informacijos konfidencialumo, Komisija prašys tiekėją per nurodytą terminą, kuris negali būti trumpesnis kaip 3 darbo dienos, pagrįsti jos konfidencialumą. Jei tokia informacija pasiūlyme nebus nurodyta, Komisija laikys, kad bet kuri pasiūlyme pateikta informacija nėra konfidenciali, išskyrus informaciją, kurią atskleidus būtų pažeisti Tiekėjo įsipareigojimai pagal su trečiaisiais asmenimis sudarytas sutartis.

- lentelė. Informacija apie rėmimąsi kitų subjektų pajėgumais. Vykdant pirkimo sutartį bus pasitelkiami šie ūkio subjektai:

| Eil. Nr. | Ūkio subjekto (-ų), kvazisubtiekėjo, trečiojo asmens, kurių pajėgumais remiamasi, pavadinimas (-ai) | Ūkio subjektas pasitelkiamas, siekiant atitikti kvalifikacijos reikalavimą (nurodomas reikalavimo Nr.) | Pirkimo sutarties dalis, kuriai vykdyti pasitelkiamas ūkio subjektas, EUR arba proc. | Koks pateikiamas įrodymas dėl išteklių prieinamumo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | .... | .... |  | .... |
|  | .... | .... |  | .... |

- lentelė. Informacija apie subtiekėjus (jeigu žinoma):

| Eil. Nr. | Subtiekėjo (-ų), kurio (-ių) pajėgumais tiekėjas nesiremia, pavadinimas (-ai), kontaktiniai duomenys ir jų atstovai | Nurodoma, kokius sutartinius įsipareigojimus vykdys | Apimtis EUR arba proc. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | .... | .... | .... |
|  | .... | .... | .... |

- lentelė. Tiekėjo finansinis pasiūlymas:

| Eil. Nr. | Paslauga | Mato vnt. | Kiekis | Kaina, EUR be PVM** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Atsparumo bandymų sistema bandymams pagal EN/IEC 61000-4-6 standarto metodiką | vnt. | 1 |  |
| PVM suma*** |  |  |  |  |
| Viso kaina, Eur su PVM*** |  |  |  |  |

**Į kainą turi būti įskaičiuotas PVM, kiti mokesčiai bei visos kitos išlaidos. Tiekėjas turi nurodyti kainą EUR be PVM ir EUR su PVM, jei jis yra PVM mokėtojas arba tik EUR be PVM, jei tiekėjas yra ne PVM mokėtojas. Kaina nurodoma ne daugiau kaip 2 skaitmenų po kablelio tikslumu.

***Jei Tiekėjas nėra PVM mokėtojas arba prekės yra neapmokestinamos PVM pagal Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymą, grafoje „PVM“ rašoma – 0, o grafoje „Pasiūlymo kaina EUR su PVM“ įrašoma ta pati suma kaip ir grafoje „Pasiūlymo kaina EUR be PVM“.

Jei Tiekėjas nėra PVM mokėtojas arba paslaugoms nėra taikomas PVM arba taikomas lengvatinis PVM, Tiekėjas turi nurodyti PVM netaikymo ar lengvatinio PVM taikymo pagrindimą _______________________ (nurodyti).

PREKIŲ ATITIKTIES LENTELĖ

- Tiekėjas pasiūlyme ir techninėje specifikacijoje privalo nurodyti tikslų siūlomų Prekių gamintoją (gamintojo pavadinimą) ir tikslų modelį.

- Kartu su pasiūlymu pateikiami gamintojo ar jo įgalioto atstovo specifikacijos, techninės charakteristikos ir/ar nuorodos į internetinį tinklalapį, ir/ar kitokio pobūdžio dokumentai, kurie patvirtintų, kad siūloma Prekė atitinka šio pirkimo Techninėje specifikacijoje įvardintiems reikalavimams.

- Tiekėjas privalo nurodyti siūlomų prekių parametrus. Grafoje “Įrašyti konkrečiai siūlomus Prekės atitikimo parametrus” nurodomi konkretūs siūlomi parametrai pagal nurodytą aprašymą (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ leidžiama tik tuomet, kai reikalavimuose nėra skaitinių reikšmių).

6 lentelė. Atitikties lentelė

| Eil. Nr. | Charakteristikos pavadinimas | Charakteristikos reikšmė, parametrai (tokie, kaip nurodyti arba geresni) | Įrašyti konkrečiai siūlomus Prekės atitikimo parametrus. Rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ galima tik tuomet, kai reikalavimas nėra išreikštas fizikiniais dydžiais. (Pildo tiekėjas) | Dokumento pavadinimas, puslapio numeris ir/ar tiksli nuoroda į internetinį puslapį Prekės atitikimo pagrindimui (Pildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | II | III | IV | V |
| Atsparumo bandymų sistema bandymams pagal EN/IEC 61000-4-6 standarto metodiką |  |  | (Pardavėjas šioje vietoje nurodo Prekės gamintoją ir modelį) |  |
| Pagrindinis sistemos modulis |  |  |  |  |
| 1. | RD generatorius |  |  |  |
| 1.1. | Dažnių sritis | nuo 9 kHz arba mažiau, iki 1 GHz arba daugiau |  |  |
| 1.2. | Dažnio rezoliucija | 1 Hz arba mažesnė |  |  |
| 1.3. | Išėjimo lygis | Keičiamas nuo -60 dBm arba mažiau, iki 0 dBm arba daugiau |  |  |
| 1.4. | Išėjimo jungties banginė varža | 50 Om |  |  |
| 1.5. | RD lygio rezoliucija | ≤ 0.1 dB |  |  |
| 1.6. | Amplitudinės (AM) moduliacijos gylis | Nuo 0 iki 100 % |  |  |
| 2. | Žemo dažnio (moduliuojančių) signalų generatorius |  |  |  |
| 2.1. | Moduliuojančio AM signalo dažnių sritis | Nuo 1 Hz arba mažiau, iki 50 kHz arba daugiau |  |  |
| 2.2. | Moduliuojančio AM signalo dažnio rezoliucija | ≤ 1 Hz |  |  |
| 2.3. | Impulsinės moduliacijos dažnių sritis | Nuo 1 Hz arba mažiau, iki 100 kHz arba daugiau |  |  |
| 3. | Stiprintuvo charakteristikos |  |  |  |
| 3.1. | Dažnių sritis | Nuo 150 kHz arba mažiau, iki 230 MHz arba daugiau |  |  |
| 3.2. | Stiprintuvo soties galia (tipinė) | Ne mažiau, kaip 75 W |  |  |
| 3.3. | Stiprintuvo galia tiesiniame režime prie 1 dB suspaudimo taško | Ne mažiau, kaip 50 W (tipinė) |  |  |
| 3.4. | Stiprinimas | Ne mažiau, kaip 47 dB |  |  |
| 3.5. | Netolygumas | Ne daugiau, kaip ±1,5 dB |  |  |
| 3.6. | Harmoniniai iškraipymai tiesiniame režime, prie 1 dB suspaudimo taško | Mažesni, kaip -20 dBc |  |  |
| 3.7. | Maksimalus įėjimo signalo lygis | Ne mažiau, kaip 0 dBm |  |  |
| 3.8. | Įėjimo ir išėjimo jungčių banginė varža (tipinė) | 50 Omų |  |  |
| 4. | 3-jų kanalų RD signalų galios matuoklis (RD voltmetras) su vidiniu kryptiniu atšakotuvu |  |  |  |
| 4.1. | Dažnių sritis | Nuo 10 kHz arba mažiau, iki 1 GHz arba daugiau |  |  |
| 4.2. | 1 kanalo (bandymų lygio nustatymui) matavimų ribos: | Nuo -35 dBm arba mažiau, iki +27 dBm arba daugiau |  |  |
| 4.3. | 2, 3 kanalų (tiesioginės ir atspindėtos galios nustatymui) matavimo ribos | Nuo -40 dBm arba mažiau, iki +20 dBm arba daugiau |  |  |
| 4.4. | Įėjimų banginė varža | 50 Omų |  |  |
| 5. | Papildomi reikalavimai pagrindiniam sistemos moduliui |  |  |  |
| 5.1. | Kabelių ir perėjimų komplektas prietaiso sujungimams su išoriniais įrenginiais. | Atitinkamai pagal poreikį, kad sistemą būtų galima sujungti su šioje TS nurodytomis ryšio atsajos grandinėmis, 6 dB slopintuvu, prijungti stiprintuvo įėjimą prie generatoriaus išėjimo gnybtų. |  |  |
| 5.2. | Sąsajos | LAN, USB |  |  |
| 5.3. | Įėjimas BĮ monitoringui, sutrikimui užfiksuoti. | Turi būti |  |  |
| 5.4. | Valdymas | Autonominis veikimas, t.y. valdymo galimybė integruoto liečiamo ekrano ir vidinės programinės įrangos pagalba (nenaudojant išorinio kompiuterio). Taip pat turi būti galimybė valdyti išorinio kompiuterio pagalba. |  |  |
| 5.5. | Papildoma programinė įranga | Licencija 1 darbo vietai Windows OS (jei PĮ negalima naudoti be licencijos) |  |  |
| 5.6. | Kalibravimas | EN ISO/IEC 17025 akredituotas kalibravimas |  |  |
| 5.7. | Maitinimas | Iš 230 V AC maitinimo tinklo. Maitinimo šaltinis integruotas į matavimo prietaisą. |  |  |
| 5.8. | Maitinimo tinklo jungtis | EU tipo |  |  |
| Ryšio atsajos grandinės ir kiti papildomi (išoriniai) įrenginiai |  |  |  |  |
| 6. | Neekranuotų simetrinių duomenų perdavimo linijų suderinimo grandinė (CDN) |  |  |  |
| 6.1. | Dažnių sritis | Nuo 150 kHz arba mažiau, iki 230 MHz arba daugiau |  |  |
| 6.2. | Maksimali įėjimo signalo galia | Ne mažiau, kaip iki 6 W |  |  |
| 6.3. | Bendrojo režimo pilnutinė varža (Common Mode Impedance). Atitiktis įrodoma pateikiant kalibravimo sertifikatus prekių perdavimo metu | Dažnių srityje nuo 150 kHz iki 24 MHz: 150 Ω ± 20 Ω; Dažnių srityje nuo 24 MHz iki 80 MHz: 150 Ω + 60 Ω / – 45 Ω; Dažnių srityje nuo 80 MHz iki 230 MHz: 150 Ω + 60 Ω /– 60 Ω |  |  |
| 6.4. | Atskyrimas (decoupling attenuation), RD – AE | > 20 dB (1 MHz – 100 MHz) |  |  |
| 6.5. | Nuostoliai (RD in – BĮ): 150 kHz – 230 MHz | 10 dB –1.5 dB/+3 dB |  |  |
| 6.6. | Jungčių tipas RD - BĮ - AE - | BNC RJ45 RJ45 |  |  |
| 6.7. | Maksimali kintamoji įėjimo įtampa (BĮ – AE) | Ne mažiau, kaip 60 V |  |  |
| 6.8. | Maksimali nuolatinė įėjimo įtampa (BĮ – AE) | Ne mažiau, kaip 100 V |  |  |
| 6.9. | Priemonės kalibravimui | Perėjimas prijungimui prie 50 – 150 Ω varžų suderintuvo, skirto kalibravimui. |  |  |
| 6.10. | Kalibravimas | EN ISO/IEC 17025 akredituotas kalibravimas |  |  |
| 7. | Srovės stebėjimo zondas |  |  |  |
| 7.1. | Dažnių sritis | 10 kHz arba mažiau – 400 MHz arba daugiau. |  |  |
| 7.3. | Kiaurymės kabeliui diametras | Ne mažiau, kaip iki 23 mm |  |  |
| 7.4. | Signalo srovė | Iki 1 A |  |  |
| 7.5. | Kalibravimas | EN ISO/IEC 17025 akredituotas kalibravimas |  |  |
| 7.6. | Papildomi priedai | Kabelis prijungimui prie pagrindinio sistemos modulio (taip pat žr. šios lentelės 5.1. p ) |  |  |
| 8. | Ryšio atsajos grandinė maitinimo tinklo linijoms su ir be įžeminimo (CDN M2/M3) |  |  |  |
| 8.1. | Dažnių sritis | Nuo 150 kHz arba mažiau, iki 230 MHz arba daugiau |  |  |
| 8.2. | Bendrojo režimo pilnutinė varža (Common Mode Impedance). Atitiktis įrodoma pateikiant kalibravimo sertifikatus prekių perdavimo metu. | Dažnių srityje nuo 150 kHz iki 24 MHz: 150 Ω ± 20 Ω; Dažnių srityje nuo 24 MHz iki 80 MHz: 150 Ω + 60 Ω / – 45 Ω Dažnių srityje nuo 80 MHz iki 230 MHz: 150 Ω + 60 Ω /– 60 Ω |  |  |
| 8.3. | Maksimali RD įėjimo signalo galia | Ne mažiau, kaip iki 6 W |  |  |
| 8.4. | Atsajos slopinimas (RD in – AE) | > 30 dB (150 kHz; 1,5 MHz; 30 MHz) > 20 dB (230 MHz) |  |  |
| 8.5. | Slopinimas (RD in – BĮ): 150 kHz – 80 MHz 80 MHz – 230 MHz | 10 dB ±2 dB 10 dB +5/-3 dB |  |  |
| 8.6. | Maksimali kintamoji įėjimo įtampa | Ne mažiau, kaip 250 V |  |  |
| 8.7. | Maksimali nuolatinė įtampa | Ne mažiau, kaip 400 V |  |  |
| 8.8. | Maksimali leistina srovė (AE – BĮ) | 16 A arba daugiau |  |  |
| 8.9. | Slopinimas (AE – BĮ) | Ne daugiau, kaip 1 dB (DC – 400 Hz) |  |  |
| 8.10. | Linijų skaičius | 2 (L+N) arba 3 (L+N+PE). Perjungiama jungikliu. |  |  |
| 8.11. | Kalibravimas | EN ISO/IEC 17025 akredituotas kalibravimas |  |  |
| 9. | Tiesioginio įterpimo įrenginys (krokodilo tipo gnybtas) tiesioginiam signalo prijungimui prie ekranuoto kabelio, kai kabelis yra neįžemintas arba įžemintas viename gale. |  |  |  |
| 9.1. | Dažnių sritis | Nuo 150 kHz arba mažiau, iki 230 MHz arba daugiau |  |  |
| 9.2. | Bendrojo režimo pilnutinė varža (Common Mode Impedance): | 100 Ω |  |  |
| 9.3. | Galia | Ne mažiau, kaip 6 W |  |  |
| 9.4. | Įėjimo jungties tipas | BNC |  |  |
| 10. | 6 dB slopintuvas |  |  |  |
| 10.1. | Slopinimas, tipinis | 6 dB ± 0,5 dB |  |  |
| 10.2. | Dažnių sritis | Nuo DC iki 1 GHz arba daugiau |  |  |
| 10.3. | Leistinoji RD signalo alia | Ne mažiau 100 W |  |  |
| 10.4. | Banginė varža | 50 Ω |  |  |
| 10.5. | Kabelis | Žr. šios lentelės 5.1. p. |  |  |
| 10.6. | Kalibravimas | Gamyklinis arba EN ISO/IEC 17025 akredituotas kalibravimas |  |  |

Pasirašydami šį pasiūlymą, tvirtiname, kad:

- Sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis pirkimo dokumentuose, jų papildymuose, paaiškinimuose.

- Į mūsų siūlomą kainą įskaičiuotos visos išlaidos ir visi mokesčiai, ir kad mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą.

- Dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

- Sutinkame, jog vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 86 straipsnio 9 dalimi, laimėjimo atveju, CVP IS, būtų paskelbtas pasiūlymas, sudaryta pirkimo sutartis ir jos pakeitimai (jei tokie bus).

- Jeigu kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, įsipareigojame perkančiajai organizacijai, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.

- Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

| (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  | (Parašas) |  | (Vardas, pavardė) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Taikoma, jei kvalifikacijai įrodyti tiekėjas pasitelkia kvazisubtiekėjus, kurie pasiūlymo pateikimo metu nėra tiekėjo darbuotojai, tačiau jie bus įdarbinti laimėjimo ir Sutarties sudarymo atveju.

Tiekėjas turi pateikti įrodymą, kuriame nurodoma, kuo ir kokia dalimi bus remiamasi kitų ūkio subjektų pajėgumais ir patvirtinantį, kad tiekėjas jų pajėgumais, priemonėmis galės naudotis visą sutarties vykdymo laikotarpį.

Subtiekėjo pasitelkimas nekeičia tiekėjo atsakomybės dėl numatomos sudaryti Sutarties įvykdymo, todėl bet kokiu atveju tiekėjas pilnai prisiima atsakomybę už subtiekėjų veiklą vykdant sutartį