| Pirkimo dalies Nr. | Priemonės pavadinimas | Reikalaujami parametrai | Orientacinis kiekis vnt. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Automatinio injektoriaus vienkartinis Dienos rinkinys radiofarmacinio preparato dozių paskirstymui ir suinjekavimui | Vienkartinis dienos rinkinys sterilus, pateikiamas tiekiamas supakuotas sterilioje pakuotėje. | 600 |
|  |  | Rinkinyje komplektuojami: trijų krypčių uždarymas su membranos sandarinimu, "Y" tipo jungtis su 100-105mm ilgio 18G adata, 40-45cm prailginimo linija su antisifoniniu vožtuvu ir biokonektoriumi, 10ml "luer-lock" tipo švirkštas su 18G adata 120-125mm ilgio, 50-55cm prailginimo linija su atbuliniu vožtuvu ir perforatoriumi. |  |
|  |  | Kartu komplektuojama su buteliuko ventiliacine adata bei filtru. |  |
|  |  | Buteliuko ventiliacinė adata turi būti hipoderminė (20G ) 0,85-0,95 x 68-75mm |  |
|  |  | Filtro porų dydis turi būti ne didesnis kaip 0,22µm, matmenys 25x27mm, hidrofilinis, PVDF arba analogiškos medžiagos membrana, filtracijos plotas ne mažiau 4 cm2, filtravimas ≤ 0,1ml. |  |
|  |  | Rinkinys suderinamas su Lemer Pax Posijet automatiniu injektorium. |  |
| 2. | Automatinio injektoriaus Paciento rinkinys radiofarmacinio preparato dozių paskirstymui ir suinjekavimui | Vienkartinis paciento rinkinys sterilus, pateikiamas tiekiamas supakuotas sterilioje pakuotėje. | 9000 |
|  |  | Rinkinyje komplektuojami: 150-160cm ilgio, trijų sluoksnių (PE/VYG2/PVC arba analogiškų medžiagų) prailginimo linija su filtru kurio porų dydis ne didesnis kaip 0,22 µm ir "anti-reflux" tipo vožtuvu, 20-22ml "luer-lock" tipo švirkštas. |  |
|  |  | Rinkinys suderinamas su Lemer Pax Posijet automatiniu injektorium. |  |