VPP-5778, TSD-1063

Medicininių svarstyklių su platforma techninė specifikacija (kiekis - 1 vnt.)

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ## Paskirtis | Pacientų svėrimui sėdint vežimėlyje ar stovint ant platformos |  |
| 2. | ## Platformos matmenys (ilgis×plotis) | Ne mažesni kaip 900×740 mm |  |
| 3. | Reikalavimai platformos konstrukcijai | 1. Platforma turi užvažiavimo ir nuvažiavimo nuolydžius iš abiejų pusių; 2. Svarstyklės yra su rankena ir ratukais patogiam pervežimui. |  |
| 4. | Reikalavimai svarstyklėms | 1. Elektroninės; 2. Su ekranu matavimo duomenų atvaizdavimui. |  |
| 5. | Tikslumo klasė | Ne blogesnė kaip III (vidutinio tikslumo) |  |
| 6. | Matavimo vienetai | kg |  |
| 7. | Maksimali leistina apkrova/maksimalus sveriamas svoris | ≥ 300 kg |  |
| 8. | Matavimo diskretiškumas (padalos vertė) | ≤ 100 g |  |
| 9. | Įdiegtos funkcijos | - Nulinės vertės nustatymas (automatinis arba mygtuko paspaudimu); - Papildomo svorio atmetimas (TARE arba lygiavertė); - Svėrimo rezultatų rodymas pacientui nulipus nuo svarstyklių (HOLD arba lygiavertė); - Kūno masės indekso skaičiavimo funkcija (BMI arba lygiavertė); 5. Automatinis išsijungimas. |  |
| 10. | Ekrane matomi skaitmeniniai duomenys | 1. Svoris; 2. Ūgis; 3. Kūno masės indeksas. |  |
| 11. | Maitinimo šaltinis | 1. 230 V, 50 Hz elektros tinklas; 2. Vidiniai maitinimo elementai; (komplekte su svarstyklėmis turi būti pateiktas vienas komplektas maitinimo elementų ir adapteris maitinimui iš elektros tinklo) |  |
| 12. | Pirminė metrologinė patikra | Svarstyklės pateikiamos su pirmine metrologine patikra, galiojančia ne trumpiau kaip 10 mėnesių, skaičiuojant nuo pristatymo dienos (būtinas atitinkamas tiekėjo patvirtinimas). |  |
| 13. | Vartotojų apmokymas | Vartotojų apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. |  |
| 14. | Kartu su svarstyklėmis pateikiama dokumentacija | Naudotojo instrukcija lietuvių kalba |  |
| 15. | Garantinis terminas | ≥ 24 mėnesiai |  |
| 16. | Įrangos pristatymas ir instaliavimas | Įrangos pristatymo į LSMU ligoninės Kauno klinikų filialą Onkologijos ligoninę, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. |  |