Numatomo vykdyti viešojo pirkimo „Sterilizavimo įrenginys (ILK)“ rinkos konsultacijos suvestinė

|  | RINKOS KONSULTACIJOS OBJEKTAS IR TIKSLAS |
| --- | --- |
| Data | 2025 m. spalio 20 d. |
| Rinkos konsultacijos tikslas | - pristatyti būsimą pirkimą potencialiems tiekėjams; - gauti rinkos dalyvių konsultacijas bei pasiūlymus dėl pirkimo objekto techninės specifikacijos ir kitų pridedamų dokumentų, siekiant įsigyti perkančiosios organizacijos poreikius atitinkančią/-ius prekę efektyviausiu ir racionaliausiu būdu; išsiaiškinti preliminarias numatomų įsigyti prekių kainas ir terminus. |
| Naudotos priemonės | CVP IS Nr. 4866014 |
| Rinkos konsultacijos atsakymų pateikimo data iki kada turi pateikti tiekėjai | Atsakymų/pasiūlymų pateikimo terminas : 2025 m. spalio 15 d. |
| Rinkos dalyviai, pateikę atsakymus | Atsakymus pateikė 3 rinkos dalyvis (-iai)* *Rinkos dalyvio pateikti atsakymai pateikiami šioje suvestinėje (pastaba: pateiktų atsakymų tekstas nėra koreguojamas, tačiau perrašant/kopijuojant gali pasitaikyti redakcinio pobūdžio kalbos klaidų). |

|  | RINKOS DALYVIŲ PATEIKTŲ ATSAKYMŲ VERTINIMAS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. nr. | Parametrai | Reikalaujamo parametro reikšmė | Tiekėjų siūlymai/klausimai | PO sprendimai (nurodomas sprendimas, pvz. atsižvelgta, neatsižvelgta, atsižvelgta iš dalies, pateikiami sprendimų motyvai) |
|  |  |  | 1 p.d. Siūlome nusimatyti integruotą garų generatorių, kad nereikėtų užimti nenumatytos vietos patalpose. | Nesutinkame su tiekėjo siūlymu. TS yra numatytas integruotas garų generatorius. |
| 14 | Durų tarpinė prie durų prispaudžiama suspausto oro pagalba | Būtina | Perkančioji organizacija yra įtraukusi reikalavimą, kad durų tarpinė būtų prispaudžiama suspausto oro pagalba, siekiant užtikrinti sterilizavimo kameros sandarumą viso ciklo metu. Pagal standartų EN 285:2015+A2:2021 ir ISO 17665-1:2006 reikalavimus, sterilizatoriaus kamera turi būti hermetiška, o bet koks oro patekimas į kamerą laikomas kritiniu nuokrypiu, galinčiu paveikti garo kokybę ir sterilizacijos efektyvumą. Įrenginyje esantis garo kokybės jutiklis kiekvieno ciklo metu automatiškai vertina garo kokybę. Todėl, jei atsirastų net menkiausias oro nuotėkis į kamerą, šis jutiklis tai iš karto aptiktų, o ciklas būtų nutrauktas arba pažymėtas kaip netinkamas. Jei šis siūlymas nebūtų įtraukiamas į techninės specifikacijos reikalavimus siūlome jį įtrauki kaip ekonominio naudingumo vertinimo kreiterijų. | Sudarytą TS tiekėjo atstovaujamo gamintojo įranga atitinka, dėl to, koreguoti TS reikalavimo nėra tikslo. |
| 20 | Sterilizavimo kamera ir jos durys izoliuoti mineraline vata (arba lygiaverte), kurios sluoksnio storis ne mažesnis nei 80 mm | Būtina | Prašome tikslinti techninės specifikacijos reikalavimą: Sterilizavimo kamera ir jos durys turi būti izoliuoti netoksine izoliacine medžiaga | Iš dalies sutinkame su tiekėjo reikalavimu. TS reikalavimas išdėstomas sekančiai: Sterilizavimo kamera ir jos durys izoliuoti mineraline vata arba kita netoksine ižoliacine medžiaga |
| 21 | Kameros izoliacinė medžiaga padengta aliuminio, nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos lakštais | Būtina | Prašome panaikinti šį reikalavimą nes gali būti naudojamas lanksčios nuimamos izoliacinės medžiagos, o aliuminio ar nerūdijančio plieno lakštų naudojimas izoliacinės medžiagos padengimui apsunkintų prieigą prie kameros ir jos durų remonto ar priežiūros tikslais. | Iš dalies sutinkame su tiekėjo reikalavimu. TS reikalavimas išdėstomas sekančiai: Kameros izoliacinė medžiaga padengta aliuminio, nerūdijančio plieno, lanksčia nuimama izoliacine medžiaga arba lygiavertėmis medžiagomis |
| 25 | Valdymo ekranas | ≥ 14 cm įstrižainės | ﻿Siūlome sugriežtinti reikalavimą 25 – “Valdymo ekranas ≥ 14 cm įstrižainės”. Prašomas ekranas 14cm/5,51” yra labai mažas. Daugelis gamintojų siūlo 8-10” ergonomiškus valdymo ekranus. Rekomenduojame padidinti matmenį. | Nesutinkame su tiekėjo siūlymu griežtinti TS reikalavimo ir taip dirbtinai riboti tinkamą konkurenciją tarp gamintojų ir arba tiekėjų. |
| 32 | Garo generatorius turi būti izoliuotas mineraline vata (vata be chlorofluorkarbonų) | Izoliacijos storis ne mažiau 25 mm | Prašome tikslinti techninės specifikacijos reikalavimą: Garo generatorius turi būti izoliuotas netoksine izoliacine medžiaga | Sutinkame su tiekėjo siūlymu. Reikalavimas išdėstomas sekančiai: Garo generatorius turi būti izoliuotas netoksine izoliacine medžiaga – būtina. |
| 33 | Garo generatoriaus izoliacinė medžiaga padengta aliuminio, nerūdijančio plieno arba cinkuotomis plokštėmis arba lygiavertės medžiagos lakštais | Būtina | Prašome panaikinti šį reikalavimą nes gali būti naudojamas lanksčios nuimamos izoliacinės medžiagos, o aliuminio ar nerūdijančio plieno lakštų naudojimas izoliacinės medžiagos padengimui apsunkintų prieigą prie generatoriaus remonto ar priežiūros tikslais. | Sutinkame su tiekėjo siūlymu. Reikalavimas išdėstomas sekančiai: Garo generatoriaus izoliacinė medžiaga padengta aliuminio, nerūdijančio plieno, inkuotomis plokštėmis, lanksčiomis izoliacinėmis medžiagomis arba lygiavertėmis medžiagomis |
| 36 | Vieno sterilizacijos ciklo sąnaudos (pilnai pakrautos kameros, pateikti gamintojo deklaraciją, techninę dokumentaciją arba lygiavertę informaciją) | 2. Elektros energijos: ne daugiau 18 kWh, | Tiekėjas 1: Vieno sterilizacijos ciklo sąnaudos (pilnai pakrautos kameros, pateikti gamintojo deklaraciją, techninę dokumentaciją arba lygiavertę informaciją) …2. Elektros energijos: ne daugiau 15 kWh”. Nurodytas įrašas leidžia siūlyti sterilizatorių, kurio sąnaudos 15kWh yra tuščioje kameroje be įkrovos. Prašome nurodyti kokiomis sąlygomis suvartojamas nurodytas el. Energijos kiekis, pvz. “Sterilizatoriaus elektros energijos suvartojimas standartiniam sterilizacijos ciklui prie 134°C su pilna metalo įkrova, t.y. 15 kg/STM (120 kg/ciklui) pagal LST EN 285 turi būti ne daugiau 18 kW/h“. Tiekėjas 2: Prašome tikslinti šį reikalavimą ne daugiau 18 kWh. Prašome tikslinti techninės specifikacijos reikalavimą nes 3 kWh pakeitimas yra labai minimalus vienam ciklui. Net daug kartojant ciklus bendras energijos suvartojimass padidėtų nežymiai. | Sutinkame su tiekėjų siūlymais. |
| 36 | Vieno sterilizacijos ciklo sąnaudos (pilnai pakrautos kameros, pateikti gamintojo deklaraciją, techninę dokumentaciją arba lygiavertę informaciją) | 3. Šalto vandens: ne daugiau 400 litrų. | Prašome tikslinti techninės specifikacijos reikalavimą Šalto vandens: ne daugiau 400 litrų. | Sutinkame su tiekėjo siūlymu. |
| 39 | Garo generatorius galingumas | ≤ 47 kWh | Tiekėjas1: “ Garo generatorius galingumas ≤ 47 kWh“ yra ribojantis galimų pasiūlymų skaičių. Didesnis garo generatoriaus galingumas garantuoja greitesnį ciklą, kas yra didelė nauda vartotojui. Prašome keisti punktą leidžiant siūlyti galingesnį generatorių 57/60kW. Tiekėjas2: Prašome tikslinti šį reikalvimą sekančiai ≤ 48 kWh | Sutinkame su tiekėjas 1 siūlymu. |
| 42 | Sterilizatoriuje naudojamas ≥ HEPA13 (arba lygiavertis) oro filtras | Būtina | Pagal standarto EN 285 5.3.2 punktą oro filtras turi atitikti H14 KLASĘ PAGAL EN1822 arba aukštesnę, didžiausias prasiskverbiančių dalelių dydis turi būti 0,3 μm arba mažesnis. Todėl Prašome tikslinti techninės specifikacijos reikalavimą: Sterilizatoriuje naudojamas ≥ HEPA14 (arba lygiavertis) oro filtras | Nesutinkame su tiekėjo siūlymu griežtinti TS reikalavimo. |
| 47 | Durų tarpinės sąlyčio slėgis turi būti matuojamas viso sterilizacijos ciklo metu | Būtina | ﻿„Durų tarpinės sąlyčio slėgis turi būti matuojamas viso sterilizacijos ciklo metu“ yra perteklinis ir nesuteikia pridėtinės naudos vartotojui. Vartotojui svarbu žinoti slėgį sterilizavimo kameroje, jis užtikrina, kad nėra nuotėkio per durų tarpinę. Tokių įrašu prisirišama prie vienos technologijos. Tarpinės slėgis stebimas su slėgio jungikliais/jutikliais ir aliarmais (pvz., netekus kompresoriaus spaudimo, numatytos apsaugos ar pan.), o proceso saugumas vis tiek patvirtinamas kamaros slėgio duomenimis ir sandarumo testais. Siūlome šį punktą naikinti arba keisti į „Slėgis kameroje slėgis turi būti ﻿matuojamas viso sterilizacijos ciklo metu“. | Iš dalies sutinkame su tiekėjo siūlymu ir reikalavimą išdėstome sekančiai: Durų tarpinės sąlyčio slėgis turi būti matuojamas viso sterilizacijos ciklo metu arba slėgis kameroje slėgis turi būti matuojamas viso sterilizacijos ciklo metu (galima siūlyti vieną iš nurodytų technologinių sprendimų) |
| 50 | Jungtis | RJ45 arba lygiaverčio tipo | “Jungtis RJ45 arba lygiaverčio tipo“. Neaiškus aprašas, keisti į standartizuotą terminą "Ehernet tinklo jungtis", nes RJ45 jungtis tik viena iš galimų etherneto jungčių variantų. | Iš dalies sutinkame su tiekėjo siūlymu ir reikalavimą koreguojame sekančiai: Internetu perduodamų duomenų jungtis – būtina |
|  |  |  | ﻿Prie 53 punkto rekomenduojame nurodyti vežimėlio keliamąją galią, pvz. „ne mažiau 200kg”. | Nesutinkame su tiekėjo siūlymu papildyti TS siūlomu reikalavimu. |
| 55 | Komplektuojamas su sterilizacijos konteineriu ir daugkartinio naudojimo filtrais Nr. 1 |  | ﻿Prašome šalinti iš specifikacijos punktus 55-56. Pirkimo objektas yra sterilizatorius. Sterilizacijos konteineriai ir jų filtrai yra pakavimo priemonės/aksesuarai CSSD procesui, kurie paprastai perkami atskirai pagal įstaigos naudojamą sistemą (DIN formatai, krepšiai, dangčiai, filtrų tipai ir t. t.). Sterilizatoriaus gamintojai paprastai nedeklaruoja ir neteikia konkrečių konteinerių ar filtrų sistemų; Versdami sterilizatoriaus tiekėją tiekti specifinius konteinerius/filtrus, užkraunate jam neproporcingą garantinę ir reguliacinę naštą (nes tai kito gamintojo medicinos priemonės), o bet koks nesuderinamumas gali tapti ginču dėl atsakomybės. | Nesutinkame su tiekėjo siūlymu ir TS šalinti reikalavimų dėl sterilizacijos konteinerių. Konteineriai yra neatsiejama garinio sterilizatoriaus sudedamoji dalis ir nei vienam tiekėjui nėra kliūčių siūlyti PO poreikius atitinkančių priedų. |
| 56 | Komplektuojamas su sterilizacijos konteineriu ir daugkartinio naudojimo filtrais Nr. 2 |  |  |  |
| 55 | Komplektuojamas su sterilizacijos konteineriu ir daugkartinio naudojimo filtrais Nr. 1 | 5. Dangtyje turi būti įmontuotas ne mažiau kaip 1 daugkartinio naudojimo filtras arba analogiška mikrobinį barjerą sudaranti sistema ir keičiama silikoninė tarpinė, | Siūlome techninės specifikacijos reikalavimus tikslinti sekančiai 5. Dangtyje turi būti įmontuotas ne mažiau kaip 1 daugkartinio naudojimo vožtuvas. Vožtuvams suteikiama garantija ≥ 5000 ciklų arba 10 metų. Dangtyje privalo būti įmontuota lengvai keičiama didelio pločio „nemažiau nei 10 mm silikoninė tarpinė. Galimybė rinktis dangčio spalvas. Atkreipiame Perkančiosios organizacijos dėmesį, kad daugkartinio naudojimo vožtuvas atlieka tą pačią mikrobinio barjero funkciją kaip ir filtras, tačiau: nėra eksploatacinė (vienkartinė) detalė, nereikalauja periodinės keitimo procedūros, todėl mažina eksploatacines sąnaudas ir riziką suklysti keičiant filtrą; užtikrina stabilų mikrobinį barjerą per visą tarnavimo laiką. 5000 ciklų arba 10 metų garantija reiškia, kad vožtuvas išlieka sandarus per daugybę sterilizacijos procesų, todėl sistema tampa tvaresnė ir ekonomiškai efektyvesnė. Filtrų keitimas reikalauja nuolatinių papildomų išlaidų, logistikos ir darbo sąnaudų. Daugkartinio naudojimo vožtuvas eliminuoja šias pasikartojančias išlaidas, todėl ilgalaikėje perspektyvoje pirkimo objektas tampa ženkliai ekonomiškesnis. Mažiau eksploatacinių dalių – mažiau sandėliavimo ir užsakymų administravimo, kas tiesiogiai sumažina įstaigos sąnaudas. Vožtuvas integruotas ir nereikalauja išmontavimo ar papildomų manipuliacijų po kiekvieno ciklo. Tai sumažina kryžminės taršos riziką, nes nereikia rankiniu būdu liesti filtrų ar juos keisti. Silikoninė tarpinė, kurios plotis ≥ 10 mm, užtikrina: patikimą sandarumą net po daugelio sterilizacijos ciklų; paprastą ir greitą keitimą, jei visgi reikia pakeisti. Didelio pločio silikoninė tarpinė leidžia kompensuoti dangčio ir korpuso paviršiaus tolerancijas, todėl: sandarumas išlieka stabilus net po daugybės sterilizacijų, mažesnė deformacijos ar pratekėjimo rizika. Tokiu būdu užtikrinamas vienodas sterilizacijos rezultatas viso eksploatavimo metu.Daugkartinio naudojimo vožtuvai ir keičiamos tarpinės ženkliai sumažina atliekų kiekį, nes nebereikia utilizuoti filtrų po kiekvieno ciklo. Tai atitinka žaliosios viešųjų pirkimų politikos principus ir mažina pirkimo poveikį aplinkai. | Nesutinkame su tiekėjo siūlymu griežtinti TS reikalavimo. |
| 55 | Komplektuojamas su sterilizacijos konteineriu ir daugkartinio naudojimo filtrais Nr. 1 | 7. Konteinerio ilgis: 600 mm +/- 100 mm. | Siūlome tiksliai apibrėžti visus konteinerio išmatavimus, nes tokia formuluotė, kai leidžiami itin platūs ilgio nuokrypiai, neužtikrina pirkimo objekto lygiavertiškumo ir gali lemti tiekėjų pasiūlymų nepalyginamumą. Per didelis leistinas nuokrypis (±100 mm) leidžia siūlyti konteinerius, kurių realus tūris, forma ir talpa gali skirtis daugiau kaip 30 %, todėl jų funkcinės savybės nebebus vienodos. Tiekėjai siūlys pigiausius turimus konteinerius, atitinkančius tik ilgio intervalą, bet nebūtinai tinkamus pagal realų konteinerio tūrio ar įrangos suderinamumą su kitais komponentais. Dėl to pirkimas tampa nelygiavertis, nes dalis tiekėjų siūlys mažesnės talpos gaminius už mažesnę kainą, o kiti – tinkamus, bet brangesnius konteinerius, atitinkančius faktinį poreikį. Be tikslių išmatavimų nėra galimybės objektyviai patikrinti, ar siūlomas konteineris atitinka naudojimo vietos matmenis, suderinamumą su laikikliais, dangčiais ar priedais. Tikslių išmatavimų nustatymas užtikrina, kad pirkimo objektas bus vienareikšmiškai suprantamas visiems tiekėjams, o konkurencija vyks dėl kokybės ir kainos, o ne dėl skirtingų dydžių interpretacijų. Pateikiame pvz. kiek galimų interpretacijų gali būti: 1. (600 x 300 x 110) mm ± 10 mm 2. (600 x 300 x 135) mm ±10 mm 3. (600 x 300 x 160) mm ± 10 mm 4. (600 x 300 x 210) mm ± 10 mm 5. (600 x 300 x 260) mm ± 10 mm | Nesutinkame su tiekėjo siūlymu griežtinti TS reikalavimo. |
| 56 | Komplektuojamas su sterilizacijos konteineriu ir daugkartinio naudojimo filtrais Nr. 2 | 5. Dangtyje turi būti įmontuotas ne mažiau kaip 1 daugkartinio naudojimo filtras arba analogiška mikrobinį barjerą sudaranti sistema ir keičiama silikoninė tarpinė, | Siūlome techninės specifikacijos reikalavimus tikslinti sekančiai 5. Dangtyje turi būti įmontuotas ne mažiau kaip 1 daugkartinio naudojimo vožtuvas. Vožtuvams suteikiama garantija ≥ 5000 ciklų arba 10 metų. Dangtyje privalo būti įmontuota lengvai keičiama didelio pločio „nemažiau nei 10 mm silikoninė tarpinė. Galimybė rinktis dangčio spalvas. Atkreipiame Perkančiosios organizacijos dėmesį, kad daugkartinio naudojimo vožtuvas atlieka tą pačią mikrobinio barjero funkciją kaip ir filtras, tačiau: nėra eksploatacinė (vienkartinė) detalė, nereikalauja periodinės keitimo procedūros, todėl mažina eksploatacines sąnaudas ir riziką suklysti keičiant filtrą; užtikrina stabilų mikrobinį barjerą per visą tarnavimo laiką. 5000 ciklų arba 10 metų garantija reiškia, kad vožtuvas išlieka sandarus per daugybę sterilizacijos procesų, todėl sistema tampa tvaresnė ir ekonomiškai efektyvesnė. Filtrų keitimas reikalauja nuolatinių papildomų išlaidų, logistikos ir darbo sąnaudų. Daugkartinio naudojimo vožtuvas eliminuoja šias pasikartojančias išlaidas, todėl ilgalaikėje perspektyvoje pirkimo objektas tampa ženkliai ekonomiškesnis. Mažiau eksploatacinių dalių – mažiau sandėliavimo ir užsakymų administravimo, kas tiesiogiai sumažina įstaigos sąnaudas. Vožtuvas integruotas ir nereikalauja išmontavimo ar papildomų manipuliacijų po kiekvieno ciklo. Tai sumažina kryžminės taršos riziką, nes nereikia rankiniu būdu liesti filtrų ar juos keisti. Silikoninė tarpinė, kurios plotis ≥ 10 mm, užtikrina: patikimą sandarumą net po daugelio sterilizacijos ciklų; paprastą ir greitą keitimą, jei visgi reikia pakeisti. Didelio pločio silikoninė tarpinė leidžia kompensuoti dangčio ir korpuso paviršiaus tolerancijas, todėl: sandarumas išlieka stabilus net po daugybės sterilizacijų, mažesnė deformacijos ar pratekėjimo rizika. Tokiu būdu užtikrinamas vienodas sterilizacijos rezultatas viso eksploatavimo metu.Daugkartinio naudojimo vožtuvai ir keičiamos tarpinės ženkliai sumažina atliekų kiekį, nes nebereikia utilizuoti filtrų po kiekvieno ciklo. Tai atitinka žaliosios viešųjų pirkimų politikos principus ir mažina pirkimo poveikį aplinkai. | Nesutinkame su tiekėjo siūlymu griežtinti TS reikalavimo. |
| 56 | Komplektuojamas su sterilizacijos konteineriu ir daugkartinio naudojimo filtrais Nr. 2 | 7. Konteinerio ilgis: 300 mm +/- 100 mm. | Siūlome tiksliai apibrėžti visus konteinerio išmatavimus, nes tokia formuluotė, kai leidžiami itin platūs ilgio nuokrypiai, neužtikrina pirkimo objekto lygiavertiškumo ir gali lemti tiekėjų pasiūlymų nepalyginamumą. Per didelis leistinas nuokrypis (±100 mm) leidžia siūlyti konteinerius, kurių realus tūris, forma ir talpa gali skirtis daugiau kaip 30 %, todėl jų funkcinės savybės nebebus vienodos. Tiekėjai siūlys pigiausius turimus konteinerius, atitinkančius tik ilgio intervalą, bet nebūtinai tinkamus pagal realų konteinerio tūrio ar įrangos suderinamumą su kitais komponentais. Dėl to pirkimas tampa nelygiavertis, nes dalis tiekėjų siūlys mažesnės talpos gaminius už mažesnę kainą, o kiti – tinkamus, bet brangesnius konteinerius, atitinkančius faktinį poreikį. Be tikslių išmatavimų nėra galimybės objektyviai patikrinti, ar siūlomas konteineris atitinka naudojimo vietos matmenis, suderinamumą su laikikliais, dangčiais ar priedais. Tikslių išmatavimų nustatymas užtikrina, kad pirkimo objektas bus vienareikšmiškai suprantamas visiems tiekėjams, o konkurencija vyks dėl kokybės ir kainos, o ne dėl skirtingų dydžių interpretacijų. Pateikiame pvz. kiek galimų interpretacijų gali būti: 1. (300 x 300 x 110) mm ± 10 mm 2. (300 x 300 x 135) mm ± 10 mm 3. (300 x 300 x 160) mm ± 10 mm 4. (300 x 300 x 210) mm ± 10 mm 5. (300 x 300 x 260) mm ± 10 mm | Nesutinkame su tiekėjo siūlymu griežtinti TS reikalavimo. |
|  |  |  | Norime atkreipti dėmesį, kad garinė atliekų sterilizavimo įranga kelia rizikų ir yra mažiau efektyvi: 1. Aukštas slėgis ir sprogimo pavojus. Garo sterilizatoriai veikia aukšto slėgio principu, todėl kyla sprogimo ir nudegimų rizika, ypač jei įranga įrengta pastato viduje. Bet koks slėgio ar sandarumo sutrikimas gali sukelti pavojingas avarines situacijas. 2. Reikalaujamas darbuotojo sertifikavimas. Darbuotojai, dirbantys su gariniais sterilizatoriais, privalo turėti slėginių įrenginių operatoriaus pažymėjimą, išduodamą VERT arba VDI. Tai reiškia papildomus mokymus, egzaminus ir riboja personalo lankstumą. 3. Atliekos po proceso lieka šlapios ir turinčios nemalonų kvapą. Garo sterilizavimo metu naudojamas vanduo, todėl po ciklo atliekos būna drėgnos, sunkesnės ir dažnai skleidžiančios nemalonų kvapą, kas apsunkina jų tvarkymą, sandėliavimą ir transportavimą. 4. Didelės eksploatacijos sąnaudos. Garo sistema reikalauja vandens, energijos, slėgio priežiūros ir periodinių patikrų, todėl ilgalaikės išlaidos yra didesnės. Norime argumentuoti, kad mikrobangų technologija yra modernesnė ir saugesnė alternatyva: 1. Veikia be aukšto slėgio – nėra sprogimo rizikos. Mikrobangų sistema veikia atmosferiniu slėgiu, todėl saugi naudoti net pastato viduje. 2. Nereikalingas specialus darbuotojo sertifikatas. Operatorius gali dirbti po paprasto apmokymo, nes įranga nelaikoma slėginiu įrenginiu. 3. Atliekos po ciklo lieka sausos ir bekvapės. Mikrobangų technologija nėra priklausoma nuo vandens, todėl apdorotos atliekos tampa sausos, lengvesnės ir saugios šalinimui kaip neinfekcinės. 4. Taupomi vandens ir transportavimo kaštai. Kadangi atliekos lengvesnės, mažėja transportavimo sąnaudos, o nenaudojamas vanduo leidžia išsaugoti resursus. 5. Ekologiškas ir tvarus sprendimas. Mikrobangų metodas nepaleidžia garų ar cheminių teršalų, todėl yra draugiškas aplinkai ir atitinka tvarių sveikatos priežiūros įstaigų standartus. | Sutinkame su tiekėjo siūlymu koreguoti TS reikalavimą. |

| Išvados | Rinkos konsultacijos metu surinkti duomenys bus naudojami rengiant numatomo vykdyti viešojo pirkimo dokumentus. Rinkos dalyviai, pateikę atsakymus į rinkos konsultacijos klausimus, bus supažindinami su sprendimais, susijusiais su jų pateiktais atsakymais šiais būdais: paskelbiant šią suvestinę CVP IS priemonėmis. |
| --- | --- |

Parengė: ___ _______________

(pareigos, vardas pavardė)