Specialiųjų pirkimo sąlygų 2.2 priedas „Techninė specifikacija“

2 pirkimo dalis

Dviejų sraigtų laboratorinis ekstrūderis

(su formavimo priedais ir šaldymo vonia)

BENDRIEJI REIKALAVIMAI

Kauno technologijos universitetas (toliau – KTU/Perkančioji organizacija/pirkėjas) įgyvendina projektą „Misijomis grįstų mokslo ir inovacijų programų įgyvendinimas“, Nr. 02-002-P-0001, finansuojamą 2021 – 2027 metų Europos sąjungos fondų, Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo „Naujos kartos Lietuva“ priemonės ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.

Pirkimo objektas – Dviejų sraigtų laboratorinis ekstrūderis (su formavimo priedais ir šaldymo vonia), Kauno technologijos universiteto KTU kuriamam SmartEcoTech kompetencijų centrui („Sumani ir klimatui neutrali Lietuva“) (toliau - prekė).

Pirkimo objekto pagrindinis kodas pagal Bendrą viešųjų pirkimų žodyną: 42664100-9, Plastmasės lydymo įrenginiai.

Maksimali pirkimui skirtų lėšų suma be PVM – 288 151,00 EUR (du šimtai aštuoniasdešimt aštuoni tūkstančiai vienas šimtas penkiasdešimt vienas EUR, 00 ct.).

Šis prekių pirkimas apima:

- įrangos pristatymą, sumontavimą, įdiegimą;

- įrangos išbandymą, jos veikimo ir valdymo funkcijų pademonstravimą.

Į prekės kainą privalo būti įskaičiuotos visos nurodytos (pristatymo, sumontavimo, įdiegimo, išbandymo, bei veikimo ir valdymo funkcijų pademonstravimo), ir kitos su prekės tiekimu susijusios išlaidos, taip pat visi reikalingi mokėti mokesčiai, jei tokių būtų.

Prekės turi turėti CE ženklinimą ir Tiekėjas turi pateikti tai įrodančius dokumentus (notifikuotos įstaigos išduotas sertifikatas (arba lygiavertis)).

Prekės turi būti pristatytos tiekėjo transportu, sumontuotos bei instaliuotos Kauno technologijos universiteto patalpose, Tunelio g. 60, Kaune arba kitame atsakingo už sutarties vykdymą KTU darbuotojų nurodytame KTU padalinyje Kaune. Tiekėjas turi atlikti bent 3 pirkėjo atstovams ne trumpesnius kaip 5 valandų mokymus, kaip preke naudotis. Mokymai atliekami lietuvių kalba.

Kartu su pristatyta įranga turi būti pateikiamos darbo ir / ar eksploatavimo ir / ar priežiūros naudojimosi vadovas (instrukcijos) lietuvių ir / ar anglų kalba.

Įsigyta įranga bus priimama iš tiekėjo tik tada, kai visa įsigyta įranga bus visiškai veikianti perkančiosios organizacijos patalpose, išbandyta, pademonstruotas įrangos veikimas ir valdymo funkcionavimas.

Sutartyje Tiekėjo numatytų įsipareigojimų atlikimo terminas – ne vėliau kaip per 10 mėnesius nuo sutarties įsigaliojimo dienos.

Kartu su Pasiūlymu Tiekėjas privalo pateikti siūlomos įrangos techninių charakteristikų / parametrų reikšmes pagrindžiančius dokumentus ir/ar brošiūras ir/ar informacinius lapelius ir/ar kitą informacinę medžiagą ir/ar nuorodas į šiuos dokumentus lietuvių ir / ar anglų kalba (nuorodas į gaminio pasą, bukletą ar internetinio puslapio adresą, kuriuose Perkančioji organizacija galėtų patikrinti siūlomo gaminio charakteristikas arba pateikti atitinkamos informacijos dokumento skenuotą versiją).

Visai įrangai ir ją sudarančioms atskiroms prekėms turi būti suteikiama ne trumpesnė nei 12 mėnesių garantija. Tiekėjas privalo su parduodamomis prekėmis perduoti Prekių garantiją patvirtinančius dokumentus. Tiekėjas įrangos naudojimo vietoje turės užtikrinti parduotos įrangos garantinę priežiūrą ir garantinį remontą.

Garantiniu laikotarpiu tiekėjas privalo ne ilgiau kaip per 15 darbo dienų nuo pranešimo apie gedimą dienos pašalinti gedimą, o jei to neįmanoma atlikti vietoje, išsiųsti remontuoti tiekėjui ir pateikti Perkančiosios organizacijos atsakingam už sutarties vykdymą asmeniui išsiuntimo dokumentų kopiją.

Garantiniu laikotarpiu tiekėjas turi užtikrinti pirkėjui konsultacijų teikimą telefonu arba nuotoliniu būdu (el. paštu ar kitokiomis nuotolinio vaizdo ir (ar) garso ryšių priemonėmis  ir (ar) kitomis elektroninių ryšių technologijų priemonėmis) pagal poreikį.

Aplinkosauginiai kriterijai Prekėms nustatomi vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto 2011 m. birželio 28 d. įsakymu D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ aktualios redakcijos (toliau – Tvarkos aprašas) 4.4.4 papunkčiu:

- Tiekėjas privalo Prekes atvežti Pirkėjui ne kelių eismo piko valandomis, pirmadieniais − ketvirtadieniais nuo 10:00 iki 16:00 val., penktadieniais ir švenčių dienų išvakarėse nuo 10:00 iki 14:00 val. ir trumpiausiais galimais maršrutais.

- Perkama Prekė turi būti ilgaamžė, o jos sudedamosios dalys lengvai pataisomos ar pakeičiamos. Tiekėjas turi užtikrinti, kad per garantinį įrangos naudojimo laikotarpį ir bent 5 metus po garantinio laikotarpio būtų galima įsigyti originalių arba joms lygiaverčių atsarginių dalių.

DETALIOS TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

| Eil. Nr. | Parametras | Reikalavimai | Siūlomų prekių konkretūs techniniai parametrai, tiksli nuoroda kuriame prisegtame dokumente ir jo puslapyje yra pateikta informacija apie prekę; Gamintojas ir modelis (Pildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Paskirtis | Dviejų sraigtų laboratorinis ekstrūderis su formavimo priedais ir šaldymo vonia | Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda ________. |
| 1.2 | Sraigtų greičio diapazonas | Ne siauresnis kaip nuo 10 iki 1000 rpm | Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda ________. |
| 1.3 | Didžiausias sukimo momentas | Ne mažiau kaip 36 Nm | Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda ________. |
| 1.4 | Maksimali temperatūra | Ne žemesnė kaip 350⁰C | Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda ________. |
| 1.5 | Kameros zonos | Ne mažiau kaip 8 zonos | Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda ________. |
| 1.6 | Šildomos zonos | Ne mažiau kaip 7 | Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda ________. |
| 1.7 | Sraigtų diametras | Intervale nuo 15 mm iki 17 mm | Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda ________. |
| 1.8 | Kameros ilgis (Sraigto ilgio ir skersmens santykis) | Intervale nuo 36:1 iki 42:1 | Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda ________. |
| 1.9 | Turi būti numatyta galimybė esant poreikiui ekstruderio kameros ilgį sumažinti | Būtina | Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda ________. |
| 1.10 | Kameros angos | Ne mažiau kaip 6 uždaromos daugiafunkcinės angos, tinkančias papildomam tiekimui arba ventiliacijai. | Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda ________. |
| 1.11 | Ekstruderio našumas | Ne siauresniame diapazone kaip nuo 0.4 kg/val. iki 20 kg/val. | Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda ________. |
| 1.12 | Sraigtų tipas | Segmentinis, turi būti galimybė sraigtus konfigūruoti pagal vartotojo poreikius. Pateikiami tokie segmentų tipai: - transportavimo - maišymo - minkymo | Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda ________. |
| 1.13 | Sraigtų sukimosi kryptis | Vienoda, į tą pačią pusę. | Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda ________. |
| 1.14 | Ekstruderio dalių, besiliečiančių su mėginiu atsparumas | Turi būti pagamintos iš nitriduojančio arba lygiaverčio plieno | Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda ________. |
| 1.15 | Ekstruderio konstrukcija, priežiūra | Dviejų sraigtų ekstruderis turi būti horizontaliai padalytas, viršutinė pusė pakeliama į viršų, o sraigtai segmentuoti, kad būtų lengva valyti, paprasta išimti sraigtą ir vizualizuoti lydymo procesą. | Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda ________. |
| 1.16 | Sraigto konstrukcija skirta dideliam tūriui, išorinio ir vidinio sraigto skersmens santykio diapazonas | Ne mažesnis kaip 1,7 | Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda ________. |
| 1.17 | Ekstruderis turi veikti naudojant standartines ≤ 4 mm granules | Būtina | Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda ________. |
| 1.18 | Dviejų sraigtų ekstruderio valdymas turi būti atliekamas per integruotą spalvotą jutiklinį ekraną | Būtina | Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda ________. |
| 1.19 | Valdymo sistemoje turi būti galimybė rodyti proceso duomenis, pavyzdžiui, lydalo temperatūrą, slėgį, sukimo momentą, sraigto greitį, taip pat padavimo greitį. | Būtina | Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda ________. |
| 1.20 | Prietaiso komplektacija | - Sistemos aušintuvas; - Platforma mėginio tiektuvui; - Tūrinis vieno sraigto mėginio tiektuvas. Mėginio indas ne mažesnis kaip 1,5 l; - Gravimetrinis dvigubas sraigtinis tiektuvas milteliams arba granulėms tiekti į pagrindinę arba papildomą tiekimo angą. Tiektuvas suprojektuotas taip, kad jį būtų galima įrengti ant ekstruderio pavarų dėžės korpuso arba už ekstruderio kameros.Užpildymas ne mažesnis kaip 6 l. Matmenys (PxGxA): Ne didesnis kaip 220x600x400 mm - Šoninis dviejų sraigtų mėginio tiektuvas, tiekiantis mėginį per kameros šoną; - Adapteris sujungti ektruderį su formų liejimo talpa; - Reguliuojamas lakštinis antgalis. Plotis 50 mm. Aukščio reguliavimas diapazone nuo 0.2 iki 1.2 mm; - Juostinis konvejeris. Skirtas profiliams, lakštams ir siūlams nuimti.Juostos plotis ne siauresnis kaip 120 mm. Juostos ilgis ne trumpesnis kaip 1000 mm. Greitis nustatomas ne siauresniame intervale kaip nuo 0,1 iki 1,5 m/min. Juostos medžiaga silikono guma arba lygiavertė. Reguliuojamas aukštis; - Siūlų rinktuvas. Linijos greitis nustatomas ne siauresniame intervale kaip nuo 0,5 iki 15 m/min. Vidinė ritės stebulė ne mažesnė kaip 50 mm. Gijų (siūlo) skersmuo intervale nuo 1 iki 3 mm. Didžiausias ritės plotis ne mažesnis kaip 120 mm. Vidurio linijos aukštis ne žemesnis kaip 270 mm. Matmenys (IxPxA): ne didesnis kaip 600x400x350 mm. - Lazerinis siūlo skersmens matavimo prietaisas.Matavimo langelis ne mažesnis kaip 6 mm. Skiriamoji geba ne prastesnė kaip 1 µm; - Vandens vonelė siūlo aušinimui.Matmenys (IxPxA) ne didesni kaip 1100x400x1100 mm. - Tūris ne didesnis kaip 10 l; - Užblokuotas siūlų pjaustymo granuliatorius. Granulių ilgis reguliuojamas intervale nuo 1 iki 3 mm. Ilgio žingsniai ne didesni kaip 0,5 mm. Matmenys (PxIxA) ne didesnis kaip 450x750x1250 mm. | Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda ________. |

Pastaba:

- Jeigu techninėje specifikacijoje nurodomas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus Tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. Techninėje specifikacijoje pateikti tik minimalūs reikalavimai, tačiau Tiekėjas gali siūlyti geresnių charakteristikų pirkimo objektą.

- Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“ ir reiškia, kad pirkėjas priima ir kitus dalyvių lygiaverčių prekių įrodymus. Lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga.