## Sheet1
VšĮ VUL Santaros klinikos
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
INSTRUMENTŲ STERILIZACIJOS KONTEINERIAI Pirkimas nr. 10075
Instrumentų sterilizacijos konteineriai (operacinių instrumentų rinkiniams), 60 vnt. PO paprašius, vertinant pasiūlymą pristatyti prekių pavyzdžius 1 vnt. pasirinktinai bet kurio dydžio. Kartu su pasiūlymu Tiekėjas pateikia gamintojo rekomendacijas dėl konteinerių eksploatacinių dalių (pvz dangčio tarpinių ir kt esamų) keitimo dažnio.
Eil. | Paskirtis. Medicininiai konteineriai medicinos prietaisams komplektais supakuoti, sterilizuoti, transportuoti, įvairių modifikacijų ir dydžių | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Kiekis, vnt. | Vnt. kaina be PVM | Vnt. kaina su PVM | Suma be PVM | Suma su PVM | Siūlomos parametrų tikslios reikšmės (prekės kodas, gamintojas, katalogo psl. nuoroda)
1. | Paskirtis. Medicininiai konteineriai medicinos prietaisams komplektais supakuoti, sterilizuoti, transportuoti, įvairių modifikacijų ir dydžių | 1. Skirti instrumentų sterilizavimui sterilizuoti vakuuminiuose didžiuosiuose gariniuose vakuumo sterilizatoriuose, taip pat trasportavimui ir laikymui.
2. Konteinerį sudaro dėžė ir nuimamas dangtis, perforuotas krepšelis, konteineriai komplektuojami su atitinkamo dydžio vidiniais silikoniniais spygliuotais kilimėliais turinio fiksacijai ir apsaugai nuo mechaninių pažeidimų. Sterilizuojant ir sandėliuojant konteinerius galima dėti vieną ant kito. Dangtyje įmontuota lengvai keičiama silikoninė tarpinė.
3. Atitinka Lietuvos higienos normas, EN ISO 11607:1 ir/ar LST EN 868-8 reikalavimus.
1.1. | Didelių (1/1 dydžio) konteinerių apatinės dalys | 1. Konteinerių apatinės dalies korpusas pagamintas iš aliuminio arba lygiavertės medžiagos, turi apsauginę anodizuotą dangą nuo įbrėžimų, greito susidėvėjimo, cheminių medžiagų poveikio. Visi kampai užapvalinti.
2. Šonuose yra rankenos, su 90° fiksacija – rankenėlės užsifiksuoja vertikaliai ir horizontaliai, kad nesmigtų atgal ir neprispaustų pirštų.
3. Ant korpuso yra vieta instrumentų rinkinio duomenų daugkartinio naudojimo etiketėms, sterilizavimo indikatoriui ir plombai.
4. Etiketės daugkartinio naudojimo, pagamintos iš aliuminio arba lygiavertės medžiagos, galimas pasirinkimas iš ≥5 spalvų, skirtos konteinerių žymėjimui (instrumentų rinkinio duomenys), komplekte 2 vnt.
5. Didelių (1/1) konteinerių apatinių dalių išmatavimai (ilgis x plotis x aukštis):
|  | 5.3. (590-600 x 275 -300x 135-150) mm | 10
|  | 5.4. (590-600 x 275-300 x 260-280) mm | 10
1.2. | Didelio (1/1) dydžio konteinerio dangčiai | 1. Konteinerių apatinės dalies korpusas pagamintas iš aliuminio arba lygiavertės medžiagos, turi apsauginę anodizuotą dangą nuo įbrėžimų, greito susidėvėjimo, cheminių medžiagų poveikio. Visi kampai užapvalinti. | 20
2. Galimas pasirinkimas iš ne mažiau kaip 5 spalvų.
3. Visuose dangčiuose integruoti ≥ 2 daugkartiniai filtrai, pagaminti iš PTFE (polietetrafluoretileno) arba lygiavertės medžiagos, pritaikyti atlaikyti ≥ 4500 sterilizavimo ciklų
4. Konteinerio dangtis pagamintas iš deformacijai ir temperatūrai atsparaus plastiko arba lygiavertės medžiagos.
1.3. | Didelio (1/1) dydžio nerūdijančio plieno perforuoti krepšeliai | 1. Krepšeliai iš nerūdijančio plieno perforuoti kvadrato formos kiaurymėmis.
2. Paviršius be aštrių briaunų, vidinėse šonų pusėse yra atlenkiamos rankenos.
3. Dugno apačioje yra keturios kojelės, pagamintos iš termostabilaus plastiko arba lygiavertės medžiagos
4.Išoriniai krepšelių (didelio 1/1 dydžio konteineriams) išmatavimai (ilgis x plotis x aukštis):
|  | 4.1. (540-550 x 240- 250 x 105-120) mm | 20
1.4. | Silikoniniai spygliuoti kilimėliai 1/1 dydžiui | Išmatavimai (ilgis x plotis): (520x225) mm ± 5 mm | 20
1.5. | Vidutinio (3/4) dydžio konteinerių apatinės dalys | 1. Konteinerių apatinės dalies korpusas pagamintas iš aliuminio arba lygiavertės medžiagos, turi apsauginę anodizuotą dangą nuo įbrėžimų, greito susidėvėjimo, cheminių medžiagų poveikio. Visi kampai užapvalinti. | 20
2. Šonuose yra rankenos, su 90° fiksacija – rankenėlės užsifiksuoja vertikaliai ir horizontaliai, kad nesmigtų atgal ir neprispaustų pirštų.
3. Ant korpuso yra vieta instrumentų rinkinio duomenų daugkartinio naudojimo etiketėms, sterilizavimo indikatoriui ir plombai.
4. Etiketės daugkartinio naudojimo, pagamintos iš aliuminio arba lygiavertės medžiagos, galimas pasirinkimas iš ≥5 spalvų, skirtos konteinerių žymėjimui (instrumentų rinkinio duomenys), komplekte 2 vnt.
5. Vidutinio (3/4 dydžio) konteinerių apatinių dalių išmatavimai (ilgis x plotis x aukštis): (460 - 470 x 275-300 x 90-110) mm
1.6. | Vidutinio (3/4) dydžio konteinerio dangčiai | 1. Konteinerio dangtis pagamintas iš deformacijai ir temperatūrai atsparaus aliuminio arba lygiavertės medžiagos. | 20
2. Galimas pasirinkimas iš ne mažiau kaip 5 spalvų.
3. Visuose dangčiuose integruoti ≥ 1 daugkartiniai filtrai, pagaminti iš PTFE (polietetrafluoretileno) arba lygiavertės medžiagos, pritaikyti atlaikyti ≥ 4500 sterilizavimo ciklų.
1.7. | Vidutinio (3/4) dydžio nerūdijančio plieno perforuoti krepšeliai | 1. Krepšeliai iš nerūdijančio plieno perforuoti kvadrato formos kiaurymėmis. | 20
2. Paviršius be aštrių briaunų, vidinėse šonų pusėse yra atlenkiamos rankenos.
3. Dugno apačioje yra keturios kojelės, pagamintos iš termostabilaus plastiko arba lygiavertės medžiagos
4.Išoriniai krepšelių (3/4 dydžio konteineriams) išmatavimai (ilgis x plotis x aukštis): (400-405 x 240-250 x 50-55) mm
1.8. | Silikoniniai spygliuoti kilimėliai 3/4 dydžiui | Išmatavimai (ilgis x plotis): (395-400 x220-240) mm | 20
1.9. | Mažo (1/2) dydžio konteinerių apatinės dalys | 1. Konteinerių apatinės dalies korpusas pagamintas iš aliuminio arba lygiavertės medžiagos, turi apsauginę anodizuotą dangą nuo įbrėžimų, greito susidėvėjimo, cheminių medžiagų poveikio. Visi kampai užapvalinti.
2. Šonuose yra rankenos, su 90° fiksacija – rankenėlės užsifiksuoja vertikaliai ir horizontaliai, kad nesmigtų atgal ir neprispaustų pirštų.
3. Ant korpuso yra vieta instrumentų rinkinio duomenų daugkartinio naudojimo etiketėms, sterilizavimo indikatoriui ir plombai.
4. Etiketės daugkartinio naudojimo, pagamintos iš aliuminio arba lygiavertės medžiagos, galimas pasirinkimas iš ≥5 spalvų, skirtos konteinerių žymėjimui (instrumentų rinkinio duomenys), komplekte 2 vnt.
5. Mažo (1/2) dydžio konteinerių apatinių dalių išmatavimai (ilgis x plotis x aukštis):
|  | 5.1. (300 x 275-300 x 90-110) mm | 10
|  | 5.3. (300 x 275-300 x 160-185) mm | 10
1.10. | Mažo (1/2) dydžio konteinerių dangčiai | 1. Konteinerio dangtis pagamintas iš deformacijai ir temperatūrai atsparaus aliuminio arba lygiavertės medžiagos. | 20
2. Galimas pasirinkimas iš ne mažiau kaip 5 spalvų.
3. Visuose dangčiuose integruoti ≥ 2 daugkartiniai filtrai, pagaminti iš PTFE (polietetrafluoretileno) arba lygiavertės medžiagos, pritaikyti atlaikyti ≥ 4500 sterilizavimo ciklų
1.11. | Mažo (1/2) dydžio nerūdijančio plieno perforuoti krepšeliai | 1. Krepšeliai iš nerūdijančio plieno perforuoti kvadrato formos kiaurymėmis.
2. Paviršius be aštrių briaunų, vidinėse šonų pusėse yra atlenkiamos rankenos.
3. Dugno apačioje yra keturios kojelės, pagamintos iš termostabilaus plastiko arba lygiavertės medžiagos
4.Išoriniai krepšelių (1/2 dydžio konteineriams) išmatavimai (ilgis x plotis x aukštis):
|  | 4.1. (240 x 240-250 x 55-90) mm | 10
|  | 4.3. (240-245 x 240-255 x90-105) mm | 10
1.12. | Silikoniniai spygliuoti kilimėliai 1/2 dydžiui | Išmatavimai (ilgis x plotis): (245-260x220-235) mm | 20
Bendra pasiūlymo kaina Eur be PVM
PVM 21% suma
Bendra pasiūlymo kaina Eur su PVM