Pirkimo sąlygų

4 priedas

ANOKSINĖS DEZINSEKCIJOS KAMEROS IR AZOTO GENERATORIAUS SISTEMOS

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1.Paskirtis

1.1. Anoksinės dezinsekcijos kameros ir azoto generatoriaus sistema skirta vabzdžių kenkėjų naikinimui raštijos paveldo objektuose, saugomose bibliotekose. Proceso metu kenkėjai visiškai sunaikinami bet kuriame jų vystymosi etape – kiaušinėlių, lėliukių, lervų ar suaugėlių. Apdorojimo trukmė nuo 1 iki 4 savaičių. Kenkėjų dezinsekcijos procesas negali turėti žalingo šalutinio poveikio apdorojamoms senosioms knygoms ir kitiems archyviniams dokumentams ir nekelti grėsmės operatorių ar vartotojų sveikatai. Įranga skirta nuolatiniam ir sistemingam knygų ir kitų archyvinių dokumentų apdorojimui.

2. Anoksinė dezinsekcijos kamera. Charakteristikos

2.1. Hermetiška, nepralaidi dujoms kamera. Konstrukcija iš tvirtų, nekenksmingų kultūros vertybėms medžiagų. Sienų plokštės padengtos lakuotu lakštiniu metalu. Vidinės sienos – nerūdijančio plieno. Sienų ir grindų plokščių viduje – poliuretano putos.

2.2. Svoris (tuščios): ne daugiau 600 kg.

2.3. Kameros apytiksliai išoriniai matmenys: plotis ne mažiau 2050 mm; gylis ne mažiau 1670 mm; aukštis ne mažiau 2200 mm.

2.4. Kameros vidinis tūris ne daugiau  6,5 m³.

2.5. Kameros viduje lentynos talpinančios ne mažiau 50–60 linijinių dokumentų metrų vienam apdorojimo ciklui. Modulinės vietą taupančios lentynos, suderinamos su specialiais laikikliais trapiems dokumentams.

3. Azoto generatorius. Charakteristikos

3.1. Azoto generatoriaus komplektas su oro kompresoriumi ir priedais. Užtikrinantis tinkamą azoto generavimą iš oro ir tiekimą į kamerą.

3.2. Automatiškai kontroliuojami parametrai: deguonies kiekis, santykinis oro drėgnis, temperatūra ir slėgis.

3.3. Azoto (N₂) gamybos įrenginys, tiekiantis ne mažiau 4,8 m³/val. (esant normalioms sąlygoms) ne mažiau kaip 99,9 % grynumo, esant maksimaliam 8 bar slėgiui. Oro suvartojimas – ne mažiau 14,7 m³/val. esant ne mažiau 8 bar slėgiui.

3.4. Maitinimo įtampa: 400 V – 3 fazės.

4. Techniniai duomenys

4.1. Azoto grynumas: nuo 98 % iki 10 ppm.

4.2. Azoto slėgis (bar): ne mažiau 5,5 – 8.

4.3. Azoto išėjimo srautas: ne mažiau  4,8 m³/val. 99,9 % ir 6 bar.

5. Infrastruktūra

5.1. Išmetamosios dujos į išorę – Ø 1" – tiesiogiai arba per vamzdį.

5.2. Elektros tiekimas:

- 1 taškas: 3 fazės + N, 400V, 10 A

- 2 taškai: 1 fazė + N, 230 V, 16 A

6. Sistemos valdymas ir saugumas

6.1. Anoksinės dezinsekcijos kameros ir azoto generatoriaus sistema su automatizuotu valdymo pultu, deguonies pertekliaus jutikliu ir kontrolės sistema, kuri leidžia nustatyti, stebėti ir valdyti kameros viduje esančios atmosferos parametrus. Įranga duomenų registravimui ir perkėlimui su daugiakalbe sąsaja ir iš anksto nustatytomis automatinėmis programomis.

6.2. Kameros durys su užraktu ir avariniu atidarymu. Stebėjimo sistema patalpai su deguonies analizatoriumi, turinčiu vizualinį ir nuotolinį garsinį įspėjimą operatoriaus saugumui užtikrinti.

7. Integruotos paslaugos

7. 1. Įrangos pristatymas ir montavimas.

7.2. Specialistų mokymai ir konsultacijos garantiniu laikotarpiu.

7.3 Atsarginių dalių tiekimas garantiniam laikotarpiui (24 mėnesiai nuo prekių priėmimo į eksploataciją akto pasirašymo).

7.4. Prevencinės priežiūros planas įrangai. Naudotojo vadovas ir techninės priežiūros instrukcija lietuvių arba anglų kalba.

8. Tiekėjas kartu su įranga pateikia atitikties sertifikatą ir EB tipo patvirtinimo sertifikatą, arba nacionalinio tipo patvirtinimo sertifikatą (atitikties sertifikatą), arba kitų Europos standartų, taip pat Lietuvos standarto, kuriuo perimtas Europos standartas, arba Europos standarto ar kitų lygiaverčių standartų sertifikatą. Įrenginys turi atitikti visus esminius sveikatos ir saugos reikalavimus ir standartams bei žymėtas CE ženklu.

9. Jei specifikacijoje nurodomas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, arba prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankios sąlygos arba jie būtų atmesti, gali būti pateikiamas lygiavertis atitikmuo.

10. Garantiniu laikotarpiu privalomosios techninės priežiūros paslaugos turės būti teikiamos Perkančiosios organizacijos patalpose (adresu  Žygimantų g. 1 Vilniuje), garantinio ir negarantinio remonto paslaugos turės būti teikiamos su Perkančiąja organizacija suderintoje vietoje.

11. Garantinis laikotarpis 24 (dvidešimt keturi) mėnesiai nuo prekių priėmimo į eksploataciją akto pasirašymo.

12. Prekės pakuotės: turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas ir (ar) turi būti vienalytės (homogeniškos) pakuotės, pagamintos iš vienos rūšies medžiagos, kaip nurodyta Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 (aktuali redakcija), 2 priedo „Minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai“ II skyriaus „Pakuotės“ 2 punkte (https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.4B60A8C9678B/lLHpriKjMl). Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: tiekėjo ar gamintojo dokumentai, įrodantys, kad pakuotės yra homogeniškos ir (ar) atitinkamai paženklintos, arba atitiktis standartams, pagal kuriuos įrodoma, kad pakuočių medžiagos perdirbamos pvz., standartas LST EN 13432 „Pakuotė. Naudotų pakuočių, numatomų kompostuoti ir biologiškai skaidyti, reikalavimai, .“, standartas Voluntary Standard for Repulping and Recycling Corrugated Fiberboard Treated to Improve Its Performance in the Presence of Water and Water Vapor, standartas RecyClass ar kitas lygiavertis standartas, arba Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje (https://aaa.lrv.lt/) skelbiamame atliekų tvarkytojų, turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus, sąraše nurodytų atliekų perdirbėjų ar eksportuotojų dokumentai, pagrindžiantys, kad tokios pakuotės, tapusios atliekomis, gali būti perdirbamos.

13. Prekės turi būti pateiktos ne ilgiau, kaip per 3 (tris) mėnesius nuo sutarties įsigaliojimo dienos (terminą pradedant skaičiuoti nuo kitos dienos po sutarties įsigaliojimo).