Specialiųjų pirkimo sąlygų 1 priedas

NVC ANESTEZIOLOGIJOS DUOMENŲ SKAITMENIZAVIMO, SUKURIANT SANTA-HIS PROGRAMINĖS ĮRANGOS KOMPONENTUS, PASLAUGŲ

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Funkcijos aprašymas | Reikalaujama charakteristika | Siūloma charakteristika |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Anestezijos aparatų duomenų paėmimo, saugojimo ir perdavimo posistemė | Turi būti sukurtas komponentas, galintis surinkti duomenis iš anestezijos aparatų ir perduoti į informacinę sistemą ELI: |  |
|  |  | - NVC turima techninė įranga, iš kurios paimami duomenys: GE Avance, GE Avance CS2, GE Carestation 650, GE Carestation 750, GE Avance CS2, GE Datex Ohmeda Aespire View (iš viso 12 aparatų) |  |
|  |  | - duomenų paėmimas vykdomas realiu laiku |  |
|  |  | - laisvai pasirenkamas laiko periodas ne blogiau kaip nuo 10 iki 600 sekundžių |  |
|  |  | - Turi užtikrinti šių parametrų duomenis: Režimas, FiO2 (%), VT (ml), Pinsp (cmH2O), Kvėpavimo dažnis (k/min), PEEP (cmH2O), I:E |  |
|  |  | - Įrenginių valdymas turi veikti web aplinkoje, įdiegtas įrenginių sąrašas, naujo įrenginio įvedimas, priskyrimas objektui (operacinė, lova), statusas realiu laiku (paskutinio duomenų perdavimo laikas), laisvu tekstu įvedamas įrenginio aprašymas. Sąrašas rūšiuojamas ir filtruojamas pagal bet kurį stulpelį |  |
|  |  | - Perduodamų/saugomų duomenų peržiūra turi veikti web aplinkoje, atvaizduojamas įrenginio ID, objekto ID arba pavadinimas, duomenų gavimo laikas, duomenų įrašo laikas (prietaiso laikas), paimti duomenys atskirais stulpeliais. Sąrašas rūšiuojamas ir filtruojamas pagal bet kurį stulpelį |  |
|  |  | - Turi būti galimybė duomenų perduoti į HIS (ELI) pagal web užklausas JSON formatu pagal įrenginio ID, objekto ID, laiko periodą bei užtikrinta tiesioginė prieiga prie SQL duomenų bazės |  |
|  |  | - Turi būti sukomplektuota visa duomenų paėmimui reikalinga techninė įranga 12 aparatų (laidai ir pan.) |  |
|  |  | - Turi būti sukomplektuota kita programinė įranga ar licencijos, būtinos duomenų paėmimui iš nurodytų aparatų |  |
|  | Anestezijos protokolo modifikavimas | Turi būti atlikti ELI Anestezijos protokolo (Forma Nr. F30771) modifikavimo darbai, skirti formos integravimui su Anestezijos aparatais: |  |
|  |  | - Galimybė automatiniu būdu (pagal operacinės numerį) ir rankiniu būdu priskirti Anestezijos aparatą |  |
|  |  | - Automatinis duomenų paėmimas šių parametrų: Režimas, FiO2 (%), VT (ml), Pinsp (cmH2O), Kvėpavimo dažnis (k/min), PEEP (cmH2O), I:E |  |
|  |  | - Galimybė rankiniu būdu įstatyti duomenis, pasirenkant vieną iš paskutinių 5 matavimų arba jų vidurkį |  |
|  |  | - Garsinis ir vaizdinis įspėjimo signalas, jeigu automatiniame režime neperduodami duomenys |  |
|  |  | - Forma turi būti pritaikyta darbui stacionariame ir planšetiniame kompiuteryje su liečiamu ekranu |  |
|  | Reanimacijos gyvybinių funkcijų monitorių duomenų paėmimo, saugojimo ir perdavimo (PSP) sistemos modulis | Turi būti sukurtas komponentas, galintis surinkti duomenis iš NVC intensyvios priežiūros skyriuje esančių gyvybinių funkcijų monitorių ir perduoti į informacinę sistemą ELI: |  |
|  |  | - NVC turima techninė įranga, iš kurios paimami duomenys: Mindray BeneVision N17 (iš viso 12 aparatų) |  |
|  |  | - duomenų paėmimas vykdomas realiu laiku |  |
|  |  | - laisvai pasirenkamas laiko periodas ne blogiau kaip nuo 15 iki 600 sekundžių |  |
|  |  | - pulsas (HR), sistolinis kraujo spaudimas (NIBP_Systolic), diastolinis kraujo spaudimas (NIBP_Diastolic), deguonies saturacija kraujyje (SpO2), temperatūra (Temp) |  |
|  |  | - Įrenginių valdymas turi veikti web aplinkoje, įdiegtas įrenginių sąrašas, naujo įrenginio įvedimas, priskyrimas objektui (operacinė, lova), statusas realiu laiku (paskutinio duomenų perdavimo laikas), laisvu tekstu įvedamas įrenginio aprašymas. Sąrašas rūšiuojamas ir filtruojamas pagal bet kurį stulpelį |  |
|  |  | - Perduodamų/saugomų duomenų peržiūra turi veikti web aplinkoje, atvaizduojamas įrenginio ID, objekto ID arba pavadinimas, duomenų gavimo laikas, duomenų įrašo laikas (prietaiso laikas), paimti duomenys atskirais stulpeliais. Sąrašas rūšiuojamas ir filtruojamas pagal bet kurį stulpelį |  |
|  |  | - Turi būti galimybė duomenų perduoti į HIS (ELI) pagal web užklausas JSON formatu pagal įrenginio ID, objekto ID, laiko periodą bei užtikrinta tiesioginė prieiga prie SQL duomenų bazės |  |
|  |  | - Turi būti sukomplektuota visa duomenų paėmimui reikalinga techninė įranga 12 aparatų (laidai ir pan.) |  |
|  |  | - Turi būti sukomplektuota kita programinė įranga ar licencijos, būtinos duomenų paėmimui iš nurodytų aparatų |  |
|  | Anesteziologijos, reanimacijos ir operacinės skyriaus Intensyvaus stebėjimo ir gydymo lapas | Turi būti sukurtas SANTA-HIS (ELI) komponentas, pakeičiantis dabar NVC naudojamą popierinį Intensyvaus stebėjimo ir gydymo lapą: |  |
|  |  | - Sukurtas kaip standartinė ELI Interdoc forma su galimybe atspausdinti |  |
|  |  | - Gyvybinių funkcijų atvaizdavimas grafiniu būdu |  |
|  |  | - Galimybė automatiškai paimti gyvybinių funkcijų monitoravimo duomenis (paskutinės minutės matavimo vidurkį) ir įstatyti į stebėjimo lapo formą |  |
|  |  | - Galimybė pasirinktinai įstaityti gyvybinių funkcijų monitoravimo duomenis (vieną iš paskutinių 5 matavimų) |  |
|  |  | - Turi būti integracija su pacientų registravimo žurnalu |  |
|  |  | - Forma iškviečiama iš ELI Anestezijos dokumentų srities, pacientų registravimo žurnalo |  |
|  |  | - Forma turi būti pritaikyta darbui stacionariame ir planšetiniame kompiuteryje su liečiamu ekranu |  |
|  | Garantinis įsipareigojimas | Ne mažiau kaip 12 mėnesių sistemos ir techninės įrangos priežiūra bei garantinis aptarnavimas |  |