TSD-1052, VPP-5191

Odontologinių lazerių techninė specifikacija

1 pirkimo dalis. Odontologinis diodinis lazeris, kiekis 1 vnt.

| Eil. Nr. | Pavadinimas (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Paskirtis (taikymas) | Odontologinis diodinis lazeris, skirtas burnos minkštųjų audinių operacijoms, antimikrobiniam gydymui, mažos galios lazerio terapijai, dantų balinimui |  |
| 2. | Išoriniai matmenys (be priedų) | Ne didesnis kaip (plotis × gylis × aukštis): 25×20×20 cm |  |
| 3. | Mobilumas | Su rankena aparato pernešimui |  |
| 4. | Svoris | ≤ 3 kg (su akumuliatoriumi) |  |
| 5. | Lazerio tipas | Kombinuotas diodinis trijų bangos ilgių: mėlyno, raudono ir infraraudono šviesos spektro |  |
| 6. | Bangos ilgis | - Mėlynos šviesos 450 nm ± 10 nm; - Raudonos šviesos 650 nm ± 20 nm; - Infraraudonos šviesos 980 nm ± 10 nm. |  |
| 7. | Didžiausia lazerio galia | - Mėlynos šviesos: ≥ 3,0 W; - Raudonos šviesos: ≥ 200 mW; - Infraraudonos šviesos: ≥ 7,0 W. |  |
| 8. | Darbinis režimas | Nuolatinės bangos arba pulsinis |  |
| 9. | Lazerio aušinimas | Priverstinis aušinamas |  |
| 10. | Lazerio spindulio perdavimas | Optinė skaidula (šviesolaidis) su universaliu koteliu ir keičiamais steriliais darbiniais antgaliais |  |
| 11. | Lazerio valdymas | - Spalvoto vaizdo lietimui jautriu („touch screen“) ekranu; - Ekrano įstrižainė ≥ 7,0 coliai . |  |
| 12. | Lazerio spindulio aktyvavimas | Kojiniu pedalu |  |
| 13. | Garsinis signalas aktyvavus lazerio spindulį | Yra garsinis signalas aktyvavus lazerio spindulį |  |
| 14. | Avarinio sustabdymo mygtukas | Yra avarinio sustabdymo mygtukas |  |
| 15. | Iš anksto įdiegti protokolai | Ne mažiau nei 50 gamintojo užprogramuotų gydymo protokolų |  |
| 16. | Būtini gydymo protokolai | - Minkštųjų audinių operacijos (gingivektomija, frenektomija, operkulektomija, biopsija, fibroma, hemangioma); - Antimikrobinis gydymas (periodontitas, periimplantitas, šaknies kanalo dezinfekcija); - Mažos galios lazerio terapija (aftinė opa, herpes, kampinis cheilitas, biostimuliacija, smilkininio apatinio žandikaulio sąnario terapija); - Dantų balinamosios medžiagos aktyvavimas. |  |
| 17. | Kartu su lazeriu komplektuojami priedai: | - Keičiami sterilūs darbiniai antgaliai: - 200 µm (± 10 µm) skersmens endodontiniam gydymui, ≥ 10 vnt.; - 300 µm (± 10 µm) skersmens periodontiniam gydymui, ≥ 20 vnt.; - 400 µm (± 10 µm) skersmens chirurginiam gydymui, ≥ 20 vnt. - Specialūs antgaliai: - Biostimuliacijai ≥ 1 vnt.; - Smilkininio apatinio žandikaulio sąnario terapijai ≥ 1 vnt.; - Dantų balinimui ≥ 1 vnt. - Kiti priedai: - Belaidis kojinis (valdymo) pedalas – 1 vnt.; - Lazerio apsauginiai akiniai ≥ 3 vnt.; - Saugaus transportavimo lagaminas – 1 vnt.; - Maitinimo ir akumuliatoriaus įkrovimo laidas – 1 vnt. |  |
| 18. | Elektros maitinimas | - Iš 230 V, 50 Hz elektros tinklo; - Iš įkraunamo akumuliatoriaus (integruotos vidinės baterijos), kurio talpa ≥ 3000 mAh. |  |
| 19. | Žymėjimas CE ženklu | Būtinas (kartu su pasiūlymu privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją) |  |
| 20. | Garantinis terminas | - ≥ 24 mėnesiai lazeriui; - ≥ 12 mėnesių lazerio priedams; - Esant ilgesniam garantiniam gedimui tiekėjas įsipareigoja per 5 darbo dienas pateikti pakaitinį prietaisą; - Garantinio laikotarpio metu garantuojamas nemokamas siūlomų prekių remontas, įskaitant, bet neapsiribojant remontui atlikti reikalingas detales bei medžiagas, techninę apžiūrą bei techninės būklės patikrinimą (gamintojo rekomenduojamu periodiškumu), įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir medžiagas. |  |
| 21. | Įrangos pristatymas ir instaliavimas | Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą |  |
| 22. | Medicininio personalo apmokymas | Medicininio personalo apmokymas naudoti ir prižiūrėti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą |  |
| 23. | Techninio personalo apmokymas | LSMU ligoninės Kauno klinikų Medicininės technikos tarnybos inžinierių apmokymas atlikti įrangos pogarantinę techninę priežiūrą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. |  |
| 24. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija | - Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalba; - Klinikinių protokolų aprašas lietuvių kalba. |  |
| 25. | Galimybė įsigyti originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis | Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 5 metus (prašome nurodyti konkrečią trukmę) nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, kai siūlomos prekės originalios (arba joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai (būtinas tiekėjo ir/arba gamintojo atitinkamas patvirtinimas). Pastaba: Reikalavimas taikomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.4 punktu. |  |

Pastabos, papildomi reikalavimai:

- Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, techninių parametrų atitikimo įvertinimui, turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai.

- Būtina kartu su pasiūlymu pateikti originalų gamintojo katalogą, brošiūrą ar kitą originalų gamintojo dokumentą, kuriame yra aiškiai išdėstyta informacija, kuri patvirtina siūlomo produkto atitikimą pirkimo objektui keliamiems reikalavimams (siūlomo pirkimo objekto iliustracija / aprašymas / kataloginis numeris / gamintojo patvirtinimas).

2 pirkimo dalis. Odontologinis lazeris skirtas minkštųjų ir kietųjų audinių gydymui, kiekis 1 vnt.

| Eil. Nr. | Pavadinimas (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Paskirtis (taikymas) | Odontologinis lazeris, skirtas procedūroms su minkštaisiais ir kietaisiais audiniais |  |
| 2. | Išoriniai matmenys (be šviesolaidžio) | Ne didesnis kaip (plotis × gylis × aukštis): 40×65×95 cm |  |
| 3. | Mobilumas | Ant ratukų |  |
| 4. | Svoris | ≤ 35 kg |  |
| 5. | Šviesolaidis | - Lankstus; - Dengtas titano (arba lygiavertės medžiagos) šarvu. |  |
| 6. | Antgalio apsisukimas | Ne mažiau 360° kampu |  |
| 7. | Aktyvioji terpė | Er,Cr:YSGG |  |
| 8. | Bangos ilgis | 2780 nm ± 10 nm |  |
| 9. | Didžiausia lazerio galia | Ne daugiau kaip 10 W |  |
| 10. | Pulso energija | Ne daugiau kaip 600 mJ |  |
| 11. | Lazerio įjungimas ir išjungimas | Raktu |  |
| 12. | Lazerio valdymas | - Spalvoto vaizdo lietimui jautriu („touch screen“) ekranu; - Ekrano įstrižainė ≥ 21 cm . |  |
| 13. | Lazerio spindulio aktyvavimas | Kojiniu pedalu |  |
| 14. | Garsinis signalas aktyvavus lazerio spindulį | Yra garsinis signalas aktyvavus lazerio spindulį |  |
| 15. | Avarinio sustabdymo mygtukas | Yra avarinio sustabdymo mygtukas |  |
| 16. | Iš anksto įdiegti protokolai | Ne mažiau nei 50 gamintojo užprogramuotų gydymo protokolų |  |
| 17. | Būtini gydymo protokolai | - Periodontinis gydymas; - Periimplantito gydymas. |  |
| 18. | Kartu su lazeriu komplektuojami priedai: | - Kojinis pedalas; - Apsauginiai akiniai, skirti darbui su Er,Cr:YSGG lazeriu, ≥ 2 vnt.; - Sterilizuojami chirurginiai antgaliai, ≥ 2 vnt.; - Šviesolaidiniai instrumentai, ≥ 20 vnt.; - Maitinimo laidas. |  |
| 19. | Elektros maitinimas | Iš 230 V, 50 Hz elektros tinklo |  |
| 20. | Žymėjimas CE ženklu | Būtinas (kartu su pasiūlymu privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją) |  |
| 21. | Garantinis terminas | - ≥ 24 mėnesiai; - Garantinio laikotarpio metu garantuojamas nemokamas siūlomų prekių remontas, įskaitant, bet neapsiribojant remontui atlikti reikalingas detales bei medžiagas, techninę apžiūrą bei techninės būklės patikrinimą (gamintojo rekomenduojamu periodiškumu), įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir medžiagas. |  |
| 22. | Įrangos pristatymas ir instaliavimas | Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą |  |
| 23. | Medicininio personalo apmokymas | Medicininio personalo apmokymas naudoti ir prižiūrėti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą |  |
| 24. | Techninio personalo apmokymas | LSMU ligoninės Kauno klinikų Medicininės technikos tarnybos inžinierių apmokymas atlikti įrangos pogarantinę techninę priežiūrą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. |  |
| 25. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija | - Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalba; - Klinikinių protokolų aprašas lietuvių kalba. |  |
| 26. | Galimybė įsigyti originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis | Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 5 metus (prašome nurodyti konkrečią trukmę) nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, kai siūlomos prekės originalios (arba joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai (būtinas tiekėjo ir/arba gamintojo atitinkamas patvirtinimas). Pastaba: Reikalavimas taikomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.4 punktu. |  |

Pastabos, papildomi reikalavimai:

- Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, techninių parametrų atitikimo įvertinimui, turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai.

- Būtina kartu su pasiūlymu pateikti originalų gamintojo katalogą, brošiūrą ar kitą originalų gamintojo dokumentą, kuriame yra aiškiai išdėstyta informacija, kuri patvirtina siūlomo produkto atitikimą pirkimo objektui keliamiems reikalavimams (siūlomo pirkimo objekto iliustracija / aprašymas / kataloginis numeris / gamintojo patvirtinimas).