2 priedas „Techninė specifikacija“

Bendrieji reikalavimai:

- Prekė turi atitikti Europos direktyvos 93/42/EEB reikalavimus medicinos prietaisams ir turėti CE ženklinimą. Pateikti (kartu su pasiūlymu) CE sertifikato (arba lygiaverčio dokumento) kopiją.

- Kartu su užpildyta technine specifikacija, tiekėjas turi pateikti dokumentus, patvirtinančius siūlomos prekės atitikimą visiems reikalavimams, nurodytiems kiekviename pirkimo dokumentų techninės specifikacijos punkte, t. y. tiekėjas privalo pateikti siūlomų prekių gamintojo katalogus/ bukletus/ brošiūras, naudojimo instrukcijas, kuriuose būtų siūlomos prekės vaizdas (nuotraukos, brėžiniai ar pan.) su išsamiu siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymu — prekės pavadinimu, modeliu (jei yra), gamintoju, kilmės šalimi, techninėmis charakteristikomis pagal techninės specifikacijos reikalavimus, prekių kodais (jei taikoma) bei visa informacija, pagrindžiančia prekės atitikimą techninei specifikacijai anglų ir lietuvių kalba (pateikiamas dokumentas tiesiogiai suformuotas elektroninėmis priemonėmis arba skaitmeninė dokumento kopija). Siūlomų prekių gamintojo kataloguose/ bukletuose/ brošiūrose ir prekės aprašyme privaloma grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti — spalvotai paženklinti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninės specifikacijos reikalaujamo techninio parametro punktą jos atitinka. Nurodytos siūlomos reikšmės turi sutapti su nurodytomis pridedamuose dokumentuose, pagrindžiančiuose atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams.

- Tiekėjas privalo pristatyti prekes savo transportu ir lėšomis per 2 (du) mėnesius nuo sutarties pasirašymo dienos.

- Prekių pristatymo vieta: prekių tiekėjas įsipareigoja perkamas prekes pristatyti perkančiosios organizacijos veiklos adresu: Naujoji g. 48, Alytus.

- Medicinos įranga turi būti tiekiama nauja, nenaudota, be defektų, supakuota ir paženklinta pagal Lietuvos Respublikoje galiojančius valstybinius standartus ir kokybės bei sanitarijos reikalavimus. Ant prekės pakuotės turi būti speciali markiruotė (rūšis, gamintojo pavadinimas, kiti prekes apibūdinantys duomenys). Perkančioji organizacija turi teisę pareikšti pretenzijas tiekėjui dėl prekių kokybės. Prekių grąžinimas įforminamas pagal galiojančius LR norminių dokumentų reikalavimus.

- Pristačius prekes, pateikiama vartotojo instrukcija lietuvių ir anglų kalba.

Kompiuterinis kardiografas su programine įranga – 1 kompl.

| Eil. Nr. | Techniniai reikalavimai | Reikalaujama reikšmė | Atitikimas ir techniniams reikalavimams. Nuoroda į pridedamus, prekės atitikimą reikalaujamoms charakteristikoms įrodančius, dokumentus (bukletų, techninių aprašų puslapių Nr.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Siūlomos prekės pavadinimas, gamintojas ir techniniai parametrai | Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomos prekės techninius parametrus |  |
|  |  |  |  | Dokumento pavadinimas | Dokumento pavadinimas |
| 1. | Sistemos paskirtis | Atlikti ramybės EKG bevieliu būdu, matant ir registruojant tiesioginius duomenis planšetėje arba nešiojamame kompiuteryje |  |  |  |
| 2. | Reikalavimai EKG registravimo įrenginiui |  |  |  |  |
| 2.1 | Kompiuterio valdomas EKG įrenginys tinkamas ramybės EKG testams atlikti turi jungtis į įstaigoje naudojamą Amedtec ECGpro programą - kardiologinių tyrimų serverį. | Būtina |  |  |  |
| 2.2 | Registruojamas EKG kanalo signalas | - Signalo dažnis vienam kanalui > 8000 Hz - Skiriamoji geba < 0,01 mm |  |  |  |
| 2.3 | Priimamų EKG dažnių diapazonas | Ne siauresnis nei 0,01 – 150 Hz |  |  |  |
| 2.4 | Registruojama EKG | Registruojama 12 derivacijų EKG |  |  |  |
| 2.5 | Bevielė Bluetooth sąsaja su tyrimų kompiuteriu | Būtina |  |  |  |
| 2.6 | Apsauga nuo defibriliatoriaus iškrovos | Būtina |  |  |  |
| 2.7 | Maitinimo šaltinis | Baterijos arba pakraunami akumuliatoriai |  |  |  |
| 2.8 | LED indikatoriai kardiografo korpuse | - Maitinimo šaltinio būklės indikatorius - Ryšio su tyrimų kompiuteriu indikatorius - Įjungto prietaiso indikatorius |  |  |  |
| 2.9 | Įjungimo/išjungimo mygtukas prietaiso korpuse, kurio paspaudimu taip pat galima pradėti ramybės EKG registravimą nuotoliniu būdu - specialistui neinant prie tyrimų kompiuterio | Būtina |  |  |  |
| 3. | Reikalavimai sistemos programinei įrangai |  |  |  |  |
| 3.1 | Ramybės EKG matavimų metu programinėje įrangoje rodoma akumuliatorių būklė | Būtina |  |  |  |
| 3.2 | Programinės įrangos naudojimas kituose tame pačiame tinkle esančiuose kompiuteriuose | 1. Galimybė pilnai naudotis programine įranga ir duomenų baze (matyti tyrimo ataskaitas, viso tyrimo eigą, stadijas), iš bet kurio tinkle esančio kompiuterio nenaudojant papildomų šalutinių programų ar įsigyjamų licencijų 2. Programa gali veikti > 10 tinklo kompiuterių vienu metu |  |  |  |
| 3.3 | Programinė įranga prieš atliekant tyrimą įspėja apie blogą elektrodo kontaktą | Būtina |  |  |  |
| 3.4 | Pastovus kiekvieno elektrodo impedanso matavimas |  |  |  |  |
| 3.5 | Galimybė jungtis prie kompiuterinio tinklo (Ethernet) TCI/IP tinklo protokolu | Būtina |  |  |  |
| 3.6 | Galimybė užrašytas elektrokardiogramas ir tyrimo ataskaitas išsaugoti PDF arba lygiaverčiu formatu kompiuteryje. | Būtina |  |  |  |
| 4. | Komplektacija |  |  |  |  |
| 4.1 | Elektrokardiografas su diržu, paciento EKG kabeliu ir daugiakartinių galūninių ir krūtininių elektrodų komplektu | 2 vnt. |  |  |  |
| 5. | Kitos sąlygos |  |  |  |  |
| 5.1 | Gamintojo įgaliojimas parduoti bei teikti techninę priežiūrą parduodamai įrangai | Būtina |  |  |  |
| 5.2 | Ne mažesnė kaip 24 mėn. garantija | Būtina |  |  |  |
| 5.3. | Žymėjimas CE ženklu | Būtinas (kartu su pasiūlymu privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją) |  |  |  |