## Pasiūlymas
PASIŪLYMO FORMA
| Kam: | VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos
Data:
Tiekėjo pavadinimas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi nariai
Įmonės kodas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visų dalyvių kodai
Tiekėjo adresas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visų narių adresai
Tiekėjo PVM mokėtojo kodas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas (-ai):
Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė:
Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris, fakso nr, el. pašto adresas:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas:
Tiekėjo patvirtinimai:
1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomi pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1.1. atviro konkurso skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka
1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
2. Patvirtiname, kad informacija ir duomenys, pateikti pasiūlyme, yra teisingi ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui
3. Patvirtiname, kad jei pasiūlyme nenurodyti kolegialaus priežiūros/valdymo organų nariai, šie organai juridiniuose asmenyse nėra sudaryti (taikoma, kai pirkimo dokumentuose nustatyti pašalinimo pagrindai).
4. Pasiūlymas galioja 90 kalendorinių dienų nuo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.
1. Siūlomos prekės ir kaina (Pildo Tiekėjas):
Eil. Nr. | Pavadinimas | Gamintojas, kilmės šalis | Modelis, konkreti modifikacija | Kiekis, komplektas | Kaina 1 kompl. eur be PVM | Bendra pasiūlymo kaina Eur su 21 % PVM
1 | Plokštelių skaitytuvas NIPT ėminių paruošimui |  |  | 1 |  | 0

## Subtiekėjai ir priedai
SUBTIEKĖJAI
Ūkio subjektai (įskaitant kvazisubtiekėjus - fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju), kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, kad atitiktų keliamus kvalifikacijos reikalavimus:
Pavadinimas* |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %)
Subtiekėjams / subteikėjams / subrangovams numatomos perduoti veiklos (privaloma nurodyti) ir šių ūkio subjektų pavadinimai (jei žinomi):
Pavadinimas |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla* |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %)
Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai (būtina nurodyti visus su pasiūlymu pateikiamus dokumentus):
Nr. | Dokumento pavadinimas |  |  | Dokumentas yra konfidencialus? Taip / Ne
Pasiūlyme nurodyta Prekės kaina (arba Prekių kiekis), išskyrus jos sudedamąsias dalis, subtiekėjai, taip pat kita informacija, kuri teisės aktų nustatyta tvarka turi būti skelbiama arba kitokiu būdu viešai prieinama visuomenei, nėra laikoma konfidencialia informacija. Konfidencialią informaciją sudaro, visų pirma, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali, todėl, tiekėjui nurodžius tokią informaciją kaip konfidencialią, perkančioji organizacija turi teisę ją skelbti. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad konfidencialios informacijos tiekėjo pasiūlyme nėra. Vadovaujantis Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 1S-91 „Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“, perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, išskyrus informaciją, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią, paskelbs CVP IS. Tiekėjui nurodžius teikiamo pasiūlymo konfidencialią informaciją/dokumentus, kartu su pasiūlymu būtina pateikti konfidencialumą pagrindžiančius (laikantis tai sričiai taikomos praktikos) argumentuotus įrodymus/dokumentus.
Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas:
Pasirašančio asmens vardas ir pavardė:

## Specialieji reikalavimai
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI:
1. | Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomos įrangos atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir / ar siūlomos įrangos techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos įrangos atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu) su vertimu į lietuvių arba anglų kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir / ar nurodyti rodyklėmis, ir / ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti.
2. | Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems pavadinimams, standartams, tipams ir pan. taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę, privalo savo pasiūlyme patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.
3. | Siūlomos prekės privalo turėti CE sertifikatą arba EB deklaraciją. Tiekėjas kartu su pristatoma preke privalo pateikti CE sertifikato arba EB deklaracijos kopiją. Pateikiant EB deklaracijos kopiją, kad pasiūlyta prekė atitiks reikiamus standartus, bei prekės klasei būtinus reglamentus, kartu pateikiami ir techniniai dokumentai, pagrindžiantys prekės atitiktį reikiamiems standartams bei reglamentams.
4. | Tiekėjas turi turėti gamintojo įgaliojimą atlikti siūlomos įrangos instaliavimą ir garantinį aptarnavimą arba turi turėti rašytinį susitarimą su kitu ūkio subjektu, kuris yra gamintojo įgaliotas atlikti šios įrangos instaliavimą ir garantinį aptarnavimą*. Tiekėjas dokumentus, įrodančius, kad pirkimo sutartį vykdys turėdami teisę instaliuoti ir teikti garantinį aptarnavimą, privalo pateikti su pasiūlymu. Reikalavimas netaikomas kartu su įranga siūlomiems kompiuteriams ir periferinei įrangai (klaviatūra, pelė, spausdintuvas, nepertraukiamos el. srovės šaltinis).
5. | Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuotas įrangos pristatymas į VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų sandėlį, pervežimas iš sandėlio į instaliavimo vietą, instaliavimas (sumontuoti pristatytą techninę įrangą kaip to reikalauja įrangos gamintojas, įdiegti sisteminę programinę įrangą, operacinę sistemą, specializuotą), po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas) ir personalo apmokymas.
6. | Garantinis laikotarpis
1. Ne mažiau nei 24 mėn.
2. Tiekėjas garantinio laikotarpio metu atlieka nemokamą Prekių remontą, įskaitant remontui atlikti reikalingas detales bei medžiagas, o taip pat ir gamintojo rekomenduojamu periodiškumu nemokamai atlieka techninę priežiūrą, techninės būklės patikrinimus (jeigu taikoma), įskaitant techninei priežiūrai, bei techninei būklei patikrinti atlikti reikalingas detales ir medžiagas. Reikalavimai netaikomi garantijos sąlygų neatitinkančių gedimų atvejams, kai įranga sugenda dėl vartotojo kaltės. Garantiniame laikotarpyje Tiekėjui gavus iškvietimą dėl naudojamos Prekės gedimo, Tiekėjo reakcijos į iškvietimą (iškvietimo gavimo patvirtinimo) laikas turi būti ne ilgesnis kaip 1 darbo diena, o gedimas turi būti pašalintas per ne ilgesnį kaip 5 darbo dienų terminą, skaičiuojant nuo iškvietimo gavimo dienos. Jei dėl nuo Tiekėjo nepriklausančių priežasčių neįmanoma pašalinti gedimo per šiame Sutarties punkte nustatytą terminą (Tiekėjas turi pateikti Pirkėjui nurodytą aplinkybę pagrindžiančius dokumentus) gedimas turi būti pašalintas per Pirkėjo raštu nustatytą protingą terminą. Taip pat Tiekėjas teikia Pirkėjui konsultacijas ir paaiškinimus telefonu.
7. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija
1. Naudojimo instrukcija lietuvių kalba,
2. Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba.
3. Periodiškai atliekamų techninės priežiūros (TP) darbų sąvadas, su nuorodomis į gamintojo techninės eksploatacijos dokumentus. Reglamente taip pat nurodoma: TP periodiškumas, darbo priemonės, dalys ir medžiagos, reikalingos TP atlikti, bei jos darbų trukmė. Jei gamintojas TP nereglamentuoja - vietoje reglamento Tiekėjas pateikia pažymą, jog gamintojas TP nenumato.
4. Valymo - dezinfekavimo instrukcija, kurioje aprašoma valymo-dezinfekavimo procedūra ir periodiškumas, detalus naudojamų medžiagų ir priemonių sąrašas. Visos nurodomos priemonės privalo būti registruotos Lietuvoje.
8. | Personalo mokymai (po apmokymų pateikti apmokymų aktą / sertifikatą arba kitą mokymų faktą įrodantį dokumentą):
1. Mokymai ≥ 3 vartotojų (mokymų trukmė: ne mažiau 4 akademinės valandos),
Mokymai atliekami gyvai naudotojo laboratorijoje. Mokymai atliekami sertifikuoto specialisto. Kartu su pasiūlymu reikia pateikti specialisto sertifikatą.
2. Mokymai ≥ 1 inžinieriui (mokymų trukmė: ne mažiau 4 akademinės valandos).
* | Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 3 d. įsakymas Nr. V-383 ,,Dėl Medicinos prietaisų instaliavimo, naudojimo ir priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo”1 (toliau: Aprašas) nustato medicinos priemonių naudojimo ir priežiūros reikalavimus, kuriais privalo vadovautis sveikatos priežiūros įstaigos ir asmenys, naudojantys medicinos priemones, teikdami paslaugas sveikatos priežiūros įstaigoms, taip pat asmenys, atliekantys medicinos priemonių priežiūrą. gydymo įstaigose. Šio įsakymo II skyriaus 6 d. nurodyta, kad Įstaigos gali pradėti naudoti tik Reglamento (ES) 2017/7452 arba In vitro diagnostikos medicinos priemonių saugos techninio reglamento (toliau: Reglamentas), kurį tvirtina sveikatos apsaugos ministras, reikalavimus atitinkančias medicinos priemones. Šio įsakymo III skyriaus 16 d. nurodyta, kad medicinos priemonę gali instaliuoti tik medicinos priemonės gamintojas arba medicinos priemonės gamintojo paskirtas asmuo. Vadovaujantis Apraše nurodytais reikalavimais, bei Reglamente nustatomos taisyklės dėl žmonėms skirtų medicinos priemonių ir šių priemonių priedų pateikimo rinkai, tiekimo rinkai ar naudojimo pradžios Sąjungoje visais atvejais pirkimo dokumentų specialiojoje dalyje privaloma nustatyti reikalavimą, kad Tiekėjas turi turėti gamintojo įgaliojimą atlikti siūlomos įrangos instaliavimą ir garantinį aptarnavimą arba turi turėti rašytinį susitarimą su kitu ūkio subjektu, kuris yra gamintojo įgaliotas atlikti šios įrangos instaliavimą ir garantinį aptarnavimą. Tiekėjas šiuos dokumentus, įrodančius, kad pirkimo sutartį vykdys turėdami teisę instaliuoti ir teikti garantinį aptarnavimą, privalo pateikti kartu pasiūlymu (toliau: Reikalavimai). Šie reikalavimai galioja tik toms medicinos priemonėms, kurios yra apibrėžtos Reglamente. Pagal Reglamentą medicinos priemonė – instrumentas, aparatas, įtaisas, programinė įranga, implantas, reagentas, medžiaga arba kitas gaminys, gamintojo numatytas naudoti pats vienas arba suderintas su kitomis priemonėmis ir skirtas žmogui vienu arba keliais toliau išdėstytais konkrečiais medicininiais tikslais: 1. diagnozuoti, vykdyti profilaktiką, stebėti, numatyti, prognozuoti, gydyti ar palengvinti ligą, 2. diagnozuoti, stebėti, gydyti traumą ar negalią, jas palengvinti arba kompensuoti, 3. tirti, visiškai pakeisti arba modifikuoti anatomiją arba fiziologinį ar patologinį procesą ar būklę, 4. suteikti informacijos atliekant iš žmogaus organizmo paimtų mėginių, įskaitant donorų organus, kraują ir audinius, in vitro tyrimus, 5. žmogaus organizmo iš vidaus ar išorės farmakologinėmis, imunologinėmis ar metabolinėmis priemonėmis, tačiau pastarosios gali būti naudojamos kaip pagalbinės priemonės jos veikimui užtikrinti. 6. priemonės, kuriomis kontroliuojamas apvaisinimas ar padedama apvaisinti; Vadovaujantis išdėstytais argumentais konkrečiai šiam pirkimui privaloma specialiųjų reikalavimų 4 p. nustatyti šiame pagrindime suformuluotus reikalavimus. 1 https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.371838/asr 2 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/LSU/?uri=CELEX%3A32017R0745

## TS
Plokštelių skaitytuvas NIPT ėminių paruošimui
Tiekėjo pasiūlymas:
Eil. nr. | Parametrai | Reikalaujamo parametro reikšmė | Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo numeris)
1 | Siūlomos prekės pavadinimas (modelis, konkreti modifikacija), gamintojas, kilmės šalis | Nurodyti
2 | Fluorescencinės fotometrinės charakteristikos
2.1 | Monochromatoriai | Dvigubi monochromatoriai, turintys ne mažiau nei 1 nm žingsnio pasirinkimą
2.2 | Sužadinimo bangos ilgio diapozonas | Ne siauresniame nei 250-850 nm ilgyje
2.3 | Emisijos bangos ilgio diapozonas | Ne siauresniame nei 360-850 nm.
2.4 | Bangos ilgio juostos plotis (sužadinimas, emisija) | Ne didesnis nei 9 nm
2.5 | Aptikimo riba (signalas 3X SD bazinės linijos) | Ne mažiau nei 3.0 fmol/ šulinėliui FITC 200 µL tūrio 96 šulinėlių plokštelėje
2.6 | Bangos ilgio tikslumas | Ne mažiau nei 2.0 nm
2.7 | Kalibracija | Turi būti galimybė atlikti savaiminį kalibravimą su įmontuotais fluorescencijos kalibratoriais
3 | Laiko atskirtos fluorescencijos specifikacijos (antrinis režimas)
3.1 | Matuojamos bangos ilgio diapozonas | Ne mažiau nei 360-850 nm
3.2 | Duomenų surinkimas | Ne lėčiau nei 50-1450 µsec., 200 µsec. žingsniui
3.3 | Jautrumas matuojant Europio chelatą (Eu-chelate) | Ne mažiau nei 0.5 fmol/ šulinėliui, matuojant 384 duobučių šulinėlyje.
4 | Liuminescencijos specifikacijos (antrinis režimas)
4.1 | Detekcijos limitas Šarminei fosfotazei | Ne mažiau nei 10 amol/šulinėlyje matuojant šarminę fosfatazę
5 | Bendrosios fotometrinės charakteristikos
5.1 | Palaikomi plokštelių formatai | Ne mažiau nei 6, 12, 24, 48, 96, 384 šulinėlių plokštelės.
5.2 | Šviesos šaltinis | Ksenono blykstės lempa , kurios galingumas ne mažesnis nei 1 Džaulis/blyksniui
5.3 | Detektorius | Fotodaugintuvas R-3896, ar jam lygiavertis
5.4 | Duomenų nuskaitymo laikai | 96 šulinėliai< 15 sek, 384 šulinėliai < 45 sek.
5.5 | Mėginio purtymas | 1. Ne siauresniam nei laiko diapozone 0-999 sek.
2. Linijinis
5.6 | Temperatūros palaikymas | 1. Ne mažesniam diapozone nei nuo +4°C iki 45°C.
2. Ne mažiau nei trys temperatūros šaltiniai, iš kurių bent vienas yra virš plokštelių.
5.7 | Vidutinė lempos eksploatavimo trukmė | Ne mažiau nei 2 metai
5.8 | Mėginio garavimo kontrolė | Ne daugiau nei 90 % santykinės drėgmės kompartmente
5.9 | Oro temperatūros vienodumas | <1°C, kai nustatyta temperatūra yra 37°C
5.10 | Spektrinis skenavimas | Yra/Nėra. Siūloma įranga turi turėti spektrinio skenavimo rėžimą, skirtą nustatyti tikruosius sužadinimo ir spinduliavimo maksimumus.
5.11 | Lėto greičio matavimo rėžimas | Yra/Nėra. Siūloma įranga turi turėti lėto judėjimo greičio rėžimą ar jam lygiavertį tiksliam duomenų nuskaitymui.
5.12 | Ribiniai filtrai | Yra/Nėra. Įranga turi ribinius filtrus (EN. cut-off), kurie padeda pagerinti mažą Stokso poslinkį turinčių fluoroforų aptikimo jautrumą.
6 | Įrangos fiziniai parametrai
6.1 | Matmenys (aukštis ×plotis × gylis) | Ne daugiau nei 340 x 420 x 420 mm
6.2 | Svoris | Ne daugiau nei 16 kg
6.3 | Energijos suvartojimas | < 500 VA
6.4 | Tinklo įtampa ir dažnis | 230V, 50 Hz elektros tinklas;
7 | Programinė įranga
7.1 | Kompiuteris | Būtina, su visais reikalingais kompiuterio priedais ir Windows ar Mac OS programiniais paketais. Turi būti naujausia versija. Pateikiamas pilnai sukomplektuotas kompiuteris darbui. Su neprastesniais techniniais parametrais nei reikalinga programinėm įrangoms ir sklandžiam darbui
7.2 | Kompiuterio suderinamumas | Būtina. Programinė įranga suderinama su Windows 7, ar Mac OS 10.5 ar aukštesnėmis versijomis
7.3 | Tarpplatforminiai duomenų failai | Yra galimybė redaguoti, išsaugoti ir bendrinti skaitytuvo programinės įrangos duomenis naudojant ir„Windows“ ir ‚Mac‘ operacines sistemas.
7.4 | Integruota protokolų biblioteka | Programinė įranga turi turėti iš anksto instaliuotų ir pilnai paruoštų protokolų biblioteką įvairiems tyrimams.
7.5 | Duomenų analizė | Programinė įranga turi galimybę vienu metu vertinti ne mažiau nei vieną standartinę kreivę, ar grafikus, bei daugiaparmetres logistinės regresijos kreives.
8 | Suderinamumas | Siūloma įranga yra pilnai suderinama su Illumina SeqLab sistema. Pateikti tai įrodantį dokumentą su pasiūlymu.
9 | Spektrofotometras (plokštelių skaitytuvas) turi būti suderintas ir tinkamas NIPT tyrimui atlikti (VeriSeq tyrimui) | Būtina

## Sheet6 (hidden)
Taip
Ne