## Techninė specifikacija
Melsvai pažymėtas lentelės sritis pildo tiekėjas. |  |  |  | Pirkimo sąlygų 1 priedas
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA IR PASIŪLYMO KAINA
2025- -
Pirkimo pavadinimas: Reagentai ir eksploatacinės medžiagos (Nr.10069-11)
Tiekėjo pavadinimas / ūkio subjektų grupės nariai:
Tiekėjo kodas:
Tiekėjo adresas:
Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė:
Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris:
Asmens atsakingo už pasiūlymą el. pašto adresas:
Pildoma, jei tiekėjas, kuris yra juridinis asmuo, turi kolegialų valdymo organą ar priežiūros organo narį (-ius) (VPĮ 46 str. 2d. 2p.): Valdyba
Vardas, pavardė, pareigos
Vardas, pavardė, pareigos
Vardas, pavardė, pareigos
1.Tiekėjo patvirtinimai:
Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo dokumentų sąlygomis.
Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
Jeigu kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, įsipareigojame perkančiajai organizacijai, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.
2.Bendrieji reikalavimai visoms pirkimo dalims:
1 | I pirkimo dalyje turi būti siūlomi reagentai ir eksploatacinės medžiagos, skirtos atlikti tyrimus su perkančiosios organizacijos nuosavybės teise turima įranga ABL90FLEX, Radiometer Medical ApS, arba tiekėjas turi siūlyti lygiavertį POCT kraujo dujų analizatorių (1 vnt.). Siūloma lygiavertė įranga turi būti ne senesnė kaip 2018 m. pagaminimo, o eksploatacijos metai ne senesni nei 2019 m. | [8 empty] | 5 punkte kalbama apie tai, kad jeigu reagentai yra kito gamintojo, turi būti pateikti dokumentai
2 | II pirkimo daliai Tiekėjas turi siūlyti specifikacijoje nurodytų tyrimų atlikimui reikalingus reagentus ir eksploatacines medžiagas kartu su nauja įranga (2 vnt.) panaudai.
3 | Būtina nurodyti visą spektrą papildomų priemonių, užtikrinančių kokybišką konkretaus nurodyto tyrimo atlikimą bei tikslius jų komercinius pavadinimus, gamintoją, gamintojo šalies pavadinimą, prekės kodą tiekėjo pildomos lentelės 7-ame stulpelyje, net ir tuo atveju, jei prekė pateikiama nemokamai. Priemonės tyrimų protokolų spausdinimui ar kitos kanceliarinės prekės nėra vertinamos kaip priemonės būtinos kokybiškam tyrimų atlikimui.
4 | Kiekviena pristatoma prekių (reagentų ir eksploatacinių priemonių) serija turi būti sertifikuota pagal kokybės kontrolės procedūrą. Kiekvienos prekių serijos sertifikatų kopijos turi būti pristatomos kartu su prekėmis.
5 | Jeigu reagentai ir eksploatacinės priemonės pagaminti kito gamintojo negu siūloma įranga, tiekėjas privalo kartu su pasiūlymu pateikti įrangos gamintojo patvirtinimą, kad siūlomi reagentai ir eksploatacinės priemonės yra adaptuoti / tinkami siūlomai įrangai.
6 | Į siūlomą tyrimo įkainį turi būti įskaičiuotis visi kokybiškam tyrimų atlikimui ir pagal panaudą suteikiamos įrangos priežiūrai būtini reagentai ir kitos eksploatacinės medžiagos (kalibravimo, kontrolinės medžiagos, tirpalai, valikliai, skiedikliai ir kiti reikmenys). Pirkimo sutarties vykdymo metu paaiškėjus, kad Tiekėjo numatytas reagentų ir / ar eksploatacinių medžiagų kiekis yra nepakankamas Perkančiosios organizacijos numatytam maksimaliam tyrimų kiekiui, Tiekėjas įsipareigoja pristatyti trūkstamus reagentus ir / ar eksploatacines medžiagas savo sąskaita.
7 | Tiekėjas turi nurodyti reikalingą reagentų, kitų priemonių ir kontrolinių medžiagų (atliekant ne mažiau kaip trijų lygių kokybės kontrolę) kiekį numatomam tyrimų skaičiui atlikti. Vidaus kokybės kontrolė bus atliekama pagal in vitro diagnostikos medicinos prietaiso gamintojo rekomendacijas tiek kartų, kiek reikia, kad būtų užtikrinta pakankama laboratorinių tyrimų kokybė, tačiau ne rečiau kaip vieną kartą per 24 val. (jeigu atliekamas tyrimas). Kontrolinės medžiagos turi apimti visas kliniškai svarbias matavimo sritis (pamatinių biologinių verčių arba rekomenduojamų ribų intervalą, taip pat kliniškai svarbių patologinių verčių intervalą (-us) visiems matuojamiems parametrams patikrinti. | [8 empty] | Jeigu aš neklystu, po RDK sutarėme, kad nurodomas ėminių kiekis, neįskaičiuojama kokybės kontrolė....
8 | Reagentai privalo atitikti Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/746 dėl in vitro diagnostikos medicinos prietaisų reikalavimus ir būti paženklinti atitikties ženklu CE. Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti tai įrodančius sertifikatus arba lygiaverčius dokumentus.
9 | Reagentų ir eksploatacinių medžiagų galiojimas jų pateikimo dieną turi būti ne trumpesnis nei 2/3 jų galiojimo laiko.
10 | Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti išsamią, įrangos, reagentų ir eksploatacinių priemonių naudotojo instrukciją, originalo kalba kartu su vertimu į lietuvių kalbą, pažymint vietas atitinkančias specifikacijoje nurodytus reikalavimus pasiūlymo metu. | [8 empty] | Pasiūlymų vertinimo metu BŪTINA nepamiršti sutikrinti, kad tiekėjas pateikė ir originalo ir lietuvių kalba
11 | Tiekėjas pirkimo sutarties vykdymo metu įsipareigoja savo sąskaita atlikti patikimą ir sertifikuotą įrangos techninę priežiūrą, programinės įrangos atnaujinimą, techninės būklės tikrinimą bei remontą (darbai ir reikalingos detalės, medžiagos ir kt.) atitinkančius visus LR įstatymus visą pirkimo sutarties galiojimo terminą; užtikrinti, kad Įrangos techninė priežiūra, techninės būklės tikrinimas ir remontas būtų vykdomi pagal įrangos gamintojo parengtas technines instrukcijas / rekomendacijas. Gedimo šalinimas turi būti atliktas per 12 val. nuo raštiško / žodinio pateikimo dienos. Tuo atveju, jeigu neįmanoma pašalinti gedimo šiame punkte nustatytu terminu, gedimas turi būti pašalintas abiejų Šalių suderintu technologiškai protingu terminu.
12 | Siūloma įranga / programinė įranga (I ir II pirkimo daliai) turi turėti galimybę keistis duomenimis su įstaigoje naudojama LIS. Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti visą reikalingą informaciją išeities protokolų sukūrimui. Tiekėjas kartu su įranga privalo pateikti integracijos aprašymą. Nesant galimybės siūlomos įrangos / programinės įrangos integruoti į įstaigoje naudojamą LIS, sutartis bus nutraukiama dėl Tiekėjo kaltės.
13 | Visą sutarties galiojimo laikotarpį tiekėjas įsipareigoja teikti nemokamą kvalifikuotų specialistų konsultaciją ir pagalbą visais klausimais, susijusiais su teikiamų prekių ir įrangos kokybišku darbu.
14 | Tiekėjas instaliuoja ir kvalifikuoja (angl. IQ/OQ/PQ) įrangą per 30 kalendorinių dienų nuo įrangos pristatymo dienos. Tiekėjas, prieš atliekant įrangos kvalifikavimo darbus, turi pateikti kvalifikavimo atlikimo protokolus. Įrangos kvalifikavimo apimtis turi būti derinama su perkančiąja organizacija.
15 | Įranga savo sąskaita pristatoma ne vėliau kaip per 60 kalendorinių dienų po sutarties įsigaliojimo. Siūloma įranga pristatoma kartu su: brūkšninių kodų skaitytuvu, nepertraukiamo maitinimo šaltiniu, vandens gryninimo sistema/ (-os) (jeigu yra būtinas vandens tiekimas), spausdintuvu ir reikalinga programine įranga. Jeigu analizatorius valdomas išorinio kompiuterio pagalba, komplektuojamas su kompiuteriu ir/ar spausdintuvu (-ais). | [8 empty] | Ar mes tikrinsime atitikimą šiam punktui pasiūlymų vertinimo metu? Jeigu taip, turime aiškiai nurodyti kokią informaciją ir dokumentus tiekėjas turi pateikti kartu su pasiūlymu. Nes paskui taip ir gaunasi: mes netikriname ir gauname pretenzijas, kad netikriname... Ir ar išvis šis punktas yra aktualus šiam pirkimui? Įrangos lentelėje brūkšnio kodo skaitytuvai kažkodėl dar paminėti atskirai.
16 | Tiekėjas įsipareigoja ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo įrangos instaliavimo ir kvalifikavimo atlikimo dienos supažindinti / apmokyti perkančiąją organizaciją (skyriaus, kuriam perduodama medicininė įranga personalą) su medicininės įrangos naudojimo specifika, apmokyti ir konsultuoti medicininės įrangos naudojimo klausimais visą Sutarties galiojimo laikotarpį. Mokymai rengiami perkančiosios organizacijos patalpose adresu Šiltnamių g. 29, Vilnius. Mokymai turi vykti ne didesnėse kaip 3 asmenų grupėse. Mokymai turi apimti visus įrangos naudojimo etapus (tame tarpe ir periodinę priežiūrą).
17 | Prekės pristatomos pagal poreikį tiekėjo transportu, tiekėjo sąskaita ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas nuo užsakymo datos. Užsakymas pateikiamas elektroniniu paštu.
18 | Prekės ir įranga pristatomi adresu Šiltnamių g. 29, Vilnius, į perkančiosios organizacijos atstovo nurodytą patalpą.
19 | Perkančioji organizacija su tiekėju atsiskaitys kartą per mėnesį už panaudotus reagentus. Sąskaita bus apmokama ne vėliau kaip per 30 k. d. dienų nuo sąskaitos faktūros perkančiajai organizacijai pateikimo dienos.
20 | Tiekėjas pirkimo sąlygų priede Nr. 1 „Techninė specifikacija ir pasiūlymo kaina“ turi nurodyti siūlomų reagentų ir eksploatacinių medžiagų pakuočių dydį, kuris bus naudojamas prekių užsakymams planuojamam tyrimų kiekiui atlikti, ir vieno tyrimo atlikimo įkainį (kainą), kuri bus vertinamas konkurso metu.
21 | Tiekėjas teikdamas pasiūlymą turi įvertinti tai, kad kontrolinės medžiagos, reagentai ir kitos eksploatacinės medžiagos bus naudojamos atsižvelgiant į gamintojo nurodytus galiojimo laikus ir atidarius reagentą / priemonę - stabilumo terminą po atidarymo. Reagentų ir vienkartinių priemonių kiekiai nurodytam tyrimų skaičiui atlikti turi būti apskaičiuoti įvertinant, kad tyrimai bus atliekami 24 valandas per parą 7 dienas per savaitę.
22 | Sutarties vykdymo laikotarpiu apie bet kokius produktų pakeitimus, su produktais susijusius galimus nepageidaujamus įvykius keliančius pavojų tyrimų kokybei - pacientų saugumui, laboratorijos personalo saugumui, Tiekėjas turi nedelsiant (bet ne vėliau, kaip per 24 val. nuo pranešimo iš gamintojo gavimo momento) pranešti vartotojui.
3. Specialieji perkančiosios organizacijos reikalavimai:
*Vieneto įkainis nurodomas su ne daugiau kaip keturiais skaičiais po kablelio. ** Suma ir maksimalaus kiekio kaina nurodoma su ne daugiau kaip dviem skaičiais po kablelio. (Jei trečias skaičius po kablelio yra nuo 0 iki 4, antrasis skaičius po kablelio paliekamas koks yra, jei trečias skaičius po kablelio yra nuo 5 iki 9, antrąjį skaičių po kablelio padidiname vienu vienetu, pvz., 3,14159 suapvalinus iki šimtųjų bus 3,14. Suapvalinus 3,1153 iki šimtųjų bus 3,12).
I PIRKIMO DALIS. REAGENTAI IR EKSPLOATACINĖS MEDŽIAGOS KRAUJO DUJŲ TYRIMAMS PRIE LIGONIO LOVOS (POCT) ATLIKTI
| Eil. Nr. | Tyrimų ir reagentų, eksploatacinių medžiagų pavadinimai |  | Maksimalus ėminių tyrimų skaičius ir reagentų / priemonių kiekis vnt. per 60 mėn. | Vieno (1) tyrimo įkainis (kaina), Eur be PVM* | Vienos (1) kasetės įkainis (kaina), Eur be PVM* | Reagentų ir eksploatacinių medžiagų pakuočių skaičius ir dydis | Suma, EUR be PVM 60 mėn. | Gamintojas, gamintojo šalies pavadinimas, komercinis reagentų ir eksploatacinių medžiagų pavadinimas ir kodas
| 1 | 2 |  |  |  |  | 4 | 6 | 7
| 1. | Kraujo dujų, pH, elektrolitų, metabolitų ir oksimetrijos tyrimai paciento buvimo vietoje (POCT) |  | 18000 | 300 tyrimų per mėnesį
1.1
1.2
1.3
1.4
| 2. | Ėminio paėmimo priemonės**
| 2.1. | Arterinio kraujo paėmimo švirkštas su adata |  | 18000
Maksimali pirkimo dalies pasiūlymo kaina, Eur be PVM:
PVM tarifas (%) | [6 empty] | PVM suma, Eur:
Maksimali pirkimo dalies pasiūlymo kaina, Eur su PVM*
TECHNINIAI REIKALAVIMAI ĮRANGAI I PIRKIMO DALIAI
Eil. nr. | Reikalaujami techniniai parametrai: | [7 empty] | Tiksli nuoroda į siūlomos įrangos dokumentaciją, kurioje tiksliai pažymimas atitikimas keliamam techniniam parametrui
1 | Siūloma lygiavertė įranga įstaigos turimam prietaisui Radiometer ABL90 FLEX turi būti ne senesnė kaip 2018 m. gamybos, o esksploatacijos metai ne senesni nei 2019 m. (I pirkimo dalis)
2 | Tyrimo trukmė: ne daugiau kaip 120 sekundžių visiems parametrams.
3 | Mėginių tipas: arterinis ir veninis kraujas.
4 | Tyrimui įsiurbiamas arterinio / veninio mėginio tūris ≤ 150 µL.
5 | Automatinė kalibracija ir kokybės kontrolės tirpalų sistema be operatoriaus įsikišimo visiems matuojamiems parametrams. Kontrolinių tirpalų matavimus atliks mažiausiai kartą per parą ir nemažiau 3 - jų lygių kontrolinių tirpalų.
5 | Siūlomo POCT prietaiso programinė įranga turi gebėti perduoti į LIS šiuos duomenis: tyrimų atsakymus, tyrimų atlikimo laiką, analizatoriaus ID, operatoriaus ID. Tiekėjas turi nurodyti programinės įrangos pavadinimą, gamintoją ir gamintojo šalį.
7 | Galimybė atspausdinti / išsaugoti pdf formatu tyrimų ir kontrolinių tyrimų protokolus. Prietaiso programinė įranga turi užtikrinti galimybę iš statistinių duomenų sudaryti ir atspausdinti / išsaugoti pdf formatu kiekybinių analičių kontrolinius brėžinius / kontrolines kreives.
8 | Matavimo ribos ne siauresnės kaip: pH: 6,8 – 7,8 (ribos gali būti platesnės) pCO2: 15 – 95 mmHg (ribos gali būti platesnės) pO2: 30 – 480 mmHg (ribos gali būti platesnės) Gliukozė: 1 – 30 mmol/l (ribos gali būti platesnės) Laktatas: 1– 20 mmol/l (ribos gali būti platesnės)
9 | Matuojami parametrai: Rūgščių-šarmų balansas: pH; kraujo dujos: pCO2, pO2; metabolitai: gliukozė, laktatai; oksimetrijos parametrai: tHb, sO2, O2Hb, COHb, MetHb, HHb; elektrolitai: K+, Na+, Ca++, Cl-, Glu, Lac, Bil.
10 | Tiekėjas turi pateikti arterinio kraujo paėmimui skirtus heparinizuotus, 1-3 ml tūrio švirkštus , sauso heparino koncentracija turi atitikti švirkštų gamintojo rekomendacijas, tinkami siūlomai įrangai. Arterinio kraujo paėmimo švirkštas su adata ir orą išstumiančiu kamšteliu. Heparinas sausas, subalansuotas elektrolitų matavimams. Sauso heparino koncentracija ≥ 40 TV. Tinkami pH/kraujo dujų, elektrolitų (tame tarpe jonizuoto kalcio), metabolitų (gliukozės ir laktatų), oksimetrijos tyrimams.
11 | Siūloma įranga turi turėti vidinį elektros energijos palaikymo šaltinį arba turi būti komplektuojama kartu su nepertraukiamo maitinimo šaltiniu UPS pagal įrangos gamintojo nurodytas rekomendacijas.
12 | Brūkšninių kodų skaitytuvas mėginio identifikavimui.
SIŪLOMOS PANAUDAI ĮRANGOS DUOMENYS:
Įrangos gamintojo pavadinimas, įrangos pavadinimas, pagaminimo šalis
Įrangos gamybos metai
Įrangų skaičus
Įrangos vertė, Eur be PVM
II PIRKIMO DALIS. REAGENTAI IR EKSPLOATACINĖS MEDŽIAGOS ĮRANGAI SU PANAUDA KRAUJO DUJŲ TYRIMAMS PRIE LIGONIO LOVOS (POCT) ATLIKTI
| Eil. Nr. | Tyrimų ir reagentų, eksploatacinių medžiagų pavadinimai |  | Maksimalus ėminių tyrimų skaičius ir reagentų / priemonių kiekis vnt. per 60 mėn. | Maksimalus tyrimų skaičius per 1 mėn. vienam analizatoriui | Vienos (1) kasetės įkainis (kaina), Eur be PVM* | Reagentų ir eksploatacinių medžiagų pakuočių skaičius ir dydis | Suma (dviems analizatoriams) , EUR be PVM 60 mėn. | Gamintojas, gamintojo šalies pavadinimas, komercinis reagentų ir eksploatacinių medžiagų pavadinimas ir kodas
| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 | 6 | 7
| 1. | Kraujo dujų, pH, elektrolitų, metabolitų ir oksimetrijos tyrimai paciento buvimo vietoje (POCT) |  | 24000 | 200 tyrimų per mėnesį
1.1
1.2
1.3
1.4
| 2. | Ėminio paėmimo priemonės**
| 2.1. | Arterinio kraujo paėmimo švirkštas su adata |  | 24000
Maksimali pirkimo dalies pasiūlymo kaina, Eur be PVM:
PVM tarifas (%) | [6 empty] | PVM suma, Eur:
Maksimali pirkimo dalies pasiūlymo kaina, Eur su PVM*
TECHNINIAI REIKALAVIMAI ĮRANGAI II PIRKIMO DALIAI
Eil. nr. | Reikalaujami techniniai parametrai: | [6 empty] | Siūlomos įrangos techniniai parametrai | Tiksli nuoroda į siūlomos įrangos dokumentaciją, kurioje tiksliai pažymimas atitikimas keliamam techniniam parametrui
1 | 1.2. POCT kraujo dujų analizatoriai turi būti nauji.
2 | Tyrimo trukmė: ne daugiau kaip 120 sekundžių visiems parametrams.
3 | Mėginių tipas: arterinis ir veninis kraujas.
4 | Tyrimui įsiurbiamas arterinio / veninio mėginio tūris ≤ 150 µL.
5 | Automatinė kalibracija ir kokybės kontrolės tirpalų sistema be operatoriaus įsikišimo visiems matuojamiems parametrams. Kontrolinių tirpalų matavimus atliks mažiausiai kartą per parą ir nemažiau 3 - jų lygių kontrolinių tirpalų.
6 | Siūlomi POCT prietaisai turi apjungiančią programinę įrangą, užtikrinančią skirtingų naudotojų lygių autorizaciją, integruojamą į LIS ir perduodanti šiuos duomenis: tyrimų atsakymus, tyrimų atlikimo laiką, analizatoriaus ID, operatoriaus ID. Programinė įranga suteikia galimybę nuotoliu stebėti analizatorių būklę, kontrolių duomenis, atliktų veiksmų ataskaitas, naudojamų priemonių statusą, pacientų tyrimų rezultatus, statistinius duomenis. Programinė įranga bus naudojama ne mažiau 4 darbo vietose. Tiekėjas turi nurodyti programinės įrangos pavadinimą, gamintoją ir gamintojo šalį.
7 | Galimybė atspausdinti / išsaugoti pdf formatu tyrimų ir kontrolinių tyrimų protokolus. Prietaiso programinė įranga turi užtikrinti galimybę iš statistinių duomenų sudaryti ir atspausdinti / išsaugoti pdf formatu kiekybinių analičių kontrolinius brėžinius / kontrolines kreives.
8 | Matavimo ribos ne siauresnės kaip: pH: 6,8 – 7,8 (ribos gali būti platesnės) pCO2: 15 – 95 mmHg (ribos gali būti platesnės) pO2: 30 – 480 mmHg (ribos gali būti platesnės) Gliukozė: 1 – 30 mmol/l (ribos gali būti platesnės) Laktatas: 1– 20 mmol/l (ribos gali būti platesnės)
9 | Matuojami parametrai: Rūgščių-šarmų balansas: pH; kraujo dujos: pCO2, pO2; metabolitai: gliukozė, laktatai; oksimetrijos parametrai: tHb, sO2, O2Hb, COHb, MetHb, HHb; elektrolitai: K+, Na+, Ca++, Cl-, Glu, Lac, Bil.
10 | Tiekėjas turi pateikti arterinio kraujo paėmimui skirtus heparinizuotus, 1-3 ml tūrio švirkštus, sauso heparino koncentracija turi atitikti švirkštų gamintojo rekomendacijas, tinkami siūlomai įrangai. Arterinio kraujo paėmimo švirkštas su adata ir orą išstumiančiu kamšteliu. Heparinas sausas, subalansuotas elektrolitų matavimams. Sauso heparino koncentracija ≥ 40 TV. Tinkami pH/kraujo dujų, elektrolitų (tame tarpe jonizuoto kalcio), metabolitų (gliukozės ir laktatų), oksimetrijos tyrimams.
11 | Siūloma įranga turi turėti vidini elektros energijos palaikymo šaltinį arba turi būti komplektuojama kartu su nepertraukiamo maitinimo šaltiniu UPS pagal įrangos gamintojo nurodytas rekomendacijas.
12 | Brūkšninių kodų skaitytuvas mėginio identifikavimui.
SIŪLOMOS PANAUDAI ĮRANGOS DUOMENYS:
Įrangos gamintojo pavadinimas, įrangos pavadinimas, pagaminimo šalis
Įrangos gamybos metai
| Įrangų skaičus |  |  | 2 (du) įrangos komplektai
Įrangos vertė, Eur be PVM
Į pasiūlymo kainą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, susiję su prekių tiekimu.
*Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, tiekėjas privalo su pasiūlymu pateikti laisvos formos raštą dėl PVM netaikymo pagrindo.
Pasiūlymo priedai ir konfidenciali informacija:
| Eil. Nr. | Dokumento pavadinimas | Lapų skaičius | Dokumentas yra konfidencialus? |  | Konfidencialios informacijos pagrindimas
Taip / Ne
1.
2.
3.
4.
5.
Tiekėjas privalo nurodyti, ar jo pasiūlyme yra konfidencialios informacijos, ir kuri pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali. Visas tiekėjo pasiūlymas negali būti laikomas konfidencialia informacija.
Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra. Tiekėjas sprendimus dėl jo pasiūlyme esančios konfidencialios informacijos turi priimti vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 20 str. 2 d.
Numatomi pasitelkti subtiekėjai (jei numatoma):
| Eil. Nr. | Subtiekėjo pavadinimas | Subtiekėjo kodas | Perduodama veikla (apibūdinimas, vertė Eur)
1.
2.
3.