TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Viešoji įstaiga Visagino ligoninė (toliau – Perkančioji organizacija), įgyvendindama projektą Nr. 09-022-P-0024 „Visagino savivaldybės sveikatos centro sveikatos priežiūros paslaugoms teikti reikiamos infrastruktūros modernizavimas”, numato įsigyti naują medicininę įrangą (toliau – Prekės):

I pirkimo objekto dalis „Gastroskopuotojo ir kolonoskopuotojo darbo vieta (vaizdo sistema su 3 vaizdo gastroskopais, 3 vaizdo kolonoskopais ir elektrochirurginiu generatoriumi)“

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai | Techninių parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- |
| 1. | Medicininis monitorius | 1 vnt. |
| 1.1. | Įstrižainė | ≥ 31" |
| 1.2. | Skiriamoji geba | ≥ 4K raiškos, ne blogiau 3840x2160 |
| 1.3. | Matricos tipas | IPS arba TFT |
| 1.4. | Įvestys | 3G-SDI, 12G-SDI, DVI-D, DisplayPort, HDMI arba lygiavertės |
| 2. | Vaizdo procesorius | 1 vnt. |
| 2.1. | Vaizdo signalų išvestys | HD-SDI arba DVI arba lygiavertės |
| 2.2. | Vaizdų išsaugojimas | Vidinė atmintis ir nešiojamas atminties įtaisas |
| 2.3. | LED tipo šviesos šaltinis | Ne mažiau kaip 4 LED lempos |
| 2.4. | Stebėjimas specialiu apšvietimu, optinė technologija ir vaizdo gerinimo funkcija: | 1. Įprastos, baltos šviesos, stebėjimo režimas; 2. Siauro spektro atvaizdavimo stebėjimo režimas, skirtas kraujagyslių tinklo bei paviršinių audinių struktūros išryškinimui; 3. Vaizdo tekstūros ir spalvų kokybės gerinimo režimas: paryškina tonų pasikeitimus, vaizdo struktūrą ir kontūrus; 4. Raudonojo dichromatinio spektro atvaizdavimo stebėjimo režimas: pagerina giliųjų kraujagyslių ir kraujavimo taškų matomumą. |
| 2.5. | Vaizdo ekrane funkcija | 1. vaizdas vaizde (PIP) arba lygiavertė; 2. vaizdas ne vaizde (POP) arba lygiavertė. |
| 2.6. | Jutiklinis skydelis | Rodoma vaizdo sistemos centro ir veiksmų mygtukų būsena |
| 2.7. | Pritaikomųjų jungiklių nustatymai, su galimybe užprogramuoti: | - ne mažiau kaip 4 endoskopo (nuotoliniai jungikliai) mygtukus; - ne mažiau kaip 2 jutiklinio skydelio funkcijų ekrano pritaikomus mygtukus |
| 2.8. | Automatinis stiprinimo valdymas | Būtina |
| 2.9. | Diafragmos režimas: | 1. Automatinis; 2. Didžiausios reikšmės (maksimalus); 3. Vidutinis |
| 2.10. | Prietaiso valdymo kalba | Lietuvių |
| 3. | Vaizdo gastroskopas | 3 vnt. |
| 3.1. | Endoskopo vaizdo sensoriaus tipas | HDTV vaizdo kokybė arba lygiavertė |
| 3.2. | Endoskopas prie sistemos jungiasi viena jungtimi | Būtina |
| 3.3. | Apžiūros laukas | ≥ 140° |
| 3.4. | Regėjimo lauko gylis | Ne mažiau kaip 2-100mm |
| 3.5. | Lenkimo kampai: - aukštyn/žemyn; - dešinėn/kairėn | - ≥ 210° / ≥ 90°; - ≥ 100°/ ≥ 100° |
| 3.6. | Įvedamosios dalies diametras | ≤ 9,3 mm |
| 3.7. | Distalinio galo diametras | ≤ 9,3 mm |
| 3.8. | Instrumentinio kanalo diametras | ≥ 2,8 mm |
| 3.9. | Oro/vandens kanalas | Būtina |
| 3.10. | Darbinis ilgis | ≥ 1000 mm |
| 3.11. | Vaizdo gastroskopas techniškai suderinamas su siūlomu vaizdo procesoriumi ir šviesos šaltiniu | Būtina |
| 4. | Vaizdo kolonoskopas | 3 vnt. |
| 4.1. | Endoskopo vaizdo sensoriaus tipas | HDTV vaizdo kokybė arba lygiavertė |
| 4.2. | Endoskopas prie sistemos jungiasi viena jungtimi | Būtina |
| 4.3. | Apžiūros laukas | ≥ 140° |
| 4.4. | Regėjimo lauko gylis | Ne mažiau kaip 2-100mm |
| 4.5. | Lenkimo kampai: - aukštyn/žemyn; - dešinėn/kairėn | 1. ≥ 180°/ ≥ 180°; 2. ≥160°/≥ 160° |
| 4.6. | Įvedamo vamzdelio diametras | ≤ 12,8 mm |
| 4.7. | Distalinio galo diametras | ≤ 12,8 mm |
| 4.8. | Instrumentinio kanalo diametras | ≥ 3,7 mm |
| 4.9. | Įvedimo vamzdelio savybės | Reguliuojamas standumas |
| 4.10. | Papildomas vandens srovės kanalas | Būtina |
| 4.11. | Darbinis ilgis | 1690 mm ± 20 mm |
| 4.12. | Vaizdo kolonoskopas techniškai suderinamas su siūlomu vaizdo procesoriumi ir šviesos šaltiniu | Būtina |
| 5. | Mobilus endoskopinis vežimėlis | 1 vnt. |
| 5.1. | Laikiklis monitoriui | Tvirtinamas ant vežimėlio su integruota dujine spyruokle (dujinis cilindras) arba analogiškai reguliuojama monitoriaus rankena |
| 5.2. | Endoskopo laikiklis | Ne mažiau kaip 2 endoskopams |
| 5.3. | Lentynos įrangai | Ne mažiau kaip 3 vnt. |
| 5.4. | Skiriamasis transformatorius | Būtina |
| 5.5. | Centrinis el. įtampos įjungimo/išjungimo mygtukas | Būtina |
| 6. | Endoskopinis siurblys | 1 vnt. |
| 6.1. | Našumas | > 30 l/min |
| 6.2. | Vakuumas | > 90 kPa |
| 6.3. | Indas skysčiams | ≥ 2 l |
| 7. | Apiplovimo (irigacinė) pompa | 1 vnt. |
| 7.1. | Pompos tipas | Perstatinis plovimo siurblys |
| 7.2. | Reguliuojamas vandens srautas | Būtina |
| 7.3. | Pompos valdymas (vandens srauto paleidimas/stabdymas) pedalu | Būtina |
| 7.4. | Reguliuojamas vandens srautas: | - per papildomą vandens kanalą ≥220 ml/min; - per instrumento kanalą ≥700 ml/min |
| 7.5. | Nuotolinio valdymo funkcija | Valdoma endoskopo mygtuku |
| 7.6. | Komplektacija: | - ≥ 2 litrų talpos vandens konteineris, atlaikantis sterilizavimą garu, ne mažiau kaip 1 vnt.; - vienkartinės grandinės, ne mažiau kaip 10 vnt. |
| 8. | Endoskopijos pagalbinė kompiuterinė diagnostikos sistema | 1 vnt. |
| 8.1. | Paskirtis | Skirta padėti aptikti gleivinės anomalijas, polipus kolonoskopijos metu |
| 8.2. | Polipo aptikimo žymos rodymo būdas: | - endoskopinio vaizdo rodymo srityje; - antriniame vaizde (rodomas sumažintas ekranas, kuriame rodomi endoskopiniai vaizdai) |
| 8.3. | Prietaiso valdymo kalba | Lietuvių arba anglų |
| 9. | Elektrochirurginis generatorius | 1 vnt. |
| 9.1. | Tinkamas endoskopinei elektrochirurgijai su monopolinio pjovimo ir koaguliacijos bei bipolinio pjovimo ir koaguliacijos režimais | Būtina |
| 9.2. | Jutiklinis ekranas, kuriame rodoma prie elektrochirurginio generatoriaus prijungtų priedų ir periferinės įrangos prijungimo būsena. Jis taip pat skirtas išvesties būsenoms (pvz. režimui, išvesties galiai, efektui) rodyti bei keisti ir kitoms funkcijoms valdyti (pvz. procedūroms išsaugoti, ištrinti) | Būtina |
| 9.3. | Turi du skirtingus pagrindinio ekrano rodinius: | - pagrindinio naudotojo lygio (basic); - aukštesnio naudotojo lygio (advance) |
| 9.4. | Prietaiso valdymo kalba | Lietuvių |
| 9.5. | Išėjimo signalo dažnis | 355±20 kHz ribose |
| 9.6. | Monopolinis pjovimas | Galingumas reguliuojamas, ne mažiau 120W |
| 9.7. | Endoskopinis monopolinis impulsinis pjovimas lėtas/greitas | Galingumas reguliuojamas, ne mažiau 120W |
| 9.8. | Monopolinė minkšta koaguliacija (SoftCoag) | Galingumas reguliuojamas, ne mažiau 120W |
| 9.9. | Monopolinė forsuota koaguliacija (ForcedCoag | Galingumas reguliuojamas, ne mažiau 120W |
| 9.10. | Bipolinis pjovimas (BipolarCut) | Galingumas reguliuojamas, ne mažiau 100W |
| 9.11. | Bipolinė „minkšta“ koaguliacija (BiSoftCoag) | Galingumas reguliuojamas, ne mažiau 120W |
| 9.12. | Neutralaus elektrodo elektrinio kontakto kontrolės sistema | Būtina |
| 9.13. | Klaidos atveju aparatas indikuoja klaidos kodą arba kita forma pateikiamą pranešimą apie gedimo pobūdį | Būtina |
| 9.14. | Prietaiso komplektacija: |  |
| 9.14.1 | Neutralus paciento elektrodas | Vienkartinis, ne mažiau dviejų kontaktinių zonų, 100 vnt. |
| 9.14.2 | Neutralaus paciento elektrodo laidas, 1 vnt. | Skirtas daugkartiniam naudojimui, suderinamas su siūlomu elektrochirurginiu generatoriumi |
| 9.14.3 | Laidas monopolinio elektrodo pajungimui, 1 vnt. | Skirtas daugkartiniam naudojimui, suderinamas su siūlomu elektrochirurginiu generatoriumi |
| 9.14.4 | Kojinio valdymo pedalas, 1 vnt. | Ne mažiau 2 jungiklių, skirtų pasirinktam darbo režimui aktyvuoti |

II pirkimo objekto dalis „Oftalmologo darbo vietos bazinė įranga“ - 1 komplektas

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai | Techninių parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- |
| 1. | Paskirtis ir konstrukcinis išpildymas: | Oftalmologinė darbo vieta, susidedanti iš kėdės pacientui bei judančio stalviršio prietaisams pastatyti, skirta sukomplektuoti įvairius oftalmologinius prietaisus į vieną universalų diagnostinį įrenginį |
| 2. | Kėdė pacientui | Elektriškai reguliuojamo aukščio, su fiksuota nugarine dalimi |
| 3. | Kėdės aukščio reguliavimas | Būtina |
| 4. | Kėdės atramos rankoms | Atlenkiamos |
| 5. | Kėdės judrumas apie vertikalią ašį | Pasukama į šoną, su rankiniu pasukimo blokatoriumi |
| 6. | Judantis stalviršis prietaisams pastatyti | Judantis ≥ 2 kryptimis: pasukamas apie vertikalią ašį, bei perstumiamas ranka (slankiojantis į šonus), taip užtikrinant ≥ 2 stacionarių prietaisų panaudojimą |
| 7. | Stalviršio padėtis | Pasirenkama instaliavimo metu: kairinė/dešininė (žiūrint iš gydytojo pozicijos) |
| 8. | Saugos sistema, stabdanti kėdės judėjimą | Būtina |
| 9. | Kolona įvairių priedų tvirtinimui | Su apšvietimo lempa viršuje (foniniam apšvietimui) |
| 10. | Foninio apšvietimo valdymas | Reguliuojamo intensyvumo nuo 0% iki 100% imtinai |
| 11. | Skaitymo lempa | Tvirtinama ant kolonos, reguliuojamos krypties |
| 12. | Kėdė gydytojui | Reguliuojamo aukščio, apvalia sėdimąja dalimi ir nugaros atrama, su ratukais |
| 13. | Maitinimo šaltinis | 230 (±10%) V AC, 50/60Hz elektros tinklas |
| 14. | Elektrinė klasifikacija I B | Būtina |

III pirkimo objekto dalis „Biomikroskopinė plyšinė lempa“

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai | Techninių parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- |
| 1. | Biomikroskopinė plyšinė lempa | 1 vnt. |
| 1.1. | Tipas | Stacionari, Zeiss tipo – apšvietimo modulis žemiau mikroskopo |
| 1.2. | Mikroskopas | Galileo tipo, konvergencinis |
| 1.3. | Padidinimai | Ne mažiau kaip 3 perjungiami: 10±1x, 15±1x, 25±1x |
| 1.4. | Apžiūros laukas | Prie 10±1x – ≥22 mm; Prie 15±1x – ≥14 mm; Prie 25±1x – ≥8 mm |
| 1.5. | Okuliarai | ≥12x |
| 1.6. | Okuliarų dioptrijų reguliavimas | Ne siauresniame diapazone nei –5,0D ÷ +3,0D |
| 1.7. | Plyšio plotis | Ne siauresniame diapazone nei 0-14 mm, nuosekliai keičiamas |
| 1.8. | Plyšio ilgis | Ne siauresniame diapazone nei 1-14 mm, nuosekliai keičiamas |
| 1.9. | Plyšio diametras | Ne siauresniame diapazone nei 1-14 mm, nuosekliai keičiamas |
| 1.10. | Plyšio sukimas | Nuo 00 iki 1800 imtinai |
| 1.11. | Šviesos šaltinis | LED |
| 1.12. | Filtrai | Būtini: mėlynas ir beraudis |
| 1.13. | Maitinimo šaltinis | 230 (±10%) V AC, 50/60Hz elektros tinklas |
| 1.14. | Biomikroskopinis lęšis | 1 vnt. Statinis apžiūros kampas ≥74º; Dinaminis apžiūros kampas ≥89º; Vaizdo padidinimas ≥0,76x; Lazerinio taško dydis ≥1,32x; Darbinis atstumas ≥ 7mm; Pagamintas iš mineralinės medžiagos (stiklo) arba lygiavertės medžiagos, su daugiasluoksnėmis dangomis, pagerinančiomis vaizdo ryškumą ir sumažinančiomis šviesos atspindžius |
| 1.15. | Biomikroskopinis lęšis | 1 vnt. Statinis apžiūros kampas ≥81º; Dinaminis apžiūros kampas ≥97º; Vaizdo padidinimas ≥0,93x; Lazerinio taško dydis ≥1,08x; Darbinis atstumas ≥ 8mm; Pagamintas iš mineralinės medžiagos (stiklo) arba lygiavertės medžiagos, su daugiasluoksnėmis dangomis, pagerinančiomis vaizdo ryškumą ir sumažinančiomis šviesos atspindžius. |
| 1.16. | Gonioskopinis 3-jų veidrodžių lęšis | 1 vnt. Veidrodžių išdėstymo kampai ne mažiau ir ne daugiau kaip 60/66/76 ± 1 laipsnių; Vaizdo padidinimas ne mažiau 1,03 x ir ne daugiau 1,06 x; Lazerinio taško dydis ne mažiau 0,94 x ir ne daugiau 0,97 x; Kontaktinio ploto diametras 11,4 – 18,0 mm; Pagamintas iš mineralinės medžiagos (stiklo) arba lygiavertės medžiagos, padengtas daugiasluoksnėmis dangomis, pagerinančiomis vaizdo ryškumą ir sumažinančiomis šviesos atspindžius. |

IV pirkimo objekto dalis „Automatinis refraktometras“

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai | Techninių parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- |
| 1. | Automatinis refraktometras | 1 vnt. |
|  | Matuojamos sferinės refrakcijos ribos | Ne siauresnės kaip ±30D ±5D |
| 1.2. | Sferinės refrakcijos matavimo žingsnis | Ne ≤ 0.25 D, su galimybe pasirinkti 0.12 D |
| 1.3. | Matuojamos cilindrinės refrakcijos ribos | ≥ ±10D |
| 1.4. | Cilindrinės refrakcijos matavimo žingsnis | Ne ≤ 0.25 D, su galimybe pasirinkti 0.12 D |
| 1.5. | Matuojama ašis | 00 - 1800 |
| 1.6. | Ašies matavimo žingsnis | ≤ 10 |
| 1.7. | Refrakcijos matavimo galimybė su IOL | Būtina |
| 1.8. | Ragenos Vertex Distance nustatymai | 0, 10±0.5, 12, 13.5±0.25, 15 mm (galimybė pasirinkti) |
| 1.9. | Refrakcijos matavimo greitis | ≤0,1s |
| 1.10. | Minimalus matuojamo vyzdžio diametras | ≤2,00 mm |
| 1.11. | Matuojamos ragenos kreivumo spindulio ribos, ne siauresniame diapazone, nei | 5,0 ÷ 10,0 mm |
| 1.12. | Ragenos kreivumo spindulio matavimo žingsnis | ≤0,01mm |
| 1.13. | Ragenos refrakcijos matavimo ribos, ne siauresniame diapazone, nei | 35,0D ÷ 65,0D |
| 1.14. | Matuojamos ragenos refrakcijos žingsnis | Ne ≤ 0.25 D, su galimybe pasirinkti 0.12 D |
| 1.15. | Matuojamos ragenos astigmatizmo ribos | ≥ ±10D |
| 1.16. | Ragenos astigmatizmo kampo matavimo žingsnis | ≤ 10 |
| 1.17. | Atstumo tarp vyzdžių matavimas | ≥85mm |
| 1.18. | PD matavimas artumui ir toliui | Būtinas |
| 1.19. | Vyzdžio diametro matavimas skotopiniame apšvietime | Būtinas |
| 1.20. | Vyzdžio diametro matavimas fotopiniame apšvietime | Būtinas |
| 1.21. | Vyzdžio diametro matavimo ribos, ne siauresniame diapazone, nei | Ø 2 ÷ 8,5mm |
| 1.22. | Vyzdžio diametro matavimo žingsnis | 0,1±0,01 mm |
| 1.23. | Monitorius | Liečiamas (touch screen), LCD monitorius |
| 1.24. | Galimybė reguliuoti monitoriaus pasvirimo kampa vertikaliai ir horizontaliai | Būtina, ≥ 30° |
| 1.25. | Visų matavimų rezultatų duomenų peržiūra monitoriuje, nespausdinant spausdintuvu | Būtina |
| 1.26. | Rezultatų spausdinimas | Integruoto spausdintuvo pagalba |
| 1.27. | Aparato automatinis persijungimas į budintį režimą | Būtinas |
| 1.28. | Staliukas refraktometrui pastatyti | Elektrinis, reguliuojamo aukščio, su keturiais ratukais ir stabdžiais |
| 1.29. | Maitinimo šaltinis | 230 (±10%) V AC, 50/60Hz elektros tinklas |

V pirkimo objekto dalis „Aparatas regos aštrumui nustatyti“

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai | Techninių parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- |
| 1. | Aparatas regos aštrumui nustatyti | 1 vnt. |
| 1.1. | Konstrukcinis išpildymas | Ne mažiau 19" įstrižainės kompiuterinis LCD monitorius su integruotu kompiuteriu, pakabinamas ant sienos arba pastatomas ant stovo, skirtas optotipų demonstravimui pacientams |
| 1.2. | Optotipų demostravimo atstumas, ne siauresniame intervale, nei | 3,0 – 6,0 m |
| 1.3. | Monitoriaus ekrano dydis | Ne < 370 x 260 mm |
| 1.4. | Regėjimo aštrumo įvertinimo skalės bei diapazonai | Dešimtainė (nuo 0,05 iki 2,0 imtinai); LogMar (nuo 1,3 iki - 0,3 imtinai); Sneleno (nuo 120 m iki 3 m imtinai) |
| 1.5. | Optotipų pasirinkimas | Landolto C; Raidės; Skaičiai; E šakutės; ETDRS; Paveiksliukai vaikams. |
| 1.6. | Regėjimo aštrumo testas, atitinkantis ISO 8596 | Būtinas |
| 1.7. | Regėjimo aštrumo testas, atitinkantis ISO 8597 | Būtinas |
| 1.8. | Binokuliniai testai | Būtina |
| 1.9. | Dalies optotipų rodymo (nereikalingų optotipų uždengimo) galimybės | Horizontali eilutė; Vertikali eilutė; Pavienis optotipas |
| 1.10. | LCD ekrano kontrastingumas | Ne < 5000:1 |
| 1.11. | Valdymas | Infraraudonųjų spindulių pultelio pagalba |
| 1.12. | WiFi duomenų perdavimas į kompiuterį | Būtinas |
| 1.13. | Maitinimo šaltinis | 230 (±10%) V AC, 50/60Hz elektros tinklas |

VI pirkimo objekto dalis „Tonometras“

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai | Techninių parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- |
| 1. | Tonometras | 1 vnt. |
| 1.1. | Tipas | Bekontaktis |
| 1.2. | Akispūdžio matavimo ribos, ne siauresniame diapazone, nei | 1,0-60,0 mmHg |
| 1.3. | Akispūdžio matavimo žingsnis | Ne daugiau kaip 1 mmHg |
| 1.4. | Vidutinio akispūdžio paskaičiavimas | Būtinas, nepriklausantis nuo atliktų matavimų skaičiaus |
| 1.5. | Matavimų monitorius | Liečiamas ne mažesnės nei 5,7 " įstrižainės LCD spalvotas monitorius |
| 1.6. | Galimybė reguliuoti monitoriaus pasvirimo kampą vertikaliai ir horizontaliai | Būtina |
| 1.7. | Kairės/Dešinės akies automatinis atpažinimas ir rodymas | Būtinas |
| 1.8. | Kompensuoto pagal ragenos storį akispūdžio paskaičiavimas | Būtinas, ragenos storio rodmenis galima įvesti tiek prieš tyrimą, tiek ir jį atlikus |
| 1.9. | Minkšto oro gūsio padavimas | Būtinas |
| 1.10. | Saugaus sustabdymo mygtukas arba sistema | Būtinas |
| 1.11. | Fokusavimo asistentas, automatiškai paleidžiantis matavimą, esant optimaliam fokusui | Būtinas |
| 1.12. | Matavimo patikimumo indikatorius | Būtinas, informuojantis apie galimą klaidą dėl blogo fokusavimo ir nepilnai atmerktos akies |
| 1.13. | Pasmakrio laikiklis | Būtinas |
| 1.14. | Sujungimas su išoriniais įrenginiais | Bent viena RS-232C jungtis |
| 1.15. | Automatinis išsijungimo režimas | Būtinas |
| 1.16. | Integruotas spausdintuvas | Būtinas |
| 1.17. | Spausdinimo popieriaus plotis | ≤58mm |
| 1.18. | Komplekte su staliuku tonometrui pastatyti | Reguliuojamo aukščio, elektrinis, su 4 ratukais ir stabdžiais |
| 1.19. | Maitinimo šaltinis | 230 (±10%) V AC, 50/60Hz elektros tinklas |

VII pirkimo objekto dalis „Automatinis perimetras“

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai | Techninių parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- |
| 1. | Automatinis perimetras | 1 vnt. |
| 1.1. | Prietaiso paskirtis | Skirtas paciento regėjimo lauko įvertinimui statiniu metodu |
| 1.2. | Prietaiso konstrukciniai ypatumai | Stimulai projektuojami uždaro tipo pusrutulio formos ekrane, su ventiliacija (pacientui) |
| 1.3. | Perimetro ekrano diametras (Ø) | 30±0,5 cm |
| 1.4. | Tiriamo akipločio ribos | Horizontaliai: ≥100º; Vertikaliai: ≥90º |
| 1.5. | Tiriamojo lauko foninis apšvietimas | 31,5±5% Asb |
| 1.6. | Stimulo spalva | Balta |
| 1.7. | Stimulo dydis | III pgl. Goldmann |
| 1.8. | Maksimalus stimulo intensyvumas | ≥10000 Asb |
| 1.9. | Minimalus tiriamų regėjimo laukų pasirinkimas: | - “10-2”; “24-2”; “30-2” |
| 1.10. | Minimalus skriningo testų pasirinkimas | - 2-jų zonų; - 3-jų zonų; - Kiekybinis defekto gylio |
| 1.11. | Minimalus slenkstinių testų pasirinkimas | - Slenksčio matavimas; - Greitas slenksčio matavimas; - Pažangus slenksčio matavimas |
| 1.12. | Minimalus specialių testų pasirinkimas | - Vairuotojų tyrimas pgl. Esterman; - Binokulinis dvejinimosi tyrimas; - Virpėjimo (angl. flicker) tyrimas |
| 1.13. | Pakartotinai atliekamų tyrimų analizė | - Rezultatų palyginimas; - Defekto progresavimo įvertinimas |
| 1.14. | Tyrimo rezultatų pateikimo forma | Būtina |
| 1.15. | Paciento žvilgsnio fiksacijos sekimas | - Heijl/Krakau metodas; - Žvilgsnio sekimas; - Mirksėjimo sekimas (tyrimas turi būti stabdomas pacientui užmerkus akį) |
| 1.16. | Paciento galvos padėties (aukščio) pozicionavimas | Motorizuotos smakro atramos pagalba |
| 1.17. | Laikiklis korekciniams lęšiams | Būtinas, tinkamas naudoti su standartiniais korekciniais lęšiais, reguliuojamos padėties prieš akį |
| 1.18. | DICOM suderinamumas | - Darbų sąrašo (angl. worklist) palaikymas; - Rezultatų siuntimas |
| 1.19. | Komplekte su staliuku perimetrui pastatyti | Reguliuojamo aukščio, elektrinis, su 4 ratukais ir stabdžiais |
| 1.20. | Maitinimo šaltinis | 230 (±10%) V AC, 50/60Hz elektros tinklas |

VIII pirkimo objekto dalis „Oftalmoskopas“

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai | Techninių parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- |
| 1. | Oftalmoskopas | 1 vnt. |
| 1.1. | Šviesos šaltinis | LED, spalvų atpažinimo indeksas (CRI) ≥90 |
| 1.2. | Optinė sistema | Asferinė |
| 1.3. | Korekcinių lęšių diapazonas, ne siauresnis nei nurodyta | -35,0 ÷ +35,0D |
| 1.4. | Korekcinių lęšių žingsnis | 0,25 D visame diapazone |
| 1.5. | Oftalmoskopo konstrukcija | Korpusas - atsparus dulkėms, optiniai elementai sumontuoti ant lengvo metalo lydinio rėmo, suteikiančio visai konstrukcijai tikslumo ir atsparumo smūgiams |
| 1.6. | Filtrai ir diafragmos | ≥3 skirtingo diametro diafragmos; Plyšinė diafragma; Pusmėnulio formos diafragma; Fiksacijos taikinys; Mėlynas filtras; Žalias (beraudės šviesos) filtras |
| 1.7. | Komplekte su pakraunama rankena | Rankena su Ličio-jonų akumuliatoriumi, pakraunama iš USB šaltinio |
| 1.8. | Komplekte su pakrovėju | Originalus arba lygiavertis, atitinkantis techninius parametrus, skirtas šiam prietaisui įkrauti iš 230 (±10%) V AC, 50/60Hz elektros tinklo |

IX pirkimo objekto dalis „Oftalmologinė įranga“ - 1 komplektas

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai | Techninių parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- |
| 1. | Bandomųjų lęšių rinkinys | 1 vnt. |
| 1.1. | Bandomųjų lęšių konstrukcija | Lęšiai su metaliniu apvadėliu |
| 1.2. | Sferiniai lęšiai | Būtini teigiami (+) ir neigiami (-) lęšių dydžiai: 0,25; 0,50; 0,75; 1,00; 1,25; 1,50; 1,75; 2,00; 2,25; 2,50; 2,75; 3,00; 3,25; 3,50; 3,75; 4,00; 4,50; 5,00; 5,50; 6,00; 6,50; 7,00; 7,50; 8,00; 9,00; 10,00; 11,00; 12,00; 13,00; 14,00; 15,00; 16,00; 18,00; 20,00 (visų dydžių po 2 vnt.) |
| 1.3. | Cilindriniai lęšiai | Būtini teigiami (+) ir neigiami (-) lęšių dydžiai: 0,25; 0,50; 0,75; 1,00; 1,25; 1,50; 1,75; 2,00; 2,25; 2,50; 3,00; 3,50; 4,00; 4,50; 5,00; 6,00 (visų dydžių po 2 vnt.) |
| 1.4. | Prizminiai lęšiai | Būtini dydžiai: 0,5; 1; 2 (po 2 vnt.), 3; 4; 5; 6; 8; 10 (≥1 vnt.) |
| 1.5. | Papildomi lęšiai | Okliudorius; raudonos spalvos filtras; žalios spalvos filtras; stenopinė anga; stenopininis plyšys |
| 1.6. | Komplekte su bandomiesiems lęšiams laikyti skirtu dėklu/ lagaminu | Būtina |
| 1.7. | Komplekte su bandomuoju rėmeliu | Reguliuojamu tarpvyzdiniu atstumu ≥48÷80mm diapazone, kojelių ilgiu ir pasvirimo kampu, cilindro padėtimi; su cilindrinės ašies skale; skirti naudoti su ≥4 poromis bandomųjų lęšių, ≤90 g svorio |
| 2. | Egzoftalmometras | 1 vnt. |
| 2.1. | Matavimo metodas | Hertel tipo arba lygiavertė |
| 2.2. | Su matavimo skale | Būtina |
| 3. | Skiaskopinės liniuotės | 1 kompl. |
| 3.1. | Liniuotės pagamintos iš plastiko | Būtina |
| 3.2. | Liniuočių skaičius | Ne mažiau kaip 1 pliusinė ir ne mažiau kaip 1 minusinė |
| 3.3. | Lęšiai | Ne mažiau kaip 32 vnt., 16 mm diametro |
| 4. | Prizminės liniuotės | 1 kompl. |
| 4..1. | Komplekte viena horizontali liniuotė, viena vertikali liniuotė ir dvi atskiros prizmės 30D ir 45D | Būtina |
| 4.2. | Plastikinėje dėžutėje | Būtina |
| 5. | Spalvų juslės lentelės | 1 vnt. |
| 5.1. | Tipas | Ishihara, ≥14 testų rinkinys |
| 6. | Zondai ašarų takų praeinamumui įvertinti | 1 kompl. |
| 6.1. | Paskirtis | Ašarų takų latakams zonduoti |
| 6.2. | Zondo tipas | „Bowman“ arba lygiavertis, su užapvalintais galiukais ir laikymo plokštuma pirštams |
| 6.3. | Dydis, kiekis | - Ø 0,7/0,8 mm – 1 vnt; - Ø 0,9/1,1 mm – 1 vnt |
| 6.4. | Medžiaga | Aukštos kokybės nerūdijantis plienas arba lygiavertė medžiaga |
| 6.5. | Sterilizavimas | Atsparūs cheminei dezinfekcijai ir sterilizacijai (2, 1A; 134˚C garų sterilizatoriuose) |
| 6.6. | Daugkartinio naudojimo | Būtina |
| 7. | Fluoresceino juostelės | 1 vnt. |
| 7.1. | Oftalmologinės fluoresceino juostelės | - Juostelių pagrindas: baltas filtrinis popierius, kurio vienas galas impregnuotas natrio - fluoresceinu; - N100; - Sterilios. |
| 8. | Širmerio juostelės | 1 vnt. |
| - 8.1. | Oftalmologinės Širmerio juostelės | - Juostelių pagrindas: baltas filtrinis popierius, kurio vienas galas graduotas milimetrais; - N100; - Sterilios. |
| 9. | Centimetrinė liniuotė | 1 vnt. |
| 9.1. | Medžiaga | Plastikinė arba metalinė |
| 9.2 | Ilgis | ≥120 mm |
| 10. | Stereo testas vaikams | 1 vnt. |
| 10.1. | Tyrimo metodas | Lang-2 tipo arba lygiavertė |

X pirkimo objekto dalis „Dioptrimetras“

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai | Techninių parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- |
| 1. | Dioptrimetras | 1 vnt. |
| 1.1. | Prietaiso tipas | Kompiuterinis (automatinis) |
| 1.2. | Sferinės refrakcijos matavimo ribos, ne siauresniame diapazone nei | -25,00D ÷ +25,00D |
| 1.3. | Sferinės refrakcijos žingsniai | Pasirenkami: 0,25D, 0,12D ir 0,01D |
| 1.4. | Cilindrinės refrakcijos matavimo ribos, ne siauresniame diapazone nei | -9,99D ÷ +9,99D |
| 1.5. | Cilindrinės refrakcijos žingsniai | Pasirenkami: 0,25D, 0,12D ir 0,01D |
| 1.6. | Cilindro ašies matavimo ribos, ne siauresniame diapazone nei | 0° ÷ 180°, 1° žingsniu. |
| 1.7. | Priedo skaitymui (ADD) matavimo ribos, ne siauresniame diapazone nei | 0,00D ÷ +9,99D |
| 1.8. | Priedo skaitymui (ADD) žingsniai | Pasirenkami: 0,25D, 0,12D ir 0,01D |
| 1.9. | Multifokinių (progresinių) lęšių matavimo režimas | Būtinas |
| 1.10. | Prizmių matavimo ribos, ne siauresniame diapazone nei | 0 ÷ 10,00∆ |
| 1.11. | Prizmių matavimo žingsniai | Ne prasčiau kaip 0,01∆ |
| 1.12. | Lęšio centro žymėjimas | Lęšio laikiklyje integruotų žymeklių, su sumažinta judesių amplitude - didesniam žymėjimo tikslumui užtikrinti, pagalba. |
| 1.13. | Matuojamų lęšių diametras (Ø), ne siauresniame diapazone nei | 6,0 ÷ 100,0 mm |
| 1.14. | Kontaktinių lęšių matavimas | Minkštų ir kietų |
| 1.15. | Refrakcijos matavimui naudojamo šviesos šaltinio bangos ilgis | Ne < 365 nm |
| 1.16. | Prietaiso valdymas ir rezultatų atvaizdavimas | ≥5,5 " įstrižainės, spalvotame, lietimui jautriame ekrane |
| 1.17. | Ekrano reguliavimas | Reguliuojamas apie vertikalią ašį, kad galima būtų matuoti operatoriui sėdint ir stovint |
| 1.18. | Matavimų rezultatų atspausdinimas | Būtinas, integruoto terminio spausdintuvo pagalba |
| 1.19. | Jungtis su išoriniais įrenginiais | Bent viena RS-232C jungtis |
| 1.20. | Maitinimo šaltinis | 230 (±10%) V AC, 50/60Hz elektros tinklas |

XI pirkimo objekto dalis „Endoskopinė video kameros sistema otorinolaringologo kabinetui“ - 1 komplektas

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai | Techninių parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- |
| 1. | Nazofaringolaringoskopas | 1 vnt. |
| 1.1. | Lankstus endoskopas | Lankstaus endoskopo distalinis ir įvedimo vamzdelio Ø 3,2±0,1 mm |
| 1.2. | Darbinis atstumas | Ne < 300 mm |
| 1.3. | Lenkimo kampas | Ne blogiau 130°/100° |
| 1.4. | Matymo kampas | Ne blogiau 90° |
| 1.5. | Gylis | 3-50 ±1 mm |
| 1.6. | Komplektacija: | - transportavimo lagaminas; - testavimo pompa |
| 2. | Kietas endoskopas | 1 vnt. |
|  | Laringoskopas | Ne blogiau 90°, Ø 8 ±1 mm |
|  | Darbinis ilgis | ≥ 175 mm |
| 2.3. | Mirkomas | Būtina |
| 3. | Šviesos šaltinis | 1 vnt. |
| 3.1. | Šviesos šaltinis | Halogeninis arba lygiavertis |
| 4. | Video sistema | 1 vnt. |
| 4.1. | Raiška | Ne < 1920 x 1080 pikselių (1080p) |
| 4.2. | Video išvestis | Ne blogiau HDMI |
| 4.3. | Monitoriaus įstrižainė | Ne < 23" |
| 4.4. | CMOS sensorius | Ne < 1/3" |
| 4.5. | Duomenų įrašymas į USB atmintinę | Būtinas |
| 5. | Video sistemos vežimėlis | 1 vnt. |
| 5.1. | Laikiklis monitoriui | Tvirtinamas ant vežimėlio |
| 5.2. | Lentynos įrangai | Ne < 2 |
| 5.3. | Stalčius | Būtinas, 1 vnt. |
| 5.4. | Ratukai | Ne < 4 |

XII pirkimo objekto dalis „Spirometras“

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai | Techninių parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- |
| 1. | Spirometras | 1 vnt. |
| 1.1. | Paskirtis | Plaučių ventiliacijos tyrimų atlikimas |
| 1.2. | Matuojami parametrai: | FVC, FEV1, FEV1/FVC, FEV1/VC, PEF, FEF25, FEF50, FEF75, FEF25–75, FEF75–85, plaučių amžius, iškvepiamas tūris, FET, laikas iki PEF, FEV0.5, FEV0.5/FVC, FEV0.75, FEV0.75/FVC, FEV2, FEV2/FVC, FEV3, FEV3/FVC, FEV6, FEV1/ FEV6, FEV1/PEF, FEV1/FEV0.5, FIVC, FIV1, FIV1/FIVC, PIF, FIF25, FIF50, FIF75, FEF50/FIF50, VC, IVC, IC, ERV, IRV, Rf, VE, VT, tI, tE, VT/tI, tE/tTOT, MVV (išmatuotas), MVV (apskaičiuotas) |
| 1.3. | FVC, VC ir MW testavimas su esamojo laiko kreivėmis | Būtina |
| 1.4. | - Temperatūros jutiklis | - 0-45°C ribose |
| 1.5. | Srauto/tūrio daviklis | Skaitmeninė kvėpavimo matavimo turbina |
| 1.6. | Srauto/tūrio ribos | ±16 l/s |
| 1.7. | Srauto tikslumas | ± 5% arba 200 ml/s |
| 1.8. | Tūrio tikslumas | ± 3% arba 50 ml |
| 1.9. | Dinamiškas pasipriešinimas | <0,5 cm H₂O l/s |
| 1.10. | Prietaiso ekranas | Ne ≤7", spalvotas, lietimui jautrus |
| 1.11. | Atmintis | Ne < 10000 testų |
| 1.12. | PRE-POST bronchų reakcijos protokolas | Būtina |
| 1.13. | Integruotas spausdintuvas | Būtina |
| 1.14. | Jungtys | Ne < USB, Bluetooth |
| 1.15. | Galimybė užsakyti oksimetro funkciją | Būtina |
| 1.16. | Su spirometru komplektuojami priedai: |  |
| 1.16.1 | Spirometriniai kandikliai | 300 vnt. |
| 1.17. | Maitinimo šaltinis | - 230 (±10%) V AC, 50/60Hz elektros tinklas; - Integruota vidinė baterija |

XIII pirkimo objekto dalis „Ultragarsinės diagnostikos aparatas Nr. 1“ - 1 vnt.

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai | Techninių parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- |
| 1. | Paskirtis | - Pilvo organų tyrimai; - Kraujagyslių tyrimai; - Kardiologiniai tyrimai |
| 2. | Vaizdo monitorius | - WLED, LCD, OLED arba lygiavertės technologijos ekranas; - Ekrano įstrižainė ≥ 22"; - Skiriamoji geba ≥ (1920 x 1080) vaizdo elementų. |
| 3. | Valdymo pultas su sistemos funkcijų valdymo jutikliniu ekranu | - ≥ 12" ekrano įstrižainės; - Valdymo pulto pasukimas į šonus; - Valdymo pulto aukščio reguliavimas |
| 4. | Aktyvios jungtys davikliams | ≥ 4 |
| 5. | Maksimalus vaizduojamas gylis | ≥ 40 cm |
| 6. | Aparato palaikomas daviklių dažnių diapazonas | Ne siauriau nei (1 – 20) MHz |
| 7. | Bendrasis dinaminis diapazonas | ≥ 290 dB |
| 8. | Sistemos apdorojimo kanalų skaičius | > 7 000 000 |
| 9. | Skenavimo režimai: | - 2D režimas; - M, anatominis M režimai; - Pulsinis dopleris (PW); - Spalvinis dopleris; - Auto-Doplerio režimas, pritaikantis tiriamąją zoną ir kampą; - Lėtosios kraujo tėkmės režimas; - Pulsinės bangos dopleris su HPRF; - Nuolatinės bangos doplerio režimas (CW); - Galimybė ateityje įdiegti elastografijos („point shear wave elastography“) ir kepenų riebalingumo tyrimų modulį; - Galimybė ateityje įdiegti tyrimų su kontrastine medžiaga modulį („contrast imaging“); - Galimybė ateityje įdiegti vaizdų suliejimo („Fusion“) tyrimų modulį. |
| 10. | Doplerio režimai: | 1. Maksimalus pulsų dažnis spalvinio ir spektrinio doplerio režimuose ≥ 27,8 kHz; 2. Kadrų dažnis doplerio režime ≥ 200 kadrų/s |
| 11. | 2D režimas | - Vaizdo didinimas realiame laike ir sustabdytame vaizde; - Audinių harmonikų vaizdavimas; - Dinaminis gaunamo signalo fokusavimo optimizavimas; - Vaizdų palyginimo funkcija, kai vaizdas iš archyvo ir realaus laiko vaizdas rodomi greta vienas kito; - Išsaugotų vaizdų ikonos turi būti rodomos ekrane kartu su realaus laiko vaizdu |
| 12. | Vienu mygtuko paspaudimu optimizuojami vaizdo parametrai: | 1. Automatiniai pilkosios skalės parametrų nustatymai; 2. Nuolatiniai pilkosios skalės parametrų nustatymai realiu laiku |
| 13. | Tyrimų optimizavimas | Automatiniai PW dopleriniai skaičiavimai realiame laike |
| 14. | Programinė įranga vaizdų analizei echoskope | Morfometrinių ir hemodinaminių kardiologinių matavimų paketas (Cardiac measurements) |
| 15. | Sistemos atmintis ir saugojimas | - ≥ 1 TB talpos vidinis kietasis diskas. - Palaikomos DICOM 3.0 standarto funkcijos (nurodytos arba joms lygiavertės): - Storage; - Print,; - Modality Worklist. |
| 16. | Maksimali kadrų juostos atmintis (Cineloop) | ≥ 300 s arba ≥ 2200 kadrų arba > 1 GB |
| 17. | Jungtys | - Display Port arba lygiavertė; - Bevielio ryšio modulis. |
| 18. | Komplektuojami ultragarso sistemos davikliai: | Būtina |
| 18.1 | Konveksinis daviklis | - Dažnių diapazonas nuo ≤ 1,0 iki ≥ 5,0 MHz; - Apžvalgos laukas > 70°; - Elementų skaičius ≥ 160; - Monokristalinė gamybos technologija |
| 18.2 | Linijinis daviklis | - Dažnių diapazonas nuo ≤ 3,5 iki ≥ 15,0 MHz; - Apžvalgos laukas ≥ 50 mm; - Elementų skaičius ≥ 960 |
| 18.3 | Sektorinis daviklis | - Dažnių diapazonas nuo ≤ 1,1 iki ≥ 4,9 MHz; - Apžvalgos laukas: ≥ 90º; - Elementų skaičius ≥ 80 - Monokristalinė gamybos technologija |
| 19. | Aparato struktūra | - Nespalvoto (juodai balto) vaizdo spausdintuvas; - Ultragarsinio gelio buteliuko laikiklis |
| 20. | Sistemos įsijungimas iš miego režimo | ≤ 30 s |

XIV pirkimo objekto dalis „Ultragarsinės diagnostikos aparatas Nr. 2“ - 1 vnt.

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai | Techninių parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- |
| 1. | Paskirtis | 1. Pilvo organų tyrimai; 2. Kraujagyslių tyrimai; 3. MSK |
| 2. | Vaizdo monitorius | - LED arba lygiavertės technologijos; - Ekrano įstrižainė ≥ 21.5"; - Skiriamoji geba ≥ (1920 x 1080) vaizdo elementų |
| 3. | Sistemos valdymo pultas | - ≥ 11.5" ekrano įstrižainės; - Reguliuojamas valdymo pulto pasukimo į šonus kampas ≥ ±90°; - Reguliuojamas valdymo pulto aukštis |
| 4. | Aktyvios jungtys davikliams | ≥ 4 |
| 5. | Maksimalus vaizduojamas gylis | ≥ 40 cm |
| 6. | Sistemos palaikomų daviklių dažnio diapazonas (ne siauresnis už nurodytą) | Nuo 1 iki 20 MHz imtinai |
| 7. | Bendras dinaminis diapazonas | ≥ 280 dB |
| 8. | Sistemos apdorojimo kanalų skaičius | ≥ 4.5 M |
| 9. | Kadrų dažnis | ≥ 1900 kadrų/s |
| 10. | Doplerio režimas | 1. Maksimalus pulsų dažnis spalvinio ir spektrinio doplerio režimuose ≥ 27,8 kHz; 2. Kadrų dažnis doplerio režime ≥ 200 kadrų/s. |
| 11. | Skenavimo režimai | 1. 2D, M; 2. Spalvinis dopleris; 3. Galios dopleris; - Audinių dopleris; - Pulsinės bangos dopleris; - HPRF pulsinės bangos dopleris; - Nuolatinės bangos dopleris; - Audinių harmoninis vaizdavimas su pulso inversija; - Aukštos raiškos silpnos kraujotakos (mažų kraujagyslių) vaizdavimo režimas; - Mechaninė elastografija (angl. Strain Elastography); |
| 12. | Tyrimų optimizavimas 2D ir Doplerio režimuose | - Vaizdo optimizavimas vieno mygtuko paspaudimu 2D ir spalvinio arba spektrinio doplerio režimuose; - Automatiniai doplerio skaičiavimai realiame laike; - Automatinis mėginio padėties ir kampo nustatymas spalvinio doplerio režime; - Automatinis mėginio padėties ir kampo nustatymas pulsinio doplerio režime. |
| 13. | Specialūs skenavimo režimai | - „Gyvas“ vaizdų palyginimas: šalia vienas kito lyginami 2D vaizdai, iš kurių realaus laiko lyginamas su vaizdu iš atminties tos pačios studijos ar atsisiųstas iš kitos tyrimo srities; 2. Tripleksinis režimas; 3. Sudvejintas režimas, kai galimi du tiriamo regiono vaizdai vienu metu; 4. Vaizdų sumavimo režimas - vaizdas sudaromas iš kelių vaizdų, gaunamų kreipiant skenavimo spindulį keliais skirtingais kampais; 5. Specialūs programiniai algoritmai triukšmams/ artefaktams mažinti |
| 14. | Automatinio tyrimo eigos protokolavimo pakopomis funkcija, pagreitinanti tyrimo eigą ir dokumentavimą, su šiomis funkcijomis: | - Tyrimo protokolo pasirinkimas, sustabdymas, pratęsimas; - Anotacijų, žymeklių, matavimų išsaugojimas; - Galimybė kurti naujus protokolus ir redaguoti esamus |
| 15. | Paciento duomenų archyvavimo galimybės | - ≥ 500 GB talpos vidinis kietasis diskas; - USB jungtys duomenų perdavimui DICOM arba kompiuteriniais formatais; - Palaikomos DICOM 3.0 standarto funkcijos (nurodytos arba joms lygiavertės): - Storage; - Print; - Modality Worklist; - Query/Retrieve |
| 16. | Maksimali kadrų juostos atmintis (Cineloop) | > 2000 kadrų arba > 1 GB arba ≥ 60 s |
| 17. | Jungtys | DisplayPort arba HDMI |
| 18. | Komplektuojami ultragarso sistemos davikliai: |  |
| 18.1. | Konveksinis daviklis | - Dažnio diapazonas nuo ≤ 2 iki ≥ 6 MHz; - Apžvalgos laukas > 70°; - Elementų skaičius ≥ 128 |
| 18.2. | Linijinis daviklis | - Dažnio diapazonas nuo ≤ 5 iki ≥ 12 MHz; - Apžvalgos laukas > 50 mm; - Elementų skaičius ≥ 256 |
| 19. | Ultragarsinės diagnostinės sistemos konstrukcija | Sistema su ratukais ir stabdžiais |

XV pirkimo objekto dalis „Anestezijos aparatas endoskopijų kabinetui“

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai | Techninių parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- |
| 1. | Anestezijos aparatas | 1 vnt. |
| 2. | Anestezijos aparato naudojamos dujos | O2 ir suspaustas oras, tiekiami iš magistralinio vamzdyno |
| 3. | Aparato tiekiamų dujų sunaudojimo matavimas (dujų srauto matuokliai) | Elektroniniai dujų srauto matuokliai visoms (O2, Oras) tiekiamoms dujoms |
| 4. | Paduodamų dujų srauto diapazonas automatinės ventiliacijos režime | Ne mažiau 0,2 – 12 l/min |
| 5. | Greito O2 padavimo į kvėpavimo kontūrą vožtuvas | Ne mažiau 25 l/min |
| 6. | Kvėpavimo sistemoje cirkuliuojančių dujų pašildymas, sumažinantis kondensato ventiliacijos kontūre susidarymą dirbant su mažos ir minimalios tėkmės dujų apytaka, su jo išjungimo iš prietaiso valdymo ekrano galimybe | Būtina |
| 7. | Galimybė stebėti šviežių dujų kokybinį panaudojimą mažos tėkmės anestezijos metu | Vizualus paduodamų visų šviežių dujų srauto indikatorius, leidžiantis įvertinti šio srauto tiekimo perviršį ar trūkumą |
| 8. | Integruotas teigiamo slėgio reguliavimo vožtuvas su ekstrine slėgio sumažinimo galimybe, nekeičiant nustatyto slėgio reikšmės | Būtina |
| 9. | Srauto jutiklio gedimo metu neturi sutrikti mechaninė ventiliacija, kuri gali būti tęsiama nustatytu vienkartiniu kvėpavimo tūriu | Būtina |
| 10. | Ventiliavimo režimai: | 1. Tūriu kontroliuojama ventiliacija; 2. Slėgiu kontroliuojama ventiliacija; 3. Sinchronizuota ventiliacija kontroliuojama tūriu; 4. Sinchronizuota ventiliacija kontroliuojamu slėgiu; 5. Slėgį palaikanti ventiliacija su pastoviu PEEP lygiu (PSV CPAP/CPAP PS); 6. Rankinė/spontaninė ventiliacija |
| 11. | Bendras kvėpavimo sistemos tūris, įskaitant CO2 absorberio talpos tūrį, kada nustatytas maksimalus aparato pasiekiamas kvėpavimo tūris | ≤ 3,7 l |
| 12. | Rankinės/spontaninės ventiliacijos galimybė su O2, oro ir anestetinių dujų dozavimu turi būti galima esant išjungtam aparatui (avarinis paleidimas) | Būtina |
| 13. | Ventiliatorius privalo užtikrinti šiuos ventiliacijos parametrus: |  |
| 13.1. | Vienkartinio įpūtimo tūrio reguliavimo ribos | Ne siauresnės už nurodytas ribas 10-1500 ml |
| 13.2. | Ventiliacijos dažnio reguliavimo ribos | Ne siauresnės už nurodytas ribas 5 - 100 k/min. |
| 13.3. | Įkvėpimo laiko reguliavimo ribos | Ne siauresnės už nurodytas ribas 0,2 - 10 s |
| 13.4. | Įkvėpimo laiko reguliavimo ribos | Ne siauresnės už nurodytas ribas 0,2 - 10 s |
| 13.5. | Viršutinės slėgio kvėpavimo takuose ribos nustatymo diapazonas | Ne siauresnis už nurodytas ribas 15 - 80 cmH2O |
| 13.6 | Tėkmės trigerio jautrumo nustatymo ribos | Ne siauresnės už nurodytas ribas 0,3 - 15 l/min |
| 14. | Aparate integruotas ventiliatoriaus valdymo ekranas | 1. Spalvotas; 2. Lietimui jautrus; 3. Ne mažesnė kaip 12" įstrižainė; 4. Su rotaciniu parametrų nustatymo ratuku |
| 15. | Grafinis ventiliacijos atvaizdavimas ekrane | Ne mažiau 2 kreivių ekrane vienu metu |
| 16. | Pauzės režimas su laikmačiu | Būtina |
| 17. | Lakaus anestetinio agento sunaudojimo 1 (vienos) procedūros metu apskaičiavimas | Būtina |
| 18. | Galimybė pasirinkti iš anksto sukonfigūruotų parametrų langų išsidėstymo ekrane variantų | Ne < 3 pasirinkimų |
| 19. | Kilpinės kreivės aparato ekrane | Būtina |
| 20. | Tendencijos | 1. Deguonies įsisavinimo; 2. CO2 kiekis minutiniame tūryje |
| 21. | Papildomas ekranas integruotas aparate | Būtina |
| 22. | Turi būti monitoruojami šie ventiliavimo ir kvėpuojamųjų dujų parametrai: | 1. Minutinis tūris; 2. Kvėpavimo tūris; 3. Kvėpavimo dažnis; 4. Maksimalus slėgis įkvėpime; 5. Plato slėgis; 6. Vidutinis kvėpavimo takų slėgis; 7. PEEP; 8. Pasipriešinimas; 9. Tamprumas; 10. Anestetinių dujų bei garinių anestetikų kiekis kvėpuojamajame mišinyje, su automatiniu anestetikų atpažinimu; 11. Kvėpavimo takų slėgio ir srauto kreivės; 12. O2/CO2 koncentracija įkvėpime ir iškvėpime; 13. Automatiškai apskaičiuojama anestetiko minimali alveolinė koncentracijos reikšmė priklausoma nuo paciento amžiaus |
| 23. | Atidirbusių anestetinių dujų pašalinimo iš operacinės įrenginys | Būtina |
| 24. | Paramagnetinis deguonies koncentracijos matavimo principas | Deguonies ir anestetinių dujų analizės modulis integruotas anestezijos aparate |
| 25. | Su aparatu komplektuojamas anestetinių dujų garintuvas | Sevoflurano arba lygiavertėms dujoms – 1 vnt. |
| 26. | Anestezijos aparato komplektacija: | Aparatas turi būti sukomplektuotas taip, kad galėtų atlikti visas reikalaujamas funkcijas ir monitoruoti visus reikalaujamus parametrus |
| 27. | Visų dujų tiekimo žarnos su greitos fiksacijos sienine jungtimi | Būtina - 3 vnt., ne ˂ 3 metrų ilgio, greitos fiksacijos, techniškai suderinamos su Perkančiosios organizacijos naudojama sistema |
| 28. | Atidirbusių anestetinių dujų išmetimo žarna | Būtina, tinkamo ilgio pagal konkrečią darbo vietą, su greitos fiksacijos prijungimo jungtimi, techniškai suderinama su Perkančiosios organizacijos naudojama sistema |
| 29. | Bendrieji reikalavimai anestezijos aparatui | Aparatas ant vežimėlio, su ≥ 1 užrakinamu stalčiumi ir reguliuojamu darbo vietos apšvietimo intensyvumu |
| 30. | Galimybė sukomplektuoti anestezijos aparatą ir tvirtinimui prie konsolės (be vežimėlio su ratukais) | Būtina |
| 31. | Maitinimo šaltinis | 1. 230 (±10%) V AC, 50/60Hz elektros tinklas; 2. Vidinis avarinis maitinimo šaltinis (akumuliatorius); aparato veikimo laikas, maitinant iš šio šaltinio ≥ 90 min. |
| 32. | Paciento gyvybinių funkcijų monitorius su alkūnių sistema | 1 vnt., tvirtinamas prie anestezijos aparato |
| 33. | Reikalavimai monitoriaus ekranui: | 1. Spalvotas, TFT arba lygiavertis, ne ˂12" įstrižainės; 2. Sensorinis, lietimui jautrus paviršius (TouchScreen); 3. Maksimalus kreivių skaičius ekrane vienu metu ≥ 10 |
| 34. | Monitoriaus valdymas | 1. Lietimui jautriame ekrane; 2. Rotacinis parametrų nustatymo ir patvirtinimo ratukas |
| 35. | Monitoriaus matuojamų parametrų atmintis ir perspėjimo signalizacija: | 1. Atminties trukmė (tendencijos) ≥ 72 val.; 2. Garsinė ir vizuali |
| 36. | Monitoruojami parametrai: | 1. EKG multi-derivacinis kanalas; 2. Širdies susitraukimų dažnis (ŠSD); 3. Temperatūra; 4. Neinvazinis kraujospūdis; 5. SpO2 – 1 kanalas |
| 37. | Reikalavimai EKG multi-derivaciniam kanalui: | 1. EKG derivacijos: I, II, III; 2. ŠSD matavimo ribos - ne siauresnės už nurodytas 20 - 350 k/min.; 3. Matavimo paklaida ≤ ± 3 % |
| 38. | Reikalavimai temperatūros matavimo kanalui: | 1. Temperatūros matavimo ribos - ne siauresnės už nurodytas 10 – 45C; 2. Kanalo matavimo paklaida ≤ 0,1C |
| 39. | Reikalavimai neinvazinio kraujospūdžio kanalui: | 1. Kraujospūdžio matavimo diapazonas vaikams 10 - 230 mmHg; 2. 3 (trys) kraujospūdžio matuoklio darbo režimai: automatinis, rankinis ir besitęsiantis. |
| 40. | Reikalavimai SpO2 kanalui: | 1. SpO2 matavimo diapazonas - ne siauresnis už nurodytą 40 - 100 ; 2. Matavimo paklaida matuojant suaugusiems ir vaikams 2,0 diapazone 70-100 |
| 41. | Anestezijos aparato ir monitoriaus sujungimo galimybė | 1. Būtina; 2. Anestezijos aparato matuojami ir atvaizduojami parametrai (matavimų vertės, kreivės) gali būti stebimos ir siūlomo paciento gyvybinių funkcijų monitoriaus ekrane |
| 42. | Su monitoriumo komlektuojami priedai: |  |
| 42.1. | EKG elektrodų prijungimo kabelis | 1 vnt., 3-ių elektrodų, daugkartinio naudojimo |
| 42.2. | SpO2 matavimo daviklis | 1 vnt., daugkartinio naudojimo, guminis, dedamas ant piršto, skirtas vaikams |
| 42.3. | Manžetė neinvazinio kraujospūdžio matavimui | 3 vnt., daugkartinio naudojimo, 3 skirtingų dydžių po 1 vnt. |
| 42.4. | Žarnelė manžetės prijungimui prie monitoriaus | 1 vnt., daugkartinio naudojimo |
| 42.5. | Stemplinis/rektalinis temperatūros matavimo daviklis | 1 vnt., daugkartinio naudojimo |
| 43. | Maitinimo šaltinis | 1. 230 (±10%) V AC, 50/60Hz elektros tinklas; 2. Vidinis avarinis maitinimo šaltinis (akumuliatorius); aparato veikimo laikas, maitinant iš šio šaltinio ≥ 240 min. |

XVI pirkimo objekto dalis „Lazerinės flebektomijos aparatas (su dozavimo pompa ir vienkartinių priemonių komplektu)“

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai | Techninių parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- |
| 1. | Lazerinės flebektomijos aparatas | 1 vnt. |
| 1.1. | Paskirtis | Varikozinių venų gydymas |
| 1.2. | Galimybė atlikti papildomas procedūras: LOR, proktologija, ginekologija | Būtina |
| 1.3. | Lazerio centrinės bangos ilgiai: | - 980nm ± 20 nm; - 1470nm ± 20 nm |
| 1.4. | Pagalbinis taikymo spindulys, reguliuojamo ryškumo | 635 ± 5 nm (raudonas), 5 ±1 mW |
| 1.5. | Lazerio galia: | 1. 980nm ± 20 nm, ne ˂11 W; 2. 1470nm ± 20 nm, ne ˂5 W |
| 1.6. | Galimybė dirbti „pulsed“ ir „continuous“ režimais | Būtina |
| 1.7. | Impulso trukmė „pulsed“ režimu | Pasirenkama, ne siauresnėse ribose nei 1 - 9000 ms |
| 1.8. | Mobilumas | Kilnojamas, mobilus |
| 1.9. | Prijungtos skaidulos atpažinimas | Radio dažnio identifikavimo (RFID) arba lygiavertė sistema |
| 1.10. | Avarinio sustabdymo mygtukas | Būtina, lengvai pasiekiamas ir aiškiai matomas |
| 1.11. | Monitorius | Lietimui jautrus ekranas |
| 1.12. | Aušinimas | Oru ir Peltier celės |
| 1.13. | Lazerio spinduliuotė aktyvuojama kojos pedalu | Būtina |
| 1.14. | Maitinimo šaltinis | 230 (±10%) V AC, 50/60Hz elektros tinklas |
| 1.15. | Priedas: |  |
| 1.15.1 | Apsauginiai akiniai | 2 vnt., apsauga DI LB4 |
| 2. | Radialinis šviesolaidis venų varikozės gydymui su įvedimo rinkiniu | 10 vnt. |
| 2.1. | Vienkartinio naudojimo | Būtina |
| 2.2. | Radialinis | Ne ≤ 360° radialinė energijos emisija |
| 2.3. | Sterilumas | Ne ≤ dviguba sterili vienkartinė pakuotė |
| 2.4. | Suderinamas su siūlomu aparatu | Būtina |
| 2.5. | Šviesolaidinis venų zondo rinkinys: | - Šviesolaidinis venų zondas 600µm (distalinis galas 1,8 ±0,1 mm) 6F ir 5F, 11 ±1 cm introdiuseris, 0,021“ storio ir 45 ±3 cm ilgio viela – pravedėjas, ne storesnė nei 20G įvedimo adata, ir 400µm (šviesolaidinio venų zondo distalinis galas 1,0 ±0,1 mm); 2. Galimybė pasirinkti šviesolaidžio ir introdiuserio diametrą aparato užsakymo metu. |
| 2.6. | Standartinė SMA905 jungtis | Būtina |
| 3. | Nuskausminimo pompa | 1 vnt. |
| 3.1. | Paskirtis | Varikozinių venų gydymas |
| 3.2. | Valdymas | Potenciometru ir kojiniu pedalu |
| 3.3. | Maksimalus slėgis | ≥ 2.0 bar |
| 3.4. | Našumas | Iki 12,5 l/h |
| 3.5. | Mobilumas | Kilnojama, mobili |
| 3.6. | Vartojamoji galia | Ne > 40 VA |
| 4. | Nuskausminimo linija | 10 vnt. |
| 4.1. | Vienkartinio naudojimo | Būtina |
| 4.2. | Ilgis | ≥ 4 m |
| 4.3. | Sterilumas | Sterili |
| 4.4. | Suderinama su siūloma nuskausminimo pompa | Būtina |
| 5. | Rankenos ir kaniulių rinkinys (LOR procedūroms atlikti) |  |
| 5.1. | Suderinamas su siūlomu lazerinės flebektomijos aparatu | Būtina |
| 5.2. | Daugkartinio naudojimo, resterilizuojamas | Būtina |
| 5.3. | Rankenos ilgis | 12±1 cm |
| 5.4. | Komplekte turi būti ne mažiau nei 7 daugkartinio naudojimo skirtingų modifikacijų kaniulės | Būtina |
| 6. | Šviesolaidis (LOR procedūroms atlikti) | 10 vnt. |
| 6.1. | Suderinamas su siūlomu lazerinės flebektomijos aparatu | Būtina |
| 6.2. | Vienkartinio naudojimo | Būtina |
| 6.3. | Dydis | - Ø200µm, Ø300µm, Ø400µm; - Galimybė pasirinkti diametrą. |

XVII pirkimo objekto dalis „Venų ieškiklis“

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai | Techninių parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- |
| 1. | Venų ieškiklis | 3 vnt. |
| 2. | Paskirtis | Medicininių procedūrų pagreitinimui aptinkant venas suaugusiems ir vaikams realiuoju laiku |
| 3. | Vaizdo technologija | Infraraudonųjų spindulių arba lygiavertė |
| 4. | Vaizdo spalvos | Ne < 5 skirtingų spalvų |
| 5. | Vaizdo režimai | Ne < 2 (universalus ir detalus) |
| 6. | Maitinimo šaltinis | 1. 230 (±10%) V AC, 50/60Hz elektros tinklas; 2. Integruota vidinė baterija |
| 7. | Priedai: | Prie stalo tvirtinamas stovas – 1 vnt.; Mobilus stovas – 2 vnt. |

XVIII pirkimo objekto dalis „Elektrinis vakuuminis siurblys skysčiams siurbti“

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai | Techninių parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- |
| 1. | Elektrinis vakuuminis siurblys skysčiams siurbti | 3 vnt. |
| 2. | Mobilus | Būtina |
| 3. | Siurbimo galia | Nemažiau 35 l/min |
| 4. | Su vakuumo reguliatoriumi | Būtina |
| 5. | Indas skysčiams | 1. Ne < 2 l; - Autoklavuojamas; - Su apsauginiu vožtuvu nuo persipylimo |
| 6. | Maitinimo šaltinis | 1. 230 (±10%) V AC, 50/60Hz elektros tinklas 2. Integruota vidinė baterija |

XIX pirkimo objekto dalis „Pacientų gyvybinių funkcijų monitorius“

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai | Techninių parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- |
| 1. | Pacientų gyvybinių funkcijų monitorius | 3 vnt. |
| 2. | Ekranas | - Spalvotas; - Lietimui jautrus valdymas; - > 10" ekrano įstrižainė; - Iki 3 kreivių ekrane; - Automatinis foninio apšvietimo ryškumo reguliavimas |
| 3. | Funkcijos | Standartinės, ne < EKG, SpO2, NIBP, kvėpavimas, temperatūra |
| 4. | Aritmijos analizė | Ne ≤ 27 rūšių |
| 5. | Vidinė matavimų atmintis | Ne < 72 h |
| 6. | Jungtis | USB arba lygiavetrė |
| 7. | Priedai | 1. Manžetė su jungtimi (suaugusiems, standartinio dydžio) – 1 vnt.; 2. Manžetė su jungtimi (suaugusiems, XL dydžio) – 1 vnt.; 3. SpO2 pirštinis daviklis – 1 vnt.; 4. SpO2 laidas – 1 vnt. |
| 8. | Maitinimo šaltinis | 1. 230 (±10%) V AC, 50/60Hz elektros tinklas; 2. Integruota vidinė baterija |

XX pirkimo objekto dalis – „Laparoskopinių instrumentų rinkinys“ – 1 komplektas

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai | Techninių parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- |
| 1 | Disekcinės žnyplės | 2 vnt.; „Maryland” tipo arba lygiavertės; Ø ≥5 mm; Darbinis ilgis ≥ 330 mm; Žiočių galų ilgis ≥21 mm |
| 2. | Mova | 14 vnt.; Ø ≥5 mm; Darbinis ilgis ≥ 330 mm |
| 3. | Rankena | 7 vnt.; Monopolinė; Be užrakto |
| 4. | Žirklės | 2 vnt.; „Hook“ tipo arba lygiavertės; Ø ≥5 mm; Darbinis ilgis ≥ 330 mm; Žiočių galų ilgis ≥12 mm |
| 5. | Žirklės | 1 vnt.; „Metzenbaum“ tipo arba lygiavertės; Ø ≥5 mm; Darbinis ilgis ≥ 330 mm; Žiočių galų ilgis ≥19 mm |
| 6. | Žnyplės | 2 vnt.; „Clinching” tipo arba lygiavertės; Ø ≥5 mm; Darbinis ilgis ≥ 330 mm; Žiočių galų ilgis ≥26 mm |
| 7. | Rankena | 7 vnt.; Monopolinė; Su užraktu |
| 8. | Žnyplės | 2 vnt.; „Crocodile” tipo arba lygiavertės; Ø ≥5 mm; Darbinis ilgis ≥ 330 mm; Žiočių galų ilgis ≥18 mm |
| 9. | Žnyplės | 2 vnt.; „Atraumatic” tipo arba lygiavertės; Ø ≥5 mm; Darbinis ilgis ≥ 330 mm |
| 10. | Žnyplės | 2 vnt.; „Johann” tipo arba lygiavertės; Ø ≥5 mm; Darbinis ilgis ≥ 330 mm; Žiočių galų ilgis ≥21 mm |
| 11. | Žnyplės | 1 vnt.; „Babcock” tipo arba lygiavertės; Ø ≥5 mm; Darbinis ilgis ≥ 330 mm; Žiočių galų ilgis ≥21 mm |
| 12. | Elektrodas kabliukas | 1 vnt.; Ø ≥5 mm; Darbinis ilgis ≥ 330 mm |
| 13. | Kabučių aplikatorius | 1 vnt.; M/L dydžio; Ø ≥10 mm; Darbinis ilgis ≥ 330 mm; Maksimali apkrova ≥150 N |
| 14. | Trokaras | 4 vnt.; Su jungtimi insufliavimui; Ø ≥10 mm; Ilgis ≥ 110 mm |
| 15. | Trokaras | 2 vnt.; Ø ≥5 mm; Ilgis ≥ 110 mm |
| 16. | Reduktorius | 2 vnt.; Iš 10 mm į 5 mm |

- Prekės turi būti pristatytos, įdiegtos (instaliuotos) bei apmokytas Perkančiosios organizacijos personalas dirbti su Prekėmis, ne vėliau kaip per 90 (devyniasdešimt) dienų nuo Prekių viešojo pirkimo – pardavimo sutarties įsigaliojimo dienos į VšĮ Visagino ligoninę, adresu: Taikos pr. 15A, LT-31107, Visaginas.

- Apmokymui dirbti su Prekėmis turi būti skirta ne mažiau kaip nuo 15 min. iki 2 val.

- Apmokomų Perkančiosios organizacijos darbuotojų skaičius:

  - Ne mažiau kaip 1 darbuotojas (taikoma 2-12 pirkimo objekto dalims);

  - Ne mažiau kaip 2 darbuotojai (taikoma 1, 13-20 pirkimo objekto dalims).

- Tiekėjas kartu su Prekėmis turi pateikti:

6.1.    Visai medicininei įrangai:

6.1.1. galiojančio CE sertifikato (arba lygiaverčio dokumento) pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių kopiją (netaikoma 10 pirkimo objekto daliai);

6.1.2.    Prekių perdavimo - priėmimo aktą;

6.1.3.    Medicinos prietaiso pasą (netaikoma 9, 10 ir 20 pirkimo objekto dalims);

6.1.4.    vartotojo instrukciją lietuvių ir anglų kalbomis;

6.1.5.    garantiją patvirtinantį dokumentą ar (-us).

6.2.    Visoms vienkartinėms medicininėms priemonėms:

6.2.1. galiojančio CE sertifikato (arba lygiaverčio dokumento) pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių kopiją.

- Prekėms turi būti suteiktas ne trumpesnis kaip 24 (dvidešimt keturių) (15 pirkimo objekto dalyje nurodytiems komplektuojamiems priedams – 6 (šešių)) mėnesių garantinis laikotarpis (taikomas nuo Prekių perdavimo – priėmimo akto pasirašymo dienos).

- Tiekėjas turi teisę į Prekių pristatymo termino pratęsimą, tačiau tik tuo atveju, jei atsiras įrodymais pagrįstų kliūčių ar trukdymų, kurių atsiradimui Tiekėjas neturi įtakos ir už kuriuos jis neatsako, ir kurie sukelti ir priskirtini tretiesiems asmenims, ar kitų aplinkybių, kurių Tiekėjas negalėjo iš anksto numatyti. Aplinkybės, kuriomis grindžiama būtinybė pratęsti Prekių tiekimo terminą, jokiu būdu negali priklausyti nuo Tiekėjo. Kiekvienu tokiu atveju, Tiekėjas raštu nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 3 darbo dienas, apie tai turi pranešti Perkančiajai organizacijai, pateikdamas minėtų aplinkybių egzistavimo įrodymus. Nurodytas aplinkybes vertina Perkančioji organizacija. Perkančiajai organizacijai sutikus, Prekių pristatymo terminas gali būti pratęsiamas tik minėtų aplinkybių egzistavimo laikotarpiui, bet ne ilgiau nei 30 (trisdešimt) dienų laikotarpiui.

- Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuotas siūlomų Prekių pristatymas į VšĮ Visagino ligoninę, adresu: Taikos pr. 15A, Visaginas, instaliavimas bei personalo apmokymas.