Specialiųjų pirkimo sąlygų

5 priedas „Pasiūlymo forma“

Herbas arba prekių ženklas

(Tiekėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

__VšĮ „Visagino ligoninė“__

PASIŪLYMAS

DĖL MEDICININĖS ĮRANGOS PIRKIMO

i PIRKIMO OBJEKTO DALIES

„Gastroskopuotojo ir kolonoskopuotojo darbo vieta (vaizdo sistema su 3 vaizdo gastroskopais, 3 vaizdo kolonoskopais ir elektrochirurginiu generatoriumi)“

| _____________ (Data) _________________ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (Sudarymo vieta) |  |  |  |
| Tiekėjo pavadinimas [jei tai ūkio subjektų grupė, nurodyti: Jungtinės veiklos sutarties pagrindu veikianti ūkio subjektų grupė, sudaryta iš: [nurodyti visų parnerių pavadinimus ir įmonės kodus] Atsakingas partneris [nurodyti atsakingojo partnerio pavadinimą, jei pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė] |  |  |  |  |
| Tiekėjo adresas [Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visų partnerių adresai] |  |  |  |  |
| Asmens, pasirašiusio pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, vardas, pavardė, pareigos |  |  |  |  |
| Telefono numeris, el. pašto adresas |  |  |  |  |

# Asmuo atsakingas už pasiūlymą:

| Vardas, pavardė |  |
| --- | --- |
| Adresas |  |
| Telefonas |  |
| El. paštas |  |

Dalyvis pasiūlyme privalo išviešinti žinomus subtiekėjus, kurie bus pasitelkti sutarties vykdymui

| Eil. Nr. | Subtiekėjo pavadinimas, kodas ir adresas | Sutarties dalis (paslaugos ar kt.), kuriai bus pasitelktas subtiekėjas | Sutarties dalis pasiūlymo kainoje, kuriai ketinama pasitelkti subtiekėjus |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | EUR su PVM | Proc. |
| Informacija apie žinomus subtiekėjus, kurie bus pasitelkti sutarties vykdymui* |  |  |  |  |
| Viso: |  |  |  |  |

*Pateikiama subtiekėjų pasirašytos laisvos formos susitarimo ar pažymos, patvirtinančios sutikimą dalyvauti šiame viešajame pirkime, skaitmeninė kopija.

# Vykdant sutartį pasitelksim šiuos specialistus, kuriuos ketiname įdarbinti (toliau - kvazisubtiekėjus) **

| Eil.Nr. | Kvazisubtiekėjo vardas ir pavardė | Kvazisubtiekėjui numatomi perduoti darbai/ paslaugos (įvardinti konkrečiai darbus/ paslaugas); |
| --- | --- | --- |

# **Pildyti tuomet, jei sutarties vykdymui bus pasitelkti kvazisubtiekėjai.

# Pateikiama kvazisubtiekėjų pasirašytas laisvos formos sutikimas, patvirtinantis suteikti sutartyje nurodytas paslaugas ir subteikėjo patvirtinimas, kad laimėjęs konkursą, įdarbins šį specialistą

Vadovaudamiesi Konkurso dokumentuose nurodytomis sąlygomis bei terminais, mes siūlome gastroskopuotojo ir kolonoskopuotojo darbo vieta (vaizdo sistema su 3 vaizdo gastroskopais, 3 vaizdo kolonoskopais ir elektrochirurginiu generatoriumi), pagal visus dokumentų reikalavimus.

Mes siūlome:

| Pavadinimas | Kaina, Eur be PVM | PVM, Eur | Kaina, Eur su PVM |
| --- | --- | --- | --- |
| Gastroskopuotojo ir kolonoskopuotojo darbo vieta (vaizdo sistema su 3 vaizdo gastroskopais, 3 vaizdo kolonoskopais ir elektrochirurginiu generatoriumi) (1 komplektas) |  |  |  |

Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, tiekėjas atitinkamos pasiūlymo skilties nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemokamas _________________________________

Teikdami šį pasiūlymą, mes patvirtiname, kad į mūsų siūlomą kainą įskaičiuotos visos sutarties vykdymo išlaidos ir visi mokesčiai, ir kad mes prisiimame riziką už visas išlaidas ir visus mokesčius, kuriuos teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į siūlomą kainą.

Siūlomos prekės specifikacija

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai | Techninių parametrų reikšmės | Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės (pildo tiekėjas) | Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymint vietą, kurioje yra nurodyti siūlomi techniniai parametrai (pildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Medicininis monitorius |  | (Tiekėjas privalo nurodyti modelį, gamintoją, kilmės šalį) |  |
| 1.1. | Įstrižainė | ≥ 31" |  |  |
| 1.2. | Skiriamoji geba | ≥ 4K raiškos, ne blogiau 3840x2160 |  |  |
| 1.3. | Matricos tipas | IPS arba TFT |  |  |
| 1.4. | Įvestys | 3G-SDI, 12G-SDI, DVI-D, DisplayPort, HDMI arba lygiavertės |  |  |
| 2. | Vaizdo procesorius |  | (Tiekėjas privalo nurodyti modelį, gamintoją, kilmės šalį) |  |
| 2.1. | Vaizdo signalų išvestys | HD-SDI arba DVI arba lygiavertės |  |  |
| 2.2. | Vaizdų išsaugojimas | Vidinė atmintis ir nešiojamas atminties įtaisas |  |  |
| 2.3. | LED tipo šviesos šaltinis | Ne mažiau kaip 4 LED lempos |  |  |
| 2.4. | Stebėjimas specialiu apšvietimu, optinė technologija ir vaizdo gerinimo funkcija: | 1. Įprastos, baltos šviesos, stebėjimo režimas; 2. Siauro spektro atvaizdavimas stebėjimo režimas, skirtas kraujagyslių tinklo bei paviršinių audinių struktūros išryškinimui; 3. Vaizdo tekstūros ir spalvų kokybės gerinimas režimas: paryškina tonų pasikeitimus, vaizdo struktūrą ir kontūrus; 4. Raudonojo dichromatinio spektro atvaizdavimo stebėjimo režimas: pagerina giliųjų kraujagyslių ir kraujavimo taškų matomumą. |  |  |
| 2.5. | Vaizdo ekrane funkcija | 1. vaizdas vaizde (PIP) arba lygiavertė; 2. vaizdas ne vaizde (POP) arba lygiavertė. |  |  |
| 2.6. | Jutiklinis skydelis | Rodoma vaizdo sistemos centro ir veiksmų mygtukų būsena |  |  |
| 2.7. | Pritaikomųjų jungiklių nustatymai, su galimybe užprogramuoti: | 1. ne mažiau kaip 4 endoskopo (nuotoliniai jungikliai) mygtukus; 2. ne mažiau kaip 2 jutiklinio skydelio funkcijų ekrano pritaikomus mygtukus. |  |  |
| 2.8. | Automatinis stiprinimo valdymas | Būtina |  |  |
| 2.9. | Diafragmos režimas: | 1. Automatinis; 2. Didžiausios reikšmės (maksimalus); 3. Vidutinis |  |  |
| 2.10. | Prietaiso valdymo kalba | Lietuvių |  |  |
| 3 | Vaizdo gastroskopas |  | (Tiekėjas privalo nurodyti modelį, gamintoją, kilmės šalį) |  |
| 3.1. | Endoskopo vaizdo sensoriaus tipas | HDTV vaizdo kokybė arba lygiavertė |  |  |
| 3.2 | Endoskopas prie sistemos jungiasi viena jungtimi | Būtina |  |  |
| 3.3 | Apžiūros laukas | ≥ 140° |  |  |
| 3.4 | Regėjimo lauko gylis | Ne mažiau kaip 2-100mm |  |  |
| 3.5 | Lenkimo kampai: 1. aukštyn/žemyn; 2. dešinėn/kairėn | 1. ≥ 210° / ≥ 90°; 2. ≥ 100°/ ≥ 100° |  |  |
| 3.6 | Įvedamosios dalies diametras | ≤ 9,3 mm |  |  |
| 3.7 | Distalinio galo diametras | ≤ 9,3 mm |  |  |
| 3.8 | Instrumentinio kanalo diametras | ≥ 2,8 mm |  |  |
| 3.9 | Oro/vandens kanalas | Būtina |  |  |
| 3.10 | Darbinis ilgis | ≥ 1000 mm |  |  |
| 3.11 | Vaizdo gastroskopas techniškai suderinamas su siūlomu vaizdo procesoriumi ir šviesos šaltiniu | Būtina |  |  |
| 4. | Vaizdo kolonoskopas |  | (Tiekėjas privalo nurodyti modelį, gamintoją, kilmės šalį) |  |
| 4.1 | Endoskopo vaizdo sensoriaus tipas | HDTV vaizdo kokybė arba liagiavertė |  |  |
| 4.2 | Endoskopas prie sistemos jungiasi viena jungtimi | Būtina |  |  |
| 4.3 | Apžiūros laukas | ≥ 140° |  |  |
| 4.4 | Regėjimo lauko gylis | Ne mažiau kaip 2-100mm |  |  |
| 4.5 | Lenkimo kampai: 1. aukštyn/žemyn; 2. dešinėn/kairėn | 1. ≥ 180°/ ≥ 180°; 2. ≥160°/≥ 160° |  |  |
| 4.6 | Įvedamo vamzdelio diametras | ≤ 12,8 mm |  |  |
| 4.7 | Distalinio galo diametras | ≤ 12,8 mm |  |  |
| 4.8 | Instrumentinio kanalo diametras | ≥ 3,7 mm |  |  |
| 4.9 | Įvedimo vamzdelio savybės - reguliuojamas standumas | Būtina |  |  |
| 4.10 | Papildomas vandens srovės kanalas | Būtina |  |  |
| 4.11 | Darbinis ilgis | 1690 mm ± 20 mm |  |  |
| 4.12 | Vaizdo kolonoskopas techniškai suderinamas su siūlomu vaizdo procesoriumi ir šviesos šaltiniu | Būtina |  |  |
| 5. | Mobilus endoskopinis vežimėlis |  |  |  |
| 5.1 | Laikiklis monitoriui | Tvirtinamas ant vežimėlio su integruota dujine spyruokle (dujinis cilindras) arba analogiškai reguliuojama monitoriaus rankena |  |  |
| 5.2 | Endoskopo laikiklis | Ne mažiau kaip 2 endoskopams |  |  |
| 5.3 | Lentynos įrangai | Ne mažiau kaip 3 vnt. |  |  |
| 5.4 | Skiriamasis transformatorius | Būtina |  |  |
| 5.5 | Centrinis el. įtampos įjungimo/išjungimo mygtukas | Būtina |  |  |
| 6. | Endoskopinis siurblys |  | (Tiekėjas privalo nurodyti modelį, gamintoją, kilmės šalį) |  |
| 6.1 | Našumas | > 30 l/min |  |  |
| 6.2 | Vakuumas | > 90 kPa |  |  |
| 6.3 | Indas skysčiams | ≥ 2 l |  |  |
| 7. | Apiplovimo (irigacinė) pompa |  | (Tiekėjas privalo nurodyti modelį, gamintoją, kilmės šalį) |  |
| 7.1 | Pompos tipas | Perstatinis plovimo siurblys |  |  |
| 7.2 | Reguliuojamas vandens srautas | Būtina |  |  |
| 7.3 | Pompos valdymas (vandens srauto paleidimas/stabdymas) pedalu | Būtina |  |  |
| 7.4 | Reguliuojamas vandens srautas: | 1. per papildomą vandens kanalą ≥220 ml/min; 2. per instrumento kanalą ≥700 ml/min |  |  |
| 7.5 | Nuotolinio valdymo funkcija | Valdoma endoskopo mygtuku |  |  |
| 7.6 | Komplektacija: | 1. ≥ 2 litrų talpos vandens konteineris, atlaikantis sterilizavimą garu, ne mažiau kaip 1 vnt.; 2. vienkartinės grandinės, ne mažiau kaip 10 vnt. |  |  |
| 8. | Endoskopijos pagalbinė kompiuterinė diagnostikos sistema |  | (Tiekėjas privalo nurodyti modelį, gamintoją, kilmės šalį) |  |
| 8.1 | Paskirtis | Skirta padėti aptikti gleivinės anomalijas, polipus kolonoskopijos metu |  |  |
| 8.2 | Polipo aptikimo žymos rodymo būdas: | 1. endoskopinio vaizdo rodymo srityje; 2. antriniame vaizde (rodomas sumažintas ekranas, kuriame rodomi endoskopiniai vaizdai) |  |  |
| 8.3 | Prietaiso valdymo kalba | Lietuvių arba anglų |  |  |
| 9. | Elektrochirurginis generatorius |  | (Tiekėjas privalo nurodyti modelį, gamintoją, kilmės šalį) |  |
| 9.1 | Tinkamas endoskopinei elektrochirurgijai su monopolinio pjovimo ir koaguliacijos bei bipolinio pjovimo ir koaguliacijos režimais | Būtina |  |  |
| 9.2 | Jutiklinis ekranas, kuriame rodoma prie elektrochirurginio generatoriaus prijungtų priedų ir periferinės įrangos prijungimo būsena. Jis taip pat skirtas išvesties būsenoms (pvz. režimui, išvesties galiai, efektui) rodyti bei keisti ir kitoms funkcijoms valdyti (pvz. procedūroms išsaugoti, ištrinti) | Būtina |  |  |
| 9.3 | Turi du skirtingus pagrindinio ekrano rodinius: 1. pagrindinio naudotojo lygio (basic); 2. aukštesnio naudotojo lygio (advance) | 1. būtina; 2. būtina |  |  |
| 9.4 | Prietaiso valdymo kalba | Lietuvių |  |  |
| 9.5 | Išėjimo signalo dažnis | 355±20 kHz ribose |  |  |
| 9.6 | Monopolinis pjovimas | Galingumas reguliuojamas, ne mažiau 120W |  |  |
| 9.7 | Endoskopinis monopolinis impulsinis pjovimas lėtas/greitas | Galingumas reguliuojamas, ne mažiau 120W |  |  |
| 9.8 | Monopolinė minkšta koaguliacija (SoftCoag) | Galingumas reguliuojamas, ne mažiau 120W |  |  |
| 9.9 | Monopolinė forsuota koaguliacija (ForcedCoag | Galingumas reguliuojamas, ne mažiau 120W |  |  |
| 9.10 | Bipolinis pjovimas (BipolarCut) | Galingumas reguliuojamas, ne mažiau 100W |  |  |
| 9.11 | Bipolinė „minkšta“ koaguliacija (BiSoftCoag) | Galingumas reguliuojamas, ne mažiau 120W |  |  |
| 9.12 | Neutralaus elektrodo elektrinio kontakto kontrolės sistema | Būtina |  |  |
| 9.13 | Klaidos atveju aparatas indikuoja klaidos kodą arba kita forma pateikiamą pranešimą apie gedimo pobūdį | Būtina |  |  |
| 9.14 | Prietaiso komplektacija |  |  |  |
| 9.14.1 | Neutralus paciento elektrodas | Vienkartinis, ne mažiau dviejų kontaktinių zonų, 100 vnt. |  |  |
| 9.14.2 | Neutralaus paciento elektrodo laidas, 1 vnt. | Skirtas daugkartiniam naudojimui, suderinamas su siūlomu elektrochirurginiu generatoriumi |  |  |
| 9.14.3 | Laidas monopolinio elektrodo pajungimui, 1 vnt. | Skirtas daugkartiniam naudojimui, suderinamas su siūlomu elektrochirurginiu generatoriumi |  |  |
| 9.14.4 | Kojinio valdymo pedalas, 1 vnt. | Ne mažiau 2 jungiklių, skirtų pasirinktam darbo režimui aktyvuoti |  |  |

Pasiūlymų atitiktis visiems techniniams reikalavimams, kurie gali būti įrodyti pasiūlymų vertinimo metu, privalo būti pagrįsta gamintojų techniniais dokumentais ar kitais lygiaverčiais dokumentais.

Tiekėjas, teikdamas dokumentus, pagrindžiančius siūlomos įrangos atitiktį techninei specifikacijai, privalo pateikti juos lietuvių kalba. Jei informacija yra parengta kita kalba, tiekėjas privalo pateikti vertimą į lietuvių kalbą. Visuose pateikiamuose dokumentuose tiekėjas privalo grafiškai pažymėti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti ) tas vietas, kuriose nurodomos techninės charakteristikos, atitinkančios techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus. Prie kiekvienos tokios pažymėtos vietos turi būti aiškiai nurodytas atitinkamas techninės specifikacijos punktas, kuriam ši informacija skirta. Tiekėjas atsako už vertimo tikslumą ir dokumentų aiškumą. Neaiškiai pažymėta ar nepažymėta informacija gali būti nevertinama kaip atitikties įrodymas.

Siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

Pasiūlymas galioja 90 dienų nuo paskutinės pasiūlymų pateikimo termino dienos imtinai.

Prie pasiūlymo pridedami priedai: [Sunumeruotų priedų su pavadinimais sąrašas]

| Eil. Nr. | Prie pasiūlymo pridedamų dokumentų pavadinimas | Dokumentas yra konfidencialus/ nekonfidencialus (įrašyti) | Dokumento puslapių skaičius |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Įgaliojimas |  |  |
| 2. | ........... |  |  |

Konfidencialia negalima laikyti informacijos nurodytos Viešųjų pirkimų įstatymo 20 str. 2 d. Tiekėjas neturi teisės nurodyti, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali. Tiekėjas turi aiškiai nurodyti, kokie su pasiūlymu pateikti dokumentai laikytini konfidencialiais. Perkančioji organizacija, viešojo pirkimo komisija, jos nariai ar ekspertai ir kiti asmenys negali atskleisti tiekėjo pateiktos informacijos, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad tokios tiekėjo pasiūlyme nėra.

(Tiekėjo vadovo ir jo

įgalioto asmens pareigos)	                               (parašas)                                         (vardas, pavardė)

__________