Specialiųjų pirkimo sąlygų

5 priedas „Pasiūlymo forma“

Herbas arba prekių ženklas

(Tiekėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

__VšĮ „Visagino ligoninė“__

PASIŪLYMAS

DĖL MEDICININĖS ĮRANGOS PIRKIMO

iiI PIRKIMO OBJEKTO DALIES

„Biomikroskopinė plyšinė lempa“

| _____________ (Data) _________________ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (Sudarymo vieta) |  |  |  |
| Tiekėjo pavadinimas [jei tai ūkio subjektų grupė, nurodyti: Jungtinės veiklos sutarties pagrindu veikianti ūkio subjektų grupė, sudaryta iš: [nurodyti visų parnerių pavadinimus ir įmonės kodus] Atsakingas partneris [nurodyti atsakingojo partnerio pavadinimą, jei pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė] |  |  |  |  |
| Tiekėjo adresas [Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visų partnerių adresai] |  |  |  |  |
| Asmens, pasirašiusio pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, vardas, pavardė, pareigos |  |  |  |  |
| Telefono numeris, el. pašto adresas |  |  |  |  |

# Asmuo atsakingas už pasiūlymą:

| Vardas, pavardė |  |
| --- | --- |
| Adresas |  |
| Telefonas |  |
| El. paštas |  |

Dalyvis pasiūlyme privalo išviešinti žinomus subtiekėjus, kurie bus pasitelkti sutarties vykdymui

| Eil. Nr. | Subtiekėjo pavadinimas, kodas ir adresas | Sutarties dalis (paslaugos ar kt.), kuriai bus pasitelktas subtiekėjas | Sutarties dalis pasiūlymo kainoje, kuriai ketinama pasitelkti subtiekėjus |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | EUR su PVM | Proc. |
| Informacija apie žinomus subtiekėjus, kurie bus pasitelkti sutarties vykdymui* |  |  |  |  |
| Viso: |  |  |  |  |

Pateikiama subtiekėjų pasirašytos laisvos formos susitarimo ar pažymos, patvirtinančios sutikimą dalyvauti šiame viešajame pirkime, skaitmeninė kopija.

# Vykdant sutartį pasitelksim šiuos specialistus, kuriuos ketiname įdarbinti (toliau - kvazisubtiekėjus) **

| Eil.Nr. | Kvazisubtiekėjo vardas ir pavardė | Kvazisubtiekėjui numatomi perduoti darbai/ paslaugos (įvardinti konkrečiai darbus/ paslaugas); |
| --- | --- | --- |

# **Pildyti tuomet, jei sutarties vykdymui bus pasitelkti kvazisubtiekėjai.

# Pateikiama kvazisubtiekėjų pasirašytas laisvos formos sutikimas, patvirtinantis suteikti sutartyje nurodytas paslaugas ir subteikėjo patvirtinimas, kad laimėjęs konkursą, įdarbins šį specialistą

Vadovaudamiesi Konkurso dokumentuose nurodytomis sąlygomis bei terminais, mes siūlome biomikroskopinę plyšinę lempą, pagal visus dokumentų reikalavimus.

Mes siūlome:

| Pavadinimas | Kaina, Eur be PVM | PVM, Eur | Kaina, Eur su PVM |
| --- | --- | --- | --- |
| Biomikroskopinė plyšinė lempa |  |  |  |

Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, tiekėjas atitinkamos pasiūlymo skilties nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemokamas _________________________________

Teikdami šį pasiūlymą, mes patvirtiname, kad į mūsų siūlomą kainą įskaičiuotos visos sutarties vykdymo išlaidos ir visi mokesčiai, ir kad mes prisiimame riziką už visas išlaidas ir visus mokesčius, kuriuos teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į siūlomą kainą.

Siūlomos prekės specifikacija

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai | Techninių parametrų reikšmės | Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės (pildo tiekėjas) | Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymint vietą, kurioje yra nurodyti siūlomi techniniai parametrai (pildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Biomikroskopinė plyšinė lempa |  |  | (Tiekėjas privalo nurodyti modelį, gamintoją, kilmės šalį) |  |
| 1. | Tipas | Stacionari, Zeiss tipo – apšvietimo modulis žemiau mikroskopo |  |  |
| 2. | Mikroskopas | Galileo tipo, konvergencinis |  |  |
| 3. | Padidinimai | Ne mažiau kaip 3 perjungiami: 10±1x, 15±1x, 25±1x |  |  |
| 4. | Apžiūros laukas | Prie 10±1x – ≥22 mm; Prie 15±1x – ≥14 mm; Prie 25±1x – ≥8 mm |  |  |
| 5. | Okuliarai | ≥12x |  |  |
| 6. | Okuliarų dioptrijų reguliavimas | Ne siauresniame diapazone nei –5,0D ÷ +3,0D |  |  |
| 7 | Plyšio plotis | Ne siauresniame diapazone nei 0-14 mm, nuosekliai keičiamas |  |  |
| 8. | Plyšio ilgis | Ne siauresniame diapazone nei 1-14 mm, nuosekliai keičiamas |  |  |
| 9. | Plyšio diametras | Ne siauresniame diapazone nei 1-14 mm, nuosekliai keičiamas |  |  |
| 10. | Plyšio sukimas | Nuo 00 iki 1800 imtinai |  |  |
| 11. | Šviesos šaltinis | LED |  |  |
| 12. | Filtrai | Būtini: mėlynas ir beraudis |  |  |
| 13. | Maitinimo šaltinis | 230 (±10%) V AC, 50/60Hz elektros tinklas |  |  |
| 14. | Biomikroskopinis lęšis | 1 vnt. Statinis apžiūros kampas ≥74º; Dinaminis apžiūros kampas ≥89º; Vaizdo padidinimas ≥0,76x; Lazerinio taško dydis ≥1,32x; Darbinis atstumas ≥ 7mm; Pagamintas iš mineralinės medžiagos (stiklo) arba lygiavertės medžiagos, su daugiasluoksnėmis dangomis, pagerinančiomis vaizdo ryškumą ir sumažinančiomis šviesos atspindžius |  |  |
| 15 | Biomikroskopinis lęšis | 1 vnt. Statinis apžiūros kampas ≥81º; Dinaminis apžiūros kampas ≥97º; Vaizdo padidinimas ≥0,93x; Lazerinio taško dydis ≥1,08x; Darbinis atstumas ≥ 8mm; Pagamintas iš mineralinės medžiagos (stiklo) arba lygiavertės medžiagos, su daugiasluoksnėmis dangomis, pagerinančiomis vaizdo ryškumą ir sumažinančiomis šviesos atspindžius. |  |  |
| 16 | Gonioskopinis 3-jų veidrodžių lęšis | 1 vnt. Veidrodžių išdėstymo kampai ne mažiau ir ne daugiau kaip 60/66/76 ± 1 laipsnių; Vaizdo padidinimas ne mažiau 1,03 x ir ne daugiau 1,06 x; Lazerinio taško dydis ne mažiau 0,94 x ir ne daugiau 0,97 x; Kontaktinio ploto diametras 11,4 – 18,0 mm; Pagamintas iš mineralinės medžiagos (stiklo) arba lygiavertės medžiagos, padengtas daugiasluoksnėmis dangomis, pagerinančiomis vaizdo ryškumą ir sumažinančiomis šviesos atspindžius. |  |  |

Pasiūlymų atitiktis visiems techniniams reikalavimams, kurie gali būti įrodyti pasiūlymų vertinimo metu, privalo būti pagrįsta gamintojų techniniais dokumentais ar kitais lygiaverčiais dokumentais.

Tiekėjas, teikdamas dokumentus, pagrindžiančius siūlomos įrangos atitiktį techninei specifikacijai, privalo pateikti juos lietuvių kalba. Jei informacija yra parengta kita kalba, tiekėjas privalo pateikti vertimą į lietuvių kalbą. Visuose pateikiamuose dokumentuose tiekėjas privalo grafiškai pažymėti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti ) tas vietas, kuriose nurodomos techninės charakteristikos, atitinkančios techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus. Prie kiekvienos tokios pažymėtos vietos turi būti aiškiai nurodytas atitinkamas techninės specifikacijos punktas, kuriam ši informacija skirta. Tiekėjas atsako už vertimo tikslumą ir dokumentų aiškumą. Neaiškiai pažymėta ar nepažymėta informacija gali būti nevertinama kaip atitikties įrodymas.

Siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

Pasiūlymas galioja 90 dienų nuo paskutinės pasiūlymų pateikimo termino dienos imtinai.

Prie pasiūlymo pridedami priedai: [Sunumeruotų priedų su pavadinimais sąrašas]

| Eil. Nr. | Prie pasiūlymo pridedamų dokumentų pavadinimas | Dokumentas yra konfidencialus/ nekonfidencialus (įrašyti) | Dokumento puslapių skaičius |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Įgaliojimas |  |  |
| 2. | ........... |  |  |

Konfidencialia negalima laikyti informacijos nurodytos Viešųjų pirkimų įstatymo 20 str. 2 d. Tiekėjas neturi teisės nurodyti, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali. Tiekėjas turi aiškiai nurodyti, kokie su pasiūlymu pateikti dokumentai laikytini konfidencialiais. Perkančioji organizacija, viešojo pirkimo komisija, jos nariai ar ekspertai ir kiti asmenys negali atskleisti tiekėjo pateiktos informacijos, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad tokios tiekėjo pasiūlyme nėra.

(Tiekėjo vadovo ir jo

įgalioto asmens pareigos)	                               (parašas)                                         (vardas, pavardė)

__________