Konkretaus pirkimo, atliekamo dinaminės pirkimų sistemos pagrindu, priedas Nr. 2

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI/ BENDRA INFORMACIJA

  - Pirkėjas / Perkančioji organizacija – Vilniaus universitetas.

  - Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis ar viešasis juridinis asmuo, kita organizacija ir jų padalinys arba tokių asmenų grupė, įskaitant laikinas ūkio subjektų asociacijas, su kuriuo Pirkėjas sudarys šio Pirkimo sutartį.

  - Sutartis – Pirkimo sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl šio Pirkimo objekto.

  - Projektas – Vilniaus universitetas, siekdamas įgyvendinti projektą „Bioplėvelių sudarytų iš mediciniškai svarbių bakterijų ir mielių elektrogeniškumas ir detekcijos galimybės“ Nr. P-PD-24-155, numato pirkti Potenciostatą/Galvanostatą/Impedanso analizatorių, 1 vnt.

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Pirkimo objektas – Potenciostatas/Galvanostatas/Impedanso analizatorius (toliau – prekės).

  - Pirkimo objektas į pirkimo objekto dalis neskaidomas, todėl Tiekėjas privalo teikti pasiūlymą visai žemiau nurodytai pirkimo objekto apimčiai ir (ar) kiekiui.

  - Prekių pristatymo vieta – Vilniaus universitetas, Gyvybės mokslų centras, Saulėtekio al. 7, Vilnius, Lietuva.

  - Prekių kiekiai ir (ar) apimtys:

1 lentelė

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Kiekis, vienetas | Užsakymų teikimas |  | Prekių pristatymo/tiekimo terminas nuo Sutarties įsigaliojimo (mėn.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Taip | Ne |  |
| 1. | Potenciostatas/Galvanostatas/Impedanso analizatorius | 1 vnt. | ☐ | ☒ | 3 mėn. |

- REIKALAVIMAI PREKĖMS

3.1. Jei pirkimo dokumentuose naudojami konkretūs modeliai ar šaltiniai, konkretūs procesai ar prekės ženklai, patentai, tipai, konkreti kilmė ar gamyba ir pan., jie gali būti pakeisti lygiaverčiais.

3.2. Atitikimas techniniams reikalavimams. Techninėje specifikacijoje yra išdėstyti reikalavimai prekėms, kurių panaudojimui yra optimizuoti protokolai bei eksperimentinės sąlygos. Kiekvienas siūlomų prekių parametras turi atitikti reikalavimus.

2 lentelė.

| Eil. Nr. | Parametras** | Reikalaujama reikšmė | Reikalaujamos reikšmės atitikimas (pildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- |
| Potenciostatas/Galvanostatas/Impedanso analizatorius |  |  |  |
|  | Maitinimas | USB tipo jungtimi arba 100-240V, 50-60 Hz, 350 mA tinklo srove |  |
|  | Svoris | Ne daugiau 1 kg |  |
|  | Matavimo rėžimai | Potenciostatinis, galvanostatinis, impedanso spektroskopija |  |
|  | Programavimas* | Turi būti vidinė įrenginio atmintis ne mažiau kaip 2 MB. Sąsaja su kompiuteriu – USB-C |  |
|  | Išplėtimo galimybės* | Prietaisas turi turėti galimybę prijungti išorinius priedelius, stiprintuvus ir plėtinius (pvz. įtampos (galios) stiprintuvą) bei matavimo kanalų skaičiaus išplėtimo modulį. |  |
|  | Palaikomoji sistema* | Analizatorius turi turėti valdymo programinę įrangą ir baziniams matavimams reikalingus priedus, galimybę analizuoti duomenis. Programinės įrangos atnaujinimai turi būti prieinami bent 12 mėn. nuo prietaiso pristatymo. Programinė įranga turi turėti galimybę būti kontroliuojama per LabVIEWTM, C++, Delphi. |  |
|  | Temperatūros ribos | Analizatorius turi veikti nuo 10 °C iki +50 °C temperatūroje |  |
|  | Potencialo ribos | ±10 V |  |
|  | Dažnių intervalas | nuo 10 µHz iki 3 MHz |  |
|  | Srovės intervalas | Automatinis srovės intervalo parinkimas nuo 1pA iki 10A |  |
|  | Maksimali varža | >1 TΩ |  |
|  | Įtampos amplitudė impedanso matavimams | Nuo 0,02 mV iki 2,0 V |  |
|  | Maksimalus srovės stipris | ±30 mA |  |
|  | Potencialo žingsnis | Nuo 0,02 mV |  |
|  | Skanavimo greitis | Nuo 1,0 µV/s iki 10 000 V/s |  |
|  | Tikslumas | Potenciostato rėžimu: taikomas potencialas ne daugiau kaip 0,00001 % (minimali reikšmė: 0,15 nV) matuojamos srovės stipris ne daugiau kaip 0,00005 % (minimali reikšmė 0,5 zA) Galvanostato rėžimu: Taikomos DC srovės raiška 0,002 % (nuo ±10 pA iki ± 1 A) Matuojamo potencialo tikslumas daugiausiai 0,00001 % |  |
|  | Garantija* | Ne mažiau kaip 36 mėn. nuo prekės priėmimo – perdavimo akto pasirašymo dienos. Garantinės priežiūros laikotarpiu tiekėjas turi garantuoti nemokamą reikalingų dalių tiekimą ir nemokamus remonto darbus. |  |
|  | Pristatymas* | Pirkinys turi būti pristatytas į Vilniaus universiteto Gyvybės mokslų centrą (Saulėtekio al. 7, LT-10257, Vilnius); Prekes atsiimančio asmens kontaktinis telefonas: +37063431029. |  |

** Pateikti kartu su pasiūlymu siūlomos įrangos techninius parametrus, išskyrus pažymėtus *, patikimai patvirtinančius dokumentus (pvz., gamintojo prekės aprašymas, internetinė nuoroda į gamintojo psl. arba kiti lygiaverčiai dokumentai).

- APLINKOSAUGINIAI REIKALAVIMAI

4.1. Pirkimui yra taikomi Aplinkos apsaugos kriterijai, vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini Aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.1 papunkčiu.

3 lentelė

| Eil. Nr. | Reikalavimas | Atitiktį įrodantys dokumentai |
| --- | --- | --- |
| 1. | Konkretus reikalavimas nustatytas Konkretaus pirkimo sąlygų 3 priedo „Sutarties SS projektas“ 13 skyriuje. | Kartu su pasiūlymu Tiekėjas neturi pateikti atitiktį įrodančių dokumentų. Perkančioji organizacija šio reikalavimo atitiktį tikrina Sutarties vykdymo metu. |

Lygiaverčiu laikomas pirkimo objektas, kurio savybės nėra prastesnės (t. y. tokios pat arba geresnės) negu pirkimo dokumentuose perkamam objektui keliami reikalavimai ir siūlomą lygiavertį pirkimo objektą galima panaudoti pagal paskirtį be jokių apribojimų (įskaitant bet neapsiribojant išvardintais):

•     neatliekant papildomų sąveikaujančių elementų pakeitimų;

•    panaudojimas neturės įtakos sąveikaujančių elementų greitesniam susidėvėjimui, gedimams ir (ar) garantijos praradimui;

•     numatytas tarnavimo laikotarpis nėra  trumpesnis;

•     nėra prastesnio techninio pažangumo lygio.

Siūlant lygiavertį pirkimo objektą, privaloma pateikti dokumentus, įrodančius atitiktį pirkimo objektui keliamiems reikalavimams. Tokie dokumentai galėtų būti Lietuvos Respublikoje įsteigtos atitikties vertinimo įstaigos tyrimų ataskaita ar pažyma, taip pat pripažįstama kitose šalyse įsteigtų

lygiaverčių atitikties vertinimo įstaigų išduotos pažymos. Jeigu Tiekėjas negali gauti nurodytų pažymų ar tyrimų ataskaitų dėl nuo Tiekėjo nepriklausančių aplinkybių ir objektyviais, rašytiniais įrodymais įrodo, kad siūlomas lygiavertis pirkimo objektas atitinka Techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus ar kriterijus, pasiūlymų vertinimo kriterijus ar pirkimo sutarties vykdymo sąlygas, Pirkėjas pripažįsta ir kitas tinkamas priemones. Tačiau tinkamomis priemonėmis nelaikoma Tiekėjo savideklaracija be konkrečių, techninių įrodymų. Pirkėjas pasilieka sau teisę atlikti Pavojaus rizikos vertinimą jei siūlomos prekės lygiavertiškumui pateikti dokumentai bus nepakankami.