1 Priedas

Techninė specifikacija

1  Pirkimo dalis. LUBINIS APŽIŪROS ŠVIESTUVAS (15 vnt.)

| Eil. Nr. | Techniniai reikalavimai | Reikalaujama reikšmė | Atitikimas (įrašyti siūlomos prekės reikšmes) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |
|  | Lubinis apžiūros šviestuvas | Vienos svirties (ne mažiau), vieno modulio lubinis apžiūros šviestuvas |  |
|  | Tipas | LED veikimo |  |
|  | Šviestuvas (modulis): | 1( modulis) |  |
|  | Tvirtinimas | Prie lubų |  |
|  | Valdymo rankena | Būtina |  |
|  | Įjungimo išjungimo mygtukas | Būtina. |  |
|  | Spalvinė temperatūra | 4200K ±200K |  |
|  | Šviesos intensyvumo reguliavimo ribos | Reguliuojama nuo 45 iki 90 klx |  |
|  | LED tarnavimo laikas | Ne mažiau 50 000 valandų |  |
|  | Fokusas | keičiamas |  |
|  | Sufokusuoto apšvietimo lauko dydis (d 10, matuojant 1 m atstume) | Ne mažiau 14 cm |  |
|  | Įjungimo išjungimo mygtukas | Būtina |  |
|  | Kelių lygių šviesumo reguliavimas | Būtina |  |
|  | Apšvietimas | ≥90 000 liuksų |  |
|  | LED tarnavimo laikas | ≥50 000 valandų |  |
|  | Šviesos lauko dydis | 160–220 mm |  |
|  | Apšvietimo gylis L1+L2 (20% Ec ) | Ne mažiau 50 cm |  |
|  | Šviesos spalvų perteikimo indeksas | Ra≥95 |  |
|  | Saugumo klasė | IP33, arba lygiavertė |  |
|  | Spinduliavimo energija | Ne daugiau 3,6 mW/m²/lx |  |
|  | Žemiausias montavimo aukštis | Turi būti pritaikyta esamam patalpos aukščiui, kurioje bus montuojama. Tikslūs matmenys turės būti derinami su užsakovu įvertinant vietą, kurioje bus montuojama. |  |
|  | Šviestuvo tvirtinimas prie perdangos esant sutapatintam stogui | Būtina įvertinti tvirtinimo ypatumus. |  |
|  | Maitinimo įtampa | AC110-240v,50/60Hz |  |
|  | CE ženklinimas | Būtinas |  |
|  | Garantija: | ≥24 mėnesių |  |
|  | Pristatymo terminas | 1 mėn. |  |

P.S. Pasiūlymo priede turi būti pateiktos katalogo, prospekto kopijos su siūlomo gaminio eskizu – iliustracija, bei nurodytais kodais, atitinkančiais siūlomą modelį.