1 Priedas

Techninė specifikacija

1  Pirkimo dalis. MOBILI AKUMULIATORINĖ APŠVIETIMO LEMPA (1 vnt.)

| Eil. Nr. | Techniniai reikalavimai | Reikalaujama reikšmė | Atitikimas (įrašyti siūlomos prekės reikšmes) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |
|  | Mobili akumuliatorinė apšvietimo lempa | 1 vnt. |  |
|  | Aprašymas | Lempa vieno modulio („galvos“) su įmontuotais šviesos diodais LED arba lygiaverčiais. Tvirtinamas ant mobilaus stovo su ratukais. Ant mobilaus stovo tvirtinamas akumuliatorius nenutrūkstamam energijos tiekimui ir valdymas. |  |
|  | Modulio tvirtinimas | Lempos modulis tvirtinamas prie mobilaus stovo per manipuliacinę alkūnę, kurios dėka reguliuojamas lempos modulio aukštis ir nukreipimo kampas. Lempa turi turėti galimybę jos modulį sukti apie laikiklio ašį. |  |
|  | Ratukai | Mobilus stovas su ne mažiau kaip 4 ratukais, iš kurių ne mažiau kaip 2 su stabdžiais. |  |
|  | Įjungimo išjungimo mygtukas | Būtina |  |
|  | Kelių lygių šviesumo reguliavimas | Būtina |  |
|  | Apšvietimas | ≥80 000 liuksų |  |
|  | Spalvos temperatūra | 4500±100K |  |
|  | LED tarnavimo laikas | ≥50 000 valandų |  |
|  | Sufokusuoto apšvietimo lauko dydis (d10, matuojamas 1 m atstumu) | 15 ± 5 cm |  |
|  | Šviesos spalvų perteikimo indeksas | Ra≥95 |  |
|  | Švietimo laikas nesant įtampos tinkle (iš akumuliatoriaus). | Ne mažiau 2 val. |  |
|  | Instrukcija | Tiekėjas kartu su preke turi pateikti: naudojimo instrukciją lietuvių ir anglų kalbomis; ir serviso dokumentaciją lietuvių arba anglų kalba |  |
|  | Atsarginės dalys | Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) per garantinį įrangos naudojimo laikotarpį ir ne trumpiau kaip 5 metus po garantinio laikotarpio |  |
|  | Maitinimo įtampa | AC110-240v,50/60Hz |  |
|  | CE ženklinimas | Siūlomos prekės turi būti žymimos CE ženklu pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių. |  |
|  | Garantija: | ≥24 mėnesių |  |
|  | Pristatymo terminas | Iki 1 mėn. |  |

P.S. Pasiūlymo priede turi būti pateiktos katalogo, prospekto kopijos su siūlomo gaminio eskizu – iliustracija, bei nurodytais kodais, atitinkančiais siūlomą modelį.

____________