1 Priedas

Techninė specifikacija

1  Pirkimo dalis. OPERACINIS ŠVIESTUVAS (6 vnt.)

| Eil. Nr. | Techniniai reikalavimai | Reikalaujama reikšmė | Atitikimas (įrašyti siūlomos prekės reikšmes) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Operacinis šviestuvas | Vienos svirties (ne mažiau), vieno modulio lubinė operacinė lempa |  |
|  | Tipas | LED veikimo |  |
|  | Apšvietimo gylis L1+L2 (20% Ec ) | Ne mažiau 120 cm |  |
|  | Apšvietimo gylis L1+L2 (60% Ec ) | Ne mažiau 75 cm |  |
|  | Šviestuvas (modulis): | 1( modulis) |  |
|  | Sterilizuojama rankena | Nuimamos konstrukcijos, sterilizuojamos; 3 vnt. |  |
|  | Šoninė padėties rankena | Ne mažiau kaip iš dviejų pusių patogus valdymas |  |
|  | Apšvietimas | Ne mažiau 160 000 liuksų |  |
|  | Įjungimo išjungimo mygtukas | Būtina. |  |
|  | Spalvinė temperatūra | Reguliuojama pakopomis diapazone ne mažesniame 4000-4800K diapazone |  |
|  | Šviesos intensyvumo reguliavimo ribos | Reguliuojama nuo 50 iki 160 klx |  |
|  | Automatinis fokuso sureguliavimas, pakitus atstumui tarp šviesos šaltinio ir apšviečiamo paviršiaus (nereikia fokusuoti rankiniu būdu) | Focusmatik arba lygiavertė sistema, nenaudojant lazerio. |  |
|  | LED tarnavimo laikas | ≥ 50 000 valandų |  |
|  | Šešėlių silpninimas, esant vienai kliūčiai | ≥ 70% |  |
|  | Šviesos lauko dydis | 200–350 mm |  |
|  | Fokusas | keičiamas |  |
|  | Šviesos spalvų perteikimo indeksas | Ra≥95 |  |
|  | Saugumo klasė | IP33, arba lygiavertė |  |
|  | Spinduliavimo energija | Ne daugiau 3,6 mW/m²/lx |  |
|  | Žemiausias montavimo aukštis | Turi būti pritaikyta esamam patalpos aukščiui, kurioje bus montuojama. Tikslūs matmenys turės būti derinami su užsakovu įvertinant vietą, kurioje bus montuojama. |  |
|  | Šviestuvo tvirtinimas prie perdangos esant sutapatintam stogui | Būtina įvertinti tvirtinimo ypatumus. |  |
|  | Maitinimo įtampa | AC110-240v,50/60Hz |  |
|  | CE ženklinimas | Būtinas |  |
|  | Garantija: | ≥24 mėnesių |  |
|  | Pristatymo terminas | 1 mėn. |  |

P.S. Pasiūlymo priede turi būti pateiktos katalogo, prospekto kopijos su siūlomo gaminio eskizu – iliustracija, bei nurodytais kodais, atitinkančiais siūlomą modelį.

____________