1. Tiekėjo patvirtinimai: 

1.1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo dokumentų sąlygomis, įskaitant pirkimo sutarties reikalavimus.

1.2. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

1.3. Į pasiūlymo kainą yra įskaityti visi mokesčiai ir visos tiekėjo išlaidos (įskaitant prekių tvirtinimo ir montavimo medžiagas), apimančios viską, ko reikia visiškam ir tinkamam pirkimo sutarties įvykdymui.

1.4. Jeigu kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, įsipareigojame perkančiajai organizacijai, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.

2. Bendrieji reikalavimai:

2.1. Tiekėjo siūlomos prekės turi būti pažymėtos CE ženklu ir  atitikti 2017 m. balandžio 5 d.  Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių reikalavimus. Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti tai įrodančius atitikties dokumentus.

2.2. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikiama pasiūlymo technines charakteristikas pagrindžianti gamintojo techninė dokumentacija (katalogai, prekės aprašymas, naudojimo instrukcija ir pan.). Techninėje dokumentacijoje būtina pažymėti pozicijos numerį prie reikalaujamų parametrų reikšmės.

2.3. Pirkimo sąlygų techninėje specifikacijoje galimai nurodyti (jei yra) konkretūs modeliai ar tiekimo šaltiniai, konkretūs procesai, būdingi konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklai, patentai, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, yra tik informacinio pobūdžio ir tiekėjas nėra įpareigotas siūlyti ir/ar naudoti konkrečių gamintojų produkciją, o standartai gali būti taikomi lygiaverčiai nurodytiems.

2.4. Tiekėjas privalo iš anksto suderinti su perkančiosios organizacijos atstovu prekių pristatymo, pajungimo, išbandymo ir perkančiosios organizacijos personalo apmokymo dirbti su prekėmis laiką. Prekių pajungimas, išbandymas ir perkančiosios organizacijos personalo apmokymai atliekami užtikrinant įprastą perkančiosios organizacijos darbą.

2.5. Siūlomos prekės turi būti naujos, negalima siūlyti demonstracinių, naudotų arba naudotų ir atnaujintų (remarketing) prekių.

2.6. Kartu su prekėmis tiekėjas turi pateikti prekių naudojimo ir valymo/dezinfekavimo instrukcijas originalo ir lietuvių kalba.

2.7. Prekių garantijos terminas  ≥ 36 mėnesiai.
Techninė specifikacija 

1 Pirkimo dalis. LUBINĖ DVIEJŲ PEČIŲ, KETURIŲ ALKŪNIŲ KONSOLĖ (ANESTEZIOLOGO REANIMACINĖ PALATA) (1 vnt.)

	Eil. Nr.
	Parametrai, taikomi lubinei konsolei (nurodoma 1 vnt. komplektacija)
	Parametro reikšmė
	Siūlomos prekės parametrai  (būtina nurodyti konkrečius siūlomų prekių parametrus). Techninėje dokumentacijoje būtina pažymėti pozicijos numerį prie reikalaujamų parametrų reikšmės.

	1. 
	Konsolės sudėtis
	Tvirtinamas mazgas prie lubų, stovas, du pečiai po dvi  alkūnes kiekviename petyje, dvi vertikalios prietaisų kolonos, papildomos dedamosios dalys, tvirtinamos prie prietaisų kolonų.
	

	2. 
	Konsolės tvirtinimas prie lubų
	Konsolė tvirtinama prie lubų nešančiojo perdengimo, tvirtinant per perdangą, naudojant specialų tvirtinimo mazgą.
	

	3. 
	Konsolės kiekvienos kolonos naudingo svorio keliamoji galia
	ne mažesnė kaip 200 kg.
	

	4. 
	Konsolė turi būti pritaikyta esamam patalpos aukščiui, kurioje bus montuojama.
	Būtina. Tikslūs matmenys turės būti derinami su užsakovu įvertinant vietą, kurioje bus montuojama.
	

	5. 
	Lubinių konsolių alkūnės aliuminio lydinio
	800 mm ± 50 mm kiekviena
	

	6. 
	Konsolės stabdžių sistema
	Konsolės abu pečiai turi turėti pneumo stabdžius ir šviesinę indikaciją kolonose informuojančiuose apie atleistus ar aktyvuotus stabdžius.
	

	7. 
	Konsolės alkūnių ir prietaisų kolonos pasukimo kampas
	ne mažesnis kaip >330°
	

	8. 
	Konsolės tvirtinimas prie stovo
	Prie konsolės tvirtinimo stovo, tarp nešančiųjų ir pakabinamų lubų turi būti įrengti medicininių dujų uždarymo ventiliai, elektros ir informacinių signalų pajungimo prievadai
	

	9. 
	Konsolė komplektuojama
	- dekoratyviniu dangčiu- gaubtu, užtikrinančiu sandarumą su pakabinamomis lubomis ir patogų bei operatyvų priėjimą prie uždarymo ventilių ir pajungimo prievadų. - tvirtinimo prie lubų mazgu su reikalingomis tvirtinimo detalėmis
	

	10. 
	Konsolės spalva
	Konsolės stovo, alkūnių ir prietaisų kolonos tvirtinimo vamzdis turi būti nudažyti atspariais valymui ir dezinfekavimui milteliniais dažais RAL spalvų paletės
	

	11. 
	Prietaisų kolona, anesteziologinė pusė (dešinė žiūrint iš priekio)
	Konsolės prietaisų kolona iš aliuminio profilio su galimybe prieiti prie aptarnaujamų medicininių dujų lizdų, instaliuotų elektros ir informacinių sistemų prietaisų. Kolonos ilgis 1000-1200mm

	

	12. 
	Deguonies tiekimas 02 (4,5±0,5 bar)
	2 jungtys, turi atitikti DIN gydymo įstaigoje naudojama kodavimo sistemą, arba lygiavertį standartą.


	

	13. 
	Medicininio suspausto oro tiekimas MA5 (4,5±0,5 bar)
	1 jungtis, turi atitikti DIN gydymo įstaigoje naudojama kodavimo sistemą, arba lygiavertį standartą.


	

	14. 
	Vakuumo tiekimas (-0,8 bar)
	1 jungtis, turi atitikti DIN gydymo įstaigoje naudojama kodavimo sistemą, arba lygiavertį standartą.


	

	15. 
	Anestezinių dujų šalinimo jungtis (AGSS)
	1 jungtis, turi atitikti DIN gydymo įstaigoje naudojama kodavimo sistemą, arba lygiavertį standartą.


	

	16. 
	Vienfazės elektros rozetės su įžeminimu
	12 vnt. (230 V, 16 A kiekviena). 2 atskiros ei. maitinimo šakos pažymėtos skirtingomis spalvomis.


	

	17. 
	Įžeminimo jungtys
	6 el. potencialų išlyginimų jungtys


	

	18. 
	Kompiuterinės jungtys
	4 jungtis RJ45, arba lygiavertės 6kat.


	

	19. 
	Kitos jungtys
	1 vnt. HDMI

1 vnt. VGA


	

	20. 
	Jungčių padėtis
	Derinama su užsakovu.
	

	21. 
	Slaugių iškvietimo mygtukas
	Numatyti vietą slaugių iškvietimo mygtukui.


	

	22. 
	„Dedikuotas konsolinio narkozės aparato laikiklis (kurio gamintojo narkozės aparatui - tikslinti konsolės užsakymo metu)" 
	Būtina


	

	23. 
	Monitoriaus laikiklis su monitoriaus tvirtinimu VESA tipo
	Monitoriaus laikiklis tvirtinamas prie kolonos vertikalių laikiklių. Monitoriaus laikiklis dviejų alkūnių. Monitoriaus krypties nustatymas horizontalia ir vertikalia kryptimi.


	

	24. 
	Laikiklis lašelinėms tvirtinamas prie vertikalios kolonos laikiklių
	Laikiklis (stovas) lašelinėms su horizontalia alkūne, tvirtinamas prie kolonos vertikalių laikiklių.


	

	25. 
	Priedai
	Kateterio krepšelis 100x100x400mm ±20mm 1 vnt. tvirtinamas prie vertikalios kolonos laikiklių.
	

	26. 
	Prietaisų kolona (kairė žiūrint iš priekio)
	Konsolės prietaisų kolona iš aliuminio profilio su galimybe prieiti prie aptarnaujamų medicininių dujų lizdų, instaliuotų elektros ir informacinių sistemų prietaisų. Kolonos ilgis 1000-1200mm“


	

	27. 
	Deguonies tiekimas 02 (4,5±0,5 bar)
	2 jungtys, turi atitikti DIN gydymo įstaigoje naudojama kodavimo sistemą, arba lygiavertį standartą.


	

	28. 
	Medicininio suspausto oro tiekimas MA5 (4,5±0,5 bar)
	1 jungtis, turi atitikti DIN gydymo įstaigoje naudojama kodavimo sistemą, arba lygiavertį standartą.


	

	29. 
	Vakuumo tiekimas (-0,8 bar)
	1 jungtis, turi atitikti DIN gydymo įstaigoje naudojama kodavimo sistemą, arba lygiavertį standartą.


	

	30. 
	Vienfazės elektros rozetės su įžeminimu
	12 vnt. (230 V, 16 A kiekviena). 2 atskiros ei. maitinimo šakos pažymėtos skirtingomis spalvomis.


	

	31. 
	Įžeminimo jungtys
	6 el. potencialų išlyginimų jungtys


	

	32. 
	Kompiuterinės jungtys
	4jungtisRJ45 6kat.


	

	33. 
	Kitos jungtys
	1 vnt. HDMI

1 vnt. VGA


	

	34. 
	Jungčių padėtis
	Derinama su užsakovu.
	

	35. 
	Laikiklis lašelinėms tvirtinamas prie vertikalios kolonos  laikiklių
	Laikiklis (stovas) lašelinėms su horizontalia alkūne, tvirtinamas prie vertikalios kolonos laikiklių arba prie lentynų šoninių bėgelių.


	

	36. 
	Lentyna
	Konsolės prietaisų kolonos priekinėje dalyje turi būti tvirtinama  lentyna ne mažesnė kaip 520x480 su 25x10 mm skerspjūvio bėgeliais iš ne mažiau kaip dviejų pusių, lentyna su stalčiumi. Lentyna montuojama ant vertikalių kolonos bėgelių kolonos priekyje . Lentyna su stalčiumi. Lentyna privaloma reguliuoti per visą konsolės aukštį. Pastaba: Tikslūs matmenys turės būti derinami su užsakovu įvertinant vietą, kurioje bus montuojama.
	

	37. 
	Infuzinių pompų stovas
	Stovas tvirtinamas prie vertikalių kolonos laikiklių,  prie stovo per alkūnę tvirtinamas vamzdis - stovas 1000±200 mm. ilgio, 25 mm storio infuzinių pompų tvirtinimui. Pasukamas per alkūnę apie tvirtinimo ašį. Infuzinių pompų stovas tvirtinamas bet kurioje vietoje konsolės galvoje vertikalios ašies atžvilgiu. Bendras infuzinių pompų kiekis montuojamas ant stovo ≥ 8 vnt.
	

	38. 
	Komplektuojama su deguonies srauto matuokliu ir drėkintuvu (po 2 vnt.)
	1.   Tiesioginio pajungimo; 

2.   Turi atitikti LST EN ISO 9170-1:2020, arba lygiavertį standartą (pritaikoma prie konsolės jungčių); 

3.   Srauto reguliavimo ir matavimo ribos ne siauresnės 0-15 1/min ; 

4.   Deguonies drėkintuvas 300 - 350 ml talpos; 

5.   Drėkintuvas autoklavuojamas 134 C; 

6.   Darbinis deguonies slėgis - 4,5 +/- 0,5 bar ribose; 

7.   Garso slopinimas darbo metu. 

8.   Srauto matuoklio skalė ir skalės gaubtas pagaminti iš smūgiams atsparaus plastiko ar lygiavertės medžiagos. 
	

	39. 
	Komplektuojama su vakuumo reguliatoriumi ir talpa
	1.   Pagrindinės   korpuso    dalys   pagamintos    iš plastiko     ir    polikarbonato.     Reguliatoriaus pajungimas prie vakuumo sistemos per kištuką; 

2.   Žarna nuo  atsiurbimo  indo  pajungiama per antibakterinį hidrofobinį filtrą; 

3.   Pagamintos   laikantis   LST   EN   ISO   9170-1:2020, arba lygiavertį standarto; 
4.   Reguliatorius, kurio pagalba galima reguliuoti vakuumo lygį ne siauresnėse ribose kaip 0-999 mbar/hPa (0-750 mmHg). Įmontuotas vakuumo įjungimo/išjungimo mygtukas; 

5.   Atsiurbimo srautas 60 1/min arba daugiau; 

6.   Talpa ne mažiau 2,0 litro; 

7.   Pagrindinės   korpuso   dalys   pagamintos   iš polikarbonato ; 

8.   Dangtis prispaudžiamas arba prisukamas,  su tarpine pagaminta iš evopreno arba silikono; 

9.   Vakuumo indas komplektuojamas su laikikliu tinkančiu pakabinti vakuumo indą ant bėgelio . 

10. Apsauginis   -   atbulinis   vožtuvas   vakuumo išsiurbimą   uždarymui,   kad   neužteršti   visos sistemos atjungus; 

11. Atsiurbimo    indai    atsparūs    dezinfekcinėms priemonėms    ir   autoklavavimo   procesui   ne žemesnėje kaip 134°C ;
	

	40. 
	Žymėjimas CE ženklu
	Būtina. Kartu su pasiūlymu būtina pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją.


	

	41. 
	Standartizacija
	Gaminys turi būti pagamintas laikantis LST EN ISO 11197:2020, arba lygiaverčio standarto.


	

	42. 
	Pristatymo terminas
	Ne daugiau 3 mėn.
	


