1. Tiekėjo patvirtinimai: 

1.1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo dokumentų sąlygomis, įskaitant pirkimo sutarties reikalavimus.

1.2. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

1.3. Į pasiūlymo kainą yra įskaityti visi mokesčiai ir visos tiekėjo išlaidos (įskaitant prekių tvirtinimo ir montavimo medžiagas), apimančios viską, ko reikia visiškam ir tinkamam pirkimo sutarties įvykdymui.

1.4. Jeigu kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, įsipareigojame perkančiajai organizacijai, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.

2. Bendrieji reikalavimai:

2.1. Tiekėjo siūlomos prekės turi būti pažymėtos CE ženklu ir  atitikti 2017 m. balandžio 5 d.  Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių reikalavimus. Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti tai įrodančius atitikties dokumentus.

2.2. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikiama pasiūlymo technines charakteristikas pagrindžianti gamintojo techninė dokumentacija (katalogai, prekės aprašymas, naudojimo instrukcija ir pan.). Techninėje dokumentacijoje būtina pažymėti pozicijos numerį prie reikalaujamų parametrų reikšmės.

2.3. Pirkimo sąlygų techninėje specifikacijoje galimai nurodyti (jei yra) konkretūs modeliai ar tiekimo šaltiniai, konkretūs procesai, būdingi konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklai, patentai, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, yra tik informacinio pobūdžio ir tiekėjas nėra įpareigotas siūlyti ir/ar naudoti konkrečių gamintojų produkciją, o standartai gali būti taikomi lygiaverčiai nurodytiems.

2.4. Tiekėjas privalo iš anksto suderinti su perkančiosios organizacijos atstovu prekių pristatymo, pajungimo, išbandymo ir perkančiosios organizacijos personalo apmokymo dirbti su prekėmis laiką. Prekių pajungimas, išbandymas ir perkančiosios organizacijos personalo apmokymai atliekami užtikrinant įprastą perkančiosios organizacijos darbą.

2.5. Siūlomos prekės turi būti naujos, negalima siūlyti demonstracinių, naudotų arba naudotų ir atnaujintų (remarketing) prekių.

2.6. Kartu su prekėmis tiekėjas turi pateikti prekių naudojimo ir valymo/dezinfekavimo instrukcijas originalo ir lietuvių kalba.

2.7. Prekių garantijos terminas  ≥ 36 mėnesiai.
Techninė specifikacija 

1 Pirkimo dalis. LUBINĖ KONSOLĖ (3 vnt.)
	Eil. Nr.
	Parametrai, taikomi sieninei vertikaliai konsolei (nurodoma 1 vnt. komplektacija)
	Parametro reikšmė
	Siūlomos prekės parametrai  (būtina nurodyti konkrečius siūlomų prekių parametrus). Techninėje dokumentacijoje būtina pažymėti pozicijos numerį prie reikalaujamų parametrų reikšmės.

	1. 
	Lubinės konsolės bloko aprašymas
	Konsolė turi susidėti iš tvirtinimo atramų prie lubų, horizontalaus balkio, kuriame sumontuotos medicininių dujų jungtys, elektros rozetės, informacinių signalų pajungimo lizdai, šviestuvai. Balkyje turi būti įrengti tvirtinimo elementai įvairiai pakabinamai įrangai tvirtinti, su galimybe bet kurį prietaisą tvirtinti norimoje vietoje per visą horizontalaus balkio ilgį. Daugiafunkcinis lubinis konsolės tilto tipo blokas montuojamas į perdangą, su integruotu apšvietimu, elektros ir ryšių rozetėmis, su palatiniu iškvietimu ir integruotomis medicininių dujų jungtimis. Konsolės tvirtinimo atramos parenkamos pagal patalpų aukštį. Horizontalaus bloko ilgis bei horizontalaus bloko montavimo aukštis nuo grindų parenkamas prieš užsakymą susiderinus su užsakovu - nuo 2000 - 2350 mm.
	

	2. 
	Lubinės konsolės bloko konstrukcijos tipas
	Visa lubine tilto formos konsolė pagaminta iš milteliniu būdu dažyto aliuminio, atsparus dezinfekcinėms medžiagoms, kuriame sumontuoti visi reikalingi medicininių dujų, vakuumo, elektros, ryšių, apšvietimo ir palatinio iškvietimo komponentai. Galimybė pasirinkti miltelinio dažymo spalvą pagal RAL spalvų paletę.
	

	3. 
	Lubinėje konsolėje sumontuota
	Palatos bendrojo apšvietimo šviestuvas („į viršų") - LED, ne mažiau 4000 lm šviesos srautas, spalva 4000 K, gyvavimo laikas 50000 valandų arba daugiau, valdomas iš pultelio arba jungiamas konsolėje; Ligonio „skaitymo" šviestuvas ne mažiau 2000 lm šviesos srautas, spalva 4000 K, gyvavimo laikas 50000 valandų arba daugiau, valdomas iš pultelio; Naktinio apšvietimo LED lempa 3-5W, spalva 6000 K, gyvavimo laikas 50000 valandų arba daugiau, įjungimas konsolėje arba pultelyje; Pultelis su laidu, prie bloko privalomai prijungiamas ištraukiama jungtimi (ne „kietas" pajungimas). Pultelyje įrengtas palatinės signalizacijos - iškvietimo mygtukas ir 3 bloke integruotų šviestuvų (naktinio, skaitymo bei bendro apšvietimo) valdymas (įjungimas ir išjungimas).
	

	4. 
	Deguonies tiekimas 02 (4,5±0,5 bar)
	2 jungtys, turi atitikti  DIN gydymo įstaigoje naudojama kodavimo sistemą, arba lygiavertį standartą.
	

	5. 
	Medicininio suspausto oro tiekimas MA5 (4,5±0,5 bar)
	1 jungtis, turi atitikti DIN gydymo įstaigoje naudojama kodavimo sistemą, arba lygiavertį standartą.
	

	6. 
	Vakuumo tiekimas (-0,8 bar)
	1 jungtis, turi atitikti DIN gydymo įstaigoje naudojama kodavimo sistemą, arba lygiavertį standartą.
	

	7. 
	Vienfazės elektros rozetės su įžeminimu
	6 vnt. (230 V, 16 A kiekviena). 2 atskiros el. maitinimo šakos pažymėtos skirtingomis spalvomis.
	

	8. 
	Įžeminimo jungtys
	3 el. potencialų išlyginimų jungtys
	

	9. 
	Kompiuterinės jungtys
	1 jungtis RJ45 6kat.
	

	10. 
	Med. personalo iškvietimo pultelis
	Pultelis su laidu, prie bloko privalomai prijungiamas Ištraukiama jungtimi (ne „kietas" pajungimas). Pultelyje įrengtas palatinės signalizacijos - iškvietimo mygtukas ir 3 bloke integruotų šviestuvų (naktinio, skaitymo bei bendro apšvietimo) valdymas (įjungimas ir išjungimas).
	

	11. 
	Sieniniam bloke sumontuota medicininė šyna (bėgelis 25x10) aparatūros - lentynų ir papildomos įrangos tvirtinimui
	Ne mažiau nei 1 medicininė šyna, per visą bloko ilgį. 
	

	12. 
	Laikiklis lašelinėms tvirtinamas prie medicininio bėgelio.
	Laikiklis (stovas) lašelinėms su horizontalia alkūne, tvirtinamas prie medicininio bėgelio 
	

	13. 
	Monitoriaus laikiklis su monitoriaus tvirtinimu VESA tipo
	Monitoriaus laikiklis tvirtinamas prie konsolės vertikalių laikiklių. Monitoriaus laikiklis dviejų alkūnių. Monitoriaus krypties nustatymas horizontalia ir vertikalia kryptimi.


	

	14. 
	Lentyna
	Lentyna kabinama ant medicininio bėgelio bet kurioje konsolės horizontalios ašies atžvilgiu vietoje. Lentynos išmatavimai ne mažiau: 450 x 300 mm.
	

	15. 
	Priedai
	· Medicininių pirštinių laikiklis 1 vnt.

· Žaizdų priežiūros priemonių krepšelis 290x160x120mm ±20mm   1 vnt.

· Kateterio krepšelis 100x100x400mm ±20mm 1 vnt.
	

	16. 
	Komplektuojama su deguonies srauto matuokliu ir drėkintuvu (po 2 vnt.)
	1.   Tiesioginio pajungimo; 

2.   Turi atitikti LST EN ISO 9170-1:2020, arba lygiavertį standartą (pritaikoma prie konsolės jungčių); 

3.   Srauto reguliavimo ir matavimo ribos ne siauresnės 0-15 1/min ; 

4.   Deguonies drėkintuvas 300 - 350 ml talpos; 

5.   Drėkintuvas autoklavuojamas 134 C; 

6.   Darbinis deguonies slėgis - 4,5 +/- 0,5 bar ribose; 

7.   Garso slopinimas darbo metu. 

8.   Srauto matuoklio skalė ir skalės gaubtas pagaminti iš smūgiams atsparaus plastiko ar lygiavertės medžiagos.
	

	17. 
	Komplektuojama su vakuumo reguliatoriumi ir talpa
	1.   Pagrindinės   korpuso    dalys   pagamintos    iš plastiko     ir    polikarbonato.     Reguliatoriaus pajungimas prie vakuumo sistemos per kištuką; 

2.   Žarna nuo  atsiurbimo  indo  pajungiama per antibakterinį hidrofobinį filtrą; 

3.   Pagamintos   laikantis   LST   EN   ISO   9170-1:2020, arba lygiavertį standarto; 
4.   Reguliatorius, kurio pagalba galima reguliuoti vakuumo lygį ne siauresnėse ribose kaip 0-999 mbar/hPa (0-750 mmHg). Įmontuotas vakuumo įjungimo/išjungimo mygtukas; 

5.   Atsiurbimo srautas 60 1/min arba daugiau; 

6.   Talpa ne mažiau 2,0 litro; 

7.   Pagrindinės   korpuso   dalys   pagamintos   iš polikarbonato; 

8.   Dangtis prispaudžiamas arba prisukamas,  su tarpine pagaminta iš evopreno arba silikono; 

9.   Vakuumo indas komplektuojamas su laikikliu tinkančiu pakabinti vakuumo indą ant bėgelio. 

10. Apsauginis   -   atbulinis   vožtuvas   vakuumo išsiurbimą   uždarymui,   kad   neužteršti   visos sistemos atjungus; 

11. Atsiurbimo    indai    atsparūs    dezinfekcinėms priemonėms    ir   autoklavavimo   procesui   ne žemesnėje kaip 134°C;
	

	18. 
	Žymėjimas CE ženklu
	Būtina. Kartu su pasiūlymu būtina pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją.
	

	19. 
	Standartizacija
	Gaminys turi būti pagamintas laikantis LST EN ISO 11197:2020, arba lygiaverčio standarto.
	

	20. 
	Pristatymo terminas
	3 mėn.
	


