1. Tiekėjo patvirtinimai: 

1.1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo dokumentų sąlygomis, įskaitant pirkimo sutarties reikalavimus.

1.2. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

1.3. Į pasiūlymo kainą yra įskaityti visi mokesčiai ir visos tiekėjo išlaidos (įskaitant prekių tvirtinimo ir montavimo medžiagas), apimančios viską, ko reikia visiškam ir tinkamam pirkimo sutarties įvykdymui.

1.4. Jeigu kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, įsipareigojame perkančiajai organizacijai, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.

2. Bendrieji reikalavimai:

2.1. Tiekėjo siūlomos prekės turi būti pažymėtos CE ženklu ir  atitikti 2017 m. balandžio 5 d.  Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių reikalavimus. Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti tai įrodančius atitikties dokumentus.

2.2. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikiama pasiūlymo technines charakteristikas pagrindžianti gamintojo techninė dokumentacija (katalogai, prekės aprašymas, naudojimo instrukcija ir pan.). Techninėje dokumentacijoje būtina pažymėti pozicijos numerį prie reikalaujamų parametrų reikšmės.

2.3. Pirkimo sąlygų techninėje specifikacijoje galimai nurodyti (jei yra) konkretūs modeliai ar tiekimo šaltiniai, konkretūs procesai, būdingi konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklai, patentai, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, yra tik informacinio pobūdžio ir tiekėjas nėra įpareigotas siūlyti ir/ar naudoti konkrečių gamintojų produkciją, o standartai gali būti taikomi lygiaverčiai nurodytiems.

2.4. Tiekėjas privalo iš anksto suderinti su perkančiosios organizacijos atstovu prekių pristatymo, pajungimo, išbandymo ir perkančiosios organizacijos personalo apmokymo dirbti su prekėmis laiką. Prekių pajungimas, išbandymas ir perkančiosios organizacijos personalo apmokymai atliekami užtikrinant įprastą perkančiosios organizacijos darbą.

2.5. Siūlomos prekės turi būti naujos, negalima siūlyti demonstracinių, naudotų arba naudotų ir atnaujintų (remarketing) prekių.

2.6. Kartu su prekėmis tiekėjas turi pateikti prekių naudojimo ir valymo/dezinfekavimo instrukcijas originalo ir lietuvių kalba.

2.7. Prekių garantijos terminas  ≥ 36 mėnesiai.

Techninė specifikacija 

1 Pirkimo dalis. LUBINĖ TILTO TIPO KONSOLĖ REANIMACIJAI  (6 vnt.)

	Eil. Nr.
	Parametrai, taikomi lubinei konsolei (nurodoma 1 vnt. komplektacija)
	Parametro reikšmė
	Siūlomos prekės parametrai  (būtina nurodyti konkrečius siūlomų prekių parametrus). Techninėje dokumentacijoje būtina pažymėti pozicijos numerį prie reikalaujamų parametrų reikšmės.

	1. 
	Konsolės tvirtinimas
	Prie lubų (konsolės išmatavimai derinami pagal patalpos aukštį). Paliekamas atstumas tarp balkio ir grindų 2000 mm ± 100 mm. Konsolė tiekiama su visais jos tvirtinimui reikalingais elementais.
	

	2. 
	Konsolės konstrukcijos tipas
	Dvejuose taškuose, kolonų pagalba, prie lubų tvirtinamas horizontalus balkis, kuriame sumontuoti reikalingi medicininių dujų, elektros, kompiuterinio tinklo ir apšvietimo įrengimai. 
	

	3. 
	Horizontalaus balkio ilgis 
	Pritaikomas pagal patalpos plotį, bet ne trumpesnis kaip 2.8 m vienai lovai.
	

	4. 
	Horizontalaus balkio matmenys
	1. Gylis ≤ 60 cm.

2. Aukštis ≤ 22 cm.
	

	5. 
	Du atskiri įrangos vežimėliai, vienai paciento lovai iš abiejų lovos pusių, sumontuoti po balkiu 
	1. Įrangos vežimėlis su vertikalia kolona laisvai slankiojantis balkiu ≥ 1000 mm ribose.  Įrangos vežimėlio išlaikomas svoris ≥ 130 kg. Įrangos vežimėlis su vertikalia kolona aprūpintas elektromagnetinių arba pneumatinių stabdžių sistema.

2. Įrangos vežimėlis su vertikaliu stovu laisvai slankiojančiu visu balkio ilgiu. Įrangos vežimėlio išlaikomas svoris ≥ 120 kg.
	

	6. 
	Įrangos vežimėlis su vertikalia įrangos montavimo kolona, žiūrint iš priekio dešinėje lovos pusėje
	1 vnt.
	

	7. 
	Pneumatiniai arba elektro-magnetiniai judesio eigos ribotuvai (stabdžiai) vežimėlio su vertikaia kolona linijinių judesių ribojimui. 
	Būtini.
	

	8. 
	Įrangos montavimo kolona
	1. ≥ 1000 mm ilgio vertikali kolona. Kolonos keturiuose kampuose, per visą jos ilgį, įrengti laikikliai periferinės įrangos tvirtinimui, konsolės šonuose ir priekyje.                                                

2.   Kolonos apsisukimo aplink savo ašį spindulys ≥ 330°.

3. Kolonoje sumontuoti reikalingi medicininių dujų, elektros, kompiuterinio tinklo įvadai ir apšvietimo įjungimo bei stabdžių valdymo   įrengimai, kurie gali būti montuojami ne mažiau kaip 4-iuose kolonos vertikaliuose skydeliuose.

4.  Galimybė įrengti ≥ 40 įvadų.
	

	9. 
	Reikalavimai dujų tiekimui 
	Visos pneumatinės jungtys sumontuotos konsolės kolonoje turi užtikrinti greitą prisijungimą, atitikti mechaninį jungčių kodavimą pagal LST – EN 737-1 ir spalvinį jungčių kodavimą pagal ISO standartus. Dujų padavimo sistemos turi būti sumontuotos taip, kad nebūtų matomos balkio išorėje.
	

	10. 
	Deguonies tiekimas  (4,5±0,5 bar)
	2 jungtys, turi atitikti DIN  Gydymo įstaigoje naudojama kodavimo sistema, arba lygiavertį standartą.
	

	11. 
	Medicininio suspausto oro tiekimas (4,5±0,5 bar)
	1 jungtis, turi atitikti DIN  Gydymo įstaigoje naudojama kodavimo sistema, arba lygiavertį standartą.
	

	12. 
	Vakuumo tiekimas (-0,8 bar)
	1 jungtis, turi atitikti DIN  Gydymo įstaigoje naudojama kodavimo sistema, arba lygiavertį standartą.
	

	13. 
	Vienfazės elektros rozetės su įžeminimu
	6 vnt. (230 V± 10%  , 16 A kiekviena). 2 atskiros el. maitinimo šakos pažymėtos skirtingomis spalvomis. 
	

	14. 
	Įžeminimo jungtys
	2 el. potencialų išlyginimų jungtys
	

	15. 
	Kompiuterinės jungtys
	4 jungtis RJ45 6kat.
	

	16. 
	Jungčių padėtis
	Derinama su užsakovu.
	

	17. 
	Prie konsolės vertikalios kolonos tvirtinamos lentynos


	1. Lentyna medicininei įrangai -1 vnt.

a) Galimybė keisti lentynos tvirtinimo vietą per visą vertikalios kolonos ilgį.

b) Lentynos dviejuose šonuose įrengti tvirtinimo bėgeliai medicinos įrangai fiksuoti prie jų.

c) Lentynos išlaikomas svoris ≥ 50 kg.

d) Lentynos darbinio paviršiaus (be tvirtinimo bėgelių)  matmenys: plotis 400-450 mm; gylis 300-350 mm.

2. Lentyna medicininei įrangai su dvejais stalčiais - 1 vnt.

a) Galimybė keisti lentynos tvirtinimo vietą per visą vertikalaus stovo ilgį.

b) Lentynos dviejuose šonuose įrengti tvirtinimo bėgeliai medicinos įrangai fiksuoti prie jų.

c) Lentynos išlaikomas svoris ≥ 50 kg.

d) Lentynos darbinio paviršiaus (be tvirtinimo bėgelių) matmenys:  plotis 400-450 mm; gylis 430-480 mm.

e) Po lentyna įrengti du stalčiai. Vieno stalčiaus aukštis ≥ 150 mm.
	

	18. 
	Konsolės vertikalios kolonos stabdžių valdymas
	1.Prie vienos iš lentynų priekinėje jos plokštumoje įrengta išilginė rankena suėmimui dvejomis rankomis su beviele, sensorine konsolės visų stabdžių valdymo sistema.

2.Vertikalios įrangos montavimo kolonos priekinėje plokštumoje įrengtas valdymo elementas vežimėlio horizontalaus judesio stabdžių laikinam išjungimui
	

	19. 
	Prie konsolės kolonos vertikalių bėgelių tvirtinamas vertikalus įrangos tvirtinimo stovas
	1. Stovo ilgis 50 cm ± 5 cm, stovo diametras 38 ± 2 mm  

2.Prie stovo tvirtinama pasukama alkūnė  su VESA standarto plokštele gyvybinių funkcijų parametrų sekimo monitoriaus tvirtinimui – 1 vnt. Alkūnės ilgis 400  mm ± 100 mm. 

2.1 Alkūnėje uždaras kanalas laidams uždengti.

2.2 Alkūnės išlaikomas svoris ≥ 25 kg.

2.3 Po sąnariu su VESA standarto plokštele pritvirtintas 300 mm ± 50 mm  ilgio, 25 mm ± 5 mm storio, vertikalus, vamzdžio tipo stovas papildomos įrangos montavimui. 
	

	20. 
	Vakuuminio atsiurbimo sistema
	1. Atsiurbimo sistema jungiama prie centrinio vakuumo tiekimo sistemos – 1 vnt.

a) Vakuumo lygio reguliatorius su skale tiesiogiai jungiamas į vakuumo padavimo lizdą.

b) Maksimali atsiurbimo galia – 55 l/min.

c) Sistemoje integruoti sekreto surinkimo indai – 2 vnt. Indo talpa ≥ 700 ml., autoklavuojamas 134°C temperatūroje.

d) Komplekte ne mažiau kaip 100 vnt. antibakterinių-antivirusinių filtrų apsaugančių vakuumo lygio reguliatorių nuo užkrėtimo.

e) Sistema pritaikyta tvirtinimui prie standartinio medicininio bėgelio. 

2. Silikoninė, daugkartinio naudojimo atsiurbimo žarnelė, žarnelės ilgis ≥ 1.5 m – 1 vnt.
	

	21. 
	Komplektuojama su deguonies srauto matuokliu ir drėkintuvu 1 vnt.
	1.   Tiesioginio pajungimo; 

2.   Turi atitikti LST EN ISO 9170-1:2020, arba lygiavertį standartą (pritaikoma prie konsolės jungčių); 

3.   Srauto reguliavimo ir matavimo ribos ne siauresnės 0-15 1/min; 

4.   Deguonies drėkintuvas 300 - 350 ml talpos; 

5.   Drėkintuvas autoklavuojamas 134 C ; 

6.   Darbinis deguonies slėgis - 4,5 +/- 0,5 bar ribose ; 

7.   Garso slopinimas darbo metu . 

8.   Srauto matuoklio skalė ir skalės gaubtas pagaminti iš smūgiams atsparaus plastiko ar lygiavertės medžiagos. 


	

	22. 
	Prie konsolės vežimėlio su kolona  pritvirtintas horizontalus medicininės įrangos tvirtinimo bėgelis 
	≥ 1 vnt.
	

	23. 
	Jungiklis konsolės kolonos apšvietimui
	Sensorinis jungiklis konsolės kolonoje įrengtam apšvietimui įjungti – 1 vnt.
	

	24. 
	Prie standartinio medicininio bėgelio tvirtinamas procedūrinis šviestuvas
	1.Šviesos šaltiniai - LED diodai;

2.Reguliuojamas apšvietimo intensyvumas ne siauresniame diapazone kaip nuo 10 klx iki maksimalaus generuojamo apšvietimo intensyvumo, bet ne mažesnio kaip 30 klx‘;

3. Reguliuojama spalvinė temperatūra. Ne mažiau trijų pasirinkimų diapazone tarp 3500-4500 ± 200K

4.Šviestuvas sumontuotas ant dvigubos alkūnes, kurios ilgis ne mažiau 1000 mm

5.Pirmos alkūnės palenkimo kampas ≥70°, antros ≥150°
	

	25. 
	Įrangos tvirtinimo vežimėlis su vertikaliu stovu žiūrint iš priekio kairėje lovos pusėje
	1. Stovo ilgis ≥ 1000 mm. 

2. Prie stovo pritvirtintas standartinis medicininis bėgelis, kurio ilgis 400 mm ± 50 mm

3. Stovas kateteriams, tvirtinamas prie medicininio bėgelio, stovo matmenys: 400x100x100 mm – 1 vnt. 


	

	26. 
	Minimalus vertikalaus stovo išlaikomas svoris
	≥ 60 kg
	

	27. 
	Stovo diametras
	38 mm ±2 mm
	

	28. 
	Prie įrangos vežimėlio su vertikaliu stovu teikiami priedai.
	1. Dviejų alkūnių sistema su tvirtinimu infuzijų stovui - 1 vnt.

a) Alkūnių ilgiai 300/300  mm ± 50 mm. 

b) Alkūnėse uždari kanalai laidams uždengti.

c) Alkūnių sistemos išlaikomas svoris ≥ 25 kg.

2. Teleskopinis infuzijų stovas su kabliais infuzijų maišeliams – 1 vnt.

a) Fiksuotos dalies ilgis ≥ 1000 mm, teleskopinės dalies ilgis ≥ 800 mm.

b) Su galimybe tvirtinti švirkštinių pompų sistemą.

c) Stovo išlaikomas svoris ≥ 20 kg.
	

	29. 
	Konsolės horizontaliame balkyje sumontuoti medicininių dujų ir elektros įvadai 
	Įvadai montuojami virš įrangos tvirtinimo vežimėlio su stovu.
	

	30. 
	Reikalavimai dujų tiekimui
	Visos pneumatinės jungtys (DIN standarto) sumontuotos konsolės balkyje turi užtikrinti greitą prisijungimą, bei atitikti mechaninį jungčių kodavimą pagal LST – EN 737-1 ir spalvinį jungčių kodavimą pagal ISO standartus.
	

	31. 
	Deguonies tiekimas 02 (4,5±0,5 bar)
	1 jungtis, turi atitikti DIN  Gydymo įstaigoje naudojama kodavimo sistema, arba lygiavertį standartą.
	

	32. 
	Medicininio suspausto oro tiekimas MA5 (4,5±0,5 bar)
	1 jungtis, turi atitikti DIN  Gydymo įstaigoje naudojama kodavimo sistema, arba lygiavertį standartą.
	

	33. 
	Vakuumo tiekimas (-0,8 bar)
	1 jungtis, turi atitikti DIN  Gydymo įstaigoje naudojama kodavimo sistema, arba lygiavertį standartą.
	

	34. 
	Vienfazės elektros rozetės su įžeminimu
	6 vnt. (230 V, 16 A kiekviena). 2 atskiros el. maitinimo šakos pažymėtos skirtingomis spalvomis.
	

	35. 
	Įžeminimo jungtys
	2 el. potencialų išlyginimų jungtys
	

	36. 
	Kompiuterinės jungtys
	4 jungtis RJ45 6kat.
	

	37. 
	Jungčių padėtis
	Derinama su užsakovu.
	

	38. 
	Priedai
	Kateterio krepšelis 100x100x400mm ±20mm 1 vnt.
	

	39. 
	Galimybė ateityje keisti konsolės architektūrą, pakeičiant slankiuosius įrangos laikymo elementus (vežimėlius), nekeičiant konsolės balkio.
	Būtina
	

	40. 
	Sistemos balkis uždaros konstrukcijos, be neuždengtų ertmių. Paviršius atsparus valymo ir dezinfekcijos priemonėms. 
	Valomas ir dezinfekuojamas  rankiniu būdu (Nurodyti rekomenduojamas valymo ir dezinfekavimo priemones).
	

	41. 
	Sistemos balkis ir kolona dažyti 
	Balta spalva
	

	42. 
	Balkio apvadų spalva 


	Galimybė pasirinkti norimą spalvą iš spalvų paletės.
	

	43. 
	Žymėjimas CE ženklu
	Būtina. Kartu su pasiūlymu būtina pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją.
	

	44. 
	Standartizacija
	Gaminys turi būti pagamintas laikantis LST EN ISO 11197:2020, arba lygiaverčio standarto.
	

	45. 
	Pristatymo terminas
	Ne daugiau 3 mėn.
	


