Techninė specifikacija

1. Tiekėjo siūlomos prekės turi atitikti techninės specifikacijos reikalaujamas charakteristikas. Įrodymui, kartu su pasiūlymu, pateikiama gamintojų siūlomų prekių katalogo/bukleto/brošiūros/instrukcijos ir siūlomos prekės techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams patvirtintas gamintojo). Teikiamuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (pažymėti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kuriose aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti.

2. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems pavadinimams, standartams, tipams ir pan. taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo savo pasiūlyme patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

3. Siūlomos prekės privalo turėti CE sertifikatą arba EB deklaraciją. Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti CE sertifikato arba EB deklaracijos kopiją. Pateikiant EB deklaracijos kopiją, kad pasiūlyta prekė atitiks reikiamus standartus, bei prekės klasei būtinus reglamentus, kartu pateikiami ir techniniai dokumentai, pagrindžiantys prekės atitiktį reikiamiems standartams bei reglamentams.

4. Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuotas įrangos pristatymas į perkančiąją organizaciją, iškrovimas, sumontavimas kaip to reikalauja įrangos gamintojas, instaliavimas, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas), personalo apmokymas, konsultacijų, susijusių su įrangos naudojimu teikimas.

5. Siūloma prekė turi būti nauja, neeksploatuota.

6. Garantinio aptarnavimo laikotarpis nurodytas 1 lentelėje. Garantinio aptarnavimo laikas pradedamas skaičiuoti nuo perdavimo-priėmimo akto pasirašymo datos. Garantinio laikotarpio metu nemokamai atliekamas įrangos remontas, įskaitant remontui atlikti reikalingas detales bei medžiagas, tiek ir gamintojo rekomenduojamu periodiškumu atliekama techninė priežiūra (jei numatyta), įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir medžiagas.

8. Kartu su įranga pateikiama dokumentacija:

8.1. CE sertifikato arba EB deklaracijos kopijos;

8.2. Medicinos prietaiso pasas, naudojimo instrukcija lietuvių kalba;

8.3. Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba.

9. Prekių pristatymas – per 2 mėn. nuo sutarties pasirašymo dienos.

Panoramininis rentgeno aparatas – 1 vnt.

1 lentelė

| Eil. Nr. | Perkančiosios organizacijos techninėje specifikacijoje nurodytas prekės pavadinimas | Perkančiosios organizacijos reikalaujama prekės techninė specifikacija | Siūlomos įrangos parametro reikšmė (pildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Skaitmeninis panoraminis rentgeno aparatas |  |  |
| 1.1. | Maitinimas iš kintamojo įtampos tinklo vienos fazės 220 V ±10%, 50 Hz | Būtina |  |
| 1.2. | Skaitmeninio jutiklio technologija | CMOS arba CCD |  |
| 1.3 | Skaitmeninis valdymo ekranas. Valdymo ekrane rodomos programos, pagalbos pranešimai, kV/mA vertės, numatoma ir faktinė apšvitos trukmė, aukščio reguliavimo mygtukai, klaidų pranešimai. (galimybė pasiūlyti skaitmeninį valdymo ekraną bus vertinama kaip privalumas, pasiūlymų vertinime suteiksiantis papildomų balų) | Pageidautina |  |
| 1.4 | Aktyvus jutiklio paviršius | Ne mažiau 6 x 137 mm |  |
| 1.5 | Pikselių dydis | Ne daugiau 0,027 mm |  |
| 1.6 | Aukšto dažnio generatorius | Būtina |  |
| 1.7 | Generatoriaus dažnis | Ne mažiau 120 kHz. |  |
| 1.8 | Maksimali generatoriaus anodinė įtampa | Ne mažiau 90 kV. |  |
| 1.9 | Maksimali generatoriaus katodinė srovė ne siauresnių ribų nei | 3-16 mA. |  |
| 1.10 | Židinio dėmė | Ne daugiau 0,5 mm. |  |
| 1.11 | Aparato morfologiniai nustatymai gali būti valdomi tiesiogiai iš kompiuterio ir rentgeno valdymo pulto | Būtina |  |
| 1.12 | Aparato aukštis turi būti keičiamas vieno ar kelių elektrinių variklių pagalba | Būtina |  |
| 1.13 | Panoraminis rentgeno aparatas turi būti pritaikytas atlikti procedūras ir neįgaliesiems sėdintiems vežimėlyje | Būtina |  |
| 1.14 | Būtinos 2D programos: 1.Panoraminė nuotrauka; 2.Panoraminė nuotrauka, kairioji pusė; 3.Panoraminė nuotrauka, dešinioji pusė; 4.Panoraminė nuotrauka su artefaktų mažinimu 5.Panoraminė nuotrauka, didinimas 1,25 karto 6.Vaikų panoraminė nuotrauka 7.Priekinių dantų srities storas sluoksnis 8.Sąkandžio nuotraukos šoninių dantų srityje 9.Smilkininio žandikaulio sąnariai (šoninis vaizdas) 10.Sinuso nuotraukos 11.Transversalinis daugiasluoksnis šoninis dantis | Būtina |  |
| 1.15 | Automatinis ekspozicijos režimas ne blogiau: Ne mažiau 4 dydžių pagal kūno masę (koreguojamų pagal vartotoją); | Būtina |  |
| 1.16 | Gamyklinių užprogramuotų automatinių parametrų kV ir mA koregavimas .Su išsaugojimo funkcija (kiekvienai norimai programai, kaip vartotojas pakoregavo) | Būtina |  |
| 1.17 | Maksimali panoraminės ekspozicijos trukmė ne ilgiau 15 sek. | Būtina |  |
| 1.18 | Paciento pozicionavimas aparate pagal ne mažiau kaip 2 lazerių linijas su kontroliniu veidrodžiu | Būtina |  |
| 1.19 | Aparatas turi turėti modernizavimo galimybę ateityje | Pridedant cefalometrijos sistemą |  |
| 1.20 | Programinės įrangos kalbų pasirinkimas | Lietuvių kalba -būtina |  |
| 1.21 | Programinė vaizdo gavimo ir apdorojimo programa turi būti pritaikyta dirbti tinkle | Būtina. |  |
| 1.22 | Galimybė saugoti, peržiūrėti ir apdoroti, duomenis gamintojo debesijos sistemoje (galimybė pasiūlyti saugoti, peržiūrėti ir apdoroti, duomenis gamintojo debesijos sistemoje bus vertinama kaip privalumas, pasiūlymų vertinime suteiksiantis papildomų balų) | Pageidautina |  |
| 1.23 | Prijuostė panoraminė, švino ekvivalentas ne mažiau 0,3mm, užsegama ne ant peties (nugaroje arba priekyje) | Būtina |  |
| 1.24 | Stacionarus kompiuteris su monitoriumi, klaviatūra ir pele Pateikiamas gamintojo atitinkantis keliamus minimalius reikalavimus įrangai | Būtina |  |
| 1.25 | Įrangos tiekėjas (arba gamintojo atstovai), sumontavę ir suderinę įrangą, privalo atlikti rentgeno aparato kokybės kontrolės priėmimo bandymus pagal Lietuvoje galiojančius teisės aktus (HN 78:2009 ir pateikti bandymų protokolus. | Būtina |  |
| 1.26 | Įrangos paruošimas eksploatacijai, įskaitant projekto radiacinei saugai paruošimą bei jo ekspertizę pagal Lietuvos higienos normos HN 31:2008 „Radiacinės saugos reikalavimai medicininėje rentgenodiagnostikoje“ | Būtina |  |
| 1.27 | Žymėjimas CE ženklu (kartu su pasiūlymu būtina pateikti įrangos žymėjimą CE ženklu liudijančio dokumento kopiją) | Būtina |  |
| 1.28 | Garantinis aptarnavimas. Garantinio aptarnavimo laikotarpis 12 mėnesių. Į garantiją įskaičiuotas nemokamai atliekamas įrangos remontas, įskaitant remontui atlikti reikalingas detales bei medžiagas, o taip pat ir gamintojo rekomenduojamu periodiškumu nemokamai atliekama techninė priežiūra, įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir medžiagas. Reikalavimai netaikomi garantijos sąlygų neatitinkančių gedimų atvejams, kai įranga sugenda dėl vartotojo kaltės. | Būtina |  |
| 1.29 | Papildoma garantija generatoriui ir sensoriui ne mažiau 48 mėnesių (galimybė pasiūlyti papildomą garantiją generatoriui ir sensoriui ne mažiau kaip 48 mėn. bus vertinama kaip privalumas, pasiūlymų vertinime suteiksiantis papildomų balų) | Pageidautina |  |