Lentelė Nr. 1
Techninių reikalavimų atitikties lentelė

I dalis. Bendrieji reikalavimai taikomi monitoringo stotelėms
	Eil. Nr.
	Reikalavimas
	Tiekėjo pasiūlymo atitiktis (atitinka/neatitinka)

	1.
	Monitoringo stotelių funkciniai reikalavimai

	1.1.
	Matavimo intervalas: kas 10 minučių (su galimybe keisti nuotoliniu būdu)
	

	1.2.
	Matuoti šiuos parametrus: ištirpusio deguonies kiekis, naftos produktų kiekis, pH lygis vandenyje
	

	1.3.
	Matavimų duomenys perduodami per belaidį ryšį
	

	1.4.
	Veikimas be papildomo maitinimo šaltinio - ne mažiau kaip 3 mėnesiai
	

	1.5.
	Maitinimas - saulės panelės ir akumuliatoriai.
	

	1.6.
	Visa įranga turi būti apsaugota nuo vandens poveikio ir nešmenų
	

	1.7.
	Tinkamumas lauko sąlygoms - lietus, temperatūrinis svyravimas, UV
	

	1.8.
	Eksploatavimas - nuo gegužės pradžios iki spalio pabaigos, atsižvelgiant į meteorologines sąlygas.
	

	2.
	Monitoringo stotelių technologiniai ir konstrukciniai reikalavimai
	

	2.1.
	Plūduras stabilus, atsparus bangavimui, su numatytomis montavimo vietomis sensoriams ir maitinimui
	

	2.2.
	Sensoriai atsparūs biologinei taršai, IP68 ar lygiaverčio standarto.
	

	2.3.
	Ryšys: GSM/4G/LTE arba LoRaWAN arba lygiavertis
	

	2.4.
	Buferinis duomenų kaupimas ryšio praradimo atveju – ne mažiau kaip 7 dienos
	

	3
	Duomenų perdavimo ir techniniai reikalavimai
	

	3.1.
	Tiekėjas turi pateikti REST API sąsają su šiais reikalavimais: 
•	HTTP/HTTPS protokolas;
•	Podėlio funkcionalumas ir galimybė jį valdyti;
•	Pilna dokumentacija arba nuoroda į dokumentaciją (funkcionalumas, scenarijai, parametrų, komunikacijos kodai);
•	Kliento - serverio atskyrimas;
•	API KEY autentifikacija;
•	Perduodamų duomenų formatas json/xml/csv/kiti.
	



II dalis. Prekių ir paslaugų techniniai ir funkciniai reikalavimai
	Eil. Nr.
	Prekės ar paslaugos pavadinimas
	Kiekis

	Techniniai ir funkciniai reikalavimai.
	Tiekėjo siūlomi techniniai ir funkciniai parametrai
/nurodyti konkrečius siūlomus parametrus/
	Reikalavimo atitiktį įrodantys dokumentai

	1. 
	Plūduras
	3 vnt.
	Prie plūduro turi būti suprojektuota inkaravimo sistema - pakankamai lanksti ir užtikrinanti plūduro stabilumą, konstrukcijos saugumą ir tinkamą veikimą esant kintančiam gylio diapazonui, kad kompensuotų potvynių metu vandens svyravimą nuo 3 m iki daugiau nei 6 m. 
	Nurodyti konkrečią charakteristiką
_________
	

	2. 
	
	
	Prie plūduro turi būti sukomplektuotas atsarginis energijos šaltinis (akumuliatoriai), saulės panelės, numatytos vietos sensoriams, siųstuvams, kitai reikalingai įrangai.
	Nurodyti konkrečią charakteristiką
_________

	

	3. 
	
	
	Atsparus mechaniniam gniuždymui (apsauga nuo nešmenų). Reikalingas sprendinys, apsaugantis sensorius nuo mechaninio pažeidimo.
	Nurodyti konkrečią charakteristiką
_________

	

	4. 
	
	
	Papildomi priedai ir medžiagas, reikalingos monitoringo stotelės surinkimui (Tiekėjo įsivertinimu)
	Taip / Ne (nereikalingą išbraukti)

	

	5. 
	Deguonies sensorius (ištirpusio vandenyje)
	3 vnt.
	Veikimo principas – optinis, su temperatūros kompensacija.
	Nurodyti konkrečią charakteristiką
_________
	

	6. 
	
	
	Diapazonas 0-200%, 0-20 mg/L. 0-20 ppm.
	Nurodyti konkrečią charakteristiką
_________
	

	7. 
	
	
	Tikslumas nemažiau ±1%, ±0,1mg/L, ±0,1ppm. 
	Nurodyti konkrečią charakteristiką
_________
	

	8. 
	
	
	Skiriamoji geba ne mažiau 0,01%;
	Nurodyti konkrečią charakteristiką
_________
	

	9. 
	
	
	Atsparus aplinkos poveikiui (IP68)
	Taip / Ne (nereikalingą išbraukti)
	

	10. 
	
	
	Atsparus cheminiam poveikiui – korozijai.
	Taip / Ne (nereikalingą išbraukti)
	

	11. 
	
	
	Apsaugotas nuo užšalimo, darbinė temperatūra -20-50°C. 
	Nurodyti konkrečią charakteristiką
_________
	

	12. 
	
	
	Kalibruojamas
	Taip / Ne (nereikalingą išbraukti)
	

	13. 
	
	
	Integruoto termometro veikimo principas – termistorius. Minimalus diapazonas 0-50 °C; 
skiriamoji geba ne mažesnė kaip 0,1 °C; Tikslumas ne mažiau 0,5 °C.
	Nurodyti konkrečią charakteristiką
_________

	

	14. 
	Naftos sensorius (kiekis vandenyje)
	3 vnt.
	Veikimo principas – optinis.
	Taip / Ne (nereikalingą išbraukti)
	

	15. 
	
	
	Tikslumas  ne mažiau 0,5 mg
	Nurodyti konkrečią charakteristiką
_________
	

	16. 
	
	
	Matavimo ribos 0-100 mg/l
	Nurodyti konkrečią charakteristiką
_________
	

	17. 
	
	
	Atsparus cheminiam poveikiui – korozijai
	Taip / Ne (nereikalingą išbraukti)
	

	18. 
	
	
	Apsaugotas nuo užšalimo, darbinė temperatūra -20-50°C.
	Nurodyti konkrečią charakteristiką
_________
	

	19. 
	
	
	Atsparus aplinkos poveikiui (IP68)
	Taip / Ne (nereikalingą išbraukti)
	

	20. 
	
	
	Kalibruojamas
	Taip / Ne (nereikalingą išbraukti)
	

	21. 
	pH sensorius
	3 vnt.
	Tikslumas ne mažiau 0,1. 
	Nurodyti konkrečią charakteristiką
_________
	

	22. 
	
	
	Nesudėtingai kalibruojamas ir prižiūrimas
	Nurodyti charakteristiką
	

	23. 
	
	
	Galintis atlikti protarpinius matavimus esant nuolat panardintam sensoriui matuojamoje terpėje (svarbu elektrodo ilgaamžiškumas – variantas su dangomis).
	Nurodyti konkrečią charakteristiką
_________

	

	24. 
	
	
	Reikalingas sprendinys dėl optimalaus matavimo/nusistovėjimo laiko, galimos nestandartinės paklaidos (svarbu informatyvumas apie terpės būklę diapazone 7-9). 
	Nurodyti konkrečią charakteristiką
_________

	

	25. 
	
	
	Atsparus aplinkos poveikiui (IP68)
	Nurodyti konkrečią charakteristiką
_________
	

	26. 
	
	
	Atsparus cheminiam poveikiui – korozija.
	Taip / Ne (nereikalingą išbraukti)
	

	27. 
	
	
	Apsaugotas nuo užšalimo, darbinė temperatūra -20-50°C
	Nurodyti konkrečią charakteristiką
_________
	

	28. 
	Siųstuvas(ai)
	3 vnt. 
(ar daugiau – jei pagrindžiama techniniu sprendiniu)
	Galimybė nuotoliu konfigūruoti matavimo dažnį ir duomenų įkėlimo/perdavimo intervalus – minimaliai kas 10 min. 
	Taip / Ne (nereikalingą išbraukti)
	

	29. 
	
	
	Suderinamumas su visais montuojamais sensoriais.  
	Taip / Ne (nereikalingą išbraukti)
	

	30. 
	Monitoringo stotelių surinkimas ir įrengimas 
	3 vnt.
	Įrangos sumontavimas, testavimas ir įrengimas Pirkėjo nurodytose vietose.
	Taip / Ne (nereikalingą išbraukti)
	x

	31. 
	Duomenų serverio/platformos palaikymas
	36 mėn.
	Mokestis už ryšį ir duomenis taikomas nuo monitoringo stotelių įrengimo datos.
	Taip / Ne (nereikalingą išbraukti)
	x

	32. 
	Monitoringo stotelių priežiūra
	36 mėn.
	Techninis stotelės aptarnavimas eksploatavimo metu, sensorių kalibravimas, ryšio palaikymas, gedimų šalinimas ir kitos paslaugos funkcionavimo užtikrinimui. Priežiūra prasideda nuo stotelių įrengimo ir paleidimo upėje.
	Taip / Ne (nereikalingą išbraukti)

	x



