Pirkimo sąlygų
 1 priedas
								
Herbas arba prekių ženklas

(Teikėjo pavadinimas)
(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie teikėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

__________________________
(Adresatas (perkančioji organizacija))

PASIŪLYMAS
GYDYTOJO ODONTOLOGO DARBO VIETOS ĮRANGA – ODONTOLOGINĖ KĖDĖ SU PRIEDAIS

_______________
(Data)
_____________
(Sudarymo vieta)

1 lentelė
	Dalyvio pavadinimas ir kodas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/
	


	Dalyvio adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/
	


	Dalyvio įgalioto asmens pasirašyti pasiūlymą vardas, pavardė
	

	Telefono numeris
	

	Dalyvio el. pašto adresas
	

	Subtiekėjo* (-ų) ar kvazisubtiekėjo**  (-ų) pavadinimas (-ai) 
	

	Subtiekėjo (-ų) ar kvazisubtiekėjo  (-ų) adresas 
(-ai) 
	

	Kokią veiklą vykdys pagal sutartį
	

	Įsipareigojimų dalis (procentais), kuriai ketinama pasitelkti subtiekėją (-us) ar kvazisubtiekėją (-us)
	


*Subtiekėjas, kurio pajėgumais dalyvis nesiremia- dalyvio pirkimo sutarties vykdymui pasitelkiamas trečiasis asmuo, kurio kvalifikacija dalyvis nesiremia, kad atitiktų kvalifikacijos reikalavimus.
** Kvazisubtiekėjas – specialistas, kurio kvalifikacija dalyvis remiasi, ir kuris pasiūlymo teikimo metu dar nėra dalyvis, ūkio subjekto, kurio pajėgumais dalyvis remiasi, darbuotojas, tačiau jį ketinama įdarbinti, jei pasiūlymas bus pripažintas laimėjusiu.

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis Apklausos sąlygomis, nustatytomis:
1) pirkimo skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka;
2) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
	
Pateikiame kokybės vertinimo kriterijų pasiūlymo reikšmes:
2 lentelė
	Eil. Nr.
	Kokybės vertinimo kriterijaus pavadinimas
	Balų skaičius*
	Pasirinkti parametrai
 (pildo Tiekėjas) 
(pasirinkto parametro iš galimų variantų pasirenkamas vienas variantas ir įrašoma YRA arba NĖRA (eilės Nr. 4), konkreti parametro reikšmė (Eil. Nr. 1, 2, 3)  

	1
	2
	3
	4

	1.
	Pirkimo objektas 1.1.1
Kėdės keliamoji galia (paciento svoris)
	Iki 180 kg – 0 balų
	

	
	
	180 kg ir daugiau  – 5 balai
	

	2.
	Pirkimo objektas 1.1.3 kėdės nusileidimo aukštis nuo grindų
	Intervale nuo 360 mm iki 419 mm – 1 balas
	

	
	
	mažiau 360 mm – 5 balai
	

	3.
	Pirkimo objektas 1.1-1.5 Gamintojo patvirtintas (pateikiamas kartu su pasiūlymu) garantijos terminas
	36 mėn. ar daugiau  – 1 balas
	

	
	
	60 mėn. ar daugiau  – 4 balai
	

	
	
	120 mėn. ar daugiau – 15 balų
	

	4.
	Pirkimo objektas 1.3.11.
Asistento pulte yra šviestuvo intensyvumo lygio keitimo funkcija ir kompozito režimo įjungimo / išjungimo funkcija
	YRA –  5 balai, 
NĖRA – 0 balų
	

	* Balai suteikiami, jeigu tiekėjas nurodo, kad pasirinko atitinkamus kriterijus.
** Jeigu Y reikšmė pasirenkama daugiau kaip vienas variantas, už Y kriterijų skiriama 0 balų.



Mes siūlome:
3 lentelė
	Pirkimo objektas
	Kaina Eur be PVM
	Kainos PVM Eur
	Kaina Eur su PVM

	Gydytojo odontologo darbo vietos įranga – odontologinė kėdė su priedais (1 vnt.)
	
	
	


Pateikiant kainą nurodomi 2 skaičiai po kablelio.

Bendra pirkimo objekto kaina su PVM  sudaro   ______________________________________Eur
           (suma žodžiais)

Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka:______________________________________________. 
Tokiu atveju pasiūlymo kaina yra pasiūlymo kaina be PVM.

Siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose (Techninėje specifikacijoje) nurodytus reikalavimus: 
4 lentelė
	Eil. Nr.
	Parametrai
	Reikalaujamos parametrų reikšmės
	Siūlomų parametrų reikšmės

	1.
	Gydytojo odontologo darbo vietos įranga – odontologinė kėdė su priedais (1 kompl.):

	1.1.
	Paciento kėdė (1 vnt.):
	(nurodyti modelį ir gamintoją)
	

	
	
	1.1.1. Kėdės keliamoji galia – ne mažiau 170 kg (paciento svoris)
	

	
	
	1.1.2.  Kėdės pakėlimo aukštis nuo grindų ne mažiau 800 mm
	

	
	
	1.1.3. Kėdės nuleidimo aukštis nuo grindų ne daugiau 420 mm
	

	
	
	1.1.4. Automatinis kėdės judesio stabdis esant kliūčiai po kėde
	

	
	
	1.1.5. Paciento kėdės apmušalo danga turi būti su papildomu paminkštinamo užpildo sluoksniu
	

	
	
	1.1.6. Ne mažiau 2 individualiai programuojamos paciento kėdės padėtys, papildomai paciento išlaipinimo programa ir paciento pasodinimo – grąžinimo į prieš tai buvusią padėtį programa
	

	
	
	1.1.7. Kėdės valdymas iš gydytojo instrumentų pulto ir asistento pulto arba kojiniu pedalu
	

	
	
	1.1.8. Galvos atlošo artikuliavimas ne mažiau 2 ašimis
	

	
	
	1.1.9. Sėdimos dalies pasukimo ribos apie vertikalią ašį ne mažiau 60°
	

	
	
	1.1.10. Porankiai pacientui iš kairės ir dešinės pusės, dešinysis porankis turi būti nulenkiamas arba pasukamas
	

	
	
	1.1.11. Sėdimosios dalies, nugaros ir sustumto galvos atlošo bendras ilgis ne mažiau 1800 mm
	

	
	
	1.1.12. Kėdė netvirtinama prie grindų
	

	
	
	1.1.13. Kojūgalis turi turėti skaidrią, nuimamą ir nuvalomą apsauginę plėvelę
	

	
	
	1.1.14. Visos įrangos darbui reikalingos komunikacijos (suspausto oro, siurbimo, vandens, nuotekų, elektros prijungimai) susiveda į integruotą komunikacijų dėžutę
	

	
	
	1.1.15. Garantinis terminas ne mažesnis kaip 24 mėn.
	

	1.2.
	Gydytojo instrumentų blokas (1 vnt.):
	(nurodyti modelį ir gamintoją)
	

	
	
	1.2.1. Instrumentų komplektavimas:
1) ne mažiau 3-jų funkcijų švirkštas (oras, vanduo, oras + vanduo);
2) rankovė turbinai su pašvietimu;
3) rankovė elektriniam mikrovarikliui su pašvietimu;
4) rankovė pneumatiniam instrumentui (turbinai, sodapūtei, smėliasrautei);
5) rankovė laisvam pasirinkimui.
	

	
	
	1.2.2. Gydytojo elementas tvirtinamas prie paciento kėdės ir juda aukštyn/žemyn kartu su kėde
	

	
	
	1.2.3. Gydytojo instrumentų bloko aukščio reguliavimas su automatine fiksacija
	

	
	
	1.2.4. Instrumentų valdymo pedalas su vandens į instrumentus įjungimo/išjungimo funkcija, nuspaudžiamas
	

	
	
	1.2.5. Instrumentų rankovės guldomos ant instrumentų valdymo bloko iš viršaus
	

	
	
	1.2.6. Instrumentų vandens kiekio reguliavimas kiekvienam instrumentui atskirai
	

	
	
	1.2.7. Instrumentų rankovių, naudojančių vandenį, vidinė plovimo funkcija paleidžiama iš instrumentų bloko
	

	
	
	1.2.8. Nerūdijančio plieno padėklas odontologo darbo instrumentams ir priemonėms ne mažesnis kaip 290 mm x 430 mm su guminiu ar silikoniniu kilimėliu, pasukamas
	

	
	
	1.2.9. Gydytojo instrumentų bloko valdymo pulte integruotos funkcijos:
1) kėdės/atlošo kėlimo/leidimo valdymo mygtukai,
2) programuojamų kėdės padėčių mygtukai,
3) šviestuvo įjungimo/išjungimo bei režimų keitimo mygtukai,
4) vandens pripildymo į stiklinę ir spjaudyklės nuplovimo mygtukai,
5) ne mažiau 4 programuojamų mikrovariklio bei skalerio parametrų režimai,
6) suprogramuotų parametrų keitimo mygtukai,
7) turi būti programuojami mikrovariklio sūkiai ir sukimo momento jėga,
8) Informacinis ekranas.
	

	
	
	1.2.10. Garantinis terminas ne mažesnis kaip 24 mėn.
	

	1.3.
	Spjaudyklės blokas / asistento instrumentų dalis (1 vnt.):
	(nurodyti modelį ir gamintoją)
	

	
	
	1.3.1. Spjaudyklės blokas tvirtinamas prie paciento kėdės ir juda aukštyn/žemyn kartu su kėde. Jokie odontologinės įrangos mazgai negali būti tvirtinami prie grindų
	

	
	
	1.3.2. Ne mažiau 4-ių lizdų keičiamos padėties asistento instrumentų laikiklis
	

	
	
	1.3.3. Seilių bei dulkių siurbimo rankovės su antgaliais
	

	
	
	1.3.4. Ne mažiau 3-jų funkcijų švirkštas (oras, vanduo, oras + vanduo)
	

	
	
	1.3.5. Švaraus vandens sistema (nedūžtančio indo talpa ne mažiau 1,8 l) instrumentų aušinimui
	

	
	
	1.3.6. Švaraus vandens jungtis nešiojamam skaleriui prijungti
	

	
	
	1.3.7. Automatinis kėdės judesio stabdis, esant kliūčiai po asistento instrumentų laikikliu
	

	
	
	1.3.8. Vandens pripildymo į stiklinę ir spjaudyklės plovimo mygtukai
	

	
	
	1.3.9. Programuojamas vandens į stiklinę pildymo ir spjaudyklės plovimo laikas
	

	
	
	1.3.10. Nedūžtančio grūdinto stiklo arba keraminis spjaudyklės indas, pasukamas
	

	
	
	1.3.11. Pultas asistentui su kėdės/atlošo pakėlimo/nuleidimo valdymo mygtukais, programuojamų kėdės padėčių, paciento išlaipinimo, paskutinės dirbtos pozicijos mygtukai, šviestuvo įjungimo/išjungimo mygtukas
	

	
	
	1.3.12. Oro/vandens centrifuginis separatorius sausam siurbimui
	

	
	
	1.3.13. Garantinis terminas ne mažesnis kaip 24 mėn.
	

	1.4.
	Apšvietimo sistema (1 vnt.):
	(nurodyti modelį ir gamintoją)
	

	
	
	1.4.1. Bešešėlinis LED šviestuvas arba lygiavertis
	

	
	
	1.4.2. Maksimalus šviesos intensyvumas ne mažiau 30 000 lux
	

	
	
	1.4.3. Spalvos temperatūra 5000-5500K ribose
	

	
	
	1.4.4. Ne mažiau trijų intensyvumo lygių arba bepakopis reguliavimas
	

	
	
	1.4.5. Specialus kompozito režimas, ne mažiau 15 000 Lux
	

	
	
	1.4.6. Apšvietimo įjungimas/išjungimas valdomas judesio davikliu 
	

	
	
	1.4.7. Intensyvumo režimus bei kompozito šviesos režimą galima keisti iš gydytojo instrumentų pulto ir pačiame šviestuve 
	

	
	
	1.4.8. Valdymas trimis ašimis (galima pakreipti)
	

	
	
	1.4.9. Padėties reguliavimo rankenos iš abiejų lempos pusių
	

	
	
	1.4.10. Spalvų atkūrimo indeksas ne mažiau 92
	

	
	
	1.4.11. Garantinis terminas ne mažesnis kaip 24 mėn.
	

	1.5.
	Kėdutė gydytojui (1 vnt.):
	(nurodyti modelį ir gamintoją)
	

	
	
	1.5.1. Ne balno tipo
	

	
	
	1.5.2. Reguliuojamas kėdutės aukštis
	

	
	
	1.5.3. Maksimalus sėdimos dalies pakėlimo aukštis ne mažiau 600 mm nuo grindų
	

	
	
	1.5.4. Reguliuojamas sėdimos dalies palenkimo kampas
	

	
	
	1.5.5. Reguliuojamas nugaros atramos aukštis 
	

	
	
	1.5.6. Reguliuojamas nugaros atramos kampas
	

	
	
	1.5.7. Laisvai stumdoma ant ratukų (ne mažiau 5 ratukų)
	

	
	
	1.5.8. Ratukų kryžmė: metalinė
	

	
	
	1.5.9. Dangos spalva suderinta su perkama įranga 1.1 punkte
	

	
	
	1.5.10. Garantinis terminas ne mažesnis kaip 24 mėn.
	

	1.6.
	Elektrinis mikrovariklis su pašvietimu (1 vnt.):
	(nurodyti modelį ir gamintoją)
	

	
	
	1.6.1. Bešepetėlinis
	

	
	
	1.6.2. Sukimo momentas ne mažiau 3 Ncm
	

	
	
	1.6.3. Sūkiai ne mažesnėse ribose 100 - 40 000 aps. / min.
	

	
	
	1.6.4. Endo funkcija
	

	
	
	1.6.5. Dvigubo judesio (Recipro) sukimo režimas
	

	
	
	1.6.6. Su vidiniu oro/vandens aušinimu
	

	
	
	1.6.7. Su LED šviesos šaltiniu ne mažiau 25 000 Lux
	

	
	
	1.6.8. Autoklavuojamas prie 134 o C laipsnių
	

	
	
	1.6.9. Garantinis terminas ne mažesnis kaip 24 mėn.
	

	1.7.
	Kampinis antgalis (1 vnt.):
	(nurodyti modelį ir gamintoją)
	

	
	
	1.7.1. Galvutės diametras ne daugiau 9,5 mm
	

	
	
	1.7.2. Su vidiniu oro/vandens aušinimu
	

	
	
	1.7.3. Sūkių perdavimo santykis 1:1
	

	
	
	1.7.4. Maksimalūs sūkiai ne mažiau 40 000 min-1
	

	
	
	1.7.5. Grąžto fiksacija mygtuku
	

	
	
	1.7.6. Su šviesos perdavimu
	

	
	
	1.7.7. Autoklavuojamas prie 134 o C laipsnių
	

	
	
	1.7.8. Garantinis terminas ne mažesnis kaip 24 mėn.
	

	1.8.
	Tiesus antgalis (1 vnt.):
	(nurodyti modelį ir gamintoją)
	

	
	
	1.8.1. Sūkių perdavimo santykis 1:1
	

	
	
	1.8.2. Maksimalūs sūkiai ne mažiau 40 000 min-1
	

	
	
	1.8.3. Autoklavuojamas prie 135 laipsnių
	

	
	
	1.8.4. Garantinis terminas ne mažesnis kaip 24 mėn.
	

	1.9.
	Turbininis antgalis su greita jungtimi (1 vnt.):
	(nurodyti modelį ir gamintoją)
	

	
	
	1.9.1. Galvutės diametras ne daugiau 12 mm
	

	
	
	1.9.2. Apsauga nuo aerozolių patekimo į galvutės vidų
	

	
	
	1.9.3. Su vidiniu oro/vandens aušinimu iš atskirų ne mažiau 4 taškų
	

	
	
	1.9.4. Maksimalūs sūkiai ne mažiau 360 000 min-1
	

	
	
	1.9.5. Keraminiai guoliai
	

	
	
	1.9.6. Maksimali galia ne mažiau 20 W
	

	
	
	1.9.7. LED tipo šviesos šaltinis turi būti integruotas turbininiame antgalyje 
	

	
	
	1.9.8. Jungiamas prie greitos jungties, komplektuojama su jungtimi
	

	
	
	1.9.9. Autoklavuojamas prie 135 laipsnių
	

	
	
	1.9.10. Garantinis terminas ne mažesnis kaip 24 mėn.
	

	1.10.
	Polimerizuojanti lempa (1 vnt.):
	(nurodyti modelį ir gamintoją)
	

	
	
	1.10.1. Pakraunama, nešiojama, komplekte akumuliatoriaus pakrovėjas
	

	
	
	1.10.2. Šviesos šaltinio tipas - LED
	

	
	
	1.10.3. Maksimalus šviesos intensyvumas ne mažiau 1 700 mW/cm²
	

	
	
	1.10.4. Ne mažiau 2 darbo režimų
	

	
	
	1.10.5. Galimybė pasirinkti švietimo laiką: 5 s, 10 s, 15 s, 20 s
	

	
	
	1.10.6. Komplekte oranžinis apsauginis filtras
	

	
	
	1.10.7. Garantinis terminas ne mažesnis kaip 24 mėn.
	



Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:
5 lentelė
	Eil. Nr.
	Pavadinimas
	Dokumento lapų skaičius

	
	
	

	
	
	



Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

	Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali:
6 lentelė
	Eil.Nr.
	Pateikto dokumento pavadinimas (rekomenduojama pavadinime vartoti žodį „Konfidencialu“)
	Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje („Prisegti dokumentai“)

	
	
	

	
	
	





Pastaba. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra. 
	

	
	
	
	
	

	(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)
	
	(Parašas) 
	
	(Vardas ir pavardė) 
	



