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Pirkimo sąlygų 2 priedas
						
[bookmark: _Hlk11333488]ODONTOLOGINĖS ĮRANGOS TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
						
	Eil. Nr.
	Parametrai
	Reikalaujamos parametrų reikšmės

	1.

	1.1.
	Paciento kėdė (1 vnt.):
	

	
	
	1.1.1. Kėdės keliamoji galia – ne mažiau 170 kg (paciento svoris)

	
	
	1.1.2.  Kėdės pakėlimo aukštis nuo grindų ne mažiau 800 mm

	
	
	1.1.3. Kėdės nuleidimo aukštis nuo grindų ne daugiau 420 mm

	
	
	1.1.4. Automatinis kėdės judesio stabdis esant kliūčiai po kėde

	
	
	1.1.5. Paciento kėdės apmušalo danga turi būti su papildomu paminkštinamo užpildo sluoksniu

	
	
	1.1.6. Ne mažiau 2 individualiai programuojamos paciento kėdės padėtys, papildomai paciento išlaipinimo programa ir paciento pasodinimo – grąžinimo į prieš tai buvusią padėtį programa

	
	
	1.1.7. Kėdės valdymas iš gydytojo instrumentų pulto ir asistento pulto arba kojiniu pedalu

	
	
	1.1.8. Galvos atlošo artikuliavimas ne mažiau 2 ašimis

	
	
	1.1.9. Sėdimos dalies pasukimo ribos apie vertikalią ašį ne mažiau 60°

	
	
	1.1.10. Porankiai pacientui iš kairės ir dešinės pusės, dešinysis porankis turi būti nulenkiamas arba pasukamas

	
	
	1.1.11. Sėdimosios dalies, nugaros ir sustumto galvos atlošo bendras ilgis ne mažiau 1800 mm

	
	
	1.1.12. Kėdė netvirtinama prie grindų

	
	
	1.1.13. Kojūgalis turi turėti skaidrią, nuimamą ir nuvalomą apsauginę plėvelę

	
	
	1.1.14. Visos įrangos darbui reikalingos komunikacijos (suspausto oro, siurbimo, vandens, nuotekų, elektros prijungimai) susiveda į integruotą komunikacijų dėžutę

	
	
	1.1.15. Garantinis terminas ne mažesnis kaip 24 mėn.

	1.2.
	Gydytojo instrumentų blokas (1 vnt.):
	

	
	
	1.2.1. Instrumentų komplektavimas:
1) ne mažiau 3-jų funkcijų švirkštas (oras, vanduo, oras + vanduo);
2) rankovė turbinai su pašvietimu;
3) rankovė elektriniam mikrovarikliui su pašvietimu;
4) rankovė pneumatiniam instrumentui (turbinai, sodapūtei, smėliasrautei);
5) rankovė laisvam pasirinkimui.

	
	
	1.2.2. Gydytojo elementas tvirtinamas prie paciento kėdės ir juda aukštyn/žemyn kartu su kėde

	
	
	1.2.3. Gydytojo instrumentų bloko aukščio reguliavimas su automatine fiksacija

	
	
	1.2.4. Instrumentų valdymo pedalas su vandens į instrumentus įjungimo/išjungimo funkcija, nuspaudžiamas

	
	
	1.2.5. Instrumentų rankovės guldomos ant instrumentų valdymo bloko iš viršaus

	
	
	1.2.6. Instrumentų vandens kiekio reguliavimas kiekvienam instrumentui atskirai

	
	
	1.2.7. Instrumentų rankovių, naudojančių vandenį, vidinė plovimo funkcija paleidžiama iš instrumentų bloko

	
	
	1.2.8. Nerūdijančio plieno padėklas odontologo darbo instrumentams ir priemonėms ne mažesnis kaip 290 mm x 430 mm su guminiu ar silikoniniu kilimėliu, pasukamas

	
	
	1.2.9. Gydytojo instrumentų bloko valdymo pulte integruotos funkcijos:
1) kėdės/atlošo kėlimo/leidimo valdymo mygtukai,
2) programuojamų kėdės padėčių mygtukai,
3) šviestuvo įjungimo/išjungimo bei režimų keitimo mygtukai,
4) vandens pripildymo į stiklinę ir spjaudyklės nuplovimo mygtukai,
5) ne mažiau 4 programuojamų mikrovariklio bei skalerio parametrų režimai,
6) suprogramuotų parametrų keitimo mygtukai,
7) turi būti programuojami mikrovariklio sūkiai ir sukimo momento jėga,
8) Informacinis ekranas.

	
	
	1.2.10. Garantinis terminas ne mažesnis kaip 24 mėn.

	1.3.
	Spjaudyklės blokas / asistento instrumentų dalis (1 vnt.):
	

	
	
	1.3.1. Spjaudyklės blokas tvirtinamas prie paciento kėdės ir juda aukštyn/žemyn kartu su kėde. Jokie odontologinės įrangos mazgai negali būti tvirtinami prie grindų

	
	
	1.3.2. Ne mažiau 4-ių lizdų keičiamos padėties asistento instrumentų laikiklis

	
	
	1.3.3. Seilių bei dulkių siurbimo rankovės su antgaliais

	
	
	1.3.4. Ne mažiau 3-jų funkcijų švirkštas (oras, vanduo, oras + vanduo)

	
	
	1.3.5. Švaraus vandens sistema (nedūžtančio indo talpa ne mažiau 1,8 l) instrumentų aušinimui

	
	
	1.3.6. Švaraus vandens jungtis nešiojamam skaleriui prijungti

	
	
	1.3.7. Automatinis kėdės judesio stabdis, esant kliūčiai po asistento instrumentų laikikliu

	
	
	1.3.8. Vandens pripildymo į stiklinę ir spjaudyklės plovimo mygtukai

	
	
	1.3.9. Programuojamas vandens į stiklinę pildymo ir spjaudyklės plovimo laikas

	
	
	1.3.10. Nedūžtančio grūdinto stiklo arba keraminis spjaudyklės indas, pasukamas

	
	
	1.3.11. Pultas asistentui su kėdės/atlošo pakėlimo/nuleidimo valdymo mygtukais, programuojamų kėdės padėčių, paciento išlaipinimo, paskutinės dirbtos pozicijos mygtukai, šviestuvo įjungimo/išjungimo mygtukas

	
	
	1.3.12. Oro/vandens centrifuginis separatorius sausam siurbimui

	
	
	1.3.13. Garantinis terminas ne mažesnis kaip 24 mėn.

	1.4.
	Apšvietimo sistema (1 vnt.):
	

	
	
	1.4.1. Bešešėlinis LED šviestuvas arba lygiavertis

	
	
	1.4.2. Maksimalus šviesos intensyvumas ne mažiau 30 000 lux

	
	
	1.4.3. Spalvos temperatūra 5000-5500K ribose

	
	
	1.4.4. Ne mažiau trijų intensyvumo lygių arba bepakopis reguliavimas

	
	
	1.4.5. Specialus kompozito režimas, ne mažiau 15 000 Lux

	
	
	1.4.6. Apšvietimo įjungimas/išjungimas valdomas judesio davikliu 

	
	
	1.4.7. Intensyvumo režimus bei kompozito šviesos režimą galima keisti iš gydytojo instrumentų pulto ir pačiame šviestuve 

	
	
	1.4.8. Valdymas trimis ašimis (galima pakreipti)

	
	
	1.4.9. Padėties reguliavimo rankenos iš abiejų lempos pusių

	
	
	1.4.10. Spalvų atkūrimo indeksas ne mažiau 92

	
	
	1.4.11. Garantinis terminas ne mažesnis kaip 24 mėn.

	1.5.
	Kėdutė gydytojui (1 vnt.):
	

	
	
	1.5.1. Ne balno tipo

	
	
	1.5.2. Reguliuojamas kėdutės aukštis

	
	
	1.5.3. Maksimalus sėdimos dalies pakėlimo aukštis ne mažiau 600 mm nuo grindų

	
	
	1.5.4. Reguliuojamas sėdimos dalies palenkimo kampas

	
	
	1.5.5. Reguliuojamas nugaros atramos aukštis 

	
	
	1.5.6. Reguliuojamas nugaros atramos kampas

	
	
	1.5.7. Laisvai stumdoma ant ratukų (ne mažiau 5 ratukų)

	
	
	1.5.8. Ratukų kryžmė: metalinė

	
	
	1.5.9. Dangos spalva suderinta su perkama įranga 1.1 punkte

	
	
	1.5.10. Garantinis terminas ne mažesnis kaip 24 mėn.

	1.6.
	Elektrinis mikrovariklis su pašvietimu (1 vnt.):
	

	
	
	1.6.1. Bešepetėlinis

	
	
	1.6.2. Sukimo momentas ne mažiau 3 Ncm

	
	
	1.6.3. Sūkiai ne mažesnėse ribose 100 - 40 000 aps. / min.

	
	
	1.6.4. Endo funkcija

	
	
	1.6.5. Dvigubo judesio (Recipro) sukimo režimas

	
	
	1.6.6. Su vidiniu oro/vandens aušinimu

	
	
	1.6.7. Su LED šviesos šaltiniu ne mažiau 25 000 Lux

	
	
	1.6.8. Autoklavuojamas prie 134 o C laipsnių

	
	
	1.6.9. Garantinis terminas ne mažesnis kaip 24 mėn.

	1.7.
	Kampinis antgalis (1 vnt.):
	

	
	
	1.7.1. Galvutės diametras ne daugiau 9,5 mm

	
	
	1.7.2. Su vidiniu oro/vandens aušinimu

	
	
	1.7.3. Sūkių perdavimo santykis 1:1

	
	
	1.7.4. Maksimalūs sūkiai ne mažiau 40 000 min-1

	
	
	1.7.5. Grąžto fiksacija mygtuku

	
	
	1.7.6. Su šviesos perdavimu

	
	
	1.7.7. Autoklavuojamas prie 134 o C laipsnių

	
	
	1.7.8. Garantinis terminas ne mažesnis kaip 24 mėn.

	1.8.
	Tiesus antgalis (1 vnt.):
	

	
	
	1.8.1. Sūkių perdavimo santykis 1:1

	
	
	1.8.2. Maksimalūs sūkiai ne mažiau 40 000 min-1

	
	
	1.8.3. Autoklavuojamas prie 135 laipsnių

	
	
	1.8.4. Garantinis terminas ne mažesnis kaip 24 mėn.

	1.9.
	Turbininis antgalis su greita jungtimi (1 vnt.):
	

	
	
	1.9.1. Galvutės diametras ne daugiau 12 mm

	
	
	1.9.2. Apsauga nuo aerozolių patekimo į galvutės vidų

	
	
	1.9.3. Su vidiniu oro/vandens aušinimu iš atskirų ne mažiau 4 taškų

	
	
	1.9.4. Maksimalūs sūkiai ne mažiau 360 000 min-1

	
	
	1.9.5. Keraminiai guoliai

	
	
	1.9.6. Maksimali galia ne mažiau 20 W

	
	
	1.9.7. LED tipo šviesos šaltinis turi būti integruotas turbininiame antgalyje 

	
	
	1.9.8. Jungiamas prie greitos jungties, komplektuojama su jungtimi

	
	
	1.9.9. Autoklavuojamas prie 135 laipsnių

	
	
	1.9.10. Garantinis terminas ne mažesnis kaip 24 mėn.

	1.10.
	Polimerizuojanti lempa (1 vnt.):
	

	
	
	1.10.1. Pakraunama, nešiojama, komplekte akumuliatoriaus pakrovėjas

	
	
	1.10.2. Šviesos šaltinio tipas - LED

	
	
	1.10.3. Maksimalus šviesos intensyvumas ne mažiau 1 700 mW/cm²

	
	
	1.10.4. Ne mažiau 2 darbo režimų

	
	
	1.10.5. Galimybė pasirinkti švietimo laiką: 5 s, 10 s, 15 s, 20 s

	
	
	1.10.6. Komplekte oranžinis apsauginis filtras

	
	
	1.10.7. Garantinis terminas ne mažesnis kaip 24 mėn.


[bookmark: _Hlk13142455]						 
2. Įranga tarpusavyje turi derėti, sudaryti vientisą, tinkamai funkcionuojantį odontologinių įrenginių komplektą.
3. Prekės turi būti naujos, nenaudotos, žymėtos CE ženklu, siūlomų prekių kokybė, ženklinimas, informacija vartotojui turi atitikti Tarybos direktyvos 93/42/EEB dėl medicinos prietaisų, reikalavimus.
[bookmark: _Hlk135135541]4. Tiekėjas dėl kiekvienos prekės turi turėti atstovavimo teisę gamintojui (jei pats nėra gamintojas) arba turi turėti oficialų susitarimą su ūkio subjektu, turinčiu atstovavimo teisę gamintojui, dėl prekybos siūloma įranga. Kartu su pasiūlymu pateikiami atitinkami dokumentai.
5. Tiekėjas kiekvienos prekės turi turėti teisę atlikti siūlomų prekių garantinį aptarnavimą, arba turėti sutartį dėl garantinio aptarnavimo su kitu ūkio subjektu, turinčiu teisę atlikti tokios įrangos garantinį aptarnavimą. Kartu su pasiūlymu pateikiami atitinkami dokumentai.
6. Sutarties galiojimo terminas – 3 (trys) mėn. nuo jos pasirašymo dienos. Sutarties pratęsimas nenumatomas. 
7. Tiekėjas privalo prekes pristatyti per 2 (du) mėnesius nuo sutarties sudarymo dienos. Apie pristatymą informuoti užsakovą prieš 10 darbo dienų. Tiekėjo įsipareigojimų įvykdymo vieta - Viešosios įstaigos Sedos pirminės sveikatos priežiūros centras, V. Gadono g. 3, Seda, LT-89379 Mažeikių rajonas. 
8. Tiekėjas kartu su įranga turi pateikti įrangos naudojimo ir eksploatacijos instrukciją lietuvių kalba.
9. Į kainą turi būti įtrauktos įrangos pristatymo, montavimo, instaliavimo, išbandymo ir personalo apmokymo išlaidos.
	
_____________________



