Pirkimo sąlygų  2 priedas

PIRKIMO ,,SUNKIŲ KVĖPAVIMO TAKŲ RINKINYS“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Numatoma įsigyti sunkių kvėpavimo takų rinkinį (toliau – prekę) – 1 komplektas.

2. Prekė turi būti pažymėta CE ženklu su identifikavimo numeriu.

3. Prekė privalo atitikti techninės specifikacijos reikalavimus (kartu su pasiūlymu Tiekėjas turi pateikti prekių atitiktį reikalavimams pagrindžiančius dokumentus ir nuorodas į konkretų dokumento psl.):

lentelė

| Eil. Nr. | Parametrai | Reikalaujamo parametro reikšmė |
| --- | --- | --- |
| 1. | Vaizdo sistema – 1 vnt.: |  |
| 1.1. | Ekrano skersmuo | ≥ 8“ |
| 1.2. | Raiška | ≥ (1920 x 1200) taškų |
| 1.3. | Jungtys instrumentams | ≥ 2 |
| 1.4. | Vienu metu matomi dviejų instrumentų rodomi vaizdai monitoriuje (vaizdas vaizde ir vaizdas šalia vaizdo režimai) | Būtina |
| 1.5. | Video vaizdų ir nuotraukų išsaugojimas į SD tipo ar lygiavertes laikmenas | Būtina |
| 1.6. | Video vaizdų ir nuotraukų iškėlimas į USB tipo ar lygiavertes laikmenas | Būtina |
| 1.7. | Su laikikliu pritvirtinimui prie stovo | Būtina |
| 1.8. | Korpusas pagamintas iš smūgiams atsparaus plastiko | Būtina |
| 1.9. | Su HDMI arba lygiaverte jungtimi papildomam išoriniam monitoriui | Būtina |
| 1.10. | Su pakraunama ličio jonų arba lygiaverte baterija | Būtina |
| 1.11. | Suderinamumas: | 1.11.1. Video laringoskopo pleištas (TS lentelės 4-7 punktai); 1.11.2. Lankstus daugkartinis video endoskopas intubacijai (TS lentelės 3 punktas) |
| 1.12. | Komplekte: laidas video laringoskopų prijungimui | 1 vnt. |
| 1.13. | Vaizdo sistemai suteikiama garantija | ne trumpesnė nei 12 mėn. |
| 2. | Video monitorius – 1 vnt.: |  |
| 2.1. | Monitoriaus dydis | ≥ 3,5” |
| 2.2. | Prijungiamas tiesiai prie laringoskopo pleišto (TS lentelės 4-7 punktai) | Būtina |
| 2.3. | Automatinis fokusavimas | Būtina |
| 2.4. | Su vidine atmintimi nuotraukų ir video vaizdų išsaugojimui | Būtina |
| 2.5. | Tinkamas dezinfekuoti iki 65° temperatūros | Būtina |
| 2.6. | Su atskira, keičiama pakraunama baterija, kurios talpos pakanka ≥ 1 val. darbo | Būtina |
| 2.7. | Apsaugos nuo skysčių klasė | ne žemesnė kaip IPX8 |
| 2.8. | Artikuliuojamas | ≥ 2 ašimis |
| 2.9. | Komplekte: | 2.9.1. Apsauginis kamštelis kontaktų apsaugai dezinfekcijos metu – 5 vnt., 2.9.2. Baterijos pakrovimo stotelė – 1 vnt., 2.9.3. Baterija – 2 vnt., 2.9.4. Apsauginis įdėklas monitoriui – 1 vnt. |
| 2.10. | Monitoriui suteikiama garantija | ne trumpesnė nei 12 mėn. |
| 3. | Video endoskopas – 1 vnt.: |  |
| 3.1. | Lankstus video endoskopas | Būtina |
| 3.2. | Matymo kryptis | 0 |
| 3.3. | Matymo kampas | ≥ 100 |
| 3.4. | Darbinis ilgis | 65 2 cm |
| 3.5. | Bendras ilgis | 100 cm |
| 3.6. | Darbinio kanalo vidinis skersmuo | 2,0 – 2,5 mm |
| 3.7. | Distalinio galiuko skersmuo | 5,0 – 6,0 mm |
| 3.8. | Lenkimas aukštyn/žemyn | ≥ 140/140 |
| 3.9. | Video endoskopo mygtukais valdomos funkcijos: | 3.9.1. Video vaizdų įrašymas; 3.9.2. Nuotraukų įrašymas. |
| 3.10. | Komplekte: | 3.10.1. Video endoskopo lagaminas ar lygiavertė pakuotė video endoskopui laikyti; 3.10.2. Slėgio suvienodinimo vožtuvas; 3.10.3. Sandarumo matuoklis; 3.10.4. Šepetėlis endoskopo valymui - 50 vnt.; 3.10.5. Vienkartinis siurbimo vožtuvas - 60 vnt. |
| 3.11. | Video endoskopui suteikiama garantija | ne trumpesnė nei 12 mėn. |
| 4. | Video laringoskopo pleištas - 1 vnt.: |  |
| 4.1. | Pleištas, pritaikytas naudoti, esant sunkioms intubacijos sąlygoms (D-pleišto tipo arba lygiavertis) | Būtina |
| 4.2. | Rankena iš titano arba lygiavertės medžiagos | Būtina |
| 4.3. | Suaugusiems | Būtina |
| 4.4. | Daugkartinio naudojimo, plaunamas ir dezinfekuojamas, galimas pilnai įmerkti (su ar be papildomų priedų) | Būtina |
| 4.5. | Su šviesos diodų (LED) apšvietimu | Būtina |
| 4.6. | Kameros raiška | (1280 x 800) taškų |
| 4.7. | Su 1 mygtuku video vaizdų ir nuotraukų įrašymui | Būtina |
| 4.8. | Komplekte: pravedimo instrumentas | 10 vnt. |
| 4.9. | Suderinamas su vaizdo sistema (TS lentelės 1 punktas) | Būtina |
| 4.10. | Video laringoskopo pleištui suteikiama garantija | ne trumpesnė nei 12 mėn. |
| 5. | Video laringoskopo pleištas - 1 vnt.: |  |
| 5.1. | Macintosh arba lygiaverčio tipo 2 dydžio pleištas; | Būtina |
| 5.2. | Rankena iš titano arba lygiavertės medžiagos; | Būtina |
| 5.3. | Daugkartinio naudojimo, plaunamas ir dezinfekuojamas, galimas pilnai įmerkti (su ar be papildomų priedų); | Būtina |
| 5.4. | Su šviesos diodų (LED) apšvietimu; | Būtina |
| 5.5. | Kameros raiška | (1280 x 800) taškų |
| 5.6. | Su 1 mygtuku video vaizdų ir nuotraukų įrašymui | Būtina |
| 5.7. | Suderinamas su vaizdo sistema (TS lentelės 1 punktas) | Būtina |
| 5.8. | Video laringoskopo pleištui suteikiama garantija | ne trumpesnė nei 12 mėn. |
| 6. | Video laringoskopo pleištas - 1 vnt.: |  |
| 6.1. | Macintosh arba lygiaverčio tipo 3 dydžio pleištas | Būtina |
| 6.2. | Rankena iš titano arba lygiavertės medžiagos | Būtina |
| 6.3. | Daugkartinio naudojimo, plaunamas ir dezinfekuojamas, galimas pilnai įmerkti (su ar be papildomų priedų) | Būtina |
| 6.4. | Su šviesos diodų (LED) apšvietimu | Būtina |
| 6.5. | Kameros raiška | (1280 x 800) taškų |
| 6.6. | Su 1 mygtuku video vaizdų ir nuotraukų įrašymui | Būtina |
| 6.7. | Suderinamas su vaizdo sistema (TS lentelės 1 punktas) | Būtina |
| 6.8. | Video laringoskopo pleištui suteikiama garantija | ne trumpesnė nei 12 mėn. |
| 7. | Video laringoskopo pleištas - 1 vnt.: |  |
| 7.1. | Macintosh arba lygiaverčio tipo 4 dydžio pleištas | Būtina |
| 7.2. | Rankena iš titano arba lygiavertės medžiagos | Būtina |
| 7.3. | Daugkartinio naudojimo, plaunamas ir dezinfekuojamas, galimas pilnai įmerkti (su ar be papildomų priedų) | Būtina |
| 7.4. | Su šviesos diodų (LED) apšvietimu | Būtina |
| 7.5. | Kameros raiška | (1280 x 800) taškų |
| 7.6. | Su 1 mygtuku video vaizdų ir nuotraukų įrašymui | Būtina |
| 7.7. | Suderinamas su vaizdo sistema (TS lentelės 1 punktas) | Būtina |
| 7.8. | Video laringoskopo pleištui suteikiama garantija | ne trumpesnė nei 12 mėn. |
| 8. | Vežimėlis įrangai – 1 vnt.: |  |
| 8.1. | Skirtas sunkių kvėpavimo takų įrangai pritvirtinti ir laikyti | Būtina |
| 8.2. | Su kanalu įrangos laidams paslėpti | Būtina |
| 8.3. | Su stalčiais | 2 vnt. |
| 8.4. | Komplekte: | 8.4.1. Laikiklis vaizdo sistemai pritvirtinti; 8.4.2. Laikiklis video laringoskopams susidėti; 8.4.3. Laikiklis lanksčiam video endoskopui pakabinti. |
| 8.5. | Vežimėliui suteikiama garantija | ne trumpesnė nei 12 mėn. |

Techninę specifikaciją parengė Renata Brusokienė, VšĮ Kėdainių ligoninės  reanimacijos skyriaus vedėja

Suderinta su Zita Morkeliūniene, VšĮ Kėdainių ligoninės administratore viešiesiems pirkimams