Atsakymas dėl rinkos konsultacijos CVP IS Nr. 3671248,

kvietimas RK (medicinos įranga TP 25VR-36367, Ecocost Nr. 10027), https://viesiejipirkimai.lt/epps/pmc/viewPmc.do?resourceId=3671248;

Informuojame, kad Perkančioji organizacija išnagrinėjo rinkos konsultacijai pateiktas pastabas ir pasiūlymus ir priėmė sprendimą dalinai sutikti su jomis. Perkančioji organizacija keičia techninę specifikaciją taip:

Naujagimiams tinkantis rinkinys tracheoezofaginės fistulės gydymui, kompl – 1 KOMPL.

BENDRIEJI REIKALAVIMAI:

- Tiekėjas turi pateikti dokumentus kartu su pasiūlymu, įrodančius siūlomos prekės atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir siūlomos prekės techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu). Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti.

- Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems pavadinimams, standartams, tipams ir pan. taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę, privalo savo pasiūlyme patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo dokumentuose nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo dokumentuose nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

- Siūlomos prekės privalo turėti CE sertifikatą arba EB deklaraciją. Tiekėjas kartu su pristatoma preke privalo pateikti CE sertifikato arba EB deklaracijos kopiją. Pateikiant EB deklaracijos kopiją, kad pasiūlyta prekė atitiks reikiamus standartus, bei prekės klasei būtinus reglamentus, kartu pateikiami ir techniniai dokumentai, pagrindžiantys prekės atitiktį reikiamiems standartams bei reglamentams.

- Tiekėjas turi turėti gamintojo įgaliojimą atlikti siūlomos įrangos instaliavimą ir garantinį aptarnavimą arba turi turėti rašytinį susitarimą su kitu ūkio subjektu, kuris yra gamintojo įgaliotas atlikti šios įrangos instaliavimą ir garantinį aptarnavimą. Tiekėjas dokumentus, įrodančius, kad pirkimo sutartį vykdys turėdami teisę instaliuoti ir teikti garantinį aptarnavimą, privalo pateikti su pasiūlymu. Reikalavimas netaikomas kartu su įranga siūlomiems kompiuteriams ir periferinei įrangai (klaviatūra, pelė, spausdintuvas, nepertraukiamos el. srovės šaltinis), t.y. Tiekėjas neprivalo būti siūlomo kompiuterio ir periferinės įrangos gamintojas arba būti oficialus siūlomo kompiuterio  ir periferinės įrangos gamintojo įgaliotasis atstovas, bei neprivalo turėti rašytinio susitarimo su siūlomo kompiuterio ir periferinės įrangos įgaliotuoju atstovu dėl prekybos (taikoma jei perkama tokio tipo įranga).

- Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuotas įrangos pristatymas į VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų sandėlį, pervežimas iš sandėlio į instaliavimo vietą, instaliavimas, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas) ir personalo apmokymas.

- Garantinis laikotarpis:

6.1. Ne mažiau nei 24 mėn.

6.2. Tiekėjas garantinio laikotarpio metu atlieka nemokamą Prekių remontą, įskaitant remontui atlikti reikalingas detales bei medžiagas, o taip pat ir gamintojo rekomenduojamu periodiškumu nemokamai atlieka techninę priežiūrą, techninės būklės patikrinimus (jeigu taikoma), įskaitant techninei priežiūrai, bei techninei būklei patikrinti atlikti reikalingas detales ir medžiagas. Reikalavimai netaikomi garantijos sąlygų neatitinkančių gedimų atvejams, kai įranga sugenda dėl vartotojo kaltės. Garantiniame laikotarpyje Tiekėjui gavus iškvietimą dėl naudojamos Prekės gedimo, Tiekėjo reakcijos į iškvietimą (iškvietimo gavimo patvirtinimo) laikas turi būti ne ilgesnis kaip 1 darbo diena, o gedimas turi būti pašalintas per ne ilgesnį kaip 5 darbo dienų terminą, skaičiuojant nuo iškvietimo gavimo dienos. Jei dėl nuo Tiekėjo nepriklausančių priežasčių neįmanoma pašalinti gedimo per šiame Sutarties punkte nustatytą terminą (Tiekėjas turi pateikti Pirkėjui nurodytą aplinkybę pagrindžiančius dokumentus) gedimas turi būti pašalintas per Pirkėjo  raštu nustatytą protingą terminą. Taip pat Tiekėjas teikia Pirkėjui konsultacijas ir paaiškinimus telefonu.

- Kartu su įranga pateikiama dokumentacija:

  - Naudojimo instrukcija lietuvių kalba.

  - Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba.

  - Periodiškai atliekamų techninės priežiūros (TP) darbų sąvadas, su nuorodomis į gamintojo techninės eksploatacijos dokumentus. Reglamente taip pat nurodoma: TP periodiškumas, darbo priemonės, dalys ir medžiagos, reikalingos TP atlikti, bei jos darbų trukmė. Jei gamintojas TP nereglamentuoja - vietoje reglamento Tiekėjas pateikia pažymą, jog gamintojas TP nenumato.

  - Valymo - dezinfekavimo instrukcija, kurioje aprašoma valymo-dezinfekavimo procedūra ir periodiškumas, detalus naudojamų medžiagų ir priemonių sąrašas.

- Personalo mokymai (po apmokymų pateikti apmokymų aktą / sertifikatą arba kitą mokymų faktą įrodantį dokumentą): Mokymai ≥ 10 gydytojų. Trukmė ≥ 4 akademinės valandos.

- Siūlomos prekės turi būti naujos, nenaudotos, neatnaujintos (net ir gamykliniu būdu).

- Privalomas pilnas įrangos instaliavimas (paleidimas, funkcionalumo testavimas, personalo apmokymas darbui su įranga ir t.t).

7 pd.Naujagimiams tinkantis rinkinys tracheoezofaginės fistulės gydymui, kompl – 1 KOMPL.

| Eil. Nr. | Parametras | Kiekis | Reikalaujama parametro reikšmė |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Bronchoskopas | 1 | 18,5 cm ± 0,2 cm ilgio, 4,2 mm ± 0,1 mm išorinis diametras, 3,5 mm ± 0,1 mm vidinis diametras, autoklavuojamas |
|  | Vielinis krepšys valymui, sterilizavimui bei laikymui, skirtas vienam kietam endoskopui ne mažiau kaip iki 5 mm skersmens ir nemažiau kaip iki 20 cm ilgio | 1 | Būtina |
|  | Tiesinio vaizdo 0o teleskopas; | 1 | 2,1 mm ± 0,05 mm išorinis diametras; darbinis ilgis 18 cm ± 0,3 cm; autoklavuojamas; su optiniu šviesos perdavimu (fiber optic light transmission incorporated) |
|  | Teleskopo tiltelis bronchoskopo sujungimui su optikomis (suderinamas su aukščiau nurodytu bronchoskopu) | 1 | Būtina |
|  | Guminis nukreipėjas optikoms arba optinėms žnyplėms | 1 | Būtina |
|  | Prizmatinis šviesos deflektorius | 1 | autoklavuojamas, su jungtimi šviesolaidžiui. Suderinamas su aukščiau nurodytu bronchoskopu |
|  | Pravedėjas siurbimo kateteriui | 1 | Būtina |
|  | Adapteris ventiliacijai. Suderinamas su aukščiau nurodytu bronchoskopu | 1 | Būtina |
|  | Injekcinė kaniulė, ventiliacinei sistemai | 1 | Išorinis skersmuo 3,5 mm ± 0,1 mm |
|  | Žnyplės | 2 | Aligatoriaus žiaunos, juda abi žiaunos, movos skersmuo 1.5 mm ± 0,05 mm, darbinis ilgis 25 cm ± 0,3 cm |
|  | Siurbimo vamzdelis su cut-off skylute | 2 | Išorinis skersmuo 1 mm ± 0,05 mm, darbinis ilgis 25 cm ± 0,3 cm |
|  | Metalinis krepšelis – padėklas plovimui, sterilizacijai ir saugojimui | 1 | Būtina |
|  | 12 fiksavimo pozicijų su varžtais instrumentų fiksavimui, išoriniai matmenys: 9 mm ± 0,5 mm x 38 ± 1 mm mm | 1 | Būtina |
|  | Silikoninis kilimėlis | 1 | Labai platus tinklelis, instrumentų laikymui standartiniuose krepšiuose, plastikiniuose konteineriuose, matmenys: (240 x 470) mm ± 2 mm |

2 pirkimo objekto dalis. Centrifuga su priedais kraujo mėginių centrifugavimui – 1 vnt.

| Tiekėjo pasiūlymas: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Eil. nr. | Parametrai | Reikalaujamo parametro reikšmė |
| 1 | Siūlomos prekės pavadinimas (modelis, konkreti modifikacija), gamintojas, kilmės šalis | Nurodyti |
| 2 | Paskirtis | Apvaliadugnių vakuum. mėgintuvėlių centrifugavimui 5 ml (13x75 mm) ir 7 ml (13x100 mm). Galima siūlyti ir prietaisus, kurie skirti ilgesniems mėgintuvėliams, tačiau turi būti pateikti reikalingi priedai, mėgintuvėlių saugiam įtvirtinimui. Kartu pateikti priedų aprašymus ar gamintojo deklaraciją. |
| 3 | Centrifugavimo parametrai | Maksimalus RPM ne mažiau 4700 aps./min.; |
| 4 | Mėgintuvėlių skaičius | ≥ 24 vnt. |
| 5 | Rotorius | Laisvo kampo rotorius, centrifugavimo metu atsilenkiantis ne mažiau kaip 90° |
| 6 | Ekranas, valdymas | Paleidimo, sustabdymo, dangčio atidarymo mygtukai. |
|  |  | Nustatomas RPM arba RCF ir centrifugavimo laikas. |
|  |  | Monitoruojamas RPM, RCF, likęs centrifuguoti laikas (min.). |
| 7 | Informacija ekrane | RPM, RCF, likęs centrifuguoti laikas (min.); |
| 8 | Komplektacija | Pakabinami krepšeliai mėgintuvėliams 13 - 16 Ø, 75 – 110 mm aukščio; |
| 9 | Apsaugos, pranešimai | 1) Uždaromo dangčio apsauga: mechaninė – spynos mechanizmas ir elektroninė – dangtis neatsidaro kol nesustoja rotorius; |
|  |  | 2) Automatinis atsijungimas disbalanso atveju; |
|  |  | 3) Elektroninė variklio apsauga nuo perkaitimo; |
|  |  | 4) Kamera nerūdijančio plieno; |
|  |  | 5) Centrifugos dangtis su anga rotoriui stebėti; |
|  |  | 6) Avarinis dangčio atrakinimas sutrikus el.tiekimui; |
|  |  | 7) Esant trikčiai rodoma klaida, jos šalinimas aprašytas naud. instr.; |
|  |  | 8) Akustinis signalas baigus centrifugavimą ir esant tech.trikčiai; |
|  |  | 9)Automatinis rotoriaus atpažinimas. |
| 10 | Maitinimas | 230 V +/- 10 %, 50 Hz |
| 11 | Atitikimas MDR 2017/745 ir/arba IVDR 2017/746 arba IVD, pateikti sertifikatus | Būtinas |

11 pirkimo objekto dalis. Stereomikroskopas – 1 vnt.

| Eil. nr. | Parametrai | Reikalaujamo parametro reikšmė |
| --- | --- | --- |
| 1 | Siūlomos prekės pavadinimas (modelis, konkreti modifikacija), gamintojas, kilmės šalis | Nurodyti |
| 2 | Optinė sistema | Parfokalinė ar pažangesnė |
| 3 | Didinimo keitiklis | Ne mažiau kaip 4,4:1 |
| 4 | Okuliarai | Didinimas 10×, tinkami ir dėvintiems akinius |
| 5 | Stebėjimo kampas (binokuliaro posvyrio kampas) | 60º ± 15º |
| 6 | Atstumas tarp akių keičiamas intervale | Diapazonas ne siauriau kaip nuo 55 mm iki 75 mm |
| 7 | Darbinis atstumas (atstumas nuo objektyvo iki stebimo objekto paviršiaus) | Nemažiau kaip 90mm |
| 8 | Fokusavimo eiga | Ne mažiau kaip 75 mm, ne fiksuota |
| 9 | Didinimas tolydžiai keičiamas | Ne daugiau kaip nuo 8× ir iki ne mažiau kaip 35× |
| 10 | Maksimali skiriamoji geba | Ne mažiau kaip 170 linijos/mm |
| 11 | Maksimali optinės sistemos skaitinė apertūra | Ne mažiau kaip 0,05 |
| 12 | Regėjimo lauko diametras be objektyvo | Diapazonas ne siauriau kaip nuo 6,0 mm iki 25,0 mm |
| 13 | LED (šviesos diodų) pašvietimo sistema | Pašvietimas iš viršaus, iš šono ir iš apačios. Reguliuojamo intensyvumo. Šviesos šaltinio gyvavimo trukmė ne mažiau kaip 25 000 val. darbo. Turi būti įjungimo/intensyvumo reguliavimo mygtukai. |
| 14 | Šviesos savybės | Homogeniška, mėginio apšvietimo iš šono ir iš viršaus šviesos spalvinė temperatūra ne daugiau kaip 6500 ºK. |
|  |  | Mėginio peršvietimo iš apačios šviesos spalvinė temperatūra ne daugiau kaip 6500 ºK |
|  |  | Privalo būti be UV ir IR spinduliavimo. |
| 15 | Elektros srovės šaltinis | 230 V +/- 10 %, 50 Hz |