## 1 Bendr.reikalav_įrangai
DIAGNOSTINIAI REAGENTAI IR EKSPLOATACINĖS MEDŽIAGOS IMUNOCHEMINIŲ (SPECIALIZUOTŲ ENDOKRININIŲ) TYRIMŲ ATLIKIMUI KARTU SU ĮRANGOS PANAUDA IR TECHNINE PRIEŽIŪRA
Bendrieji reikalavimai įrangai, tiekėjui
Eilės Nr. | Bendrieji reikalavimai | Tiekėjo garantijos, įsipareigojimai, reikalavimo ar jo įvykdymo patvirtinimas
1 | 2 | 3
1 | Tiekėjo pavadinimas, įmonės kodas, el.paštas, telefonas
2 | Įranga turi būti sertifikuota naudojimui Europos sąjungoje, ženklinti CE žyme. Pateikti gamintojo atitikties sertifikatų ir deklaracijų kopijas (CE ženklinimas pagal In vitro diagnostikos medicinos priemonės reglamento IVDR 2017/746 reikalavimus ar pagal In vitro diagnostikos prietaisų direktyvą 98/79 /EC, vadovaujantis pereinamojo laikotarpio nuostatomis).
3 | Tiekėjai ar gamintojų atstovai turi pravesti detalų personalo mokymą darbui su siūlomu analizatoriumi (ir visa susijusia įranga); turi būti pateiktas išsamus, patogus naudojimui darbo/vartotojo vadovas: išsamus klaidų, perspėjimų paaiškinimas ir būtinų veiksmų atlikimas; aptarnavimo procedūrų paaiškinimas ir vaizdinis pateikimas, bei visa kita informacija susijusi su analizatoriumi (įranga), tyrimų atlikimo procesu.
4 | Tiekėjai ir/ar gamintojų atstovai turi garantuoti personalo konsultavimą techniniais, metodiniais, bei reagentų, kontrolinių medžiagų ir kitų eksploatacinių medžiagų naudojimo, klausimais visą sutarties laikotarpį.
Turi būti pateiktas sąrašas atsakingų darbuotojų (inžinieriai, vadybininkai, konsultantai ar kiti specialistai), jų kontaktiniai duomenys (telefonas, e-paštas) į kuriuos galėtų kreiptis laboratorijos personalas darbo dienomis 8-18 val. (iškilus klausimams, susijusiems su įranga, tyrimo procesu, reagentais ir eksploatacinėmis medžiagomis, logistika ir kt.) bei skubiais/neatidėliotinais atvejais dėl įrangos veikimo sutrikimų.
5 | Tiekėjai sutarties vykdymo laikotarpiu turi kuo skubiau informuoti vartotoją ir atlikti gamintojo pateiktus/numatytus programinės įrangos versijų pakeitimus/atnaujinimus, bei pateikti detalią informaciją apie pakeitimus, atnaujinimus, įtaką pacientų tyrimų rezultatams ir kita.
6 | Tiekėjas privalo savo sąskaita užtikrinti pateiktos įrangos techninę priežiūrą, galimų defektų ir/ar gedimų šalinimą/remontą/atnaujinimą visą panaudos sutarties galiojimo laikotarpiu. Techninė priežiūra turi būti vykdoma griežtai laikantis įrangos gamintojo nurodytu dažnumu (pvz. ketvirtinės, mėnesinės, metinės ir kita) ir rekomenduojamu įrangos dalių/ priemonių/ eksploatacinių medžiagų savalaikiu pakeitimu, kad tyrimų atlikimui būtų naudojama techniškai tvarkinga įranga. Tiekėjai turi pateikti detalų, gamintojo reglamentuotą tiekėjų ar gamintojo atstovų atliekamą įrangos/analizatorių/sistemos/programinės įrangos techninių priežiūrų/atnaujinimų/remonto planą (atlikimo dažnis, procedūros ir kita).
7 | Įrangos galimų defektų ir/ar gedimų/ sutrikimų nustatymas turi būti pradedamas nedelsiant (darbo dienomis) nuotoliniu būdu po pranešimo gavimo apie iškilusius nesklandumus. Nepavykus nustatyti galimų defektų ir/ar gedimų/ sutrikimų priežasties nuotoliniu būdu - gamintojo įgaliotas serviso inžinierius per 24 val. po oficialaus gavėjo pranešimo privalo nustatyti galimų defektų ir/ar gedimų/ sutrikimų priežastis ir pagal galimybes atlikti šalinimo veiksmus (remontą) darbo vietoje. Įranga turi būti sutaisyta ne vėliau kaip per 3 darbo dienas.
8 | Tiekėjai turi garantuoti kvalifikuotą techninį įrangos aptarnavimą, remontą, atliekamą gamintojo įgaliotų serviso inžinierių, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro įsakymais bei kitais galiojančiais teisės aktais.

## 2 Bendr.reikalav_Reagentams
DIAGNOSTINIAI REAGENTAI IR EKSPLOATACINĖS MEDŽIAGOS IMUNOCHEMINIŲ (SPECIALIZUOTŲ ENDOKRININIŲ) TYRIMŲ ATLIKIMUI KARTU SU ĮRANGOS PANAUDA IR TECHNINE PRIEŽIŪRA
Bendrieji reikalavimai reagentams ir eksploatacinėms medžiagoms
Eilės Nr. | Bendrieji reikalavimai | Tiekėjo garantijos, įsipareigojimai, reikalavimo ar jo įvykdymo patvirtinimas
1 | 2 | 3
1 | Visi reagentai ir eksploatacinės medžiagos turi būti sertifikuoti naudojimui Europos sąjungoje, ženklinti CE žyme. Pateikti gamintojo atitikties sertifikatų ir deklaracijų kopijas (CE ženklinimas pagal In vitro diagnostikos medicinos priemonės reglamento IVDR 2017/746 reikalavimus ar pagal In vitro diagnostikos prietaisų direktyvą 98/79 /EC, vadovaujantis pereinamojo laikotarpio nuostatomis).
2 | Reagentai ir visos eksploatacinės medžiagos turi būti tinkami siūlomam analizatoriui, atitinkantys tyrimo metodą; turi būti vieno gamintojo ir vieno tiekėjo, arba medicinos priemonių gamintojo rekomenduoti ir adaptuoti (pateikti tai įrodančius dokumentus).
3 | Pasiūlyme turi būti pateikti visi reagentai ir eksloatacinės medžiagos reikalingi tyrimams atlikti, pagal numatytas gamintojo metodikas/tyrimų instrukcijas bei rekomendacijas.
4 | Būtina: Turi būti pateikti tokie reagentų ir eksploatacinių medžiagų pakuočių dydžiai ir kiekiai, kurie būtų racionaliai/ekonomiškai panaudojami (įvertinti planuojamą atlikti tyrimų skaičių; reagentų ir eksploatacinių medžiagų galiojimo laiką pradėjus naudoti; kalibravimo, kokybės kontrolės tyrimų atlikimą, ir kita).
5 | Tiekėjai turi pateikti visų reagentų ir eksploatacinių medžiagų (plovikliai, buferiai, skiedikliai ir kitos) gamintojo deklaruojamą stabilumą atidarius, specifinius reikalavimus paruošimui, laikymui, naudojimui.
6 | Tiekėjas turi garantuoti, kad reagentai ir eksploatacinės medžiagos bus keičiami tiekėjo sąskaita: nustačius reagentų ar eksploatacinių medžiagų defektą, jei buvo gautos pažeistos pakuotės bei esant kitoms priežastims dėl kurių negali būti atliktas tyrimas (-ai).
7 | Reagentų ir eksploatacinių medžiagų galiojimas pristatymo metu - ne mažesnis nei 6 mėn. (galimybė iš anksto žinoti pristatomų reagentų ir eksploatacinių medžiagų galiojimo laikus).
8 | Tiekėjai turi garantuoti lanksčią nepertraukiamą reagentų ir eksploatacinių medžiagų tiekimo pagal poreikį sistemą: planinis - per 5 (penkias) darbo dienas nuo užsakymo pateikimo; skubus - per 2 (dvi) darbo dienas nuo užsakymo pateikimo.
9 | Tiekėjai turi pateikti lietuvių ir anglų kalba reagentų bei visų eksploatacinių medžiagų aprašymus, naudojimo instrukcijas, tyrimų atlikimo protokolus, saugos duomenų lapus ir kitą su tyrimo procesu susijusią svarbią informaciją. Esant gamintojo pakeitimams - informuoti vartotoją, bei skubiai atnaujinti. Galima pateikti elektroninėje laikmenoje.
10 | Cheminių medžiagų tiekėjas kartu su cheminėmis medžiagomis privalo pateikti nustatytus reikalavimus atitinkančius saugos duomenų lapus (nuo 2021-01-01 saugos duomenų lapai turi būti parengti ir atnaujinti pagal Komisijos reglamentą (ES) Nr. 2020/878)
11 | Perkančioji organizacija prekes planuoja pirkti pagal poreikį, kuris priklauso nuo aplinkybių, neprognozuojamų pirkimo metu (perkamų prekių kiekis priklauso nuo sutarties vykdymo laikotarpiu iškylančio poreikio, keičiantis ligoninės poreikiams, pacientų skaičiui ar esant kitoms aplinkybėms).
12 | Pirkėjas, esant būtinumui, turi teisę sutarties priede nurodytą prekių kiekį (-ius) didinti arba mažinti, neviršydamas bendros sutarties kainos.

## 3 Imunoch. Tech.specifikacija
DIAGNOSTINIAI REAGENTAI IR EKSPLOATACINĖS MEDŽIAGOS IMUNOCHEMINIŲ (SPECIALIZUOTŲ ENDOKRININIŲ) TYRIMŲ ATLIKIMUI KARTU SU ĮRANGOS PANAUDA IR TECHNINE PRIEŽIŪRA
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Eil. Nr. | Techninis parametras | Reikalaujama techninio parametro reikšmė | Siūlomo parametro atitikimas, konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (tiekėjas privalo pateikti gamintojo katalogus/prekių aprašymus, kuriuose būtų nurodyta tiksli informacija, pagrindžianti prekės atitikimą techninei specifikacijai; turi būti nurodytas puslapis, kataloge/prekės aprašyme turi būti pabrauktas ir pažymėtas atitikimas reikalaujamiems techniniams parametrams)*
1 | 2 | 3 | 4
1. | Paskirtis | Imunocheminių tyrimų atlikimui skirta įranga - 1 vnt. (pavadinimas, tipas/modelis, gamintojas)
2. | Imunocheminių tyrimų atlikimui skirta įranga | Įrangą sudaro:
Turi būti automatinis imunocheminių tyrimų analizatorius, atitinkantis techninius parametrus, galintis atlikti visus išvardintus tyrimus ir atitinkantis jiems nurodytus reikalavimus.
Kartu su analizatoriumi turi būti pateikti visi įrangos veikimą užtikrinantys, būtini priedai ir priemonės pagal analizatoriaus gamintojo konfigūraciją (kompiuteris su programine įranga, monitoriumi, klaviatūra, pele (ar integruoti analizatoriuje); spausdintuvu; nepertraukiamu maitinimo šaltiniu (srovės/įtampos stabilizatorius), tirpalų, atliekų talpos ir kita).
3. | Tyrimų spektras | Turi būti galimybė atlikti šiuos tyrimus:
Tiesioginis Reninas
Aldosteronas
Žmogaus augimo hormonas (hGH)
Į insuliną panašus augimo faktorius -1 (IGF-1)
Adrenokortikotropinis hormonas (AKTH)
1,25-dihydroksivitaminas D
Kortizolis (šlapime)
Kortizolis (seilėse)
17-OH Progesteronas
Angiotensiną konvertuojantis fermentas (ACE)
Beta-amiloidas (1-40) (smegenų skystyje)
Beta-amiloidas (1-42) (smegenų skystyje)
Bendras Tau baltymas (t-Tau) (smegenų skystyje)
Fosforilintas Tau baltymas (pTau (181)) (smegenų skystyje)
4. | Analizatoriaus ir susijusios įrangos pagaminimo metai | Naujas, nenaudotas, pagaminimo metai ne ankstesni nei 2024 m.
5. | Matavimo metodas | Chemiliumenescencinis, elektrocheminis-liuminescencinis ar kitas lygiavertis, skirtas imunocheminiams tyrimams.
6. | Našumas | Ne mažiau 80 imunocheminių tyrimų per valandą.
7. | Darbo procesas | Netrikdant darbo eigos, nuolat įdėti ir išimti ėminius analizatoriaus darbo metu.
8. | Mėginio krešulio, burbulų, nepakankamo mėginio tūrio aptikimo sistema | Turi būti mėginio krešulio, burbulų ir nepakankamo mėginio tūrio aptikimo sistema, neleidžianti išduoti neteisingo rezultato.
9. | Automatinė praskiedimo sistema | 1. Turi būti mėginių automatinio praskiedimo sistema.
2. Turi būti pasiūlyti visi būtini skiedikliai ėminių praskiedimui (viršijantiems viršutinę tiesioginio matavimo ribą) pagal metodinius reikalavimus.
10. | Ėminių/mėginių valdymas | 1. Analizatorius turi priimti tyrimų atlikimui pirminius mėgintuvėlius ir mažai ėminio turinčius ir/ar pediatrinius ėminius/mėginius.
2. Turi būti pasiūlyti mikromėgintuvėliai/indeliai (tinkami tyrimų atlikimui su analizatoriumi) mažo kiekio ir/ar pediatriniams ėminiams/mėginiams.
3. Turi būti pasiūlytos specializuotos priemonės - mėgintuvėliai, paėmėjai ir/ar kita, skirti seilių surinkimui, pristatymui į laboratoriją, tinkantys kortizolio tyrimų atlikimui seilėse ir suderinti su siūlomu tyrimo metodu.
11. | Brūkšninių kodų identifikavimo sistema | Turi būti brūkšninių kodų identifikavimo sistema (diagnostinių reagentų, kalibracinių ir kontrolinių medžiagų, pacientų ėminių/mėginių).
12. | Programinė įranga | Programinė įranga turi būti sukonfiguruota vartotojui naudotis patogiu, bei informatyviu formatu: kasdieniniam darbui, reagentų ir visų priemonių valdymui, pacientų ir tyrimų rezultatų valdymui, kalibravimo ir kokybės kontrolės valdymui, klaidų/pranešimų/sutrikimų valdymui ir kita (ženkliniais mygtukais, įspėjamaisiais simboliais ir kita).
13. | Tiekimo būklės ir reagentų inventoriaus valdymas | Turi būti reagentų, pagalbinių priemonių, tirpalų, ploviklių ir atliekų kiekio analizatoriuje sekimas, su perspėjamaisiais ženklais.
14. | Darbo/vartotojo vadovas | Būtina. Turi būti pateiktas išsamus, patogus naudojimui darbo/vartotojo vadovas lietuvių/anglų kalbomis: išsamus klaidų, perspėjimų paaiškinimas ir būtinų veiksmų atlikimas; aptarnavimo procedūrų paaiškinimas ir vaizdinis pateikimas, bei kita.
15. | Kalibravimo sistema | Turi būti lanksti kalibravimo procedūra: kalibruoti įvairius tyrimus vienu metu, netrikdant kitų tyrimų atlikimo; kalibracinės kreivės automatinis įvertinimas/tinkamumas tolimesniam tyrimų atlikimui.
16. | Kokybės kontrolės sistema | Turi būti integruota vartotojui patogi kokybės kontrolės valdymo sistema: kontrolinių medžiagų tyrimo rezultatų pateikimas/peržiūra/analizė, Levey-Jennings grafikai, ataskaitų pateikimas ir analizės duomenys pagal pageidaujamus kriterijus (vidurkis, SD, CV(%) pagal rezultatus, kontrolines medžiagas, jų serijos numerius, nustatytam periodui ir kita).
17. | Analizatorių priežiūra | Būtina.
1. Turi būti pateiktas detalus, laboratorijos personalui priskirtas atlikti, analizatorių priežiūros planas, atliekamos procedūros - kasdieninės, savaitinės, mėnesinės, kitos ir joms atlikti sunaudojamos priemonės (pagal gamintojo instrukcijas) bei joms atlikti nustatytas/skiriamas laikas.
2. Jei analizatoriaus gamintojo yra numatyta, kad vartotojas priklausomai nuo atliekamo tyrimų skaičiaus ar tam tikrais laiko tarpais turi pakeisti analizatoriaus eksploatacines dalis (žarneles ar kt):
- turi būti pateiktas detatus aprašymas;
- turi būti pateiktos visos reikalingos priemonės;
- turi būti apmokytas personalas.
3. Pageidautina, kad laboratorijos personalo atliekamos procedūros būtų: kasdieninės - ne daugiau 20 minučių, savaitinės ir/ar mėnesinės - ne daugiau 30 minučių.
18. | Interferencinių medžiagų: hemolizės, ikterijos, lipemijos ar kitų medžiagų (pvz. vartojami medikamentai, papildai) poveikis | Būtina. Turi būti pateiktas detalus įtakojančių veiksnių ir interferencinių medžiagų (hemolizės, ikterijos, lipemijos ir kitų medžiagų (medikamentų, papildų - biotino ir kitų)), poveikis ir įvertinimas, galima įtaka tyrimo rezultatui, nukrypimas nuo tikslinės vertės.
20. | Integracija į Ligoninės/ Laboratorijos informacinę sistemą | 1. Turi būti analizatoriaus integracija į ligoninės turimą laboratorijos informacinę sistemą (LIS).
2. Turi būti paciento ėminių duomenų įvedimas tyrimų atlikimui ir rezultatų perdavimas užsakovui: per HIS/LIS. Tyrimams gauti iš LIS / tyrimų rezultatus nusiųsti į LIS turi palaikyti ASTM arba HL7 v2 standartus.
3. Jei tiekėjo siūlomas analizatorius nepalaiko ASTM arba HL7 v2 standartų, tiekėjas turi pateikti reikalingas ir tinkamas priemones (jungtį/konverterį ir kitą) integracijai į LIS.
21. | Reikalavimai tyrimams/testams:
| Tiesioginis Reninas | 1. Apatinė matavimo riba ≤5,0 mIU/L
2. Viršutinė matavimo riba be praskiedimo ne mažiau 500 mIU/L
| Aldosteronas | 1. Apatinė matavimo riba ≤ 37 ng/l.
2. Viršutinė matavimo riba be praskiedimo ne mažiau 1300 ng/l.
| Žmogaus augimo hormonas (hGH) | 1. Apatinė matavimo riba ≤ 0,05 ng/ml.
2. Viršutinė matavimo riba be praskiedimo ne mažiau 100 ng/mL
| Į insuliną panašus augimo faktorius -1 (IGF-1) | 1. Apatinė matavimo riba ≤ 10 ng/ml
2. Viršutinė matavimo riba be praskiedimo ne mažiau 1000 ng/ml
| Adrenokortikotropinis hormonas (AKTH) | 1. Apatinė matavimo riba ≤ 6 pg/ml.
2. Viršutinė matavimo riba be praskiedimo ne mažiau 1000 pg/ml.
| 1,25-dihydroksivitaminas D | 1. Apatinė matavimo riba ≤ 7,5 pg/ml.
2. Viršutinė matavimo riba be praskiedimo ne mažiau 200 pg/ml.
| Kortizolis (šlapime) | 1. Apatinė matavimo riba ≤ 3,6 µg/l.
2. Viršutinė matavimo riba be praskiedimo ne mažiau 500 µg/l.
| Kortizolis (seilėse) | 1. Apatinė matavimo riba ≤ 0,2 µg/l.
2. Viršutinė matavimo riba be praskiedimo ne mažiau 30 µg/l.
| 17-OH Progesteronas | 1. Apatinė matavimo riba ≤ 0,35 ng/ml
2. Viršutinė matavimo riba be praskiedimo ne mažiau 15 ng/ml
| Angiotensiną konvertuojantis fermentas (ACE) | 1. Apatinė matavimo riba ≤ 15 U/L
2. Viršutinė matavimo riba be praskiedimo ne mažiau 300 U/L
| Beta-amiloidas (1-40) (smegenų skystyje) | 1. Apatinė matavimo riba ≤ 42 pg/ml.
2. Viršutinė matavimo riba be praskiedimo ne mažiau 20000 pg/ml.
| Beta-amiloidas (1-42) (smegenų skystyje) | 1. Apatinė matavimo riba ≤ 46 pg/ml.
2. Viršutinė matavimo riba be praskiedimo ne mažiau 2000 pg/ml.
| Bendras Tau baltymas (t-Tau) (smegenų skystyje) | 1. Apatinė matavimo riba ≤ 17,5 pg/ml.
2. Viršutinė matavimo riba be praskiedimo ne mažiau 2000 pg/ml.
| Fosforilintas Tau baltymas (pTau (181)) (smegenų skystyje) | 1. Apatinė matavimo riba ≤ 9,3 pg/ml.
2. Viršutinė matavimo riba be praskiedimo ne mažiau 400 pg/ml.
* | Tiekėjas privalo pateikti tikslią gamintojo informaciją - katalogus, prekių aprašymus, kuriuose būtų pagrindžiamas prekės atitikimas konkurso techninei specifikacijai. Kataloge/prekės aprašyme turi būti pabrauktas ir pažymėtas kiekvienos pozicijos (techninio parametro) atitikimas reikalaujamai techninio parametro reikšmei, nurodant pozicijos numerį. Šie dokumentai gali būti pateikiami anglų kalba, lietuvių kalba pateikiant reikalaujamų parametrų teisingumą patvirtinančius dokumentus.

## 4 Perkami Reag_ekspl.medž
DIAGNOSTINIAI REAGENTAI IR EKSPLOATACINĖS MEDŽIAGOS IMUNOCHEMINIŲ (SPECIALIZUOTŲ ENDOKRININIŲ) TYRIMŲ ATLIKIMUI KARTU SU ĮRANGOS PANAUDA IR TECHNINE PRIEŽIŪRA
Eil. Nr. | Produkto pavadinimas | Preliminarus tyrimų skaičius per 3 metus (36 mėn) | Siūloma fasuotė (nurodant, kiek tyrimų galima atlikti iš siūlomos fasuotės) | Reagentų ir eksploatacinių medžiagų kiekis nurodytam tyrimų skaičiui atlikti per 36 mėn. | Reagentų ir eksploatacinių medžiagų, reikalingų vienam tyrimui atlikti, kaina, EUR su PVM | PVM tarifas % | Siūlomos fasuotės kaina EUR be PVM | Siūlomos fasuotės kaina EUR su PVM | Suma, EUR su PVM 36 mėn. | Gamintojas, komercinis siūlomos prekės pavadinimas
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1.1. | Tiesioginis Reninas | Iki 2000 tyrimų. Tyrimai atliekami 2-3 kartus per savaitę.
................... Reagentai ir eksploatacinės medžiagos (tiekėjas įrašo tikslius pavadinimus)
Bendra vieno tyrimo kaina*:
1.2. | Aldosteronas | Iki 2000 tyrimų. Tyrimai atliekami 2-3 kartus per savaitę.
................... Reagentai ir eksploatacinės medžiagos (tiekėjas įrašo tikslius pavadinimus)
Bendra vieno tyrimo kaina*:
1.3. | Žmogaus augimo hormonas (hGH) | Iki 600 tyrimų. Tyrimai atliekami 1-2 kartus per savaitę.
................... Reagentai ir eksploatacinės medžiagos (tiekėjas įrašo tikslius pavadinimus)
Bendra vieno tyrimo kaina*:
1.4. | Į insuliną panašus augimo faktorius -1 (IGF-1) | Iki 600 tyrimų. Tyrimai atliekami 1-2 kartus per savaitę.
................... Reagentai ir eksploatacinės medžiagos (tiekėjas įrašo tikslius pavadinimus)
Bendra vieno tyrimo kaina*:
1.5. | Adrenokortikotropinis hormonas (AKTH) | Iki 2000 tyrimų. Tyrimai atliekami 2-3 kartus per savaitę.
................... Reagentai ir eksploatacinės medžiagos (tiekėjas įrašo tikslius pavadinimus)
Bendra vieno tyrimo kaina*:
1.6. | 1,25-dihydroksivitaminas D | Iki 100 tyrimų. Tyrimai atliekami 2-3 kartus per mėnesį
................... Reagentai ir eksploatacinės medžiagos (tiekėjas įrašo tikslius pavadinimus)
Bendra vieno tyrimo kaina*:
1.7. | Kortizolis (šlapime) | Iki 300 tyrimų. Tyrimai atliekami 1-2 kartus per savaitę.
................... Reagentai ir eksploatacinės medžiagos (tiekėjas įrašo tikslius pavadinimus)
Bendra vieno tyrimo kaina*:
1.8. | Kortizolis (seilėse) | Iki 300 tyrimų. Tyrimai atliekami 1-2 kartus per savaitę.
................... Reagentai ir eksploatacinės medžiagos (tiekėjas įrašo tikslius pavadinimus)
Bendra vieno tyrimo kaina*:
1.9. | 17-OH Progesteronas | Iki 300 tyrimų. Tyrimai atliekami 1-2 kartus per savaitę.
................... Reagentai ir eksploatacinės medžiagos (tiekėjas įrašo tikslius pavadinimus)
Bendra vieno tyrimo kaina*:
1.10. | Angiotensiną konvertuojantis fermentas (ACE) | Iki 100 tyrimų. Tyrimai atliekami 2-3 kartus per mėnesį
................... Reagentai ir eksploatacinės medžiagos (tiekėjas įrašo tikslius pavadinimus)
Bendra vieno tyrimo kaina*:
1.11. | Beta-amiloidas (1-40) (smegenų skystyje) | Iki 100 tyrimų. Tyrimai atliekami 2-3 kartus per mėnesį
................... Reagentai ir eksploatacinės medžiagos (tiekėjas įrašo tikslius pavadinimus)
Bendra vieno tyrimo kaina*:
1.12. | Beta-amiloidas (1-42) (smegenų skystyje) | Iki 100 tyrimų. Tyrimai atliekami 2-3 kartus per mėnesį
................... Reagentai ir eksploatacinės medžiagos (tiekėjas įrašo tikslius pavadinimus)
Bendra vieno tyrimo kaina*:
1.13. | Bendras Tau baltymas (t-Tau) (smegenų skystyje) | Iki 100 tyrimų. Tyrimai atliekami 2-3 kartus per mėnesį
................... Reagentai ir eksploatacinės medžiagos (tiekėjas įrašo tikslius pavadinimus)
Bendra vieno tyrimo kaina*:
1.14. | Fosforilintas Tau baltymas (pTau (181)) (smegenų skystyje) | Iki 100 tyrimų. Tyrimai atliekami 2-3 kartus per mėnesį
................... Reagentai ir eksploatacinės medžiagos (tiekėjas įrašo tikslius pavadinimus)
Bendra vieno tyrimo kaina*:
Viso pasiūlymo vertė - Eur be PVM
Viso pasiūlymo vertė - Eur su PVM
PASTABOS:
1. "................... Reagentai ir eksploatacinės medžiagos (tiekėjas įrašo tikslius pavadinimus)" - tiekėjas privalo įvertinti ir nurodyti (įrašyti) visas reikiamas sudedamąsias dalis tyrimams atlikti su siūloma imunocheminių tyrimų atlikimui skirta įranga: reagentus, kalibracines ir kontrolines medžiagas, bei visas papildomos priemones (skiedikliai, plovikliai, buferiai, kiuvetės, antgaliai, mikromėgintuvėliai, atliekų/tirpalų talpos ir visos kitos, pagal gamintojo nurodomus metodinius protokolus, analizatoriaus darbo vadovą).
2. Pateikti reikalingą reagentų, kitų priemonių, kalibracinių medžiagų (pagal gamintojo rekomendacijas) ir kontrolinių medžiagų (2-jų lygių kokybės kontrolė prieš tyrimų atlikimą) kiekį, numatomam nurodytam tyrimų skaičiui per 36 mėn. atlikti.
3. Jei kurio nors punkto nėra (pvz. kalibravimo ir/ar kontrolinės medžiagos yra įtrauktos į bendrą rinkinio sudėtį ar yra kitaip) - tai būtina tiksliai nurodyti (pateikiant visas rinkinio sudedamąsias dalis).
4. Būtina pateikti visų reagentų, kalibracinių, kontrolinių medžiagų, bei visų papildomų priemonių bendrą sąrašą.
5. *ženklas nurodo, jog lentelės grafoje, prašome teikiančio pasiūlymą tiekėją pateikti apskaičiuotą bendrą vieno tyrimo kainą, į kurią privalo įeiti: detali reagentų, kalibracinių ir kontrolinių medžiagų, bei visų papildomų priemonių, eksploatacinių medžiagų (reikalingų vienam tyrimui atlikti) kaina.
6. Į vieno tyrimo skaičiavimo kainą taip pat privalo būti įskaičiuota įrangos privaloma techninė priežiūra, galimi remonto darbų kaštai.
7. Prašome nurodyti išsamią vieno tyrimo kainos skaičiavimo metodiką, jei į kainos skaičiavimą būtų įtraukiamos papildomos-neįvardytos išlaidos.